Załącznik nr 1 do Formularza cenowego – część 9

System do oczyszczania wody  MiliQ EQ7008 lub równoważne

Producent powinien  zapewnić materiały eksploatacyjne na czas gwarancji urządzenia, czyli 24 miesiące,

System powinien zawierać:

1. ZEQ7008T0C Milli-Q® EQ 7008 water purification system lub równoważne   - 1 szt.

2. EQ70XXPKIT Milli-Q® EQ 7008/16 ultrapure water purification kit lub równoważne   - 2 szt.

3. BTEQ0DKT Milli-Q® EQ 7 series benchtop kit for for the human machine interface (HMI) lub równoważne   -  1szt.

4. SMEQ00KT Milli-Q® EQ 7 series system mounting kit for the ultra-pure water dyspenser Q-POD lub równoważne   -  1 szt.

5. MPGP002A1 Millipak® 0.22µm filter (bacteria-free & particulate-free water) lub równoważne   - 2 szt.

6. TANKA050 50L storage reservoir lub równoważne   -  1 szt.

7. TANKT0PA1 Storage reservoir cover (required when ordering reservoir TANKA025,TANKA050 or TANKA100) lub równoważne   -  1szt.

8. ZFCBEQXEU Country box Milli-Q® EQ 7008/16 EU lub równoważne   -  1szt.

9. ZFC0NN5ST 5 meter connector - system to reservoir lub równoważne   -  1 szt.

10. STARTPK01 Startpak - only required during system installation lub równoważne   -  1szt.

11. JAPLPK011 Prefilter  lub równoważne   -  1 szt.

12. ZFTVK07A1 Tank valve kit lub równoważne   - 1szt.

13. ZWCL01F50 Sanitization Chlorine Tablets, 45/pk lub równoważne   -  1 szt.

14. JAPLPK001 PREFILTER lub równoważne   -  4 szt.

15. CDUFBI0A1 Biopak® ultrafiltration polisher (pyrogen-free, nuclease-free & bacteria-free water)  lub równoważne   - 2 szt.

16. ZWMQXEQIN2 Milli-Q EQ 70XX Installation lub równoważne   - 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganego parametru: |
| --- | --- |
|  | Urządzenie zasilane wodą wodociągową dostarczające wodę: - Wodę ogólnolaboratoryjną – Typ III (pierwszy etap oczyszczania) - wodę ultraczystą – Typ I (drugi etap oczyszczania) |
|  | Woda ultraczysta produkowana w oparciu o wodę pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania |
|  | I etap oczyszczania wody: - prefiltracja 0,5μm - węgiel aktywowany - polifosforany - odwrócona osmoza |
|  | II etap oczyszczania wody: - lampa UV 185/254nm, - wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe i organiczne - filtr końcowy 0,22 μm |
|  | Jakość wody po drugim etapie oczyszczania- wody ultraczystej - rezystywność min.18 MΩ∙cm w 25 °C - poziom TOC nie gorszy niż 5 ppb - liczba bakterii mniejsza niż 0,1 cfu/ml - cząstki stałe > 0,22 μm < 1/ml |
|  | Wydajność produkcji wody laboratoryjnej nie mniejsza niż 8 l/h |
|  | Urządzenie składające się z: - jednostki oczyszczającej wodę - ramienia dozującego wodę ultraczystą - 7-calowy dotykowy ekran sterujący do komunikacji z urządzeniem |
|  | Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także ramię dozujące |
|  | Ramię dozujące z możliwością zamontowania z prawej lub lewej strony urządzenia lub wyprowadzenia jako osobnej jednostki oddalonej do 3m od urządzenia oczyszczającego |
|  | Ekran sterujący może być usytuowany do 3m od urządzenia oczyszczającego |
|  | Urządzenie oczyszczające [ jednostka główna] może być umieszczone pod blatem roboczym |
|  | Możliwość regulacji szybkości poboru wody z ramienia dozującego przepływ w zakresie nie gorszym niż 0,08 ÷ 1,8 l/min |
|  | Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody, pobór wolumetryczny w przedziale nie gorszym niż od 100 ml do 25 l , z krokiem 100ml |
|  | Odczyt parametrów jakości wody dla wszystkich etapów oczyszczania wody: - przewodnictwo/rezystywność - temperatura - dla wody ultraczystej odczyt wartości TOC |
|  | Możliwość odczytu: - parametrów przewodnictwa/rezystywności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo |
|  | Automatyczna sygnalizacja: - konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych - alarmów - awarii |
|  | Urządzenie posiadające wbudowany analizator pomiaru całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC). Analizator skalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami ;certyfikat przy dostawie |
|  | Zakres pomiaru analizatora TOC nie gorszy niż 5 ÷ 990 ppb |
|  | Urządzenie posiadające: - wbudowaną pompę dystrybucyjną - port do transmisji danych |
|  | Duża odporność membrany RO na zanieczyszczenia wchodzące do układu. Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC |
|  | Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta |
|  | Głośność pracy systemu nie większa niż 52 dB w odległości 1 metra |
|  | Kubatura urządzenia nie większa niż [H/W/D] 500 mm x 400 mm x 400mm dla jednostki produkcyjnej |
|  | Urządzenie wyposażone w zbiornik polietylenowy o objętości min. 50L do przechowywania wody laboratoryjnej: - z kontrolą poziomu napełnienia widoczną na ekranie sterującym - ze stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie - z gładkimi wewnętrznymi powierzchniami zapobiegającymi rozwojowi biofilmu - Bezrtęciowa lampa UV jako wyposażenie standardowe w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym - z filtrem oddechowym chroniącym przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją |
|  | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa |