**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 8: Kapnograf- 1 szt.**

**Producent : …………………………………………………(należy podać)**

**Nazwa handlowa : ……………………………………… …(należy podać)**

**Model/ Typ : ………………………………………………………(należy podać)**

**Kraj pochodzenia: ................................................................. (należy podać)**

**Rok produkcji : 2018 lub 2019 ……………………..………(należy podać)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis wymaganego parametru** | **parametr wymagany** | **Deklaracja Wykonawcy - należy wpisać potwierdzenie TAK i oferowany parameter w miejscu żądanym** |
| 1. **Ogólne**
 |
| 1. | Pamięć: min. 18 godzin (SpO2, tętno) | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru saturacji: 0-100% SpO2 | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru tętna: minimum 18-300 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0 do > 75 mmHg | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru oddechu: 1-60 odd. Na minutę Próg wykrywania oddechu: 5mmHg | TAK |  |
| 6 | Saturacja: 70-100% +/- 2 stopnie używających klips na palec | TAK |  |
| 7 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty lub stałego wyłączenia alarmów | TAK |  |
| 9 | Alarmy: min. bezdechu, górna i dolna gr. SpO2, górna i dolna gr. tętna | TAK |  |
| 10 | Ton sygnału dźwiękowego: stały lub dynamiczny (zmienny) | TAK |  |
| 11 | Temperatura podczas pracy:- pulsoksymetr od -20°C do +50°C- detektor CO2 od 0 do +50°C | TAK |  |
| 12 | Temperatura przechowywania: od -30°C do +50°C | TAK |  |
| 13 | Wilgotność podczas pracy: 20-95% | TAK |  |
| 14 | Odporność na wstrząsy i upadki | TAK |  |
| 15 | Zasilanie: baterie alkaiczne | TAK |  |
| 16 | Urządzenie do badań dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 17 | Waga: maksymalnie 350 g | TAK |  |

Proszę podać ( wymienić) części zużywalne ( jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………………..…………….………

Proszę podać ( wymienić) listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych: ………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

1. Parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany sprzęt jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.