Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 465/2022/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY /

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dostawa systemu MRJ pracującego w niskim polu magnetycznym, w domenie Low Field, time-domain NMR system dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

System MRJ pracujący w niskim polu magnetycznym

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Konsola NMR Zakres częstotliwości: co najmniej 1 kHz - 100 MHz; Rozdzielczość: co najmniej 1 Hz; Rozdzielczość czasu sekwencji: 50 ns lub lepsza; W pełni programowalna sekwencja impulsów bity ADC: 14 lub 16; Odbiornik cyfrowy z detekcją kwadraturową; Maksymalne wzmocnienie odbiornika: co najmniej 90 dB; Maksymalna moc TX: co najmniej 300 W; Połączenie z komputerem: High Speed USB 2.0; Wymagania dotyczące zasilania: 100..240 V, 50..60 Hz AC |  |  | sztuka | 1 |
| 2. | Magnes z regulowaną temperaturą komory pomiarowej (VT) oraz z impulsową sondą gradientową pola (PFG): Częstotliwość rezonansowa 1H NMR: 18 MHz (±2 MHz); Średnica rurki pomiarowej: 10 mm; Czas martwy: nie dłuższy niż 8 µs; Jednorodność pola magnetycznego w objętości próbki: co najmniej 10 ppm; Stosunek sygnału pojedynczego skanowania do szumu (dla próbki wody): nie mniej niż 50 dB; Automatyczne wykrywanie wstawiania próbki; Regulowana temperatura magnesu: co najmniej 30..60 ± 0.1 °C. |  |  |  |  |
|  | Kontroler Zmian Temperatury Próbki (VT) Zakres temperatury próbki: co najmniej -20..150 °C; Dokładność ustawienia temperatury: co najmniej 0,1 °C; Wbudowany osuszacz powietrza; Pełna kontrola poprzez dedykowane oprogramowanie; Nie jest potrzebny ciekły azot ani inne środki chłodzące; Wymagane ciśnienie przepływu powietrza: 1 bar; Wymagany przepływ powietrza: co najmniej 15 litrów na minutę. |  |  |  |  |
|  | Moduł impulsowego gradientu pola (PFG) (wzmacniacz i sonda): Jednolity Z-Gradient o wartości co najmniej 5 Tesli/metr; Rozdzielczość gradientu DAC: co najmniej 12 bitów; Technika dopasowania obszaru impulsu; Automatyczna ochrona przed: przeciążeniem nadprądowym (80 A), przegrzaniem cewki, przeciążeniem zasilacza i wzmacniacza; Programowalne ograniczenie długości impulsów; |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie: Dedykowane oprogramowanie umożliwiające prowadzenie eksperymentów: FID – Free Induction Decay (Sygnał swobodnej precesji); SE – Solid Echo; MSE – Magic Sandwich Echo; HEC – Hahn Echo; CPMG – Sekwencja: Carr-Purcell-Meiboom-Gill; SE - CPMG – Połączone sekwencje Solid Echo – CPMG; FID – CPMG – Połączone sekwencje FID – CPMG; FastT1 – szybki (one passage) pomiar czasu relaksacji spin – sieć dla próbek ciekłych; IR – Inversion Recovery (krzywa odrostu magnetyzacji); DQ – Build-Up – Koherencje dwukwantowe Sekwencje DQ-Filter i Goldman-Shen do eksperymentów dyfuzji spinowej; PFGSTE – Połączone sekwencje Stimulated Echo i PFG; IR-PFGSTE – Połączone sekwencje Inversion-Recovery plus pomiar dyfuzji; Pomiary dyfuzji ze zmienną amplitudą gradient, czasem trwania impulsów gradientu lub czasem dyfuzji; Kontrola temperatury magnesu; Kontrola temperatury próbki; Przetwarzanie danych: Zapisz/otwórz pliki danych typu ANSI; Obliczanie wartości średnich; Dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów dla 1, 2, 3 eksponencjonalnych procesów, kombinacja funkcji Gaussa i funkcji wykładniczej dla 3 składowych; wygładzanie krzywej; filtrowanie, obliczanie drugiego momentu; transformata Fouriera, fazowanie widma, apodyzacja; Zdalne sterowanie za pośrednictwem chmury IoT w celu automatyzacji pomiarów. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące |  |  |  |  |
| Wartość brutto PLN (Wykonawca krajowy) lub Wartość netto euro: (Wykonawca zagraniczny) |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ