Częstochowa, 27.04.2021 r.

ZP.26.1.16.2021

**Odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia**

**w postępowaniu na dostawę mikroskopów biologicznych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana długosza w Częstochowie**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie 1:**

Zamawiający wymaga dostarczenia poniższych akcesoriów: "dołączone akcesoria: przewód zasilający, zapasowa żarówka halogenowa lub moduł LED" Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z systemem oświetlenia LED o czasie pracy aż 60 000 godzin i w związku z tym odstąpi od wymogu dodatkowego/zapasowego systemu oświetlenia LED. "

**Odpowiedź na pytanie 1 :**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania mikroskopu:   
1) z systemem oświetlenia LED o czasie pracy 60 000 godzin wówczas dodatkowy moduł Led nie jest wymagany  
2) z systemem oświetlenia LED o czasie pracy krótszym niż 60 000 godzin z dodatkowym obowiązkowym modułem LED   
3) z oświetleniem halogenowym z dodatkową obowiązkową żarówką w zestawie.

**Pytanie 2:**

Zamawiający wymaga dostarczenia mikroskopu z system Koehler’a z przysłoną polową.

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop nowej generacji, konstrukcji z 2020 roku, z pre-centrowanym systemem oświetlenie, niewymagającym stosowania takiego systemu ? Producent zapewnia właściwe warunki oświetlenia preparatu dla wszystkich obiektywów bez konieczności stosowania przysłony polowej. Przysłona aperturowa odpowiednio ocechowana, dla każdego obiektywu,

zapewnia uzyskanie nominalnej rozdzielczości dla odpowiednich powiększeń. Zastosowany system gwarantuje prawidłowe ustawienie oświetlenia eliminując błędy mogące wpływać na jakość odwzorowania."

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający dopuszcza mikroskop z pre-centrowanym systemem oświetlenia, niewymagającym stosowania systemu Koehler'a z przysłoną polową.

Zamawiający informuje, że **termin składania ofert zostaje zmieniony** i upływa w dniu 13.05.2021 r. godz. 09:00, **otwarcie ofert** nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie pkt. 4 Rozdziału IX SWZ i otrzymuje brzmienie:

„**Termin związania ofertą** do dnia 11.06.2021 r.”

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg