Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 3

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Aparat do oznaczania przyżyciowego metabolizmu komórkowego  - 1 kpl,

do Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2023. |  |  |  |
|  | Analizator umożliwiający prowadzenie kompleksowych badań szlaków metabolicznych, procesów katabolicznych i anabolicznych, czy też analiz zapotrzebowania i wykorzystania surowców energetycznych przez nienaruszone i w pełni funkcjonalne komórki. |  |  |  |
|  | Analizator umożliwia równoczesny pomiar stopnia zużycia tlenu OCR (oxygen consumption rate) i stopnia zakwaszenia pozakomórkowego ECAR (extra-cellular acidification rate) w żywych komórkach, prowadzony w czasie rzeczy-wistym. |  |  |  |
|  | Pomiar prowadzony w czasie rzeczywistym, przyżyciowo, w komorach w układzie płytek wielodołkowych. |  |  |  |
|  | Wyniki badań zapisywane w skalibrowanych proporcjach pmol/min lub mpH/min. |  |  |  |
|  | Pomiar prowadzony w sposób nieinwazyjny. Brak potrzeby użycia barwników, znaczników, itp. |  |  |  |
|  | Czujniki nie zużywają tlenu podczas pomiarów, ani nie pozostają w kontakcie z komórkami. |  |  |  |
|  | Komórki adherentne nie wymagają traktowania trypsyną przed analizami. Komórki zawiesinowe mogą być analizowane dzięki wykorzystaniu Cell-Tak lub równoważne, lub innego medium/techniki wiązania komórek. |  |  |  |
|  | W trakcie analiz do każdego dołka może zostać automatycznie dodanych do min. czterech substancji. Pomiary ECAR/OCR mogą zostać wykonane przed i po każdej iniekcji. |  |  |  |
|  | Możliwa analiza od min. 5,5 tys. do 500 tys. komórek w jednym dołku. |  |  |  |
|  | Brak konieczności czyszczenia systemu pomiędzy kolejnymi analizami. Części systemu mające kontakt z komórkami, mediami i substancjami chemicznymi są wymienne. |  |  |  |
|  | Obudowa aparatu posiada uszczelki i osłony/pokrycia, zapobiegające dosta-waniu się światła z otoczenia i osłaniające wypromieniowane i emitowane zakłócenia elektromagnetyczne. |  |  |  |
|  | Długość fali wzbudzającej/odczytywanej w pomiarze tlenu = 530/650 nm. |  |  |  |
|  | Długość fali wzbudzającej/odczytywanej w pomiarze pH = 470/530 nm. |  |  |  |
|  | Źródło światła wzbudzającego, monochromatycznego - diody LED. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość kinetyczna: odczyty wykonywane są przynajmniej co 5-8 minut. |  |  |  |
|  | Iniekcja jest prowadzona za pomocą układu pneumatycznego. Dla każdego dołka w płytce po min. 4 porty iniekcyjne o pojemności nie mniejszej niż 25 µL każdy. |  |  |  |
|  | Mikropłytka wykonana z polistyrenu zoptymalizowanego dla hodowli komórko-wych. Materiał eksperymentalny - żywe komórki w mikropłytce. |  |  |  |
|  | Min. liczba dołków: 6 dołków analitycznych, 2 dołki referencyjne. |  |  |  |
|  | Objętość dołka min.: od 150 do 270 μL |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury próbki badanej według wymagań użytkownika w zakresie min.: od 17 do 39 °C, co najmniej 10 °C powyżej temperatury otocze-nia. |  |  |  |
|  | Współczynnik zmienności wyników w tym samym dołku wynosi nie więcej niż 6 %. TABELA OCENY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
|  | Aparat sterowany przez zintegrowany kolorowy ekran dotykowy. Komunikacja ze sprzętem przez port USB. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania systemem oraz zbierania i obróbki danych w języku polskim i/lub angielskim, kompatybilne z komputerami PC i laptopami wyposażonymi w system operacyjny z rodziny Windows 10 lub równoważny. |  |  |  |
|  | Zasilanie: 240 V,50/60 Hz. |  |  |  |
|  | W komplecie z aparatem zestaw startowy odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i przetestowania aparatu. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego aparatu. UWAGI: - Funkcje przedmiotu zamówienia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w „Tabeli Oceny Technicznej“. - Materiały informacyjne powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………..…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 3

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Aparat do oznaczania przyżyciowego metabolizmu komórkowego  - 1 kpl,

do Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

Oferowany parametr i/lub/ funkcja musi być potwierdzona w materiałach informacyjnych.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. Współczynnik zmienności wyników w tym samym dołku wynosi ≤ 5 %. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 15 punktów. |  | 0/15 |  |
| Producent/Dostawca aparatu/systemu posiada w ofercie kompatybilne z analizatorem jednorazowe 8-dołkowe mikropłytki hodowlane nieopłaszczone i opłaszczone poli-D-lizyną oraz jednorazowe panele czujnikowe. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 5 punktów. |  | 0/5 |  |
| Producent/Dostawca aparatu/systemu posiada w ofercie zestawy testów i odczynników, skalibrowane i przetestowane dla urządzenia pomiarowego, służące do badania metabolizmu komórkowego na poziomach: produkcji ATP, fenotypu metaboliczne-go, oddychania mitochondrialnego, glikolizy i utle-niania kwasów tłuszczowych. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |
| Producent/Dostawca systemu zapewnia narzędzie do analizy i wizualizacji wyników dostępne online. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 10 punktów. |  | 0/10 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 3

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Aparat do oznaczania przyżyciowego metabolizmu komórkowego  - 1 kpl,

do Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw, rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezuster-kowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia / systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 2 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 3

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Aparat do oznaczania przyżyciowego metabolizmu komórkowego  - 1 kpl,

do Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenie/urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy w języku polskim (przed podpisaniem protokołu odbioru), w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia (termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika, z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu, z wykorzystaniem zestawu startowego odczynników i materiałów zużywalnych dostarczonych przez Wykonawcę. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru (w 2 egzemplarzach), po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; - Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Pełną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny/karta techniczna. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |