## System RIS,PACS
Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie Opisać]
I | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS/PACS dla potrzeb pracowni TK- 1 szt., RTG stacjonarny - 1 szt., RTG przyłóżkowy - 2 szt., RTG ramię C - 1 szt. Skaner CR - 1 szt. | TAK
2 | System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | TAK
3 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: produkcji oprogramowania dla sektora usług medycznych lub projektowania, zarządzania projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcją oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego | TAK, opisać, załączyć certyfikaty
4 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: wdrażania oprogramowania dla sektora usług medycznych lub projektowania, zarządzania projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcją oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego | TAK, opisać, załączyć certyfikaty
5 | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych lub projektowania, zarządzania projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcją oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego | TAK, opisać, załączyć certyfikaty
6 | Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta | TAK
7 | Wdrożenie systemu | TAK
8 | Szkolenie personelu | TAK
9 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać
10 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . | TAK, załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty
11 | System umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego numer kartoteki pacjenta, date wykonania procedury, nazwę procedury, datę wykonania opisu badania, imię wraz nazwiskiem lekarza opisującego oraz datę wydruku wyniku badania. | Tak
II | Radiologiczny System Informacyjny (RIS)
1 | Program RIS jest kompatybilny z przeglądarką Firefox lub Chrome | TAK podać
2 | Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. | TAK
3 | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | TAK
4 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. | TAK
5 | Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. | TAK
6 | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK
7 | Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK
8 | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | TAK
9 | Rejestracja pacjentów obcokrajowców | TAK
10 | Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE. | TAK
11 | Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy. | TAK
12 | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. | TAK
13 | Możliwość rejestracji dokumentów uprawniających, w tym co najmniej obsługa następujących przypadków: EU - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EU - Certyfikat EU - Poświadczenie EU - Formularz serii E Decyzja wójta, burmistrza gminy Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Z ustawy o cudzoziemcach Z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach Posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia Posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego W trakcie postępowania emerytalnego Na podstawie umowy międzynarodowej Uczniowie i studenci Karta Polaka Weteran Weteran poszkodowany RMUA Legitymacja ubezpieczeniowa Legitymacja rencisty/emeryta Zgłoszenie z dowodem opłacenia składek Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń Inny dokument potwierdzający uprawnienia Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia Oświadczenie | TAK
14 | Możliwość dodania kilku dokumentów uprawniających dla jednego pacjenta. | TAK
15 | Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia. | TAK
16 | Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta. | TAK
17 | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK
18 | Obsługa predefiniowanych zestawów procedur. | TAK
19 | Możliwość dowolnego łączenia procedur przypisanych do badania. | TAK
20 | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK
21 | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | TAK
22 | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK
23 | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK
25 | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYTORIALNY | TAK
26 | Możliwość wyboru płatnika z listy lub wpisanie kodu płatnika. | TAK
28 | Możliwość zapisania dodatkowych uwag na formularzu pacjenta (np.. Uczulenia,przeciwwskazania, przewlekłe choroby) | TAK
29 | Możliwość przypisania dowolnej liczby adresów do pacjenta. | TAK
30 | Możliwość oznaczenia adresów pacjenta statusami, min. Aktywny/nieaktywny, domyślny | TAK
31 | Możliwość oznaczenia wybranego adresu jako adres stałego zamieszkania. | TAK
32 | Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach. | TAK
33 | System automatycznie uzupełnia nazwę miejscowości na podstawie kodu pocztowego. | TAK
34 | System podpowiada dostępne zakresy kodów pocztowych dla wybranej miejscowości. | TAK
35 | Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości | TAK
36 | Możliwość definiowania listy podręcznych miejscowości. | TAK
37 | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. | TAK
38 | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYT | TAK
39 | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK
40 | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK
41 | Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych | TAK
42 | Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych | TAK
43 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK
44 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK
45 | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK
46 | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK
47 | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: -dodanie nowego wpisu do rejestru -edycja istniejącego wpisu -dezaktywacja istniejącego wpisu | TAK
48 | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | TAK
49 | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK
50 | Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK
51 | System prezentuje historię zmian danych osobowych pacjenta. | TAK
52 | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | TAK
53 | Podczas przypisywania danych pacjenta do badania brane są pod uwagę jedynie dane oznaczone jako prawidłowe. | TAK
54 | System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu. | TAK/NIE
55 | Oznaczenie historycznej wersji danych osobowych jako nieprawidłowej powoduje automatyczne przypisanie poprzedniej prawidłowej wersji do wszystkich badań, do których była przypisana nieprawidłowa wersja danych. | Tak
56 | Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta. | TAK
57 | Możliwość przywrócenia dowolnej wersji danych pacjenta. | TAK
58 | System umożliwia odrzucenie badania z poziomu formularza badania. Badania odrzucone wyróżnione są np. poprzez specjalny status. | Tak
59 | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: -szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania -wyszukiwarka zaawansowana | TAK
60 | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwarek zależne od polskich liter. | TAK
61 | Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych przedziałów czasowych (min. Bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący dzień, poprzedni dzień, bieżący rok, poprzedni rok). | TAK
62 | Wyszukiwarka podstawowa umożliwia wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: -numeru badania -nazwiska pacjenta, -imienia pacjenta, -płci -numeru PESEL, -identyfikatora pacjenta -kodu kreskowego badania, -identyfikatora badania -identyfikatora z systemu szpitalnego -frazy opisu badania | TAK
63 | Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie. | TAK
64 | Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK
65 | System umożliwia sortowanie badań na liście badań dla wybranego pacjenta. | Tak
66 | Podręczna wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | TAK
67 | Podręczna wyszukiwarka pacjentów dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji badania. | TAK
68 | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 21 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: -Według daty badania -Daty urodzenia pacjenta -Płci -Wieku pacjenta -Numeru badania -Rodzaju badania -Trybu badania -Priorytetu badania -Rodzaju urządzenia -Według pracowni ZDO, -Według ICD10, -frazy opisu badania, -wg uwag do badania -jednostek zlecających, -lekarzy opisujących, -konsultujących, -wg statusu badania -wg statusu zlecenia, -wg daty zlecenia -trybu finansowania, -płatnika | TAK, podać
69 | Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, pracownie ZDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników. | TAK
70 | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | TAK
71 | Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. | TAK
72 | Możliwość załadowania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania. | TAK
73 | Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci: -listy badań -formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możliwością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem -listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego | TAK
74 | System umożliwia skalowanie formularza badania. | Tak
75 | Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. | Tak
76 | Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. | Tak
77 | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: -data i rodzaj skierowania -lekarz kierujący -jednostka kierująca -rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10 -płatnik -tryb finansowania -tryb przyjęcia (priorytet) -tryb wykonania -wzrost pacjenta -waga pacjenta w dniu badania -poziom glukozy -pracownia -rodzaj badania -uwagi | TAK
78 | Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta | TAK
79 | Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: -Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia - Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe -Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania czy występują alergie (na co) -Czy występują bóle stawow lub obrzęki stawów (jakich) -Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) -Przyjmowane leki -Czy pacjent choruje na klaustrofobię -Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) -Czy występują ciała obce (jakie) -Aktualne dolegliwości | TAK,podać
80 | System pozwala podać kilka kodów ICD10 dla jednego badania (rozpoznania współistniejące). | TAK
81 | System pozwala wpisać kod ICD10 ręcznie lub wybrać kod ze słownika. | TAK
82 | Dla kodów wpisywanych ręcznie system przeprowadza weryfikację poprawności wpisanego kodu. | TAK
83 | Słownik kodów ICD10 umożliwia wyszukiwanie wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | TAK
84 | System umożliwia wpisanie kodu płatnika lub wybranie płatnika z listy. | TAK
85 | System pozwala na wybór zleceniodawcy poprzez wpisanie kodu (skrótu) w pole nazwy. | TAK
86 | System pozwala na wybór zleceniodawcy przy pomocy zdefiniowanego w systemie słownika. | TAK
87 | System umożliwia podanie zleceniodawcy z uwzględnieniem podjednostki (oddział, poradnia). | TAK
88 | System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych zleceniodawców I, II,III poziomu podczas zapisywania nowego badania. | Tak
89 | System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych dodanego lekarza podczas zapisywania nowego badania. | Tak
90 | System prowadzi słownik jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych przypisanych do poszczególnych świadczeniodawców. | TAK
91 | System umożliwia zarządzanie słownikiem świadczeniodawców z poziomu rejestracji badania. | TAK
92 | Słownik świadczeniodawców zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa świadczeniodawcy -numer umowy z NFZ -regon -NIP -kod pocztowy -miasto -ulica -nr telefonu -I część kodu resortowego -nr OIL -flaga aktywny/nieaktywny -skrót | TAK, podać
93 | Możliwość przeszukiwania słownika świadczeniodawców wg następujący kryteriów: -Nr umowy z NFZ -Regon -miasto -ulica -skrót -fragment nazwy | TAK
94 | Słownik jednostek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa jednostki organizacyjnej -skrót -miejscowość -kod pocztowy -ulica -numer domu -część V kodu resortowego -flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać
95 | Słownik komórek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa komórki organizacyjnej - kod komórki (część VIII kodu resortowego) - część VII kodu resortowego - flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać
96 | System umożliwia wykorzystanie słownika części VIII kodu resortowego podczas edycji danych komórki organizacyjnej. | TAK
97 | Możliwość zablokowania edycji jednostek oraz komórek organizacyjnych dla wybranych świadczeniodawców przez personel pracowni. | TAK
98 | System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowym, czy nie. | TAK
99 | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. | TAK
100 | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta w przypadku pomyłki, bez konieczności ponownego wprowadzania danych badania. | TAK
101 | Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta. | TAK
102 | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | TAK
103 | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | TAK
104 | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik | TAK
105 | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | TAK
106 | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | TAK
107 | Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych. | TAK
108 | Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych | TAK
109 | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji | TAK
110 | Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. | TAK
111 | Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą | TAK
112 | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 | TAK
113 | Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. | TAK
114 | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów liczby badań możliwych do zarejestrowania w terminarzu oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK
115 | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów punktów NFZ oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK
116 | Terminarz umożliwia wyszukiwanie istniejących pacjentów lub rejestrację nowego pacjenta z możliwością automatycznego przepisania danych z wyszukiwania. | TAK
117 | Terminarz umożliwia rejestrację pacjenta z podaniem tych samych danych, co podstawowa rejestracja pacjenta. | TAK
118 | Terminarz pozwala na wprowadzenie danych ze skierowania, w tym: -jednostki zlecającej -lekarza zlecającego -priorytety badania -płatnika -daty zlecenia -rozpoznania | TAK
119 | Terminarz umożliwia przenoszenia badania poprzez wybór badania a następnie wybór nowego terminu bezpośrednio z terminarza lub z listy podpowiedzi wolnych terminów. | TAK
120 | Terminarz uniemożliwia przypadkowe przeniesienie terminu poprzez drag'n'drop. | TAK
121 | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK
122 | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | TAK
123 | Terminarz umożliwia oznaczenie trybu rejestracji: -osobiście -telefonicznie -przez personel szpitalny | TAK
124 | Terminarz umożliwia skonfigurowanie domyślnego trybu rejestracji. | TAK
125 | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. | TAK
126 | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | TAK
127 | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. | TAK
128 | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza. | TAK
129 | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej. | TAK
130 | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania. | TAK
131 | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. | TAK
132 | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. | TAK
133 | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. | TAK
134 | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK
135 | Możliwość edycji godziny badania podczas rejestracji terminu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. | TAK
136 | Terminarz prezentuje graficzną interpretację czasu trwania badania. | TAK
137 | Wielkość bloku w terminarzu proporcjonalna do jego czasu trwania. | TAK
138 | Terminarz uniemożliwia nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. | TAK
139 | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | TAK
140 | Możliwość wydruku listy rezerwowej. | TAK
141 | Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym. | TAK
142 | Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | TAK
143 | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | TAK
144 | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia. | TAK
145 | Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania. | TAK/NIE
146 | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK
147 | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK
148 | Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej: -imię/nazwisko pacjenta -nazwę badania -planowaną datę i godzinę badania -numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) | TAK
149 | Możliwość usunięcia niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach. | TAK
150 | Raport wolnych terminów za zadany okres prezentujący: -datę -godzinę -długość wolnego terminu | TAK
151 | Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej: -data zmiany terminu -rodzaj badania -dane pacjenta -oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany -przyczyna zmiany terminu -stary/nowy termin | TAK
152 | Lista badań do wykonania na wskazany okres z uwzględnieniem pracowni, grupy badań oraz typu badania (NFZ,płatne). | TAK
153 | Lista badań do wykonania prezentuje co najmniej: - termin badania - dane pacjenta - adres - tel. Kontaktowy - rozpoznanie - nazwę badania - uwagi - oznaczenie użytkownika wpisującego i edytującego | TAK
154 | System umożliwia filtrowanie listy badań do uzupełnienia według kryteriów: -dane pacjenta -dane badania -status badania. | Tak
155 | Możliwość wydrukowania listy badań do wykonania. | TAK
156 | Raport średniego czasu oczekiwania za wskazany okres w podzialne na pracownie i grupy badań, wraz z możliwością wyfiltrowania pacjentów oczekujących więcej niż podana ilośc dni. | TAK
157 | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK
158 | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ. | TAK
159 | Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. | TAK
160 | Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. | TAK
161 | Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny). | TAK
162 | Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego. | TAK
163 | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania, których status nie wskazuje na badania wykonane, oraz które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. Zamawiający rezygnuje z w/w funkcjonalności Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 88 | TAK
164 | Możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania. | TAK
165 | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. | TAK
166 | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. | TAK
167 | Raport zdublowanych pacjentów. | TAK
168 | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie lub system w którym łącznie pacjentów odbywa się przy pomocy dedykowanego narzędzia | TAK Opis
169 | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK
170 | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) | TAK
171 | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK
172 | Zatwierdzanie przez specjalistę opisów badania utworzonych przez rezydenta. | TAK
173 | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK
174 | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | TAK
175 | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM na stacji roboczej z zintegrowanym oprogramowaniem diagnostycznym | TAK
176 | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK
177 | Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej: - liczba porządkowa, - data konsultacji, - dane lekarza wykonującego opis, - treść opisu | TAK
178 | System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel. | TAK
179 | System umożliwia generowanie raportu dotyczącego badań w zakresie przedziału czasowego, trybu finansowania, pracowni oraz jednostki zlecającej. | Tak
180 | Możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.: - rodzaju badania (modalności) - pracowni - statusu badania - zakresu dat wykonania - imienia/nazwiska pacjenta - numeru PESEL pacjenta | TAK,podać
181 | Możliwość przejścia do edycji badania, bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania. | TAK
182 | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów. | TAK
183 | "Zaawansowany edytor opisu" , umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzglęnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. | TAK, NIE podać
184 | Dostęp do pełnoekranowego edytora opsiu badania | TAK
185 | Dostęp do konfiguracji zawartości paska narzędzi edytora tekstowego z poziomu panelu administracyjnego aplikacji. | TAK
186 | Możliwość korzystania z szablonów (wzorców) opisów. | TAK
187 | Tworzenie własnych wzorców opisów | TAK
188 | Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu: - dostępny dla wszystkich, - dostępny dla wybranej modalności, - prywatny lub system z podziałem widoczności szablonów na prywatny i dostępny dla wszystkich | TAK podać
189 | Podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) | TAK
190 | Wstawianie wzorca poprzez wybór nazwy z rozwijanego menu | TAK
191 | Wstawianie wzorca poprzez wpisanie jego nazwy w polu opisu | TAK
192 | Możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji | TAK
193 | Automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania | TAK
194 | Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | TAK
195 | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów prezentuje miniaturki dokumentów | TAK
196 | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów umożliwia powiększanie i przesuwanie dokumentu. | TAK
197 | System pokazuje czas ostatniego zapisu (modyfikacji) badania | TAK
198 | Podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta - wiek pacjenta w dniu badania - rozpoznania (kod ICD10) | TAK
199 | Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący | TAK
200 | System posiada funkcję autozapisu opisu badania. | Tak
201 | Funkcja autozapisu zapisuje wynik jako wersję roboczą, tzw. opis tymczasowy. | Tak
202 | Opis tymczasowy widoczny jest wyłącznie dla autora. Pozostałe osoby widzą, że badanie posiada opis tymczasowy, ale nie widzą jego treści. | Tak
203 | Rozpoczynając edycję badania które posiada opis tymczasowy lekarz (autor opisu) może wczytać jego treść, lub zdecydować o o jego usunięciu i rozpoczęciu opisu od nowa. | Tak
204 | Funkcja autozapisu może być konfigurowana przez administratora. Możliwe opcje to: - wyłączona (niedostępna) - włączona dla wszystkich użytkowników - włączona dla wszystkich użytkowników, każdy z użytkowników może ją wyłączyć w ustawieniach swojego profilu. | Tak
205 | Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) | Tak
206 | Czas do kolejnego automatycznego zapisu widoczny w formatce badania podczas opisywania. | Tak
207 | Użytkownik może wymusić automatyczny zapis opisu tymczasowego w dowolnym momencie. Wymuszenie resetuje licznik czasu do kolejnego zapisu. | Tak
208 | Informacja o opisie tymczasowym widoczna na liście badań do opisu. | Tak
209 | Dla badań posiadających opis tymczasowy system uniemożliwia opisywanie badania innemu lekarzowi. | Tak
210 | W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość usunięcia tymczasowego opisu badania przez uprawnionego użytkownika w celu umożliwienia opisywania innemu lekarzowi. | Tak
211 | W zależności od konfiguracji system umożliwia usunięcie tymczasowego wyniku badania: - przez innego lekarza, o ile zostanie on przypisany jako lekarz opisujący, lub badanie nie posiada przypisanego lekarza opisującego - wyłącznie przez administratora | Tak
212 | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego | TAK
213 | Aplikacja współpracuje z urządzeniami kryptograficznymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. | Tak
214 | System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES. | Tak
215 | System wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, CERTUM, Enigma SOI, KIR. | Tak
216 | Funkcjonalność podpisu elektronicznego dostępna w systemach Windows oraz Mac OSX | Tak
217 | Aplikacja umożliwia podpisanie opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znacznikiem czasu. | Tak
218 | Funkcja podpisywania opisu badania dostępna wyłącznie dla badań w statusie "Wyniki/opisane" | Tak
219 | Formularz opisu badania prezentuje w formie graficznej status podpisu cyfrowego - np. za pomocą różnokolorowych ikon. | Tak
220 | System rozróżnia następujące statusy podpisu cyfrowego: - opis niepodpisany - opis podpisany prawidłowo - podpis nieaktualny (opis został zmodyfikowany po podpisaniu) | Tak
221 | Podczas procesu podpisywania aplikacja wyświetla listę dostępnych certyfikatów (podpisów) elektronicznych i pozwala użytkownikowi wybrać właściwy certyfikat. | Tak
222 | Aplikacja uniemożliwia użytkownikowi podpisanie badania nieaktualnym podpisem. | Tak
223 | Aplikacja umożliwia tymczasowe zapamiętanie numeru PIN w celu przyspieszenia procesu podpisywania opisów. Numer PIN nie jest zapisywany poza pamięcią operacyjną stacji roboczej. | Tak
224 | Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej: - datę i godzinę wykonania podpisu - dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu - nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu - status podpisu (aktualny, nieaktualny) | Tak
225 | System umożliwia pobranie dowolnej wersji podpisanego dokumentu wraz z jego podpisem, niezależnie od formatu samego podpisu. | Tak
226 | Podczas drukowania opisu badania przez lekarza istnieje możliwość automatycznego ustawiania statusu wskazującego,że badanie posiada wynik. | TAK
227 | Możliwość przypisywania tekstowych statusów wyniku badania w zależności od statusu badania (np. "Wynik tymczasowy,proszę nie drukować" itp. ) | Tak
228 | Możliwość niezależnej konfiguracji tekstowych statusów wyniku widocznych w formularzu badania oraz na wydruku. Inny status widoczny na wydruku wyniku badania (np. forma pełna, jasna dla pacjenta), inny w formatce badania w polu opisu (np. wersja skrócona tekstowego statusu wyniku). | Tak
229 | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki | TAK
230 | Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań | TAK
231 | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni. | TAK
232 | Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni. | TAK
233 | Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania. | TAK
234 | Możliwość oznaczenia na wydruku badania, osoby sporządzającej wydruk. | TAK
235 | Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | TAK
236 | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. | TAK
237 | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. | TAK
238 | Możliwość wyboru formatu wydruku wyniku badania, min. A4, A5. | TAK, podać
239 | Możliwość skonfigurowania ilości drukowanych kopii wyniku. | TAK
240 | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK
241 | Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego | TAK
242 | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK
243 | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK
244 | Wybór materiałów ze słownika z podziałem na grupy. | TAK
245 | System automatycznie sumuje materiały tego samego typu przypisane do danego badania. | TAK
246 | Możliwość podglądu materiałów przypisanych do badania bezpośrednio z poziomu formularza badania bez konieczności otwierania dodatowego okna. | TAK
247 | Automatyczne przypisywanie domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów | TAK
248 | Narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiające przypisywanie zestawów materiałów wraz z ich ilością do procedur. | TAK
249 | Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) | TAK
250 | System umożliwia wprowadzenie informacji dot. podania znieczulenia. | TAK
251 | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK
252 | Możliwość przypisania technika wykonującego badanie na podstawie danych przesłanych przez aparat. | TAK
253 | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK
254 | System obsługuje co najmniej dwa rodzaje duplikatorów pochodzące od różnych dostawców. | TAK
255 | System obsługuje co najmniej następujące rodzaje duplikatorów: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson, Primera. Zamawiający odstępuje z punktu zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 5 | TAK, podać
256 | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. | TAK
257 | System umożliwia zlecenie nagrywania płyty CD/DVD bezpośrednio z poziomu RIS, bez konieczności przechodzenia pomiędzy aplikacjami. | TAK
258 | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta bezpośrednio z poziomu RIS. | TAK
259 | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. | TAK
260 | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. | TAK
261 | System umożliwia przypisanie etykiet nadrukowywanych na płyty CD/DVD dedykowanych dla poszczególnych pracowni. | TAK
262 | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | TAK
263 | Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. | TAK
264 | Możliwość oznaczania wyników jako "gotowe do wydania". | Tak
265 | Funkcjonalność oznaczania wyników jako "gotowe do wydania" umożliwia wyszukiwanie badań do wydania na podstawie: - kodu kreskowego (identyfikator badania) - numeru badania - danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) - modalności - jednostek zlecających - lekarzy zlecających - zakresu dat badania | Tak
266 | Badania już oznaczone jako gotowe do wydania wyraźnie oznaczone na liście wyszukiwania. | Tak
267 | Możliwość oznaczenia badań jako "gotowe do wydania" dla wielu badań jednocześnie - np. wszystkie badania z danego dnia, wszystkie badania danego pacjenta, wszystkie badania z ostatnich dwóch dni zlecone przez wybrany oddział szpitala. | Tak
268 | System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK
269 | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK
270 | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK
271 | Sprawozdawanie kolejek oczekujących w formacie zgodnym z rozporządzeniami NFZ | TAK
272 | Generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym , w tym min.: -raport wg rodzaju badania -raport wg lekarza opisującego -raport wg techników wykonujących badanie -raport wg jednostek kierujących | TAK, podać
273 | Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: -raport ilościowy wg lekarzy opisujących -raport ilościowy wg techników -raport ilości zarejestrowanych badań | TAK, podać
274 | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie ,min: -raport badań wg kodów ICD10 -raport badań wg jednostek zlecających -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg płatników -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg lekarzy opisujących -raport badań wg płatników | TAK, podać
275 | Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni, min: -raport kasowy -KP potwierdzenie wpłaty -KW potwierdzenie wypłaty -fakturowanie wraz z wyszukiwarką faktur -raport badań zatwierdzonych - raport kolejki badań oczekujących -raport kart zablokowanych | TAK, podać
276 | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | TAK
277 | Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | TAK
278 | Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011r. i Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009r. | TAK
279 | System umożliwia generowanie raportu wszystkich badań, które zostały wykonane w danej pracowni. | Tak
280 | Generowanie raportu okresowego: ocena listy oczekujących. | Tak
281 | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK
282 | System RIS posiada moduł umożliwiający zarządzanie cennikami. | TAK
283 | System umożliwia zdefiniowanie nowego cennika. | TAK
284 | Każdy cennik posiada swoją nazwę | TAK
285 | Podczas definiowania cennika moduł pozwala wyświetlić: -aktualnie obowiązujące (aktywne) badania -badania posiadające przypisaną cenę w aktualnie edytowanym cenniku -wszystkie dostępne badania (również badania nieaktywne) -badania obowiązujące we wskazanym dniu | TAK
286 | Moduł umożliwia filtrowanie po nazwie badania. | TAK
287 | Cennik umożliwia przypisanie: - ceny badania - ilości punktów NFZ - ceny punktu NFZ | TAK
288 | Możliwość zdefiniowania alernatywnych nazw badań dla jednostek zlecających. | TAK
289 | Możliwość oznaczenia cennika jako aktywny/nieaktywny. | TAK
290 | Możliwość tworzenia nowego cennika na bazie cennika już istniejącego. | TAK
291 | Możliwość imoprtu cennika z pliku xls. | TAK
292 | Możliwość zdefiniowania reguł umożliwiających wybór właściwego cennika dla badania. | TAK
293 | Możliwość przypisania do reguły nazwy oraz daty obowiązywania. | TAK
294 | Możliwość oznaczenia reguły jako aktywna/nieaktywna | TAK
295 | Możliwość przypisania do reguły dowolnej liczby warunków opartych o: -tryb finansowania -NIP jednostki zlecającej -kod jednostki zlecającej -płatnika -tryb wykonania badania -nazwa pracowni wykonującej -tryb badania | TAK/NIE
296 | Możliwość zastosowania operatorów: -równy -różny -większy/mniejszy -większy lub równy -mniejszy lub równy -zawiera -nie zawiera -należy do -nie należy do | TAK/NIE
297 | System zapamiętuje cenę badania w chwili wykonania badania, nawet jeśli cennik uległ zmianie. | TAK
298 | Możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu | TAK
299 | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK
300 | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK
301 | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK
302 | Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany). | TAK
303 | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | TAK
304 | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Zakładu Radiologii. | TAK
305 | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych lub oprogramowanie klienckie systemu RIS instalowane na stacjach roboczych, a do jego obsługi wykorzystywana przeglądarka internetowa. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie Nr 6 | TAK opis
306 | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. | TAK
307 | Interfejs użytkownika i pomoc online w języku polskim. | TAK
308 | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK
309 | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK
310 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK
311 | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK
312 | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK
313 | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK
314 | System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny minimum klasy I i posiadający deklaracje zgodności CE. | TAK
315 | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK
316 | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK
317 | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | TAK
318 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter,cyfr oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK
319 | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; - operacje na dokumentach kasowych. | TAK
320 | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | TAK
321 | Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych | TAK
322 | Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | TAK
323 | Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK
324 | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania | TAK
325 | Integracja z lekarską stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK
326 | Możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej. | TAK
327 | Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, Centricity, TomoCon | TAK
328 | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta. | TAK
329 | Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie. | TAK
330 | Integracja z eWUŚ - możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień. | TAK/NIE opis
331 | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 3.0 | TAK
332 | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy. | TAK
333 | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia. | TAK
334 | Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń eWUŚ do systemu RIS. | TAK
335 | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia. | TAK
336 | Import potwierdzeń eWUŚ z pliku archiwum ZIP. | TAK
337 | Eksport danych potwierdzeń eWUŚ do pliku. | TAK
338 | Kontrola ubezpieczenia pacjenta poprzez system e-Wuś wraz dostępem do historii potwierdzeń ubezpieczenia | Tak
339 | Możliwość przesyłania informacji o wykonanym badaniu w formie zdarzenia medycznego do systemu centralnego "System Informacji Medycznej (SIM)" oraz integracje z platformą P1. | TAK
340 | Możliwość przesyłania załącznika z opisem badania do systemu centralnego "System Informacji Medycznej (SIM)" oraz integracje z platformą P1. | TAK
341 | Możliwość pobrania informacji o wszystkich zdarzenia medycznych danego pacjenta z systemu centralnego "System Informacji Medycznej (SIM)" oraz integracje z platformą P1. | TAK
342 | Możliwość pobrania i zaprezentowania załączników (m.in. opis badania) wybranego zdarzenia medycznego z centralnego systemu związanego z danym pacjentem. | TAK
343 | Prezentacja następujących danych o zdarzeniem medycznym: -identyfikator -numer -typ zdarzenia -rodzaj zdarzenia -data rozpoczęcia -data zakończenia -ilość załączników -imiona i nazwisko pacjenta -PESEL pacjenta -informacja o lekarzu zlecającym (co najmniej imię, nazwisko, NPWZ) -informacje o jednostce zlecającej zgodne z obowiązującymi katami prawnymi | TAK
344 | System prezentuje informacje o załącznikach do zdarzenia medycznego, co najmniej: -identyfikator załącznika -nazwa pliku -typ pliku -typ zawartości -status pliku (online/offline) -datę utworzenia | TAK
345 | Anulowanie badanie z podaniem powodu anulowania. | Tak
346 | Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): + interfejs w języku polskim + miniaturki obrazów + dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów + podstawowe operacje na obrazie + podgląd wartości TAGów DICOM + możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki + możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba + możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego + tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania + program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej + możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce + możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) + oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: - funkcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) | Tak
| - zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. + wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego do pyt. 9, 95 | Tak/Nie
347 | Raport badań bez obrazów w archiwum PACS | Tak
348 | System umożliwia wygenerowanie raportu dla badań zawierającego datę badania, pracownie, płatnika, typ badania świadczeniodawce, REGON świadczeniodawcy oraz lekarza kierującego. | Tak
349 | System umożliwia wygenerowanie raportu w formie arkusza zgodne ze standardem programu Excel zawierającego datę zalecenia badania, numer badania, datę wykonania badania, godzinę wykonania badania, imię lekarza, nazwisko lekarza, funkcję lekarza (opisujący, konsultujący), datę wykonania opisu badania. | Tak
350 | System umożliwia wygenerowanie raportu historii zmian danych pacjenta zawierający dane pacjenta w szczególności: - Dane pacjenta (jako nagłówek) - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - ID systemowe - Data wygenerowania raportu - Dane adresowe Sam raport zawierać informacje: - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - Dane adresowe - Datę zmiany (wprowadzenia dla pierwszego wiersza) - Dane osobowe pacjenta po zmianach w zakresie danych pacjenta oraz danych adresowych - Osobę wprowadzająca zmianę (wraz z loginem) - Oznaczenie źródła, dla danych pochodzących, bądź zmian wywołanych przez system zewnętrzny poprzez integrację – oznaczenie systemu, z którego dane zostały przekazane | Tak
351 | System umożliwia wydruk dokumentu zawierającego informację o jego zgodności z dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo. | Tak
352 | System pozwala na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu dostępnego w systemowym magazynie certyfikatów. | Tak
353 | Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu PESEL i kodu dostępowego lub za pomocą klucza eSkierowania dla pacjenta posiadającego PESEL | Tak
354 | Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu identyfikatora i kodu dostępowego dla pacjenta nie posiadającego PESEL | Tak
355 | Wyszukanie pacjenta w skrowidzu pacjentów a w przypadku gdy pacjenta nie znaleziono, dodanie nowego pacjenta na podstawie danych z eSkierowania bez konieczności ręcznego przepisywania danych pacjenta | Tak
356 | Automatyczny wybór jednostki zlecającej na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu | Tak
357 | Automatyczny wybór procedury na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu a w przypadku braku możliwości jednoznacznego przypisania, umożliwienie użytkownikowi dokonania wyboru właściwej wartości. | Tak
358 | Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako przyjętego do realizacji w momencie zaplanowania badania | Tak
359 | Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako zrealizowanego w momencie wykonania badania | Tak
360 | Możliwość wygenerowania dokumentu opisu badania podpisanego mechanizmami podpisu udostępnionymi przez ZUS (bezpłatny certyfikat ZUS) | Tak
361 | Generowanie dokumentu wyniku badania w formacie HL7CDA zgodnym z HL7CDA PIK | Tak
III | System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS
1 | System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej | TAK
2 | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer8.x, Firefox | TAK
3 | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. | TAK
4 | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK
5 | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK
6 | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK
7 | Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. | TAK
8 | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK
9 | Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK
10 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK
11 | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK
12 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK
13 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji | TAK
14 | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej | TAK
15 | Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne | TAK
16 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne | TAK
17 | Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line | TAK
18 | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK
19 | Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. | TAK
20 | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | TAK
21 | Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) | TAK
22 | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy | TAK
23 | System posiada funkcję Encapsulated PDF | TAK
24 | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK
25 | Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej | TAK
26 | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK
27 | System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | TAK
28 | Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM | TAK
29 | Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK
30 | System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). | TAK
31 | Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. | TAK
32 | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. | TAK
33 | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. | TAK
34 | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa | TAK
35 | System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). | TAK
36 | Możliwość odtwarzania badań z nośników offline | TAK
37 | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. | TAK
38 | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni | TAK
39 | Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych | TAK
40 | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM | TAK
41 | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | TAK
42 | Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. | TAK
43 | System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło). Odpowiedź Zamawiającego do pytania 96 | TAK/NIE
44 | Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych | TAK
45 | Możliwość przyjmowania key images | TAK
46 | Możliwość obsługi storage commitment | TAK
47 | Możliwość obsługi MPPS | TAK
48 | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł | TAK
49 | Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | TAK
50 | Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600GB | TAK
51 | Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych | TAK
52 | Backup obrazów na nośnikach DVD | TAK
53 | Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK
54 | System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa -archiwum, z którego pochodzą badania -data przygotowania paczki -data nagrania na nośnik -oznaczenie nośnika -ilość badań/plików w paczce -rozmiar paczki -status | TAK
55 | System obsługuje następujące statusy backupów: -przygotowywane -przygotowane -błąd przygotowania -nagrywane -błąd nagrywania -weryfikacja -błąd weryfikacji -zakończone | TAK
56 | System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych: -etykieta nośnika -urządzenie -data otwarcia nośnika -data zamknięcia nośnika -archiwa, z których badania znajdują się na nośniku -ilość badań na nośniku -rozmiar nośnika w GB | TAK
57 | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK
58 | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK
59 | System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. | TAK
60 | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) | TAK, podać
61 | System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. | TAK
62 | System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. | TAK
63 | System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. | TAK
64 | Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. | TAK
65 | Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). | TAK
66 | System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. | TAK
67 | System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: -nazwa archiwum -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy | TAK,podać
68 | System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. | TAK
69 | Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora | TAK
70 | System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). | TAK
71 | Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. | TAK
72 | System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | TAK
73 | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. | TAK
74 | Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej) | TAK
75 | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. | TAK, podać
76 | Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: - imię, nazwisko pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność - archiwum | TAK,podać
77 | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | TAK
78 | Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. | TAK
79 | Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK
80 | Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania. | TAK
81 | Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: - numer serii - datę przesłania serii do archiwum - opis serii - ilość obrazów w serii - nazwa urządzenia, które przesłało serię | TAK
82 | Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | TAK
83 | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: - Wyświetlanie miniaturek obrazów - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - Widoki obrazów: dowolny layout - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - Możliwość otwarcia kilku serii badań - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - Negatyw - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Pomiar odległości - Pomiar kąta - Powiększanie obrazu - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Gamma obrazu - Próbkowanie - Pomiar pola - Przewijanie - Przesuwanie - Odtwarzanie serii - Podgląd wartości tagów DICOM - Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK
84 | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. | TAK
85 | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | TAK
86 | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. | TAK
87 | Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). | TAK
88 | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK
89 | System ma obsługiwać dokumentacje EDM oraz dane o zdarzeniu medycznym mają być przekazywane do Systemu Informacji Medycznej (SIM), o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zakres zdarzeń, sposób i terminy przekazywania danych do SIM będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia i wydanych na podstawie ustawy rozporządzeń wykonawczych. Sposób przechowywania danych będzie również zgodny z przepisami ustawy prawo atomowe i wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń. | TAK
Integracja z HIS Medicus On Line Atende Medica i Kamsoft
1 | Integracja z wykorzystaniem standardu HL7. | TAK
2 | Segmenty wspólne dla komunikatów wysyłanych przez HIS i RIS: | TAK
3 | Segment MSH - nagłówek komunikatu obejmujący: | TAK
4 | Kod systemu nadawcy, | TAK
5 | Kod systemu adresata, | TAK
6 | data i czas utworzenia komunikatu, | TAK
7 | typ komunikatu, | TAK
8 | unikatowy identyfikator komunikatu, | TAK
9 | tryb interpretacji komunikatu, | TAK
10 | wersja standardu HL7, | TAK
11 | typ potwierdzenia, | TAK
12 | stosowany system kodowania znaków, | TAK
13 | język komunikacji. | TAK
14 | Dane przesyłane z systemu HIS: | TAK
15 | Segment PID - dane demograficzne pacjenta obejmujące: | TAK
16 | PESEL, | TAK
17 | Imiona i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe, | TAK
18 | identyfikator pacjenta, | TAK
19 | data urodzenia, | TAK
20 | płeć, | TAK
21 | adres. | TAK
22 | Segment PV1 - informacje o wizycie lub pobycie pacjenta, obejmujący: | TAK
23 | rodzaj pobytu: pobyt na IP, wizyta ambulatoryjna, hospitalizacja, | TAK
24 | jednostka organizacyjna, | TAK
25 | rodzaj świadczenia, | TAK
26 | identyfikator pobytu, np. nr księgi. | TAK
27 | Segment IN1 - informacje o ubezpieczeniu pacjenta obejmujące: | TAK
28 | identyfikator płatnika, | TAK
29 | rodzaj skierowania. | TAK
30 | Segment ORM^O01 - dane zlecenia obejmujące: | TAK
31 | nr zlecenia, | TAK
32 | planowana data wykonania, pilność, | TAK
33 | datę i czas zlecenia, | TAK
34 | dane osoby zlecającej, | TAK
35 | identyfikator zlecanego badania, | TAK
36 | rozpoznanie ze zlecenia, | TAK
37 | komentarz do zlecenia, | TAK
38 | dane badania (kod i nazwa badania). | TAK
39 | Anulowanie zlecenia. | TAK
40 | Modyfikacja zlecenia. | TAK
41 | Dane przesyłane z systemu RIS: | TAK
42 | Segment ORU^R01 - wynik obejmujący: | TAK
43 | status wyniku, | TAK
44 | dane zlecenia, | TAK
45 | kod wykonanego badania, | TAK
46 | datę wykonania, | TAK
47 | wartość wyniku. | TAK
48 | Odnośniki (załączniki)do wyników badań. | TAK
49 | Miniatury obrazów. | TAK
50 | Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta. | TAK
51 | Przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania. | TAK
52 | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. | TAK
53 | Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS. | TAK
54 | Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS, w zakresie do zaplanowania, zaplanowane, wykonane, wynik. | TAK
55 | Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS) | TAK
56 | Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS. | TAK
57 | Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS. | TAK
58 | Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS | TAK
59 | Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenie z NFZ. | TAK
60 | Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS. | TAK
61 | Z poziomu RIS usuwanie pacjenta z kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS. | TAK
62 | Dostęp z systemu HIS do wszystkich badań gromadzonych w systemie RIS. | TAK
63 | Migracji danych obrazowych DICOM oraz wynikowych (opisy badań)z obecnie wykorzystywanego systemu PACS/RIS do nowego systemu PACS/RIS. Szacunkowa ilość danych do przeniesienia to 1,5 TB | TAK
System mierzenia dawki
Moduł dozymetryczny/rejestrowanie dawki
1 | Moduł ściśle zintegrowany z systemem RIS, którego interfejs jest możliwy do wywołania z formatki badania | TAK/NIE opis
2 | Moduł umożliwia rejestrowanie minimum parametrów dawki: | TAK/NIE opis
a. | DAP | TAK/NIE opis
b. | CTDIvol | TAK/NIE opis
c. | DLP | TAK/NIE opis
d. | SSDE* | TAK/NIE opis
e. | AEC | TAK/NIE opis
3 | Moduł umożliwia rejestrowanie minimum parametrów ekspozycji: ( Z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego do pyt. 101 ) | TAK/NIE opis
a. | Napięcie | TAK/NIE opis
b. | Obciążenie czasowo-prądowe | TAK/NIE opis
4 | Konfiguracja zestawu wymaganych parametrów w kontekście konkretnej pracowni | TAK/NIE opis
5 | Możliwość konfigurowania wymagalności wprowadzenia konkretnego parametru dla badania zakończonego w kontekście danej pracowni | TAK/NIE opis
6 | System pozwala na wprowadzenie przez technika uwag do parametrów dawki minimum w formie: | TAK/NIE opis
a. | Dowolnego tekstu | TAK/NIE opis
b. | Wyboru predefiniowanych wartości z selektora | TAK/NIE opis
7 | Moduł pozwala na odczyt wartości dawki z powiązanych z badaniem obrazów DICOM, minimum: | TAK/NIE opis
a. | Bezpośrednio z odpowiednich tagów DICOM | TAK/NIE opis
b. | Z RDSR, jeżeli występuje | TAK/NIE opis
c. | Poprzez OCR obrazu, jeżeli wartości zostały zapisane w formie graficznej w ramach badania DICOM* | TAK/NIE opis
8 | Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami wspierającymi zaawansowaną analizę dawki minimum w zakresie: | TAK/NIE opis
a. | Pobierania poszczególnych wartości parametrów oraz ich prezentowania w poszczególnych interfejsach systemu | TAK/NIE opis
b. | Pobierania dokumentacji wytwarzanej w zewnętrznym systemie i udostępniania jej użytkownikom modułu | TAK/NIE opis
c. | Wywołania interfejsu zewnętrznego narzędzia analizy dawki | TAK/NIE opis
9 | Możliwość modyfikacji wartości odczytywanych automatycznie z DICOM lub zewnętrznych zintegrowanych systemów przez uprawnionego użytkownika, przy czym fakt rozbieżności pomiędzy danymi odczytywanymi automatycznie a wprowadzonymi przez użytkownika powinien być odznaczony w interfejsie. | TAK/NIE opis
10 | Możliwość raportowania zgromadzonych dawki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi | TAK/NIE opis
11 | Prezentowanie wybranych parametrów dawki na dokumencie opisu badania | TAK/NIE opis
12 | Możliwość eksportu wybranych parametrów dawki do zewnętrznych systemów za pomocą mechanizm integracyjnych | TAK/NIE opis
Integracja z systemem teleradiologicznym
1 | Integracji z zewnętrznym dostawcą usług teleradiologicznych w zakresie: | TAK
2 | Wysłanie zlecenia opisu badania | TAK
3 | Wysłanie obrazów DICOM | TAK
4 | Wysłanie obrazów badań porównawnawczych DICOM | TAK
5 | Odebranie wyniku opisu badania wykonanego przez zewnętrznego dostawcę usług teleradiologicznych | TAK
System Dystrybucji Badań
1 | System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla min. 15 użytkowników jednocześnie pracujących w systemie wraz z przeglądarką obrazów. | TAK/podać
2 | System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej | TAK
3 | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową Firefox | TAK
4 | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK
5 | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK
6 | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK
7 | System dystrybucji wyników i obrazów działa jako moduł RIS | TAK
8 | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK
9 | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania | TAK
10 | Integracja z systemem szpitalnym możliwość wyszukania zlecenia przy pomocy identyfikatora z HIS | TAK
11 | Możliwość otwarcia badania w przeglądarce DICOM | TAK
12 | Możliwość otwarcia badania w postaci obrazów referencyjnych. Przeglądarka referencyjna musi pokazywać obrazy w podziale na serie oraz udostępniać podgląd miniatur. | TAK
13 | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne: - Wyświetlanie miniaturek obrazów - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - Widoki obrazów: dowolny layout - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - Możliwość otwarcia kilku serii badań - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - Negatyw - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Pomiar odległości - Pomiar kąta - Powiększanie obrazu - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Gamma obrazu - Próbkowanie - Pomiar pola - Przewijanie - Przesuwanie - Odtwarzanie serii - Podgląd wartości tagów DICOM - Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego. - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK
14 | System udostępnia wyniki badań (opis) w postaci nieedytowanego formularza wynikowego, identycznego z generowanymi w pracowniach wydrukami. | TAK
15 | System umożliwia wydruk opisu badania na wybranej drukarce. Wydruk jest identyczny z generowanym w systemie RIS. | TAK
16 | System dystrybucji wyposażony w wyszukiwarkę inkrementną, pozwalającą na wpisanie nazwiska, lub numeru PESEL. System automatycznie rozpoznaje, czy wpisywane jest nazwisko, czy PESEL. | TAK
17 | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów zleconych przez nich badań | TAK
18 | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów badań zleconych przez ich oddział | TAK
19 | Możliwość dostępu do obrazów badań, które nie zostały jeszcze opisane. | TAK
20 | Dostęp do treści wyniku dopiero po zatwierdzeniu przez lekarza opisującego ostatecznej formy opisu. | TAK
Lp | Parametr / Funkcjonalność | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania [Tak/Nie]
Lekarska stacja diagnostyczna RTG, TK – 1 zestaw
1. | Producent | Podać
2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3. | Komputer stacji diagnostycznej, | Tak, Podać
Minimalne parametry:
4. | Obudowa typu Tower | Tak
5. | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.30GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC lub bez kontroli parzystości. | Tak, Podać
6. | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC lub bez ECC ,możliwość rozbudowy do min 128GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę | Tak, Podać
7. | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Tak
8. | Porty: | Tak/NIE podać
Z przodu obudowy:
2x USB 3.0
1x Combo (Słuchawki/mikrofon),
Z tyłu obudowy minimum:
3x USB 3.0,
2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny) lub Porty DP dostępne poprzez dedykowaną kartę graficzną
1x Wejście audio,
1x Wyjście audio,
1x RJ45 1Gb Ethernet
9. | Dysk twardy: | Tak
Min. 2 x 512GB SSD
10. | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | Tak
11. | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny* nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | Tak, podać
12. | Zasilacz 500W o sprawności minimum 90% | Tak, podać
13. | Wymagania dodatkowe | Tak
Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
14. | 2 x diagnostyczny monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. | Tak
15. | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla minimum dwóch trybów pracy. | Tak
16. | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | Tak
17. | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | Tak
18. | 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | Tak
19. | Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort | Tak
20. | Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR | Tak
21. | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | Tak
22. | Czujnik mierzący jasność otoczenia | Tak
23. | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | Tak
24. | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | Tak
25. | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | Tak
26. | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: | Tak, podać
- PCI Express x 16 Gen 3.0,
- Pamięć DDR5 2GB,
- 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort,
- Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie,
.- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10,
- Pobór mocy do 30 W
27. | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1920x1200, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, | Tak
28. | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | Tak
29. | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | Tak
30. | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | Tak
31. | Gwarancja: | Tak, podać
komputer i UPS – 36 miesięcy
monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy
32. | Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta sprzętu- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | Tak
33. | Oprogramowanie medyczne stacji
34. | Producent | Podać
35. | Nazwa i typ | Podać
36. | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | Tak
37. | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM | Tak
38. | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć | Tak
39. | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | Tak
40. | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | Tak
41. | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły | Tak
a) Mammograficzny
- obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa),
- interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości,
- przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów,
- przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw,
- panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych,
- wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty),
- obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach,
- zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych,
- wsparcie dla workflow mammograficznego,
- nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań,
- obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną,
- specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych:
· zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu,
· korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu,
· tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu,
· obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów
b) Advanced
| - automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration), | Tak/Nie
| - zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin), | Tak/Nie
| - DICOM RT. | Tak/Nie
42. | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: | Tak
- obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji,
- możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika
- dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami
- opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury
- predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów
- zarządzanie ‘hanging protocols’
43. | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | Tak
44. | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego | Tak
45. | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak
46. | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. | Tak
47. | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) | Tak
48. | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu | Tak
49. | Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) | Tak
50. | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) | Tak
51. | Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika | Tak
52. | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg | Tak
53. | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) | Tak
54. | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) | Tak
55. | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach | Tak
56. | DICOM overlay – prezentacja | Tak
57. | DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja | Tak
58. | Obsługa DICOM PR | Tak
59. | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: | Tak
- standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami,
- presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien
(obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT)
- opcja automatycznego tłumienia w tle,
- MPR (Multi Planar Reconstruction),
- CPR (Curved Planar Reformatting),
- Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour)
- wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe,
- możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych,
- możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze),
- możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia),
- filtrowanie wielopoziomowe,
- Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD ,
- MIP (Maximum Intensity Projection),
- DSA (Digital Subtraction Angiography),
- DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),
- Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami,
- Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,
60. | Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie Zamawiający rezygnuje z konieczności dostarczenia opisanego wymagania Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 62 | Tak
61. | Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych. Zamawiający rezygnuje z konieczności dostarczenia opisanego wymagania Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 63 | Tak
62. | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. | Tak
63. | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. | Tak
64. | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, | Tak
65. | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. | Tak
66. | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). | Tak
67. | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | Tak
68. | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: | Tak
Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza.
69. | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm | Tak
70. | Eksport obrazów do pliku video w formacie avi | Tak
71. | Obsługa profili użytkowników | Tak
72. | Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. | Tak
73. | Intuicyjny interfejs | Tak
74. | Stacja z min jednym schematem koloru interfejsu | Tak Podać
75. | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika | Tak
76. | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy | Tak
77. | Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. | Tak
78. | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb | Tak
79. | Serwer – 1 zestaw
80. | Producent | Podać
81. | Nazwa i typ urządzenia | Podać
82. | Obudowa Rack o wysokości maksymalnej 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3,5” Hot Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożlwiający wyświetlenie statusu pracy urządzenia, w tym informacji o awariach. | Tak, podać
83. | Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. | Tak, podać
84. | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak, podać
85. | Minimum 32GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | Tak, podać
86. | Jeden procesor min. dwunastordzeniowy dwudziestoczterowątkowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku | Tak, podać
minimum 120 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.
Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera.
87. | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości 1920x1200 | Tak
88. | min. 2 portami USB 2.0 i 1 portem USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty vga, min. 1 port RS232 lub Micro USB | Tak, podać
89. | Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. | Tak, podać
Serwer wyposażony w kartę z dwoma interfejsami SAS 12Gb/s
90. | Zainstalowany kontroler RAID z możliwością konfiguracji RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 | Tak, podać
91. | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. | Tak, podać
92. | Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności minimum 960GB oraz 4 dyski HDD o pojemności minimum 8TB NLSAS | Tak, podać
93. | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 750W każdy | Tak, podać
94. | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: | Tak
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
wsparcie dla IPv6
wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
integracja z Active Directory
możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
wsparcie dla dynamic DNS
wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe.
możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.
możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów.
możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty.
95. | System operacyjn serwera odpowiedni do oferowanego systemu RIS/PACS | Tak, podać
96. | 36 miesięcy gwarancji realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. | Tak, podać
| Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. | Tak, podać
97. | Serwer musi posiadać deklaracja CE.
98. | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak, podać
99. | Serwer typu NAS – 1 sztuka | Tak, podać
100. | Obudowa RACK 2U | Tak
101. | Procesor min. 4 rdzeniowy min. częstotliwość procesora 1,7 GHz | Tak, podać
102. | Pamięć ram min. 4GB DDR4 | Tak
103. | Dyski twarde z możliwością wymiany podczas pracy (Hot-Swap) | Tak
104. | Obsługiwane poziomy RAID min.: 0,1,5,6,10, JBOD | Tak
105. | Wbudowane karty sieciowe: 2x 10/100/1000 Mbit/s, 2x 10GbE SFP+ | Tak
106. | Interfejsy: 4x USB 3.2 Gen 1; 2x RJ-45 | Tak, podać
107. | Moc zasilacza min. 250W | Tak, podać
108. | Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności min. 12TB typ CMR | Tak, podać
109. | Gwarancja 36 miesięcy | Tak
1. | Duplikator automatyczny płyt CD (wraz z komputerem sterującym) – 1 zestaw/ Z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 110
2. | Producent | Podać
3. | Nazwa i typ urządzenia | Podać
4. | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę - 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD | Tak, Podać
5. | Liczba pojemników wejściowych – 2 | Tak, Podać
6. | Liczba pojemników wyjściowych – 1 | Tak, Podać
7. | Pojemność pojemników wejściowych – 100 (2x50) | Tak, Podać
8. | Pojemność pojemnika wyjściowego - 50 | Tak, Podać
9. | Rozdzielczość drukowania – min. 1440 x 720 | Tak, Podać
10. | Liczba pojemników z tuszem - 6 | Tak, Podać
11. | Konfiguracja dysz – 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor | Tak, Podać
12. | Kierunek drukowania – Dwukierunkowo, Jednokierunkowo | Tak, Podać
13. | Liczba napędów – min. 2 | Tak, Podać
14. | Wymiary – max 377 x 493 x 348 | Tak, Podać
15. | Waga – max 25 kg | Tak, Podać
16. | Poziom hałasu – Praca: max. 45 dB (A) | Tak, Podać
17. | Zużycie energii – max. 52W, max. 27W (w trybie czuwania) | Tak, Podać
18. | Komunikacja – USB 3.0 | Tak, Podać
18.1 | Oferowane parametry przy zaoferowaniu duplikatora zgodnie z pyt. 110 | Podać
19. | Komputer sterujący z monitorem: | Tak, Podać
Komputer – min. procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchamrk wynik co najmniej 8000 punktów, 8GB RAM DDR4, dysk 256GB SSD, Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki, port USB 3.0
Monitor – min 21,5” LED
* OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI w zakresie systemu Windows
Microsoft Windows 10 Pro wersja 64bit PL dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u zamawiającego, lub równoważny.
Warunki równoważności:
System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:
1. polską wersję językową,
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Office 365 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,
3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),
4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,
7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,
8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,
10. możliwość udostępniania plików i drukarek,
11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,
13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,
15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,
16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,
17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,
18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,
19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,
20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,
22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania