KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.1
Część 1- SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI LUB ŚRUBOWO-HAKOWEJ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	SYSTEM DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI LUB ŚRUBOWO-HAKOWEJ / - śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, / - gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry – samogwintujący /samotnący, / - śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe /głowa śruby z tzw. „długimi uszami”/), / - długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm, / - średnica śrub w zakresie 4,0 – 9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm, / - haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgiete stadnardowo lub mocno, w prawo lub w lewo, o standardowej oraz podwyższonej wysokości), / - dostępne również haki wyciągowe z „długimi uszami”, / - mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwerasalnym, jednoelementowym blokerem, / - pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła”, / - pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa, / - stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji, / - możliwosc zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łącznikow poprzecznych, / - możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwuotworowych), / - możliwość łączenia systemu z innym systemami o mniejszej średnicyc prętów np. systemami pediatryacznymi lub szyjnymi poprzez zastosoawnie specjalnych łączników, / - dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami, / - w module pediatrycznym łącznik ekstrakcyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji, / - specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym, / - w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą, / - w zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby, / - instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania / -instrumentarium zawiera napęd do implantacji śrub
1	Śruba transpedikularna	Szt.	50
2	Bloker	Szt.	50
3	Pręt	Szt.	20
4	Poprzeczka	Szt.	1
5	Łącznik offsetowy/stapler dwuotworowy/stapler jednootworowy	szt	1
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.2
Część 2- SYSTEM DO STABILIZACJI PRZEDNIEJ KRĘGOSŁUPA PŁYTKĄ SZYJNĄ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	SYSTEM DO STABILIZACJI PRZEDNIEJ KRĘGOSŁUPA PŁYTKĄ SZYJNĄ / płyta niskoprofilowa (nie grubsza niż 2,1 mm), wstępnie dogięta w dwóch płaszczyznach / - płytki o szerokości 17 mm i długościach w zakresie 12-96 mm, w zakresie 12-34 skok co 2 mm, w zakresie 34-69 mm skok co 3 mm, w zakresie 60-96 mm skok co 4 mm; / - płytki wstępnie dogięte w płaszczyznach podłużnej oraz poprzecznej z porowatą wewnętrzną stroną zapobiegającą śródoperacyjnej migracji płytki podczas implantacji, / - płytki o półprzeziernym wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu, / - grubość płytki nie większa niż 2,1 mm / - śruby o co najmniej sześciu długościach, optymalnie od 10 do 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz conajmniej dwóch średnicach 4 mm oraz 4,5 mm śruby rewizyjne, / - jednostopniowa blokada śruby z płytką bez konieczności stosowania dodatkowych elementów, czynność powtarzalna umożliwiająca rewizję, / - w zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty (min. zakres ruchomości kątowej śrub +/- 6°), / - w zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu, nie wymagające nawiercania kości korowej, / - w zestawie instrumentarium powinien znajdować się przymiar do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów, / - w zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie oraz celowniki (podwójne i pojedyncze) ułatwiające nawiercanie pod żądanym kątem (o stałym oraz o zmiennym kącie).
1	Śruba/wkręt	SZT	4
2	Płyta	SZT	1

RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.3
Część 3 - System stabilizacji szyjnej kręgosłupa z dostępu tylnego
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	System stabilizacji szyjnej kręgosłupa z dostępu tylnego. / mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; / • haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry / pojedynczym blokerem; / • kilka wielkości haków prostych (min 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz / z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); / • śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o; / • śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; / • dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; / • dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujacych się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; / • jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach; / • pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. / • szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”; / • dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; / • dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą / transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; / • w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną / powtarzalną siłą;
1	Śruba	szt	6
2	Hak	szt	2
3	Bloker	szt	8
4	Poprzeczka	szt	1
5	Pręt	szt	4
6	Płyta Midline	szt	1
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.4
Część 4 - System umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	System umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem . / Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. / • Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. / • W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. / • Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników.
1	Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym-20g	szt	2
2	Igła kostna	szt	2
3	Igła BIOPSYJNA	szt	2
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.5
Część 5 - Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ. / Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia, / • Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej / • Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa. / • Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm / implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm, / • Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. / • Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. / • Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem. / • W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm. / • Materiał tytan,
1	Korpus	SZT	1
2	Płytka krańcowa	SZT	2
3	Przedłużka	SZT	1
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY -Załącznik nr 1.6
Część 6 - STABILIZACJA PRZEZSKÓRNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTU PRZEZ ŚRUBĘ
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	STABILIZACJA PRZEZSKÓRNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTU PRZEZ ŚRUBĘ / Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący –ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm. Śruby poliaxialne kaniulowane kodowane kolorami o średnicach od 5,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 30mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm – stopniowane co 5 mm, oraz od 90mm do 190 mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostepne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabryczne o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające , przeznasadowe z trokarem min.3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
1	Śruba przezskórna	SZT	4
2	Bloker	SZT	4
3	Pręt	SZT	2
4	Śruba przezskórna kaniulowana	SZT	4
5	Podajnik cementu	SZT	4
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY- Załącznik nr 1.7
Część 7- ROZSZERZALNA PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
	ROZSZERZALNA PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA / Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni.
1	Proteza trzonu	SZT	1
2	Śruba	SZT	1
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)