OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:  Audiotympanometr

Wymagana ilość: 1 (jedna) sztuka

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my AUDIOTYMPANOMETR, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Audiotympanometr musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/24. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
| TYMPANOMETRIA |
|  | Podatność: Zakres: 0.1 do 8.0 ml | TAK/NIE, podać |  |
|  | Częstotliwość sondy 226Hz, | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tympanometrię wysokoczęstotliwościową 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz | TAK/NIE |  |
|  | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 400 daPa do – 600 daPa | TAK/NIE, podać |  |
|  | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą kolorami stronę, szczelność i prawidłowe dopasowanie | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza | TAK/NIE |  |
|  | Testy trąbki słuchowej – dla błony bębenkowej nieperforowanej i perforowanej | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o test trąbki słuchowej „rozwartej” | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tympanometrię manualną | TAK/NIE |  |
| ODRUCHY STRZEMIĄCZKOWE |
|  | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi HP, LP, WB Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP | TAK/NIE, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | TAK/NIE |  |
|  | Maksymalna wartość sygnału Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB Dla badania kontralateralnego – 120 dB | TAK/NIE, podać |  |
|  | Test zanikania odruchów- Decay | TAK/NIE |  |
|  | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o test latencji odruchu | TAK/NIE |  |
| AUDIOMETRIA |
| Audiometria powietrzna |
|  | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie | TAK/NIE |  |
|  | Podawany ton: pojedynczy, ciągły, pulsacyjny, modulowany, prezentacja manualna lub odwrotna, impuls pojedynczy lub seria. | TAK/NIE, podać |  |
|  | Zakres poziomów dźwięku AC od -10 do 120 dB HL w krokach, co 1, 2 i 5 dB | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB | TAK/NIE |  |
| Audiometria kostna |
|  | Częstotliwość sygnału: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK/NIE |  |
|  | Zakres poziomów dźwięku BC od -10 do 80 dB HL w krokach, co 1, 2 i 5 dB | TAK/NIE |  |
| Audiometria słowna |
|  | Automatyczny licznik dla audiometrii słownej [%] | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rejestrowania min 4 krzywych słownych | TAK/NIE |  |
|  | Maskowania szumem wąskopasmowym (NB) lub białym szumem (WN) | TAK/NIE |  |
|  | Maskowanie max 100 dB | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja maskowania synchronicznego | TAK/NIE |  |
|  | Testy dla audiometrii słownej w wewnętrznej pamięci urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zastosowania do testów mowy źródła zewnętrznego i mikrofonu | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość instalacji testów DFF | TAK/NIE |  |
| PRÓBY/TESTY |
|  | Test ABLB | TAK/NIE |  |
|  | Test Stengera | TAK/NIE |  |
|  | Test SISI | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczny test wartości progowej - Hughson Westlake | TAK/NIE |  |
|  | Weber | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy możliwości diagnostycznych, min. o test szybka mowa w szumie (QuickSIN), Binaural Speech | TAK/NIE, podać |  |
| APARAT |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min. 10 cali, min. 1024x600, wysokiej rozdzielczości | TAK/NIE, podać |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | TAK/NIE |  |
|  | wbudowany port drukarki USB zapewniający podłączenie standardowej drukarki PCL3 bezpośrednio do audiometru oraz możliwość podłączenia drukarki termicznej | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania | TAK/NIE |  |
|  | Integracja z bazą danych XML, kompatybilną z bazami NOAH oraz OtoAccess, umożliwiającymi obsługę wielu urządzeń diagnostycznych (audiometrów, tympanometrów, wideootoskopów, ABR, VNG, OAE) | TAK/NIE |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 500 pacjentów / 50000 badań | TAK/NIE, podać |  |
|  | Menu aparatu i instrukcja obsługi w j. polskim | TAK/NIE |  |
|  | Wyposażony w fizyczne przyciski i min. 2 pokrętła regulacyjne | TAK/NIE |  |
|  | Niewielka ilość ergonomicznie rozmieszczonych i czytelnie opisanych, uniwersalnych, wielofunkcyjnych przycisków. | TAK/NIE |  |
|  | Do podawania tonów metalowa, kontaktowa płytka, cicha w działaniu – bez elementów mechanicznych. | TAK/NIE |  |
|  | Wbudowane na tylnej ścianie wyjścia min. na: słuchawki powietrzne, słuchawkę kostną, słuchawkę Contra, słuchawkę do monitorowania, 2x mikrofon, AUX, USB typ A, USB typ B, 2x FF dla głośników aktywnych, przycisk pacjenta, | TAK/NIE |  |
|  | Port HDMI do zewnętrznego monitora (VGA 640x480) | TAK/NIE |  |
|  | Sterowanie: możliwość podłączenia klawiatury komputerowej i myszy za pomocą interfejsu USB bezpośrednio do audiometru | TAK/NIE |  |
|  | Audiometr i Tympanometr w jednym urządzeniu | TAK/NIE |  |
|  | Dwustronna komunikacja z pacjentem, wbudowany mikrofon z regulacją natężenia i głośnik | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia głośników do wolnego pola | TAK/NIE |  |
|  | Waga aparatu max. 3,5 kg | TAK/NIE, podać |  |
|  | Wymiary minimalne 9 x 33 x 44 cm | TAK/NIE, podać |  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Zestaw słuchawek audiometrycznych – 1 kpl. | TAK/NIE |  |
|  | Słuchawka kontralateralna – 1 szt. | TAK/NIE |  |
|  | Przetwornik kostny – 1 szt. | TAK/NIE |  |
|  | Przycisk pacjenta, zmontowany bez użycia elementów trudnych w czyszczeniu jak śruby – 1 szt. | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw przewodów do podłączenia urządzenia przez panel z gniazdami kabiny audiometrycznej. | TAK/NIE |  |
|  | Sonda tympanometryczna kliniczna, na długim przewodzie – 1 szt. | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie – do komunikacji z komputerem i integracji z bazami danych NOAH oraz OtoAccess (w j. polskim), pozwalające na definiowanie własnych szablonów wydruku – 1 szt. | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. | TAK/NIE |  |
|  | Urządzenie nie ma wprowadzonych przez producenta systemowo ani formalnie ograniczeń okresu użytkowania | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta kalibracje w okresie gwarancji | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum dwóch miejscach autoryzowanych przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski, jedno w odległości nie więcej niż 50 km od Użytkownika | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |
| Podatek VAT: |  |
| Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

# Footnotes

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)