## część 1
Część 1. | Stent-grafty do zaopatrzenia aorty
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | STENTGRAFT DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIKA AORTY BRZUSZNEJ | 100 |  | 0
2 | STENTGRAFT DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIKA AORTY PIERSIOWEJ | 10 |  | 0
3 | STENTGRAFT ROZWIDLONY DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW TT. BIODROWYCH | 15 |  | 0
4 | STENTGRAFT DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW TT. BIODROWYCH | 15 |  | 0
5 | STENTGRAFT Z OTWORAMI LUB ODNOGAMI DO ZAOPATRYWANIA TĘTNIAKÓW OKOŁONERKOWYCH | 10 |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | -
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 50% |  |  |  | 0 | -
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji) |  |  |  | 0 | -
Warunki:
1. Dostawy "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | Stentgraft brzuszny zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. • Zbudowany z trzech części: głównej graftu, nogawek: contralateralnej - przedłużającej krótszą nogawkę body i ipslateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. • Stentgraft o mocowaniu nadnerkowym za pomocą segmentu wolnego z haczykami. • Wymagane wymiary części głównej protezy od 22 do 36 mm, części biodrowej od 9 do 24 mm • System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F(body) i 16F nogawki, ze zbrojoną koszulką naczyniową z zastawką.• widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu • Dostępny stentgraft o fiksacji nadnerkowej, zbudowany na bazie nitinolowego stentu o wymiarach części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm i systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 17F (body) i 14F (nogawki).
2 | Stentgraft piersiowy zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. • Wymagane wymiary stentgraftu: średnica od 22 do 42 mm oraz długość od 79 – 218mm. • System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F. • widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu • dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu o wymiarach: średnica 24 do 46mm oraz długość 105 – 233mm i systemem wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F • Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania w rozwarstwieniach aorty typu B.
3 | Stentgraft rozwidlony biodrowy „illiac branch” + stent kryty - zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe - część główna, rozwidlona o średnicach: 12 mm (proksymalnie) oraz 10 i 12 mm (dystal-nie), długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 mm, długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 mm; - introduKTOR posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację; - system posiada możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia - dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introduktor wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz z jednym stentem krytym, oraz niezbędnymi do implantacji: prowadnikiem sztywnym, prowadnik rosen, balon coda, pigtail, koszulka 7-8fr 90cm.
4 | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych • Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe • Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm • Średnica dystalna stentgraftu: 13 mm • Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90,107,122 mm dla średnic 9, 11,13 mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm • Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu. • Na życzenie operatora dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinlowego stentu o wymiarach: • Średnice proksymalne stentgraftu: 9,11,13,16,20,24 mm • Średnica dystalna stentgraftu: 12mm • Długość stentgraftu: 42,59,77,93,110,125 mm dla średnic 9,11,13 mm oraz 42,59,77,93 mm dla średnic 16,20,24 mm • Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 12-14 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu. Dostarczany z prowadnikiem sztywnym, pigtailem i balonem coda.
5 | Stentgraft z rękawkami i otworami • Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe . • Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. • Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. • Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. • Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację • System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia • Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami. • W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin

## część 2
Część 2. | Stent-graft do CERAB
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | STENTGRAFT AORTALNY FABRYCZNIE MONTOWANY NA BALONIE | 10 |  | 0
2 | STENTGRAFT AORTALNY FABRYCZNIE MONTOWANY NA BALONIE | 10 |  | 0
3 | STENTGRAFT OBWODOWY ROZPRĘŻANY NA BALONIE | 15 |  | 0
4 | KOSZULKI WPROWADZAJĄCE PROSTE | 35 |  | 0
5 | KOSZULKI DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH | 35 |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | -
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 50% |  |  |  | 0 | -
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji) |  |  |  | 0 | -
Warunki:
1. Dostawy "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | -wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem ePTFE, -zakres długości stentu: 19-59mm -śr. stentu:12,14,16 mm -długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm, - śr. 9F (dla śr. 12 mm),11F (dla śr.14,16 mm)
2 | -wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem ePTFE, -zakres długości stentu: 27-48 mm -śr. stentu:18,20,22,24 mm -długość zestawu wprowadzającego 120cm, - śr. zestawu wprowadzającego 14F
3 | - wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego powleczonego matriałem ePTFE; - dł. stentu: 18,22,28,38,58 mm (dla śr. 5 i 6mm) 18,23,27,37,57 (dla śr.7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8,9,10mm.) - śr stentu:5,6,7,8,9,10mm; - kompatybilny z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm -kompatybilny z prowadnikiem 0,035” dł. shaftu: 75 i 120 cm,
4 | używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035'; znacznik RTG na końcu dystalnym koszulki; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 F; dł.: 25,30,40,45 cm.
5 | akceptujące prowadnik 0,035-0,038, średnica F5,5; F6; F7, F8, F9 Fr - długość od 40 - 90 cm z widocznym markerem na końcu koszulki. Zatrzask bądź inny mechanizm mocujący pomiędzy dilatatorem i koszulką. Zastawka uszczelniająca. Dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia. Marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg. Koszulka zbrojona oplotem stalowym. 2 typy zastawek do wyboru.

## część 3
Część 3. | Stent-grafty (przy krótkiej tętnicy nerkowej)
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | stent-graft brzuszny (przy krótkiej tętnicy nerkowej) | 12 |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | -
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji 50% |  |  |  | 0 | -
Całkowita wartość zamówienia (podstawowe + w ramach prawa opcji) |  |  |  | 0 | -
Warunki:
1. Dostawy "na żądanie" w ciągu 24h od złozenia zamówienia
2. Szkolenie personelu
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | Stent-graft polimerowy z fiksacją podnerkową - body wykonane z PTFE wypełnione polimerem PEG -korona fiksacyjna wykonana z nitinolu -średnica systemu wprowadzającego 15F -średnica body w zakresie 22-34 mm -średnice elementów biodrowych 10-28 mm -sprzęt dodatkowy: sztywny prowadnik, pętla, balon niskociśnieniowy

## część 4
Część 4. | Prowadniki do CTO, cewniki, stenty
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prowadniki 0,018 do CTO
- długość 180, 190, 300 cm - średnica 0,018 cala - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego - kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, - pokrycie PTFE na szafcie, - pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , - sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, - końcówka cieniująca na długości 3 cm, 15 cm, 17 cm ,
|  | 120 |  | 0 | 8%
2. | Prowadniki 0,014 do CTO
- długość 180, 190, 300 cm - średnica 0,014 cala - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego - kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, - pokrycie PTFE na szafcie, - pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , - sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g, 30,0g, - końcówka cieniująca na długości 3 cm, 15 cm, 17 cm ,
|  | 50 |  | 0 | 8%
3. | Cewniki diagnostyczne z markerem
Cewniki diagnostyczne do wybiórczego cewnikowania naczyń (z markerem na końcu cewnika dobrze widocznym w skopi rtg) - średnica zewnętrzna cewnika 4, 5, F - długości cewników 40-125 cm - różne typy ukształtowania cewnika: sBenston (1;20), Berenstein, Cobra (1:2), Headhunter 1, KA 2, Mani, Multipepouse, RBI, Simmons (1;2), Straight Selective, Vertebral - cewniki zbrojone stalowym oplotem, - taperowana końcówka, - cieniująca dobrze widoczna w skopii końcówka
|  | 250 |  | 0 | 8%
4. | Cewniki hydrofilne obwodowe
cewniki wykonane w poliuretanu - średnica cewnika 4 i 5F - pokrycie polimerem M - pokrycie części dystalnej warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, - długości cewników 65, 80, 100, 110, 120 , 150 cm -średnica wewnętrzna 1,03 mm dla 4F oraz 1,10 mm dla 5F - kształty cewników: cobra, J, prosty, Yashiro, prosty taperowany
|  | 40 |  | 0 | 8%
5. | Stenty nitinolowe do zaopatrywania naczyń obwodowych 0,035
- stenty nitinolowe wycinane z jednego kawałka - stenty poryte powłoką z węgla porolitycznego - 6 tantalowych markerów - długość stentów 20, 40, 60, 80, 100, 120 , 150 mm - średnice stentów 6, 7, 8, 9, 10, 12, mm - średnica knału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,035 - średnica zewnetrzna umożliwiająca wprowadzenieb przez introduktor 6F - długości systemu wprowadzajacego 80 i 135 cm - system dostarczania OTW
|  | 40 |  | 0 | 8%
Wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | -
DEPOZYT (dotyczy poz. 5.)
| 6 x 100 | 2 szt.
| 6 x 80 | 2 szt.

## część 5
Część 5. | Mikroprowadniki
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | MIKROCEWNIK | 50 |  | 0
Mikrocewnik o długości całkowitej 135 lub 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018” i 0,021’’ ; mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i 2,8/2,8 i średnicy wewnętrznej 0,021”, 0,027’’ posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie
2. | MIKROPROWADNIK | 50 |  | 0
Mikroprowadnik o długości całkowitej 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm Prowadnik miękki, atraumatyczny Średnica prowadnika 0,014” na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -
DEPOZYT (dotyczy poz. 1.)
| 8 x 40 | 2 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 2.)
| 5 x 80 | 2 szt.

## część 6
Część 6. | Stenty do tętnic szyjnych, stenty do zaopatrywania tętnicy podkolanowej
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stenty do tętnic szyjnych
- nitinolowy stent samorozprężalny do tetnic szyjnych z sytemem dostawczym monorail - długosci stentów 20, 30, 40 mm - średnice stentów 7-10 mm, dostepne także stenty taperowane - stenty o strukturze zmknieto i otwarto komórkowej - - możliwość dostarczenia przez introduktor 6F - długość systemu wprowadzajacego 80 i 130 cm - dłudość systemu 190 cm i 300 cm
|  | 25 |  | 0 | 8%
2. | Stenty nitinolowe do zaopatrywania tętnicy podkolanowej
Stenty nitinolowe, do zaopatrywania tętnicy podkolanowej - stenty nitinolowe łączone z ePTFE - średnice stentów 5-8 mm - długości stentów 30, 40, 60, 80, 100 mm - średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,035 - długość systemu wprowadzającego 80 i 120 mm - średnica zewnętrzna umożliwiajaca wprowadzenie przez introduktor 7F
|  | 5 |  | 0 | 8%
3.
System protekcji dystalnej typu filtr dla tętnic szyjnych -wielkośc porów 120 mikrometrów -filtr centralnie umocowany na prowadniku-mozliwość zastosowania protekcji do tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm - długość systemu większ,równa 190 cm - prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności
|  | 80 |  | 0 | 8%
4
Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F włącznie. Zestaw składający się z 3 elementów: - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. Do zastosowania w tętnicach oraz żyłach.
|  | 50 |  | 0 | 8%
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -
DEPOZYT (dotyczy poz. 1.)
| 8 x 40 | 2 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 2.)
| 5 x 80 | 2 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 3.)
2 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 4.)
2 szt.

## część 7
Część 7. | Stenty nitinolowe i chromowo-kobaltowe powlekane, spirale embolizacyjne
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stenty nitinolowe z pokryciem antyproliferacyjnym
- pokrycie lekiem antyproliferacyjnym nie zawierajace polimeru - długość stentów 20 - 120 mm - średnice stentów 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - stenty nitinolowe wycinane z jednego kawałka - średnica kanału wewnętrznego akceptujaca prowadnik 0,035 - długość systemu wprowadzającego 135 cm, - średnica zewnetrzna umożliwiajaca wprowadzenie przez introduktor 6F
|  | 40 |  | 0 | 8%
2. | Stenty chromowo-kobaltowe kryte do naczyń obwodowych 0,035
- stenty chromowo-kobaltowe pokryte ePTFE - system dostarczania OTW - średnice krytych stentów 5, 6, 7, 8, 9,10 mm - długości krytych stentów 18, 22, 28, 38, 58 dla średnic 5 i 6 mm; 18, 23, 27, 37, 57 dla średnic stentów 7 i 8 mm; 27, 37, 57 dla średnic 9 i 10 mm - długość systemu wprowadzajacego 75 i 120 cm - śrdnica zewnętrzna umozliwiajaca wprowadzenie przez introduktor 6 lub 7F
|  | 10 |  | 0 | 8%
3. | Spirale embolizacyjne - spirale do embolizacji naczyń obwodowych do wprowadzania przez cewnik z użyciem prowadnika 0,018 i 0,035 - stalowe i platynowe z kosmkami dakronowymi, - długość 7, 14, 20 cm ; - średnice 3 -20 mm
|  | 80 |  | 0 | 8%
4. | Stenty nitinolowe pokryte PTFE do zaopatrywaniamałych naczyń obwodowych 0,035''
- stenty nitinolowe pokryte powłoką PTFE - średnice krytych stentów 5, 6, 7, 8 mm - długości krytych stentów 2,5 5, 10 i 15 cm - średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 8 F lub 9 F - długości systemu wprowadzającego 75 lub 110 cm - średnica wewnętrzna akceptujaca prowadnik 0,035'
|  | 10 |  | 0 | 8%
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -
DEPOZYT (dotyczy poz. 1-2)
| 6 x 60 | 1 szt.
| 8 x 28 | 1 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 3.)
| 0,018 Ø 5 mm | 2 szt.
| 0,035 Ø 15 mm | 2 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 4.)
| 8 x10 | 1 szt.

## część 8
Część 8. | Cewniki balonowe, stenty nitinolowe do zaopatrywania małych naczyń obwodowych
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki balonowe do angioplastyki małych naczyń obwodowych dla prowadnika 0,014 -
-cewniki balonowe typu RX (rapid exchange) z materiału przeźroczystego - średnice balonów 2, 2,5, 3, 3,5, 4,0, 5,0 mm -długości balonów 20, 40, 70, 100, 140, 180 220 mm - średnica kanału wewnętrznego akceptujaca prowadnik 0,014 -średnica zewnętrzna umożliwiajaca wprowadzenie przez introduktor 4F - długości cewnika 90, 120 150 cm -cewniki akceptujące ciśnienie RBP 13-15 atm - hydrofilne pokrycie części dystalnej cewnika
|  | 50 |  | 0 | 8%
2. | Stenty nitinolowe do zaopatrywania małych naczyń obwodowych 0,018
Stenty nitinolowe, samorozprężalne do zaopatrywania małych naczyń obwodowych do prowadnika 0,018 - stenty nitinolowe wycinane laserowo z jednego kawałka - średnice stentów 4, 5, 6, 7 mm - długości stentów 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm - średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,018 - średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 5F - długość systemu wprowadzającego 130-150 mm - przeźroczysty system wprowadzający
| komplet | 50 |  | 0 | 8%
3 | Stenty kobaltowo-chromowe pokryte węglem na cewnikach balonowych stenty stalowe pokryte węglem, montowane fabrycznie na cewnikach balonowych do zaopatrywania naczyń biodrowych
- stent wykonane ze stopu kobaltowo-chromowanego o obnizonej zawartosci niklu wycinane z jednego kawałka - stenty pokryte powłoką z węgla pirolitycznego - średnica stentów: 6, 7, 8, 9, 10 mm - długości stentu 19, 29, 39, 49, 59 mm - średnica kanału wewnętrznego akceptuyjąca prowadnik 0,035 - średnica zewnętrzna umożliwiajaca wprowadzenie przez introduktor 6F - długość cewnika 75 i 135 cm - cewniki akceptujace ciśnienie 13 atm - dwa markery na balonie oraz dwa markery zintegrowane ze stentem
|  | 100 |  | 0 | 8%
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -
DEPOZYT (dotyczy poz. 2.)
| 6 x 60 | 1 szt.
DEPOZYT (dotyczy poz. 3.)
| 8 x 59 | 1 szt.
| 10 x 39 | 1 szt.

## część 9
Część 9. | Introduktory interwencyjne zbrojone typu CROSSOVER, cewniki balonowe
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Introduktory interwencyjne zbrojone typu CROSSOVER
- konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem - długość 45 cm - średnica wewnętrzna akceptująca cewniki śr. 6F i 7F - taperowana końcówka - zastawki hemostatyczna z kranikiem trójdrożnym - końcówka introduktora widoczna w rtg
|  | 350 |  | 0 | 8%
2. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki dużych naczyń OTW
Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki dużych tętnic obwodowych -cewniki balonowe typu OTW z materiału przeźroczystego -stożkowe zakończenie cewnika -średnice balonów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 mm -długości balonów 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 200 mm -średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,035'' -średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 5, 6 i 7 F -długość szaftu cewnika 80 i 135 cm -cewniki akceptujące ciśnienie RBP 10-20 atm -cewniki pokryte od wewnątrz i zewnątrz powłoką hydrofilną
|  | 450 |  | 0 | 8%
3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki małych naczyń obwodowych dla prowadnika 0,018
Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do angioplastyki małych naczyń obwodowych -cewniki balonowe typu OTW z materiału przeźroczystego -stożkowe zakończenie cewnika -średnice balonów 2, 2,5, 3, 4, i 5 mm -długości balonów 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 mm -średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,018'' -średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 4F -długość cewnika 90, 135 i 160 cm -cewniki akceptujące ciśnienie RBP 16-22 atm
|  | 120 |  | 0 | 8%
4. | Cewniki balonowe do angioplastyki dużych naczyń RX
-cewniki balonowe typu RX -balon wykonany z nylonu, 3 krotnie sfałdowany do srednic3-9 mm oraz 5 krotnie sfałdowany do średnic 10-12 mm -platynowy marker na obu końcach balonu oraz na długości 90 i 100 cm -zakres średnic balonu 3-12 mm - zakres długości balonu 20-200 mm -średnica kanału wewnętrznego akceptująca prowadnik 0,035'' - system doprowadzający w technologii RX -cewniki akceptujące ciśnienie RBP 12-20 atm -długość szaftu cewnika 135 cm - wejście dla prowadnika 40 cm od końca proksymalnego - średnica zewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie przez introduktor 6 i 7F
|  | 40 |  | 0 | 8%
5. | Prowadniki hydrofilne miękkie 0,018 i 0,035"
Prowadniki diagnostyczne, hydrofilne - miękki rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka - obecność zatopionych w poliuretanie nitek wolframowych - pokrycie hydrofilne na całej długości - długość 120, 150, 180, 220, 260, 300 cm - średnica , 0,035’’ - różne długości ściętej końcówki rdzenia 1, 3 i 5 cm - kształt końcówki prowadnika prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia
|  | 700 |  | 0 | 8%
6. | Introduktory interwencyjne proste
- długość 90 cm - średnica wewnętrzna akceptująca cewnik śr. 6F i 7F - zbrojona oplotem stalowym, złoty marker 5 mm od końca dystalnego - typy końcówek: prosta,pokrycie hydrofilne na 5,15 lub 35 dystalnych cm - końcówka introduktora widoczna w rtg
|  | 40 |  | 0 | 8%
7. | Pętla do usuwania wewnątrznaczyniowych ciał obcych
- długość systemu 95 cm - średnica zewnętrzna systemu 8F, - rozmiar pętli wychwytującej ciała obce 30 x 70 mm
|  | 8 |  | 0 | 8%
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.

## część 10
Część 10. | Przedłużacze wysokociśnieniowe, strzykawki wysokociśnieniowe, Y adaptery
Lp. | Asortyment - opis | Ilość szt | Cena netto za szt. w zł. | Wartość netto (3x4) | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (5x6) | Producent | Nazwa handlowa | Nr Katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przedłużacze wysokociśnieniowe
Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe - duża elastyczność - wykonanie z przeźroczystego poliuretanu - zbrojone, wytrzymujące ciśnienie 1200 psi - końcówka typu LUER - odporne na zginanie - długość 120 cm
|  | 900 |  | 0 | 8%
2. | Strzykawki wysokociśnieniowe
Strzykawki wysokociśnieniowe z manometrem - zakres ciśnień w zakresie 26 - 30 atm. - możliwość szybkiego opróżniania balonu - objętość strzykawki 20 ml - możliwość napełniania i zwalniania strzykawki jedną ręką
|  | 300 |  | 0 | 8%
3. | Y adaptery
- dokręcane "Y" adaptery z zastawką do cewników 5 - 9F
|  | 600 |  | 0 | 8%
Wartość ogółem |  |  |  | 0 | -