Załącznik nr 2A do SIWZ

     Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Parametr Wymagany	Parametr Oferowany
1	Dzierżawa automatycznego analizatora hematologicznego. / Urządzenie klasy CBC 5 diff .	TAK
2	Urządzenia dodatkowe: ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarka laserowa, ekran dotykowy sterowania aparatem, czujnik poziomu ścieków	TAK
3	Wydajność urządzenia min. 60 ozn. na godzinę	TAK
4	Urządzenie pozwala zmierzyć oraz wyliczyć następujące parametry krwi obwodowej: WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), RET (%,#)	TAK
5	Oznaczanie retikulocytów (wraz z podziałem na frakcje w zalezności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg) / technologia cytrometrii przepływowej	TAK
6	Analizator wyposażony w tryb pracy dla płynów z jam ciała (płyn surowiczy, maziowy, mózgowo-rdzeniowy)	TAK
7	Liniowość bez rozcienczenia dla toru WBC min. 400 tyś./uL, dla toru PLT min. 4000 tyś./uL	TAK
8	Pomiar i różnicowanie w torze WBC metodą cytometri przepływowej	TAK
9	Automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania	TAK
10	Pomiar w torze WBC niezależny od toru HGB	TAK
11	Oznaczanie płytek metodą optyczną i impedancyjną	TAK
12	Objętość krwi aspirowanej do badania 5 diff max. 30 uL, / opcja z rozcienczeniem dla krwi kapilarnej	TAK
13	Możliwość oznaczenia erytroblastów ilościowo i procentowo	TAK
14	Aparat wspólpracujący on line z zewnętrznymi systemami kontroli jakości	TAK
15	Aparat serwisowany on line (zdalny nadzór nad parametrami pracy urządzenia)	TAK
16	Odczynniki bezcyjankowe	TAK
17	Opakowania odczynników z kodami do automatycznego wczytywania na pokładzie aparatu	TAK
18	Oprogramowanie do kontroli poziomu odczynników na pokładzie	TAK
19	Czujniki obecności odczynników na pokladzie urządzenia	TAK
20	Materiał kontrolny na trzech poziomach	TAK

Uwaga!!!
### W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

 ....................................................................................
 data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do do reprezentowania Wykonawcy