## Arkusz1
Załacznik nr 1 : do pakietów wymagane są napędy do pił i ostrza
PAKIET NR 1- Endoproteza bezcementowa pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto[PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
Trzpień prosty, tzw klin stożkowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień posiada zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior - w tym komplet odpowiednich poważek w standardowym instrumentarium). Trzpień w części bliższej pokryty hydroksyapatytem w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowanydo kończyny w min 8 rozmiarach ze zmiennym offsetem (prawy i lewy) Trzpień rewizyjny stożkowy o kącie stożka 2 stopni o mocowaniu press-fitowym w części diaphisalnej kanału kości udowej w co najmniej 3 długościach i 8 grubościach. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanu pokrytego porowatą okładziną tytanową i napylaną hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach ze zmiennym offsetem w co najmniej 7 grubościach, łączenie części proksymalnej z dystalną za pomocą śruby. Głowa metalowa o średnicach 22mm, 28mm, 32mm, każda przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki; tzw. duża głowa metalowa o średnicy 36mm,40mm,44mm wysokopolerowana (technologia LFIT) przystosowana do wkładek polietylenowych, w 3 długościach szyjki. System pozwalający na zaopatrzenie pacjenta głową metalową 44mm do panewki 54mm. Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozm. średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm). Panewka stawu biodrowego,pierwotna, sferyczna z pokryciem przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia, dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozm. zewnetrznych 44-72mm. Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. Wkładka polietylenowa z systemem zabezpieczenia rotacji w dnie panewki, bezokapowa o rozmiarach wewnętrznych 36, 40, 44mm, wykonana z polietylenu III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka do panewki dwumobilna - antyluksacyjna w opcji cementowanej i press-fitowej. System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach tytanowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu zatrzaskowego, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Półzwiązana proteza panewki stawu biodrowego, złożona z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka ze stali CoCr, pokryta tytanem oraz hysroksyapatem. Wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki.Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki. W rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. Śruby i zaślepki do panewek wymagane.
1 | Trzpień prosty | 60 | szt.
2 | Trzpień anatomiczny | 60 | szt.
3 | Trzpień rewizyjny | 20 | szt.
4 | Część proksymalna | 20 | szt.
5 | Głowa | 120 | szt.
6 | tzw. duża głowa | 40 | szt.
7 | Głowa ceramiczna 28,32,36mm | 20 | szt.
8 | Panewka press-fit (otworowa, bezotworowa) | 140 | szt.
9 | Panewka przestrzenna press-fit (otworowa, bezotworowa) | 20 | szt.
10 | Wkładka polietylenowa (rozm. 22, 28, 32) Crosslink | 120 | szt.
11 | Wkładka z polietylenu (rozm. 36, 40, 44) | 40 | szt.
12 | Wkładka ceramiczna | 20 | szt.
13 | Wkładka dwumobilna antyluksacyjna w opcji cementowanej do dna panewki i presfitowej do panewki tytanowej, w rozmiarach 44-60mm, skok co 2mm, do zastosowania na głowy 22,2; 28,32mm | 10 | szt.
14 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej | 10 | szt.
15 | Panewka anatomiczna ze stali CoCr z atomicznym kształtem brzegu | 4 | szt.
16 | Wkładka polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. | 4 | szt.
17 | Zaślepka panewki | 100 | szt.
18 | Wkręty do czaszy panewki | 120 | szt.
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
PAKIET NR 2- SYSTEM ALLOPLASTYKI KOLANA pierwotny, rewizyjny, zawiasowy
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
L.p.
A | Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej - Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. -Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm). - Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi. - Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.
B | Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. -Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym
C | Endoproteza półzwiązana zawiasowa rewizyjna. System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna : lewa, prawa po 5 rozmiarów. Trzpień niecementowany-tytanowy w 2 rozmiarach 80 i 155mm długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm, potem rozmiary 21 i 23 mm). Trzpień cementowany CoCr w 2 rozmiarach 80 i 155mm długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm, potem rozmiary 21 i 23 mm). Część piszczelowa modularna w 4 rozmiarach. Wkładka polietylenowa w 2 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny w 5 wysokościach. Podkładki augmenty pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako bloki połówkowe oraz jako bloki pełne w grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą cementu do tacy piszczelowej. Podkładki augmenty pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubości 10mm, mocowane do implantu udowego za pomocą śruby. Mimośród wykonany z CoCr pozwalający na zróżnicowanie osi i poprawne dopasowanie elementu udowego o 4mm (instalowane do elementu udowego). System zawiasowy, składający się z piszczelowego mechanizmu obrotowego, kompletu 4 uszczelek, osi łączącej udo/piszczel. Ostrze jednorazowe do napędu ortopedycznego.
1 | Element udowy cementowany pierwotny PS/CR | 60 | szt.
2 | Element udowy niecementowany pierwotny PS/CR | 50 | szt.
3 | Element udowy cementowany rewizyjny TS | 20 | szt.
4 | Element piszczelowy pierwotny cementowany | 50 | szt.
5 | Element piszczelowy niecementowany pierwotny | 45 | szt.
6 | Element piszczelowy cementowany uniwersalny | 20 | szt.
7 | Element piszczelowy z pegami | 5 | szt.
8 | Wkładka piszczelowa CR/PS/CS | 105 | szt.
9 | Wkładka piszczelowa rewizyjna TS | 20 | szt.
10 | Trzpienie stabilizujące cementowane, niecemnetowane | 40 | szt.
11 | Podkładki piszczelowe- augmenty 5 i 10 mm | 20 | szt.
12 | Podkładki udowe- augmenty | 20 | szt.
13 | Offsety – mimośrody | 15 | szt.
14 | Taca piszczelowa polietylenowa PS/CS | 10 | szt.
15 | Rzepka symetryczna. | 2 | szt.
16 | Rzepka asymetryczna | 1 | szt.
17 | Ostrze jednorazowe do napędu. | 150 | szt.
18 | Rewizyjno/zawiasowy element udowy | 5 | szt.
19 | Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy | 5 | szt.
20 | Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa | 5 | szt.
21 | Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment | 10 | szt.
22 | Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment | 10 | szt.
23 | Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej | 10 | szt.
24 | Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród | 3 | szt.
25 | Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny | 5 | szt.
26 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 5 | szt.
27 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna | 5 | szt.
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
PAKIET NR 3 - Endoproteza cementowa pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Panewk cementowa z polietylenu wysokousieciowianego w opcji 0 lub 10 st z kołnirzem lub bez dla artykulacji z głowam 28, 32, 36 i 40 mm wyposażona w dystansery z PMMA o wysokości 2 lub 3 mm | 150 | szt.
2 | Panewka zatrzaskowa w rozmiarach 44 - 60 co 2 mm, dla głów 22,28 i 32 mm | 20 | szt.
3 | Czasza bipolarna w rozmiarach 41mm -72mm. Do rozmiaru 56 skalowania co 1mm.Dostosowana do głów wewnętrzych 28mm (od rozmiaru 44), głowa wewnętrzna zatrzaskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu, mocowane bez demontażu czaszy | 30 | szt.
4 | Głowa protezy ze stopu CoCr w czterech wielkościach długości szyjki w średnicach 22mm , 28mm , 32 mm | 120 | szt.
5 | Głowa o średnicy 36 i 40 mm | 50 | szt.
6 | Trzpień cementowany stalowy wysokopolerowany, bezkołnierzowy w kształcie klina, z centralizerem w 9 rozmiarach do wyboru i 3 wielkościach ofsetu 35,5 -37,5 -44mm. | 130 | szt.
7 | Trzpień rewizyjny cementowy wysokopolerowany w długościach 200, 220, 240 i 260 mm w ofsecie 44 mm | 20 | szt.
8 | Korek dokanałowy wykonany z PMMA w średnicach 8mm -18mm | 150 | szt.
9 | Cement kostny z 2 antybiotykami- (erytromycyna i kolistyna) 40g o wydłużonym czasie wiązania | 150 | szt.
10 | Cement kostny o wysokiej gęstości z gentamycyną, 40g | 10 | szt.
11 | Cement kostny o wydłużonym czasie wiązania - 40g | 300 | szt.
12 | System do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego-płucząco ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, jednorazowy, pakowany sterylnie oraz dodatkowo szczoteczki. | 300 | szt.
13 | Końcówki do płukania | 300 | szt.
14 | Siatka rewizyjna - 2 rozmiary siatek na dno panewki, 3 rozmiary siatek stropowych; preformowane z możliwością przycinania i formowania stosownie do warunków anatomicznych. Wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej. | 3 | szt.
15 | Śruby do siatek samowkręcające i samogwintujące | 6 | szt.
16 | Kosz rewizyjny anatomiczny - tytanowy, prawy i lewy, rozmiary zewnętrzne 48-72mm (skok co 4mm ), przeznaczony do fiksacji śrubami i wcementowania panewek polietylenowych | 5 | szt.
17 | Śruba do kosza | 15 | szt.
18 | Kabel z plombą | 40 | szt.
19 | Kabel | 20 | szt.
20 | Plomba | 20 | szt.
21 | Płyta do złamań okołoprotezowych prosta 5, 7, 9 i 11 otworowa | 10 | szt.
22 | Płyta hakowa | 4 | szt.
23 | system do mieszania cementu manualny i przy użyciu napędu | 300 | szt.
24 | system do mieszania cementu do TKA | 300 | szt.
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 4 - Endoproteza stawu kolanowego dla alergikow
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu pokrytyZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta ZrN, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą pokryta ZrN do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ). Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu. | 10 | kpl
Razem
elementy 1 kpl.
a | część udowa | 1 | szt.
b | część piszczelowa | 1 | szt.
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt.
| dodatkowe elementy | x | x | x | x | x | x | x | x
d | Trzpień przedłużający | 1 | szt.
e | Podkładka augumentacyjna | 1 | szt.
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 5 - Endoprotezy stawu kolanowego
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) | 100 | kpl
elementy 1 kpl. Oferowanego systemu (z poz. 1)*
a | część udowa | 1 | szt.
b | część piszczelowa | 1 | szt.
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt.
| dodatkowe elementy | x | x | x | x | x | x | x | x
d | Trzpień przedłużający | 1 | szt.
e | Podkładka augumentacyjna | 1 | szt.
2 | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu- ręczny, hermetycznyZestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu- ręczny, hermetyczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu | 100 | szt.
3 | ostrza do piły | 100 | szt.
Razem (1+2+3)
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 6 Endoproteza stawu biodrowego
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach, od 10 mm do 21 mm, skok co 1 mm. | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni w 13-u rozmiarach | 100 | szt.
3 | Trzpien rewizyjny bez cementowy, w 12 rozmiarach, w 1/3 napylony czystym tytanem, w blizszej czesci zaopatrzony w dwa lukowato wygiete skrzydla, gwarantujace stabilnosc.długosci trzpieni od 220 mm do 300 mm konus 12/14, | 15 | szt.
4 | Głowy metalowe, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm,40 mm w pięciu rozmiarach, konus 12/14 | 120 | szt.
5 | Głowy ceramiczne biolox delta, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, w trzech rozmiarach, konus 12/14 | 30 | szt.
6 | Panewka, typ press- fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica od 44 do 68mm co 2mm. | 150 | szt.
7 | Śruby: Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm, co 4mm | 30 | szt.
8 | Wkłady do panewek, symetryczne polietylen wzmocniony, na głowe 32 mm do panewek 48mm-68mm | 30 | szt.
9 | Wkłady do panewek, kształt: symetryczny, asymetryczny lub z tzw. okapem ( posterior wall), materiał: polietylen stabilizowany witaminą E, crosslinkowany . Rozmiary: średnica wewn. 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm. | 100 | szt.
10 | wkład do panewki ceramiczny, biolox delta, kształt symetryczny, rozmiary średnica wewn. 28 i 32 , 36 i 40 mm | 20 | szt.
11 | ostrza do piły | 150 | szt.
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 7 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.
| Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, stożek szyjki 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy oraz wersję krótką - przynasadową. | 20 | szt. | [6 empty] | 20
1.1 | Głowa metalowa CoCr 28, 32 i 36 mm | 20 | szt. | [6 empty] | 20
1.2 | Wkładka do panewki typu „press-fit”, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu - crosslink, dla głów o średnicy 28mm, 32mm i 36mm. | 20 | szt. | [6 empty] | 20
1.3 | Panewka typu „press-fit”, tytanowa, strona zewnętrzną pokryta wypustkami zwiększającym o 80% powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Dostępna wersja z otworami i bez. Opcjonalnie do wyboru operatora panewka z 15 stopniowym nawisem. 1 śruba panewkowa w komplecie. | 20 | szt. | [6 empty] | 21.3
Opcjonalnie Wkładka metalowa typu dual mobility wykonana ze stopu CoCR w 10 rozmiarach rosnących wraz ze wzrostem rozmiarów panewki od 42mm do 68mm. Wkładka typu Dual Mobility z polietylenu wysoceusieciowanego stabilizowanego witaminą E w 10 rozmiarach pasujących odpowiednio do metalowych wkładek CoCr Dual Mobility. Głowa metalowa CoCr w rozmiarach 22.2mm i 28mm do stosowania w polietylenowy wkładkach typu Dual Mobility. Ostrze do piły oscylacyjnej.
1.4 | Wkład CoCr Dual Mobility. | 10 | szt. | [6 empty] | 10
1.5 | Wkładka Dual Mobility. | 10 | szt. | [6 empty] | 10
1.6 | Śruba | 30 | szt. | [6 empty] | 30
1.7 | Ostrze | 20 | szt. | [6 empty] | 20
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 8 - Materiał kościozastępczy
lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierajacy gentamycynę w postaci pastylek | 100 | szt. | [6 empty] | 101
Razem
2.3 | [9 empty] | 0
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakier nr 9 ENDOROTEZA STAWU BIODROWEGO
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1. | TRZPIEŃ
1.1. | Trzpień - przynasadowy, bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 10 rozmiarach. | 50 | szt.
1.2. | Trzpień - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zakrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkiem antyrotacyjnym po obu stronach, pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC , kąt nachylenia szyjki α = 135° lub α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. | 40 | szt.
2. | PANEWKA
2.1. | Panewka - bezcementowa, drukowana ze stopu tytanu, posiadająca strukturę beleczkową wspomagającą osteointegrację oraz część kotwiczącą z ząbkami umożliwiającą pierwotną stabilizację, w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, dostępna również w wersji pokrytej warstwą Si-DLC, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Dostępna również panewka bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | 90 | szt.
3. | WKŁAD
3.1. | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 5°, 10°, 15° lub 20°, ze znacznikiem, w co najmniej 14 rozmiarach. | 90 | szt.
3.2. | Wkład ceramiczny - Biolox delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36, 40 mm, w co najmniej 16 rozmiarach. | 10 | szt.
4. | GŁOWA
4.1. | Głowa metalowa - ze stali implantacyjnej lub stopu CoCrMo, o średnicy 28mm lub 32mm, dostępna w co najmniej 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | 90 | szt.
4.2. | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28, 32, 36, 40mm, dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | 10 | szt.
5. | Wkręt panewkowy
5.1. | Wkręt panwekowy - ze stopu tytanu (Ti6Al4V), dostępny rónież w wersji pokrytej powłoką Si-DLC, o średnicy zewnętrznej gwintu 6,5mm, zarys gwintu gąbczasty, z gniazdem typu TORX, o długości od 12 do 80 mm. | 40 | szt.
Razem
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakier nr 10 Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent | producent
1 | Trzpień bezcementowy bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza, konus 12/14mm. Wymagane minimum 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień musi posiadać jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). | 100 | szt.
2 | Głowa metalowa w rozmiarach 22, 28, 32, 36 mm. | 100 | szt.
3 | Wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną lub bez, wykonana ze zmodyfikowanego polietylenu zawierającego chemiczny środek antyutleniający. | 100 | szt.
4 | Panewka hemisferyczna, pokryta okładziną tytanową i warstwą hydroksypatytu, z zaślepionymi otworami na śruby, typu press fit lub panewka gwint/press fit. Opcjonalnie panewka dwumobilna (antyluksacyjną) typu Press-fit, pokryta hydroksyapatytem, z ruchomą wkładka polietylenowa do głowy 28 mm). Panewka dostępna w rozmiarach rosnących co 2mm od 44mm do 64mm | 100 | szt.
Razem
Zamawiający wymaga użyczenia zestawów implantów do uzgdnionych systemów. Pozostałe zestawy implantantów i instrumentów mają być dostarczone do pojedynczych operacji w miarę zapotrzebowania. Zamawiający wymaga pelnej kompatybilności wyspecyfikowanych systemów implantów [mozliwość łączenia różnych trzpieni i panewek].
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy
Pakiet nr 11 Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień w minimum 11 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na catej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus, lub Trzpień bezcementowy. przynasadowy. szyjkowv. o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami de rotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. W opcji: 120szt., 20szt., 10szt. | 150 | szt.
| koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. |  |  |  | 0
| Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20um), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo- wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant | 120 |  | 2268 | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20um), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo- wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych od 38mm do 70mm. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Dostępna opcja czaszy z dodatkowym pokryciem HA. w opcji | 150 | szt.
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu, dostosowane do "rosnących" głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. Wkładki wykonane z ceramiki Biolox DELTA dostosowane do "rosnących "głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm- 5szt | 110 | szt.
4 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu stabilizowanego witaminą E, dostosowane do" rosnących" głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 35 | szt.
5 | Głowy metalowe CoCro podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 110 | szt.
6 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 40 | szt.
Razem
Zużycie opcjonalne-ilosci mogą ulegać zmianie w poszczególnych pozycjach w zalezności od potrzeb zamawiajacego.
Zamawiający wymaga użyczenia zestawów implantów do uzgdnionych systemów. Pozostałe zestawy implantantów i instrumentów mają być dostarczone do pojedynczych operacji w miarę zapotrzebowania. Zamawiający wymaga pelnej kompatybilności wyspecyfikowanych systemów implantów [mozliwość łączenia różnych trzpieni i panewek].
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy