**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(BF-2.262.21.2023)**

Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymogi minimalne” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej.Wykonawca wypełnia Załącznik Nr 1 do SWZ **opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego urządzenia,** które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oferowanego urządzenia oraz warunki realizacji zamówienia. **Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę urządzenia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ**. W opisie oferowanego sprzętu należy podać producenta, model i rok produkcji urządzenia.

**Część I. Urządzenie myjące – 1 zestaw**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Urządzenie wolnostojące, wykonane ze stali nierdzewnej:   * z możliwością ustawienia jako model pod blatowy; * posiadające pompę recyrkulacyjną o wydajności min. 450 l/min.; * maksymalna temperatura procesu mycia nie mniej niż 950C; * posiadające co najmniej 12 programów, w tym co najmniej 2 z możliwością programowania przez użytkownika; * z wyświetlaczem LCD wskazującym przebieg programu mycia oraz czas pozostały do jego zakończenia; * z sygnałem akustycznym zakończenia programu mycia; * ze zbiornikiem soli; * z możliwością podłączenia i odłączenia zasilania wodą demineralizowaną; * możliwość zasilania wodą ciepłą i zimną z sieci; * posiadające system ochrony przez zatrzymanie dopływu wody; * zasilanie 400V/3 fazowe * maksymalna moc grzania do 8,5kW * maksymalna moc urządzenia 9,5kW * maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:   - wysokość - 850mm,  - szerokość – 610 mm,  - głębokość z otwartymi drzwiami – 1350 mm,   * minimalne wymiary komory myjącej:   - wysokość – 520 mm,  - szerokość – 530 mm,  - głębokość – 515 mm,   * interfejs USB do monitorowania procesu mycia * 2 pompy wewnętrzne do dozowania płynnego środka czyszczącego i neutralizującego * możliwość podłączenia dodatkowej (zewnętrznej) pompy dozującej środki płynne z kanistrów o poj. 5l, do dozowania płynnego środka czyszczącego i neutralizującego ze wskaźnikiem opróżnienia * modułowe wyposażenie pozwalające na dowolne konfigurowanie koszy myjących na potrzeby użytkownika, mycie natryskowe i iniekcyjne * kosz górny z wbudowanym ramieniem spryskującym, ze stali nierdzewnej, do umieszczenia modułów iniekcyjnych lub wkładów, z regulowaną wysokością załadunku maksymalnie do 190 mm * kosz dolny: do umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów, automatyczne zamykanie nieużywanego przyłącza, z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego * moduł do umieszczania kolb stożkowych, kolb okrągłodennych, butelek, kolb miarowych i cylindrów, szkła z wąską szyjką wyposażony w minimum 8 dysz iniekcyjnych, wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego * moduł do umieszczania kolb stożkowych, kolb okrągłodennych, butelek, kolb miarowych i cylindrów, wyposażony w minimum 18 dysz iniekcyjnych ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego * wkład do umieszczenia probówek (o wymiarach max 12x165 mm) z oczkami 8x8 mm i pokrywką oraz z przegródkami ze stali nierdzewnej do stosowania w koszu dolnym * wkład do umieszczania lejków, zlewek, elementów szklanych o szerokiej szyjce w postaci kosza ze stali nierdzewnej z uszami pasującymi i pokrywką do kosza dolnego i górnego * wkład do umieszczania zlewek (o poj. od 600 ml do 1000 ml), elementów szklanych o szerokiej szyjce w postaci kosza ze stali nierdzewnej z uszami pasującymi do kosza dolnego * wkład do umieszczania zlewek (o poj. do 250 ml), elementów szklanych o szerokiej szyjce w postaci kosza ze stali nierdzewnej z uszami pasującymi do kosza dolnego lub górnego * wkład do umieszczania elementów szklanych o szerokiej szyjce, np. cylindrów miarowych w postaci kosza ze stali nierdzewnej z uszami pasującymi do kosza dolnego * teleskopowe szyny w koszach (wózkach) * możliwość zastosowania w przyszłości dowolnych wózków iniekcyjnych dedykowanych do urządzenia oraz podstawowych na dwóch poziomach – niezależnie od siebie, możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (góra lub dół) bez konieczności umieszczenia wózka na nieużywanym poziomie, bezpośrednie sprzężenie wózka z tyłem komory zmywarki zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni.   Szafka na chemikalia procesowe i moduły dozujące:  - kompatybilna z urządzeniem myjącym,  - wykonana ze stali nierdzewnej,  - dwupoziomowa z wyjmowanymi teleskopowymi szufladami na pojemniki przeznaczone do kanistrów, o poj. 5l z płynami czyszczącymi i neutralizującymi  - maksymalne wymiary zewnętrzne szafki:  wysokość – 850 mm,  szerokość – 310 mm,  głębokość z otwartymi drzwiami – 1350 mm. |  |
| **Ilość – 1 zestaw** |  |
| Warunki realizacji zamówienia:   1. Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r, 2. Odbiór nastąpi po podłączeniu urządzenia do zasilania elektrycznego i wod.-kan. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wcześniej przygotuje w/w przyłącza, natomiast wykonawca dostarczy niezbędne materiały do prawidłowej instalacji w/w urządzenia. 3. Termin dostawy – nie później niż 2 miesiące od daty podpisania umowy 4. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej. 5. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania urządzenia 6. Szkolenie 5 pracowników laboratorium w zakresie obsługi urządzenia  (min. 2 godz.) 7. Wymagane oznaczenie i certyfikat CE |  |
| **Serwis po sprzedaży:** wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis konserwacyjny w miejscu instalacji, gwarantować utrzymanie i naprawę urządzenia w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w dwudziestym czwartym miesiącu, licząc od daty odbioru urządzenia, do bezpłatnego przeglądu serwisowego polegającego na sprawdzeniu poprawności działania, w tym:   * pompy recyrkulacyjnej, * pomp do dozowania środków: czyszczącego, neutralizującego i zmiękczania wody, * zużycia grzałki, * zużycia i wymiany połączeń, wężyków, uszczelek z tworzyw sztucznych, * poprawności działania sterowania elektronicznego. |  |
| **Gwarancja:** minimum 24 miesiące |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:**  Laboratorium w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz. |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia** |  |

**Część II. Komora klimatyczna– 1 szt.**

| **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Dane techniczne oferowanego sprzętu** |
| --- | --- |
| **Charakterystyka:**  Komora klimatyczna:   * + - * wymuszony obieg powietrza wewnątrz urządzenia;       * pojemność wnętrza min 500 l;       * wykonana z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w warunkach pracy urządzenia;       * wnętrze komory wykonane z materiału nierdzewnego i nie ulegającego zniszczeniu ani korozji w warunkach pracy urządzenia;       * wyświetlacz dotykowy znajdujący się z przodu urządzenia umożliwiający co najmniej odczyt aktualnej i zadanej temperatury oraz wilgotności, oraz alarmów;       * maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość): 2100 x 1300 x 1100 mm;       * minimalne wymiary komory roboczej (wysokość x szerokość x głębokość): 1200 x 600 x 550 mm;       * drzwi urządzenia powinny znajdować się z przodu urządzenia       * wymagany odstęp od ściany z tyłu urządzenia nie większy niż 100 mm;       * wymagany odstęp od ściany z boku urządzenia nie większy niż 300 mm;       * maksymalne obciążenie całkowite urządzenia nie mniejsze niż 150 kg;       * 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej o maksymalnym obciążeniu każdej półki nie mniejszym niż 30 kg,       * półki które nie zakłócają ruchu powietrza w komorze;       * możliwość umieszczania półek w urządzeniu na wybranych przez użytkownika wysokościach, odległość pomiędzy kolejnymi dostępnymi wysokościami nie większa niż 10 cm. Wkładanie, wyjmowanie i zmiana położenia półek bez konieczności stosowania narzędzi; możliwość pracy bez półek;       * komora klimatyczna wyposażona w kółka jezdne umożliwiające łatwe jej przesuwanie oraz hamulec do jej stabilizacji w miejscu docelowym;       * możliwość utrzymywania temperatury co najmniej w zakresie od 10°C do 50°C;       * jednorodność temperatury w komorze (mierzona w temperaturze 20°C) – nie gorsza niż ±0,5°C;       * stabilność temperatury w komorze (mierzona w temperaturze 20°C) – nie gorsza niż ±1°C;       * możliwość utrzymywania wilgotności co najmniej w zakresie od 20% wilg. wzgl. do 80% wilg. wzgl.;       * możliwość prawidłowej pracy w warunkach otoczenia, które mogą się wahać od 15˚C do 30˚C oraz od 10% wilg. wzgl. do 70% wilg. wzgl.;       * stabilność wilgotności w komorze (mierzona przy wilgotności 65% wilg. wzgl.) – nie gorsza niż ±1,5% wilg. wzgl.;       * dokładność nastawianej temperatury nie gorsza niż 0,1˚C;       * dokładność nastawianej wilgotności względnej nie gorsza niż 0,1% wilg. wzgl.;       * przystosowane do pracy ciągłej z utrzymywaniem warunków 20°C i 65% wilg. wzgl.;       * czujnik temperatury i wilgotności z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym informującym o przekroczeniach zadanych warunków pracy;       * zaopatrzenie w wodę z kanistra, odpowiedni pojemnik wraz z systemem podłączenia do urządzenia;       * odpowiedni pojemnik na ścieki wraz z systemem podłączenia do urządzenia;       * otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności o średnicy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 50 mm z możliwością uszczelnienia go gdy zewnętrzny czujnik temperatury na kablu jest wprowadzony do urządzenia oraz gdy otwór ten nie jest używany;       * wewnętrzny rejestrator danych zapisujący temperaturę i wilgotność z częstotliwością nie mniejszą niż 10 minut, umożliwiający pobranie danych na zewnętrzny nośnik USB w formacie czytelnym dla pakietu MS Office (np. txt, csv)       * maksymalny poziom głośności (ciśnienia akustycznego) podczas pracy urządzenia nie większy niż 60 dB;       * napięcie zasilania: 230V;       * maksymalny pobór prądu przez urządzenie nie większy niż 4kW       * świadectwo wzorcowania komory w minimum dziewięciu punktach pomiarowych (w czterech rogach w górnej i czterech rogach dolnej części komory oraz w środku geometrycznym komory) w temperaturach 18˚C i wilgotnościach wzgl. 61%, 65%, 69%, 20˚C i wilgotnościach wzgl. 61%, 65%, 69% oraz 22˚C i wilgotnościach wzgl. 61%, 65%, 69%, wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025. |  |
| **Ilość – 1 sztuka** |  |
| **Warunki realizacji zamówienia:**   * urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów; * termin dostawy i instalacji – nie później niż 2 miesiące po podpisaniu umowy; * podłączenie urządzenia do przyłączy wraz z rozpakowaniem, wniesieniem i programowaniem; * sprawdzenie urządzenia w zakresie parametrów wymaganych w specyfikacji przedmiotu dostawy; * przeszkolenie, w miejscu dostarczenia urządzenia, personelu laboratorium z prawidłowej jego obsługi; * dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim, opisującej obsługę urządzenia. |  |
| **Serwis po sprzedaży:** Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę urządzenia w okresie gwarancji. |  |
| **Gwarancja:** minimum 24 miesiące |  |
| **Przeznaczenie i dostawa:** Laboratorium w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź (budynek B – I piętro) |  |
| **Producent/Model/Rok produkcji urządzenia** |  |

**Załącznik Nr 3 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,   
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** (nr. post. BF-2.262.21.2023), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy z dnia   
   11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108, jeśli dotyczy).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

**Załącznik Nr 4 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** (nr. post. BF-2.262.21.2023), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 2.1.-2.4. lit. A Części II SWZ dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika   
   to z odrębnych przepisów
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
4. zdolności technicznej lub zawodowej

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załącznik Nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.21.2023**

**Część I zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym   
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent, model oferowanego urządzenia** | **Cena netto w zł** | **Podatek VAT w zł** | **Cena brutto w zł** |
| A | B | C | D = B \* C |
| **Urządzenie myjące**  ...................................................................  (Nazwa producenta/Model/Rok produkcji) | ………….. | ...................... | ...................... |

**Oświadczam/y,** że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczam/y, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y, że** oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności (Niewpisanie któregokolwiek z parametrów oferowanego urządzenia lub nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem o braku w oferowanym urządzeniu danej funkcjonalności lub oferowaniem urządzenia o wymiarach maksymalnych określonych w SWZ):

* 1. szerokości zewnętrznej urządzenia ……. mm (maks 610 mm),
  2. głębokości zewnętrznej urządzenia z otwartymi drzwiami i wysuniętym koszem …… mm (maks 1350 mm),
  3. posiada zbiornik soli na drzwiach urządzenia - **tak/nie\***

\* *niepotrzebne skreślić*. (Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązuję/emy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczam/y, że** oferowane urządzenie spełniaja wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczam/y, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\****(\*niewłaściwe skreślić)*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Zobowiązuję/emy się** wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem we wskazanym terminie.

**Oświadczam/y**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczam/y**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczam/y, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczam/y**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Oświadczam/y**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
 w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam/y**, że w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

* 1. **nie jest** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
     o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
     o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września   
     1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), **nie jest** podmiot wymieniony   
     w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem   
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały   
w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

..........................................................................................................................................................

***Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):***

* *mikroprzedsiębiorstwo*
* *małe przedsiębiorstwo*
* *średnie przedsiębiorstwo*
* *jednoosobowa działalność gospodarcza*
* *osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*
* *inny rodzaj*

*(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót   
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót   
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”*

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ....................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ....................................................................................................................................................

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załącznik Nr 5 do SWZ**

……………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel. ....................................................

REGON .............................................

NIP ....................................................

**Urząd Ochrony Konkurencji**

**i Konsumentów**

**pl. Powstańców Warszawy 1**

**00 – 950 Warszawa**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**BF-2.262.21.2023**

**Część II zamówienia**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym   
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent, model oferowanego urządzenia** | **Cena netto w zł** | **Podatek VAT w zł** | **Cena brutto w zł** |
| A | B | C | D = B \* C |
| **Komora klimatyczna**  ...................................................................  (Nazwa producenta/Model/Rok produkcji) | ………….. | ...................... | ...................... |

**Oświadczam/y,** że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

**Oświadczam/y, że** udzielamy **…...….... miesięcznej gwarancji** na oferowane urządzenie   
na warunkach określonych w SWZ (minimum 24 miesiące).

**Oświadczam/y, że** oferowane urządzenie posiada następujące parametry i funkcjonalności:

1. urządzenie gotowe do podłączenia wody ze stacji uzdatniania bez konieczności wizyty serwisu – **tak/nie\***
2. możliwość wprowadzenia korekty nastaw urządzenia bez konieczności wizyty serwisu – **tak/nie\***
3. dołączone oprogramowanie i wszystkie elementy umożliwiają podłączenie komory do komputera – **tak/nie\***
4. ogrzewane drzwi komory– **tak/nie\***

\* *niepotrzebne skreślić*. (Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem   
o oferowaniu urządzenia o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ).

**Zobowiązuję/emy się** do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia   
**w terminie określonym w SWZ.**

**Oświadczam/y, że** oferowane urządzenie spełniaja wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **oświadczam/y, że** wybór naszej oferty **nie będzie/będzie\****(\*niewłaściwe skreślić)*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

*W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.*

*Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………*

*oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł*

***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***

**Zobowiązuję/emy się** wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem we wskazanym terminie.

**Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

**Oświadczam/y**, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

**Oświadczam/y, że** uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**Oświadczam/y**, że **projektowane postanowienia umowy** – stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszej SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Oświadczam/y**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
 w niniejszym postępowaniu.

**Oświadczam/y**, że w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że Wykonawca (każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

* 1. **nie jest** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
     o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
     o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124   
     ze zm.) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym   
     od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września   
     1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), **nie jest** podmiot wymieniony   
     w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę   
     na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

**Warunki płatności** - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem   
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ (**Projektowane postanowienia umowy**).

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ……………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

**Zamówienie realizujemy** sami/ przy udziale podwykonawców\*

*\* niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………

**Dane kontaktowe Wykonawcy**:

Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………...………

Adres:

…….……………………………………………………………………………………..……….

Telefon/

………….……………………………………………………………..…………………………

Adres e-mail:

..........................................................................................................................................................

***Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe):***

* *mikroprzedsiębiorstwo*
* *małe przedsiębiorstwo*
* *średnie przedsiębiorstwo*
* *jednoosobowa działalność gospodarcza*
* *osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*
* *inny rodzaj*

*(\*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót   
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót   
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).”*

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

* ....................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

* ....................................................................................................................................................

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym*

**Załącznik Nr 6 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

…………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy   
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),   
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów** (nr. post. BF-2.262.21.2023), prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów*,* oświadczam, co następuje:

□ **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu\*),

□ **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli odrębną ofertę w tym postępowaniu\*):

**W związku z powyższym do oświadczenia załączam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.**

*\*) przekreślić nieodpowiednie*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym****.***

**Załącznik Nr 7 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Ochrony Konkurencji   
i Konsumentów**

pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**(składane na wezwanie Zamawiającego)**

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nr post. BF-2.262.21.2023**, prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,* oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania   
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   
(Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) tj.:

* 1. **nie jest** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej   
     o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.   
     o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124   
     ze zm.) **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym   
     od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
  3. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września   
     1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), **nie jest** podmiot wymieniony   
     w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,   
     o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załacznik Nr 8 do SWZ**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Wykaz dostaw**

**potwierdzający spełnianie wymagań określonych w pkt 2.4 lit. A Części II SWZ**

**(nr post. BF-2.262.21.2023 Część …….)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Terminy wykonania**  **(od-do)** | **Wartość dostawy brutto w zł** | **Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie**  **(nazwa, adres, telefon)** | **Sposób**  **dysponowania zasobami** |
| **1.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **2.** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |
| **…** |  |  |  |  | **własne / podmiotu trzeciego\*** |

***Uwaga:***

*Do formularza należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.*

**\* niepotrzebne skreślić**

Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

*Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.*

**Załącznik Nr 9 do SWZ**

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby)

**Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji   
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

……..………………………………………………………………………………………….…

*(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego   
pn. **Zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,   
nr post. BF-2.262.21.2023**

1. zdolność techniczna lub zawodowa \*
2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa \*

W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..………………………………………………………………………………………….

……..…………………………………………………………………………………...…….…

1. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na \*\*:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..………………………………………………………………………………………….

1. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..………………………………………………………………………………………….

1. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..………………………………………………………………………………………….

1. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

……..…………………………………………………………………………………...…….…

……..………………………………………………………………………………………….

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 k.k.**

\* niepotrzebne skreślić

\*\* np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię udostępniania zasobów przez inne podmioty reguluje szczegółowo Oddział 3 w Dziale II Rozdział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)