## Załącznik nr 1 do SIWZ/umowy

## Optyczny mikroskop biologiczny – 6 kpl.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

| Parametry techniczne |
| --- |
| WYMAGANE | OFEROWANE |
|  | - statyw mikroskopu ażurowy z integralnym uchwytem do przenoszenia |  |
|  | - głowica binokularowa z rozstawem tubusów min. 48 – 75 mm; obrót oraz demontaż głowicy niemożliwe bez użycia narzędzi; tubusy okularowe o ergonomicznym pochyleniu 30 stopni |  |
|  | - okulary szerokopolowe 16x z ergonomiczną regulacją dioptryjną w jednym z tubusów okularowych |  |
|  | - dodatkowy komplet okularów 6,3x |  |
|  | - wymontowanie okularów, obiektywów i kondensora oraz dostęp do źródła światła niemożliwe bez użycia narzędzi |  |
|  | - kondensor N.A. 1,25 z regulacją wysokości i przesłoną aperturową |  |
|  | - rewolwer czterogniazdowy, cofnięty w kierunku statywu mikroskopu |  |
|  | - obiektywy achromat 4x, 10x, 40xA, 100xAOl |  |
|  | - stolik dwuwarstwowy, metalowy z klasycznym zębatkowym mechanizmem przesuwu wykonany w całości z metalu, o wymiarach co najmniej 140 x 130 mm, z uchwytem na dwa preparaty; |  |
|  | - zakres przesuwu x, y stolika min. 75mm x 50mm umożliwiający ogląd całej powierzchni dwu preparatów; dokładność przesuwu 0,1mm; |  |
|  | - blokada górnego położenia stolika regulowana wyłącznie za pomocą klucza |  |
|  | - mechanizm ruchu makro/mikro o dokładności mikro 0,002 mm, symetryczny, z regulacją siły obrotu śruby makro |  |
|  | - oświetlenie LED min. 3W z zabezpieczonym dostępem do źródła światła od dołu statywu; regulacja siły światła umieszczona ergonomicznie po stronie przeciwnej niż pokrętła przesuwu x, y stolika |  |
|  | - nad kolektorem światła miejsce na filtr barwny, matówkę, itp. |  |
|  | - zewnętrzny, odłączany zasilacz |  |
|  | - pokrowiec antystatyczny |  |
|  | - do jednego z mikroskopów wzorzec miary na szkiełku z podziałką wertykalną i horyzontalną 1mm/100 (działka 10µm), wzorcem długości 10mm z działką 0,1 mm oraz wzorcami punktowymi: 0,15mm i 0,07mm – 1 szt. |  |
|  | - do jednego z mikroskopów okular z płytką pomiarową z kwadratem 10x10 mm dzielonym na 100 kwadratów 1x1mm – 1 szt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy: - obiektywy semi plan achromat - obiektywy plan achromat, w tym: 20x, 60x - okulary z podziałką oraz ze wskaźnikiem - głowica triokularowa - kamera mikroskopowa |  |
| Inne |
|  | Inne wymagania dotyczące produktu i dostawcy: - dokument autoryzacji potwierdzający autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie RP - deklaracja zgodności z dyrektywą RoHS - deklaracja dowodząca, że oferowany mikroskop spełnia wymagania dla wyrobu medycznego - okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |  |

…………………………………………………………..

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej