Zadanie nr 3: Narzędzia wielorazowego użytku ginekologiczne

| Lp. | Wymagane warunki techniczne Niespełnienie danego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty | Spełnia / nie spełnia* Wykonawca winien wskazać czy spełnia nw. parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  |
| 2 | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402) |  |
| 3 | Stal ocechowana (nr katalogowy, nazwa producenta). |  |
| 4 | Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC (zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485). |  |
| 5 | Twardość stali dla haków, retraktorów, pincet, kleszczyków, klem, imadeł bez twardej wkładki wymagana w zakresie 42 HRC – 47 HRC |  |
| 6 | Twardość stali dla nożyczek bez twardej wkładki wymagana w zakresie 50 HRC-57HRC |  |
| 7 | Twardość stali dla nożyczek z twardą wkładką wymagana w zakresie 42 HRC-47 HRC |  |
| 8 | Twardość stali dla twardej wkładki wymagana w zakresie 60 HRC-64 HRC |  |
| 9 | Twarde wkładki wlutowane w całości części roboczej narzędzia. |  |
| 10 | Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm włącznie +/- 2mm dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 240 mm +/- 5mm |  |
| 11 | Narzędzia znakowane trwałym oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania (DATA MATRIX) zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. |  |
| 12 | Oznaczenie literowe narzędzi (z wyłączeniem narzędzi mikrochirurgicznych i igieł) – maksymalna ilość znaków 16. Oznaczenie podawane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu cząstkowym. |  |
| 13 | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności - odpowiedni nacisk; odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) |  |
| 14 | Czas naprawy gwarancyjnej: maksymalnie 14 dni roboczych; przy naprawach dłuższych wymagane narzędzie zastępcze (od 15 dnia roboczego) |  |
| 15 | Szczegółowa instrukcja w języku polskim, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem; zakres instrukcji: mycie, dezynfekcja, sterylizacja i konserwacja |  |