#### Załącznik nr 2B do SWZ

Nr postępowania: **ZP/26/23**

**Zamawiający:**

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr II - wyposażenie medyczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **OPZ** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1 | Ciśnieniomierz naramienny | 2 | szt. | Urządzenie fabrycznie nowe wyposażone w regulowany (wielkość mankietu min. od 22 do 32 cm) naramienny rękaw zapinany na rzep. Posiada min.: - funkcję automatycznego pompowania i spuszczania powietrza, - pamięć ostatniego pomiaru, - wykrywanie arytmii, - wyświetlacz LCD, - zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 0-299 mmHg, - zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40-180 uderzeń na minutę, - dokładność pomiaru ciśnienia: max. +/- 3 mmHg, - dokładność pomiaru pulsu: max +/- 5%, - zasilanie baterie AA, - deklarację zgodności, - instrukcja w jeżyku polskim,  - przeważający kolor – biały. |
| 2 | Termometry bezdotykowy | 2 | szt. | Sprzęt medyczny, produkt fabrycznie nowy, posiada min.:  - pomiar temperatury na czole i temperatury przedmiotów,  - czas pomiaru mniejszy lub równy 1 sekundzie,  - wyświetlacz LCD,  - dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza,  - pamięć z zachowaniem 32 ostatnich wyników pomiaru,  - zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F,  - zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°  - margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C. - funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała, - zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki),  - przeważający kolor biały. |
| 3 | Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy | 20 | szt. | Produkt fabrycznie nowy:  Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy bąbelkowy, posiada min.: - budowę materaca z co najmniej 130 komór i dwóch sekcji głównych naprzemiennie napełniających się lub opróżniających w 12 minut,  - wyłogi na końcach materaca, wyłogi o długości 38 cm,  - antypoślizgowe zaczepy na pompie,  - haki do zawieszenia pompy,  - zestaw naprawczy w formie łatki z klejem,  - wężyk z trwałego i miękkiego medycznego PCV,  - leże wykonane z elastycznego i medycznego PCV,  - waga użytkowa do min. 130 kg,  - wymiar po napompowaniu 200 x 90 x 6.5,  - przeważający kolor – beżowy. |
| 4 | Waga medyczna | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy.  Waga kolumnowa, kwalifikowana jako sprzęt medyczny: - pomiar elektroniczny,  - nośność co najmniej do 200 kg,  - antypoślizgowa mata,  - pomiar wagi w kilogramach,  - wyświetlacz LCD,  - automatyczny wyłącznik,  - zasilanie bateryjne lub przez zasilacz. |
| 5 | Wózek inwalidzki | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy:  - Certyfikat CE,  - wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo,  - siedzisko nylonowo - bawełniane,  - obicie kolor czarny,  - zawiera podłokietniki w wersji długiej z funkcją uchylania,  - wyposażony w tyle pompowane koła co najmniej 24” oraz przednie pełne koła co najmniej 8x2',  - rama wózka koloru srebrnego, - parametry techniczne co najmniej:  szerokość całkowita: 64 cm, 67 cm, +/- 2 cm,  szerokość wewnętrzna: 46 cm, 48 cm, +/- 2 cm,,  głębokość całkowita: 101 cm, +/- 2 cm, wysokość siedziska od podłoża: 48 cm, +/- 2 cm, wysokość całkowita: 90 cm (86,5 cm), +/- 2 cm, wymiar siedziska: 45 cm, 47 cm x 40 cm, +/- 2 cm, waga: min. 17 kg - 17,5 kg,  - maksymalne obciążenie: min. 115 kg, +/- 1kg. |
| 6 | Chodzik na kołkach | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy:  - chodzik 4 kołowy,  - koła stałe,  - koła z materiału PCV,  - wózek wykonany z aluminium,  - regulowana wysokość: 83-101 cm, (+/- 1 cm), - wysokość regulowane mankiety min. 10 cm,  - regulowana wysokość siedzenia w stosunku do podłogi min. 52 do 62 cm,  - długość całkowita. 78,5 cm, (+/- 1 cm), - min. 57 cm, szerokość koła do koła z tyłu,  - min. 57 cm, koła szerokość koła z przodu, - min. 52 cm z prostymi i min. 56 cm z kół kierowanych kół,  - szerokość między pięściami co najmniej 45 cm, - szerokość złożona co najmniej 38 cm , - wymiary siedzenia min. 31 cm x 31 cm x cm 2,  - środkowy kosz o wymiarach co najmniej 8 cm x 39 cm x 18 cm,  - wysokość oparcia: min. 29 cm,  - średnica kół min. 19,5 cm,  - maksymalny ciężar min. 100 kg,  - kolor: czarny. |
| 7 | Chodzik ambona | 2 | szt. | Produkt nowy, produkt rehabilitacyjny: - podpórka czterokołowa,  - stalowa rama,  - podłokietniki z możliwością regulacji,  - regulowany kąt uchwytów oraz ich długości,  - tylne kółka z hamulcem,  - opony gumowe co najmniej 3”,  - parametry techniczne co najmniej: szerokość: 64 cm, długość: 75 – 90 cm, wysokość urządzenia: 109 – 152 cm,  - wysokość podłokietników od podłoża: 97 – 140 cm,  - długość podłokietników wraz z uchwytami: 60 – 83 cm,  - głębokość wycięcia elementu tapicerowanego: 30 cm,  - szerokość wycięcia elementu tapicerowanego: 36 cm,  - maksymalne obciążenie: min. 120 kg,  - kolor czarny. |