Załącznik nr 3 do SWZ

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| System do endoskopowego obrazowania fluorescencyjnego w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) |
| I. | Głowica z kamerą | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Przetwornik obrazowy – co najmniej 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |  |
|  | Kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony co najmniej CF | TAK |  |  |
| II. | Sterownik kamery | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami sterownika kamery za pomocą przycisków, umieszczonych na głowicy kamery: Co najmniej 3 przyciski, w tym co najmniej 2 programowalne | TAK/podać |  | ≥4 – 10 pkt <4 – 0 pkt |
|  | Opcja przypisania przyciskom programowalnym co najmniej 2 funkcji | TAK |  |  |
|  | Wyjścia wideo: Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) – co najmniej 2 szt. 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) – co najmniej 1 szt. DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) – co najmniej 1 szt. | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zintegrowane gniazdo USB – co najmniej 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane gniazdo do komunikacji z insuflatorem CO2 | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Format zapisu zdjęć – co najmniej JPEG | TAK |  |  |
|  | Format zapisu wideo – co najmniej MPEG4 | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu co najmniej o 180° | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększenia cyfrowego – co najmniej 5 poziomów regulacji | TAK |  |  |
|  | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z wyświetlanego obrazu | TAK |  |  |
|  | Funkcja korzystania z trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |  |
|  | Funkcje/informacje wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego: Wirtualny wskaźnik Wirtualna siatka Aktualne ciśnienie i przepływ CO2 insuflatora | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Menu: Wyświetlane na monitorze operacyjnym Wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, przyciski wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy brudnej pola operacyjnego Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 Funkcja realizacji zmiany ustawień i trybów pracy źródła światła Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła Funkcja zmiany powiększenia cyfrowego | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Tworzenie i zapis w pamięci wewnętrznej profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami: Konfiguracji menu Funkcji przypisanych pod przyciskami głowicy kamery | TAK TAK |  |  |
|  | Indywidualne profile użytkowników – zapis co najmniej 20 profili | TAK/podać |  | ≥30 – 10 pkt <30 – 0 pkt |
|  | Import / eksport profili użytkowników z / do pamięci zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, pozwalającej na podłączenie dedykowanego: Egzoskopu 3D Giętkiego wideogastroskopu Wideokolonoskopu | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony co najmniej CF | TAK |  |  |
|  | Klawiatura ze złączem USB | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny nośnik danych o pojemności min. 32 GB | TAK |  |  |
| III. | Optyka laparoskopowa | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany filtr | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR | TAK |  |  |
|  | Kąt patrzenia min. 30° | TAK |  |  |
|  | Długość max. 29 cm | TAK |  |  |
|  | Średnica max. 5 mm | TAK |  |  |
|  | Przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów co najmniej 4 producentów, w tym: Storz, Olympus, Stryker, Wolf | TAK/podać |  |  |
|  | Autoklawowalna | TAK |  |  |
|  | Kosz na 1 optykę sztywną | TAK |  |  |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  | ≥ 24 m-cy – 20 pkt < 24 m-cy – 0 pkt |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |