Załącznik nr 2.8

do SWZ nr

DL.262.04.2025.JŁ

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji wymaganych minimalnych parametrów PO MODYFIKACJI nr 2

Część 8 poz 1 –  Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG z wbudowanym napędem - 1 szt.

Nazwa oferowanego sprzętu: ………………………………..

Nazwa producenta: ………………………………………..

Kraj pochodzenia………………………………………

| Lp. | Opis parametrów / funkcji / warunków | Wymagania Zamawiającego | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator wysokiej częstotliwości - 1 szt. |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub 2025 | Tak, podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 30 kW | Tak, podać |  |
|  | Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 - 125 kV | Tak, podać |  |
|  | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 - 630 mAs | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd min. 300 mA | Tak, podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji maks. 4 ms | Tak, podać |  |
|  | Programy anatomiczne min. 400 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V +/- 10% | Tak |  |
|  | DAP - pomiar dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Generator zasilany z sieci oraz z własnych wbudowanych akumulatorów | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji bez podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Jeden akumulator do napędu aparatu oraz ekspozycji | Tak |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu maks. 100 min. | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy aparatu (nie w trybie standby) na w pełni naładowanym akumulatorze min. 5,5 godz. ( lub możliwością wykonania 350 obrazów +/- 50 obrazów lub 28 km +/- 5 km ciągłej jazdy na jednym ładowaniu) | Tak, podać |  |
|  | Przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, możliwość szybkiego naładowania przez 10 minut pozwalająca na pracę aparatu przez min. 50 min. (lub możliwością wykonania 350 obrazów +/- 50 obrazów lub 28 km +/- 5 km ciągłej jazdy na jednym ładowaniu) | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany w aparat monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu min. 17 cali i rozdzielczości min. 1280x1024 z regulacją kąta pochylania ( lub min. 21 cali i rozdzielczości min. 1910x1070 o stałym kącie nachylenia) lub (2 niezależne ekrany jeden min. 19" o rozdzielczości 1910x1070 i stałym kącie nachylenia oraz min 8" wyświetlacz LCD zlokalizowany na kołpaku aparatu). | Tak, podać |  |
|  | Detektor ładowany w poziomej lub pionowej szufladzie aparatu | Tak |  |
|  | Lampa rtg - 1 szt. |  |  |
|  | Manualny kolimator z możliwością obrotu w zakresie +/- 90° | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe filtry Al i Cu wymienne bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 180° | Tak, podać |  |
|  | Obrót lampy wokół dłuższej osi min. 100° | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar małego ogniska: maks. 0,6 mm | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar dużego ogniska: maks. 1,3 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 200 kHU | Tak, podać |  |
|  | Jednostka jezdna - 1 szt. |  |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | Tak, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny aparatu | Tak |  |
|  | Min. wysokość ogniska lampy od podłogi ≤ 62,5 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska od podłogi ≥190 cm | Tak, podać |  |
|  | Prędkość przemieszczania się aparatu na akumulatorach min. 5 km/h | Tak, podać |  |
|  | Maks. kąt nachylenia aparatu podczas jego pracy min. 5° |  |  |
|  | Precyzyjne pozycjonowanie aparatu za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie lampy RTG | Tak |  |
|  | Zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego z lampą RTG za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Wysuw ramienia teleskopowego z lampą RTG w poziomie - ognisko lampy min. 122 cm od kolumny | Tak, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 520 kg | Tak, podać |  |
|  | Wysokość transportowa aparatu max. 139 cm | Tak, podać |  |
|  | System antykolizyjny z przodu aparatu | Tak |  |
|  | Obrót kolumny z lampą RTG wokół osi pionowej min. +/- 270° | Tak, podać |  |
|  | Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora aparatu | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna podczas wykonywania ekspozycji | Tak |  |
|  | Detektor cyfrowy - 1 szt. |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy typu „flat panel” | Tak |  |
|  | Akumulator do zasilania detektora min. 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Model i typ detektora | Podać |  |
|  | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl ( z możliwością nie posiadania przez detektor warstwy szklanej) | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy detektora bezprzewodowego w min. 2 zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz lub bezprzewodowym połączeniem LAN | Tak, podać |  |
|  | Wodoodporność detektora w klasie min. IP55 | Tak, podać |  |
|  | Pole obrazowe detektora min. 43 x 43cm (+/- 0,5 cm) | Tak, podać |  |
|  | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Waga detektora maks. 3,6 kg | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość liniowa min. 3,5 lp/mm | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar piksela max. 140 µm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300 kg stojącego bezpośrednio na detektorze bez jego dodatkowej osłony | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik na obudowie detektora sygnalizujący poziom naładowania jego baterii | Tak |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na jednej baterii, bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji | Tak, podać |  |
|  | Czas pełnego naładowania akumulatora maks. 3h | Tak, podać |  |
|  | Zmotoryzowana, mobilna ścianka płucna |  |  |
|  | Waga ścianki max 30 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora max 25 kg | Tak, podać |  |
|  | Zakres wysokości: 25-160 cm | Tak, podać |  |
|  | Klasa wodoodporności min IP 41 | Tak, podać |  |
|  | Wysokość maksymalnie 181 cm | Tak, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ścianki | Tak |  |
|  | Konsola operatora do sterowania detektorem wbudowana w aparat - 1 szt. |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzającą, że oferent ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania | Tak, podać |  |
|  | Pełne oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy aparatem, a detektorem na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych, po zalogowaniu | Tak |  |
|  | Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist | Tak |  |
|  | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora | Tak |  |
|  | Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 4 sek. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | Tak |  |
|  | Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie aparatu |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa | Tak |  |
|  | Porty USB do nagrywania obrazów | Tak |  |
|  | Kabel zasilający automatycznie zwijany i chowany do środka aparatu | Tak |  |
|  | Włącznik ekspozycji na kablu o długości min. 5m | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do ekspozycji | Tak |  |
|  | Fizyczne zabezpieczenie detektorów przed kradzieżą | Tak |  |
|  | Karta umożliwiająca dostęp do aparatu bez konieczności logowania się | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Dostawa i instalacja aparatu | Tak |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem RIS (mRIS )/PACS (JiveX PACS) w tym licencja | Tak |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu w zakresie dostawy | Tak |  |

UWAGA: Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

1.	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

2.	Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie może skutkować odrzuceniem oferty.

................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy