## Tabelle1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.62.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do badań endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej - ECPW, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: a) utworzyć w Centralnej Endoskopii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, b) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do … dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres email: ……………………………… 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na retapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, jednorazowego użytku, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 7 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm (do wyboru przez zamawiającego), w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, jednorazowego użytku, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm (do wyboru przez zamawiającego), w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu. | szt. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, jednorazowego użytku, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 10Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm (do wyboru przez zamawiającego), w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Stent do dróg żółciowych - samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie powlekany o doskonałej elastyczności umożliwiającej bezproblemowe wprowadzenie do zmienionych struktur anatomicznycn. Na obu końcach stentu siatka ulega zagęszczeniu w celu zmniejszenia wskaźnika migracji; atraumatyczne końcówki zapobiegające urazom ścian dróg żółciowych. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 10mm; Aplikator o długości 175cm i średnicy 9 Fr.; System wprowadzający zbrojony oplotem odpornym na załamania; Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; Duże markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej; Możliwość cofnięcia stentu do zestawu podczas implantacji (50% długości uwolnionego stentu); Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Stent do dróg żółciowych - samorozprężalny, nitinolowy, niepowlekany o doskonałej elastyczności umożliwiającej bezproblemowe wprowadzenie do zmienionych struktur anatomicznycn. Na obu końcach stentu siatka ulega zagęszczeniu w celu zmniejszenia wskaźnika migracji; atraumatyczne końcówki zapobiegające urazom ścian dróg żółciowych. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 8-10mm; Aplikator o długości 175cm i średnicy 7 Fr.; System wprowadzający zbrojony oplotem odpornym na załamania; Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; Duże markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej; Możliwość cofnięcia stentu do zestawu podczas implantacji (50% długości uwolnionego stentu); Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Stent samorozprężalny jelitowy, nitinolowy, jednorazowy, niepokrywany; na prowadnik; Atraumatyczne końce zapobiegające urazom ściany jelita; średnica protezy 22, 25 i 30mm; długość całkowita protezy 82-90-113-135 mm (dla średnic 22 i 25mm), oraz 75-88-112-123-136 (dla średnicy 30mm); markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej stentu; Możliwośc repozycji stentu do 5 dni po jego aplikacji; Aplikator 15F i dł. 95cm; Stent kompatybilny z MRI o mocy 1,5 Tesli i 3 Tesli. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Stent przełykowy, samorozprężalny, nitinolowy, powlekany o doskonałej elastyczności w celu gładkiego ułożenia i odpowiedniego rozprężenia stentu wzdłuż krzywizn anatomicznych. Atraumatyczne końcówki stentu (brak podrażnień i redukcja hiperplazji). Posiada kołnierz antymigracyjny; Metalowe pętle na obu końcach stentu. Markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej stentu. Długość całkowita protezy 85, 110, 135, 150mm, średnica trzonu 18 i 20mm, średnica kołnierzy 25mm. System wprowadzający 16/22F o długości standardowej 75c; na prowadnik; Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, długość całkowita 230 cm, śr. cewnika 7Fr, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. Markery RTG na obu końcach balonu oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Balon uzbrojony w dedykowaną, krótką prowadnicę o średnicy 0,035” z hydrofilną końcówką, Długość balonu 20-55 mm. Średnice balonów: 1) 6mm; 7mm; 8mm 2) 8mm; 9mm; 10mm 3) 10mm; 11mm; 12mm 4) 12mm; 13,5mm; 15mm 5) 15mm; 16,5mm; 18mm 6) 18mm; 19mm; 20mm Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca jednoznacznie wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30, 35, 40mm, długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; na końcu dystalnym narzędzia znajduje się zwężana, giętka końcówka o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'', Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Papilotom jednorazowego użytku z prowadnicą 0,035", trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25mm, średnica cewnika 2,4mm, dł. noska 4mm, dł robocza 1900mm; kolorowe markery dla precyzyjnego pozycjonowania; dla kanału 2.8mm | szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 20 oraz 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2 mm, dystalnie do 1,8 mm, dł. noska ok. 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 230 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Prowadnik nitinolowy jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5 cm, średnica 0,035” i 0,025", długość 450cm (+/- 20 cm). Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 325 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Wysokociśnieniowy balon do poszerzania dróg żółciowych z zaokrąglonymi końcami, długość balonu 2-4cm, średnice balonu 4; 6; 8-10mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Markery RTG po obu stronach balonu. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, trzykanałowy, igła o regulowanej długości o maksymalnym wysunięciu. 6 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. | szt. | 207 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowy, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 40mm; 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,3mm. Do kanału roboczego min. 2,8mm. Funkcja rotacji. Osłonka nieprzezierna, widoczna w RTG. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Proteza dróg trzustkowych wykonana z PTFE, wygięta, posiadająca 2 zaczepy służące stabilizacji położenia. Śr. 5 Fr i 7 Fr. Odległość między zaczepami 3cm; 5cm; 7cm; 9cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Szczotka cytologiczna dwukanałowa do dróg żółciowych, średnica cewnika 2,6 mm, długość robocza 180 cm, skalowana rękojeść, funkcja rotacji. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, posiadający 4 znaczniki (dwa w kolorze zielonym oraz dwa w kolorze niebieskim), zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika; dostępne śr. 5Fr-12Fr (do wyboru przez zamawiającego). | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 10Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych: jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-440 PSI | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Nóż do ESD, jednorazowego użytku, dł.narzędzia 2200 mm, średnica narzędzia 2,7 mm, nóż o dł.2 mm, średnicy 0,3 mm zakończony dyskiem o średnicy 0,8 mm, po cofnięciu noża do cewnika jego aktywna część wystaje na 0,5 mm, rękojeść wyposażona w port Luer oraz przyłącze HF do koagulacji. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6.3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6.3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych. Ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, oba ramiona ruchome, funkcja rotacji, szerokość otwarcia ramion 7,2mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm, długość robocza narzędzia 1745mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Litotryptor mechaniczny, wielorazowego użytku - zestaw. W skład zestawu wchodzi walizka, litotryptor oraz dwie spirale (spirala 100cm i śr.4mm do awaryjnej litotrypsji oraz spirala 195cm i śr. 2,6mm do litotrypsji planowej). Litotryptor z mechanizmem ślimakowym (drut przesuwany jest wzdłuż osi rękojści litotryptora). | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Kosz do litotrypsji, jednorazowego użytku, dł. robocza 400 cm, kompatybilny z litotryptorem z pozycji 13, kształt spiralny, 4 lub 6-drutowy, długość kosza 40, 50, 60 i 70mm (do wyboru przez zamawiającego). | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Spirala do planowanej litotrypsji, jednorazowego użytku, dł. 195cm i śr. 2,6mm, kompatybilny z litotryptorem z pozycji 31. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Spirala do awaryjnej litotrypsji, jednorazowego użytku, dł. 100cm i śr. 4mm, kompatybilny z litotryptorem z pozycji 31. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, długość 180 cm, średnice 6-12Fr (min. 7 rozmiarów), temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 450 | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0