Załącznik nr 2B – Zestawienie parametrów technicznych i granicznych systemu do barwień IHC – do pakietu nr 1 poz. 2

Automatyczny system do barwień IHC:

Nablatowy, automatyczny system, otwarty dla przeciwciał i systemów detekcji, buforów do odkrywania, buforów płuczących, chromogenów innych producentów, umożliwiający wykonywanie barwień immunohistochemicznych, w skład którego wchodzą: procesor do odczynów immunohistochemicznych, urządzenie do odkrywania antygenów, drukarka do drukowania protokołów, drukarka do kodów kreskowych na szkiełka, dwa urządzenia UPS oraz tusze do drukarek na czas trwania umowy dzierżawy.

Wykonawca zobowiązuje się do integracji urządzenia z laboratoryjnym systemem informatycznym na własny koszt.

Wymagane cechy systemu do barwień IHC:

- System nablatowy

- System umożliwiający użycie przeciwciał i odczynników innych producentów

- Możliwość jednoczesnego barwienia do 48 szkiełek

- Możliwość stosowania 42 odczynników w jednym cyklu pracy urządzenia

- Możliwość równoczesnego barwienia 36 różnych antygenów

- Czas barwienia 48 szkiełek z opcją odparafinowania w przeciągu 3 godz. 40 min

- Możliwość bezksylenowego automatycznego odparafinowywania i odkrywania antygenów w odrębnych modułach wchodzących w skład systemu

- Możliwość wykonywania barwień pojedynczych, podwójnych, potrójnych, fluorescencyjnych na tkankach parafinowych, trepanobioptatach, cytospinach, rozmazach cytologicznych

- Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą barkodów

- Skanowanie szkiełek i odczynników zarówno na pokładzie urządzenia przed jego uruchomieniem jak i w trakcie pracy aparatu poza jego pokładem

- Możliwość wykorzystania odczynników również w metodzie manualnej, bez potrzeby dalszej optymalizacji protokołów

- Możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia przez użytkownika dla np. odczynników innych producentów

- Możliwość rejestracji danych pacjenta, jednostki zlecającej, numeru bloczka, numeru szkiełka, rodzaju tkanki

- Możliwość wykonywania statystyki wykonanych badań wg numeru pacjenta, rodzaju markera, protokołu barwienia, lekarza zlecającego, numeru bloczka, użytych odczynników

- Możliwość stosowania butelek na odczynniki o pojemnościach: 5, 12, 25 i 50 ml

- Możliwość programowania pracy urządzenia z 5 różnych stanowisk komputerowych w Zakładzie

- Możliwość podłączenia do LIS

- Temp. pracy: temperatura otoczenia, co pozwala na stosowanie do barwień przeciwciał wrażliwych na wyższe temperatury

- Bezpłatne oprogramowanie w języku polskim

- Możliwość zaprogramowania aparatu na opóźniony start

- Segregacja odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe

- Konserwacja aparatu nie dłuższa niż 40 min. bez użycia środków zawierających chlor

- Rok produkcji urządzenia:  minimum 2021