## Arkusz1
Załacznik nr 1 (postępowanie: ZP/232/36/2022)
( Załącznik nr 1 - zawiera 2 pozycje)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
Część I
1 | Posturograf dwupłytowy. |  |  |  | 1 kpl
Część II
2 | Zestaw interaktywny z wyposażeniem. |  |  |  | 10 kpl
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS PARAMETRÓW ZAMÓWIENIA
Część I
Posturograf dwupłytowy.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ….............................................
Producent: …..............................................................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Niezależny pomiar rzutu środka ciężkości ciała (punktu przyłożenia wypadkowej siły nacisku), który przypada na lewą i prawą nogę, . | Tak
5 | Funkcja offset. Możliwość rozstawienia platform (zależnie od wybranej pozycji badania) na odległość nie mniejszą niż 70cm. | Tak, podać | odległość wieksza niż 70 cm | 10
6 | Rozdzielczość: nie gorsza niż +/- 120g / na tensometr | Tak, podać | rodzielczość lepsz niż +/- 120g | 10
7 | Liczba tensometrów nie więcej niż 6 | Tak
8 | Oprogramowanie w wersji polskiej pracujące w środowisku Windows XP/Vista32bit/7 | Tak
9 | Informacji o balansie (przeniesieniu ciężaru ciała) przy współpracy z fotogrametrią Mora | Tak
10 | Oprogramowanie winno pozwalać na wyznaczenie statokinezjogramów i parametrów liczbowych niezależnie dla lewej, prawej nogi, a także wypadkowego (tak jak dla klasycznej platformy stabilograficznej) | Tak
11 | Możliwość pracy w tandemie dwóch urządzeń (4 płyt pomiarowych) | Tak
12 | Interfejs do komputera USB | Tak
13 | Funkcja treningu na platformie balansowej | Tak
14 | Funkcja sterowania grami | Tak
15 | Wyposażenie: kabel USB z zasilaczem, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna, | Tak
16 | Stacja robocza typu: laptop, netbook | Tak
17 | Drukarka | Tak
18 | Wysięgnik pod dodatkowy monitor. | Tak, podać | stojak z regulowaną wysokością | 10
19 | Dodatkowy monitor/telewizor dla Pacjenta | Tak
20 | Parapodium | Tak
21 | Oprogramowanie powinno pozwalać na wyznaczenie następujących parametrów: · średnia masa liczona z wszystkich próbek testu, · mediana masy z wszystkich próbek testu, · długość statokinezjogramu LCOP (lenght COP), · SP (Sway Path) –długość ścieżki całkowita liczona w obu osiach(2D), · SPAP –długość ścieżki statokinezjogramu licona w kierunku osi Y , · SPML –długość ścieżki statokinezjogramu liczona w kierunku osi Y, · średnie wychylenie środka nacisku stóp od punktu 0. · MAPSCOP (medium antero-posterior sway COP), · MLSCOP (medium lateran sway COP), · MA (mean amplitude), średnie wychylenie (promień) CoP, · MAAP śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi Y, · MAML śr. wychylenie środ. nacisku stóp od punktu 0 w kierunku osi X, · maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku przednio-tylnym w mm MaxAPSCOP, · Max LSCOP (maximal lateran sway COP), · MaxAP maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi , · MaxML maksymalne wychylenie COP od punktu 0 w kierunku osi X, · średnia prędkość [mm/s] , z jaką poruszał się środek nacisku stóp CoP podczas badania, wyrażona w mm/s — VCOP (velocity COP), · MV (Mean Velocity)- średnia prędkość poruszania się punktu COP w osiach XY (2D), | Tak
· MVAP średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y MVML średnia prędkość poruszania się punktu COP w osi Y · pole powierzchni zajmowanej przez wykres drogi COP wykreślonej w czasie badania — FCOP (field COP); · SA (Sway Area) - wielkość pola powierzchni zakreślanego przez CoP, · SP/SA - Długość / Pole [mm-1], · średnia częstotliwość MF (Mean Frequency) - średnia częstotliwość CoP w Hz, · TR5 (Time COP radius); Procent czasu przebywania COP w okręgu o promieniu (5, 7.5, 12.5 mm), · LWAP liczba wychyleń COP w osi Y, · LWML liczba wychyleń COP w osi X, · Współczynnik Romberga (Romberg quotient) będący stosunkiem wielkości parametrów SP, SA, SPSA otrzymanych w testach przeprowadzonych z otwartymi oczami (EO – eyes open) do wielkości parametrów otrzymanych w testach przeprowadzonych z zamkniętymi oczami (EC – eyes closed), · RSP = SPOE/SPEC, · RSA = SAOE/SAEC, · RSPA = SPSAOE/SPSAEC, · MNDB (Mean (arythmetic) Difference Balans) - średnia (arytmetyczna) róż. balansu, · MDDB (Median Difference Balans) - mediana róznicy balansu>, · minDB (minimum Difference Balans) - minimum różnicy balansu>, · maxDB ( maximum Difference Balans) - maksimum różnicy balansu>, · oprogramowanie winno uwzględniać w obliczeniach statokinezjogramu parametry rozstawienia platform (funkcja offset). · parametry powinny być wyznaczane niezależnie dla dwóch wybranych (spośród czerech) płyt tandemu.
22 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 30
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
…...................................................................................... (miejscowość, data) |  | …......................................................................................... (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo )
Część II
Zestaw interaktywny z wyposażeniem.
Ilość sztuk: 10 kpl
Oferowany model/typ: …..................
Producent: …..............................................................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Monitor i system.
5 | Matryca typu D-LED | Tak
6 | Obszar aktywny ekranu min 86" | Tak
7 | Format ekrany 16 : 9 | Tak
8 | Rozdzielczość min. 4K (3840x 2160 pikseli) | Tak
9 | W rozdzielczości min. 4K 60Hz (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu | Tak
10 | Szyba antybakteryjna / powłoka antybakteryjna | Tak
11 | Jasność min. 390cd/m2 | Tak
12 | Kontrast min. 5000:1 | Tak
13 | Żywotność matrycy min. 50 000 godzin | Tak
14 | Filtr światła niebieskiego. Wbudowany filtr światła niebieskiego, rozwiązanie sprzętowe zapewniające ochronę oczu osób pracujących z monitorem. Filtr ciągle aktywny nie wpływający na wyświetlane kolory i nie wymagający uruchamiania przez użytkownika. | Tak
15 | AV wejścia/wyjścia panel przedni min. 1 szt. usb-c 1 szt. HDMI in 2.0 1 szt. USB Touch 1 szt. USB 3.0 , pozostałe min. Min. 2 szt. HDMI in Min. 1 szt. Display Port Min. 2 szt. USB Touch Min. 1 szt. USB-C Min. 3 szt. USB typ A 3.0 1 szt. HDMI out 1 szt. RJ-45 in 1 szt. RJ-45 out 1 szt. RS232. | Tak
16 | Wbudowane głośniki moc min 2 x 20W | Tak
17 | Power Delivery dla USB-C, min. 65W dla jednego portu. | Tak
18 | Powierzchnia ekranu - szyba o twardości minimum 7H, Anti-Glare i Anti-fingerprint | Tak
19 | Czujnik dotyku w technologii IR (nie dopuszcza się technologii pojemnościowej) | Tak
20 | Minimum 20 punktów dotyku. (20 Windows i 20 Android) | Tak
21 | Metoda obsługi min pisak i palec | Tak
22 | Gniazdo do zasilania urządzeń zewnętrznych (min. 180W) | Tak
23 | Czas reakcji matrycy maks 6ms | Tak
24 | Slot na dedykowaną kamerę producenta monitora | Tak
25 | Bluetooth Wersja minimum 5.0 | Tak
26 | Wi-Fi wersja minimum 6.0 | Tak
27 | Możliwość podziału ekranu na dwie części i pracy na dwóch aplikacjach jednocześnie | Tak
28 | Panel administracyjny zabezpieczony hasłem | Tak
29 | Możliwość wyłączenia Androida | Tak
30 | Dokładność nie gorsza niż 2 mm | Tak, podać | dokładność 1 mm i mniejsza | 10
31 | Waga monitora max 61 kg | Tak
32 | Własny system operacyjny typu Android w wersji min. 11 pracujący natywnie w rozdzielczości minimum4K (nie dopuszcza się stosowania urządzeń zewnętrznych, musi być to integralna część monitora). Język systemu operacyjnego polski. Możliwośc zmiany języka między innymi na angielski, niemiecki | Tak
33 | Pamięć RAM min 4 Gb Android | Tak
34 | Pamięć ROM min 32 Gb Android | Tak, podać | powyżej 32Gb | 10
35 | Możliwość tworzenia profili użytkowników z możliwością nadawania indywidualnych nazw oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem. | Tak
36 | Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na urządzeniach mobilnych. Funkcja musi pozwalać na prezentowanie ekranu monitora na 200 urządzeniach podłączonych do sesji. Podłączenie do sesji nie może wymagać od użytkowników instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, ma odbywać się za pomocą przeglądarki www. | Tak/Nie | Tak | 10
37 | Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze. Dostępne dwa tryby. W pierwszym użytkownicy nie muszą znajdować się w tej samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi powalający na ograniczenie dostępności urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej. W przypadku gdy rozwiązanie wymaga zainstalowanie zewnętrznej aplikacji musi ona być dostępna w oficjalnym sklepie systemu np. Google Play, nie dopuszcza się rozwiązania które wymaga instalowania aplikacji z nieznanych źródeł. Wspierane systemy operacyjne: Android/iOS/Windows | Tak
38 | Wsparcie technologii Windows Ink. Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. | Tak
39 | Sklep z aplikacjami. Możliwość instalacji aplikacji z poziomu sklepu lub plików apk. | Tak
40 | Slot OPS umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. | Tak
41 | Autoryzowany przez producenta serwis w Polsce. | Tak
42 | Gwarancja min. 3 lata na panel oraz urządzenie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i napraw serwisowych w całym okresie użytkowania urządzenia, zamawiający wymaga, aby zakupiony towar posiadał kartę gwarancyjną autoryzowanego przez producenta serwisu w Polsce. Wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające autoryzację tego serwisu lub wskazanie serwisu na stronie producenta
43 | Wózek mobilny do monitora interaktywnego : - udźwig min 90 kg - możliwość zamocowania monitorów o rozmiarze 60 – 100 cali, - kompatybilny z mocowaniem VESA w zakresie min. 400 x 400 – 1000 x 600 mm, - min jedna półka na sprzęt typu AV, - min. 2 kółka z hamulcem, - manualna regulacja wysokości w zakresie co najmniej 135 – 160 cm, - uchwyt uchylny z regulacją. | Tak
44 | Specyfikacja komputera typu OPS dla monitora interaktywnego:
45 | Procesor min i5-10210U | Tak
46 | Pamięć RAM min. 8GB. Komputer musi umożliwiać rozszerzenie pamięc RAM do min. 32 GB. | Tak
47 | Dysk SSD min. 256 GB | Tak
48 | Wyjście HDMI | Tak
49 | Port USB typu A min. 4 szt. (z czego min. dwa wejścia w standardzie 3.0) | Tak
50 | Port USB-C | Tak
51 | RJ45 | Tak
52 | iKomputer wyposażony w min. 2 anteny.wspierający standard 802.11ac. | Tak
53 | Bluetooth min 4.2 | Tak
54 | Stadard Intel | Tak
55 | System operacyjny typu Windows 10 Pro | Tak
56 | Gniazdo pozwalające na mocowanie linki zwanej MicroSaver® | Tak
57 | Wymiary: min 180 × 119 × 30 mm | Tak
58 | Autoryzowany serwis producenta na terytorium Polski oraz posiadający niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. | Tak
59 | Specyfikacja kamery dla monitora interaktywnego
60 | Kąt widzenia minimum 118.6° ¦ w poziomie | Tak
61 | Łączność USB C do USB A 2.0 | Tak
62 | Podwójny stereofoniczny układ mikrofonów dookólnych | Tak
63 | Sposób montażu klips/tripod | Tak
64 | Waga maksimum 210g | Tak
65 | Rozdzielczość minimum 3840*2160@30fps | Tak
66 | Zoom cyfrowy 5x | Tak
67 | 3D DNR | Tak
68 | Auto Framing | Tak
69 | Autoryzowany serwis producenta na terytorium Polski oraz posiadający niezbędny certyfikat potwierdzający jego status. | Tak
70 | Gwarancja 60 miesięcy. | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 30
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
…...................................................................................... (miejscowość, data) |  | …......................................................................................... (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego. Punkty 1 i 2 dotyczą wszystkich części.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bhp oraz bieżącej obsługi.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, ul Wrzesińska 43-55 , 62-200 Gniezno.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
…...................................................................................... (miejscowość, data) |  | …......................................................................................... (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo )