- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne / podstawowe |  |  |  |  |
| 1 | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - Zgodność z przepisami i wymogami NFZ. - Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0. - Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | TAK |  |  |
| 2 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG System posiada certyfikat CE, jest certyfikowanym rozwiązaniem medycznym zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa lub IIb | TAK podać | Klasa IIa – 0 pkt. Klasa IIb - 20 pkt. |  |
| 3 | Producent oferowanego oprogramowania posiada min: - certyfikację ISO 9001, ISO13485, ISO 27001 lub równoważne | TAK podać |  |  |
| 4 | System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu min. HL7, z systemem szpitalnym (HIS/ZSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN). | TAK podać |  |  |
| 5 | System powinien umożliwiać współpracę/komunikację w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych z uwzględnieniem: - Obowiązujących standardów min. HL7 CDA - Profili IHE (min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging) Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji systemowej pomiędzy aktualnie użytkowanym systemem klasy HIS/ZSI/RIS (Kamsoft S.A. Katowice), a oferowanym systemem PACS będącym przedmiotem w/w zamówienia. Koszty integracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskiwaniu stosownych ofert w tym zakresie. | TAK podać |  |  |
| - Informatyczny System Archiwizacji i Przetwarzania Obrazów medycznych DICOM 3.0 |  |  |  |  |
| - Moduł archiwizacji obrazów medycznych PACS – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Oferowany system: Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora jednego producenta | TAK |  |  |
|  | Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. Zamawiający oczekuje zapewnienie licencji dla wolumenu obrazowego dla archiwizowanych badań min. 30TB netto | TAK podać |  |  |
|  | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń min. 20 szt. - 2 x aparat RTG z ucyfrowieniem pośrednim (FujiFilm Polska) lub - 2 x aparat RTG z ucyfrowieniem bezpośrednim (będącym przedmiotem zamówienia) - 2 x aparat USG (Philips) - 1 x aparat USG (Mindray) - 1 x aparat USG (GE Medical Systems) - 1 x Endoskop - 1 x aparat CT (outsorcing Affidea) - 1 x aparat MRI (outsorcing Affidea) - 1 x stacja lekarska (będąca przedmiotem zamówienia) - 2 x duplikator wraz ze stacją sterującą (będących przedmiotem zamówienia) - 8 x licencje DICOM open (do wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego) Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone są w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosi Zamawiający. | TAK podać ilość licencji |  |  |
|  | Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM | TAK |  |  |
|  | System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min. HL7. | TAK podać |  |  |
|  | Automatyczny backup bazy danych | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność DICOM Modality Worklist | TAK |  |  |
|  | System posiada polski interfejs użytkownika | TAK |  |  |
|  | System posiada polską pomoc kontekstową | TAK |  |  |
|  | System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | TAK |  |  |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS | TAK |  |  |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań | TAK |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych | TAK |  |  |
|  | Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS | TAK |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000 | TAK |  |  |
|  | System PACS musi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie przechowywania metadanych archiwizowanych plików DICOM np. SQL/Postgres. Baza danych ma być dostarczona wraz z licencjami systemu PACS. Zamawiający wymaga dostawy niekomercyjnej bazy danych. | TAK/NIE podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: - C-Move, - C-Find, - C-Store SCU i SCP, - DICOM Storage Commitment - DICOM MPPS jako SCP i SCU. | TAK |  |  |
|  | System obsługuje formaty: - JPEG LossLess, - JPEG LS, - JPEG Lossy, - Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji - JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych | TAK |  |  |
|  | System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, min. klasy SOP (SCU): - Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 - Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 - Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 - Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 - Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 - Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 - Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 - Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 - Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 - Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 - Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 - Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 - Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 - Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 - Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 - Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 - Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 | TAK |  |  |
|  | System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, min. klasy SOP (SCP): - Standard Echo 1.2.840.10008.1.1 - Storage Commitment 1.2.840.10008.1.20.1 - Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 - Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 - Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 - Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 - Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 - Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 - Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 - Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 - Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 | TAK |  |  |
|  | Obsługa poniższych Transfer Syntax: - Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2 - Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1 - Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2 - JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50 - JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51 - JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70 - JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90 - JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91 | TAK |  |  |
|  | System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych | TAK |  |  |
|  | System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera | TAK |  |  |
|  | System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  |  |
|  | Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK |  |  |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK podać |  |  |
|  | System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny | TAK |  |  |
|  | Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu | TAK |  |  |
|  | Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line) | TAK |  |  |
|  | Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line | TAK |  |  |
|  | System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | TAK |  |  |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | TAK |  |  |
|  | System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | TAK |  |  |
|  | System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD | TAK |  |  |
|  | System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD | TAK |  |  |
|  | W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych | TAK |  |  |
|  | Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów: - ID Pacjenta - ID Badania - Imię i nazwisko Pacjenta - Data urodzenia pacjenta - Opis badania (studyDescription) - Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat) - Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) - Zlecającego badanie - Nr Pesel - Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji | TAK |  |  |
|  | System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań) | TAK |  |  |
|  | System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu. | TAK |  |  |
| - F | Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym | TAK |  |  |
|  | Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom | TAK |  |  |
|  | System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu | TAK |  |  |
|  | System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory) | TAK |  |  |
|  | Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. | TAK |  |  |
|  | Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory. | TAK |  |  |
|  | System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych. | TAK |  |  |
|  | System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, | TAK |  |  |
|  | Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, | TAK |  |  |
|  | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min: - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD, - dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu - importu i eksportu badania, - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM, - dostęp do serwerów wirtualnych, | TAK |  |  |
|  | System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) | TAK |  |  |
|  | Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie min. 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | TAK |  |  |
|  | Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. | TAK |  |  |
|  | Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | TAK |  |  |
|  | Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) | TAK |  |  |
|  | Program posiada funkcje prefetchingu | TAK |  |  |
|  | Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): - CREATED - utworzony zapis badania - SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania - COMPLETED - badanie zakończone | TAK |  |  |
| - Moduł dystrybucji obrazów referencyjnych WEB – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii | TAK |  |  |
|  | Możliwość w systemie dystrybucji obrazów: - obrotu obrazu o 90/180% - obrotu obrazu o dowolny kąt - odbicie w pionie i poziomie | TAK |  |  |
|  | Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK |  |  |
|  | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - opis rodzaju badania - nr pesel - wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia: - wyświetlanie miniatur obrazów, - pomiar odległości, kąta, - pola powierzchni, - zmianę jasności i kontrastu, - powiększanie, - przewijanie, - odwracanie obrazu, - wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, - wyświetlanie wybranej serii obrazów, - dodawanie strzałek, komentarzy itp. | TAK |  |  |
|  | Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 20 użytkowników | TAK podać ilość licencji |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | TAK |  |  |
|  | Język interfejsu użytkownika – polski | TAK |  |  |
| X | Certyfikacja | X | X | X |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging, | TAK załączyć |  |  |
|  | Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK |  |  |
| - Moduł oprogramowania diagnostycznego Stacji Lekarskiej – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK |  |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK |  |  |
| X | Menadżer badań | X | X | X |
|  | Logowanie loginem i hasłem | TAK |  |  |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Otwieranie badań | TAK |  |  |
|  | Pobieranie badań w tle | TAK |  |  |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych | TAK |  |  |
|  | Drukowanie wyników | TAK |  |  |
|  | Transfer na odległe serwery | TAK |  |  |
|  | Definicja filtrów złożonych | TAK |  |  |
|  | Definicja serwerów danych. | TAK |  |  |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo | TAK |  |  |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu | TAK |  |  |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. | TAK |  |  |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie | TAK |  |  |
|  | Skróty klawiszowe | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru | TAK |  |  |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego | TAK |  |  |
|  | Kontrola jakości obrazowania | TAK |  |  |
| X | Przeglądarka obrazów DICOM | X | X | X |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii | TAK |  |  |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy | TAK |  |  |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych | TAK |  |  |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. | TAK |  |  |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. | TAK |  |  |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych | TAK |  |  |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów | TAK |  |  |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany | TAK |  |  |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. | TAK |  |  |
|  | Przesuwanie obrazu. | TAK |  |  |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. | TAK |  |  |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. | TAK |  |  |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. | TAK |  |  |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. | TAK |  |  |
|  | Odbicia względem obydwu osi | TAK |  |  |
|  | Obroty o kąt 90 st. | TAK |  |  |
|  | Obroty o dowolny kąt. | TAK |  |  |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. | TAK |  |  |
|  | Blenda elektroniczna | TAK |  |  |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. | TAK |  |  |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. | TAK |  |  |
|  | Adnotacje na obrazie. | TAK |  |  |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. | TAK |  |  |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). | TAK |  |  |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. | TAK |  |  |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. | TAK |  |  |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) | TAK |  |  |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie | TAK |  |  |
|  | Anonimizacja badania | TAK |  |  |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych | TAK |  |  |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality | TAK |  |  |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach | TAK |  |  |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. | TAK |  |  |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. | TAK |  |  |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. | TAK |  |  |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne | X | X | X |
|  | zmiana grubości warstwy | TAK |  |  |
|  | zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji | TAK |  |  |
|  | zmiana kąta nachylenia osi | TAK |  |  |
|  | powiększenia i przesunięcia | TAK |  |  |
|  | obroty obrazów | TAK |  |  |
|  | pomiary kątów | TAK |  |  |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) | TAK |  |  |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. | TAK |  |  |
|  | kasowanie pomiarów | TAK |  |  |
|  | zmiana okna obrazowania | TAK |  |  |
|  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering | X | X | X |
|  | predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych | TAK |  |  |
|  | narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: | TAK |  |  |
|  | powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów | TAK |  |  |
|  | przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania | TAK |  |  |
|  | powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu | TAK |  |  |
|  | obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia | TAK |  |  |
|  | sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu | TAK |  |  |
|  | przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji | TAK |  |  |
|  | edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych | TAK |  |  |
|  | predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny | TAK |  |  |
|  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering | X | X | X |
|  | filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne | TAK |  |  |
|  | definicja kolorów tła, konturów i obrysu | TAK |  |  |
|  | płynnie regulowana rozdzielczość | TAK |  |  |
|  | zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii | TAK |  |  |
| X | Funkcje ogólne | X | X | X |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. | TAK |  |  |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu | TAK |  |  |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. | TAK |  |  |
|  | Zapis badania podsumowującego. | TAK |  |  |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp | TAK |  |  |
|  | Eksport filmów w formacie .avi | TAK |  |  |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt | TAK |  |  |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf | TAK |  |  |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), | TAK |  |  |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) | TAK |  |  |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document. Min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer) | TAK |  |  |
| X | Menadżer wydruków | X | X | X |
|  | Bufor obrazów | TAK |  |  |
|  | Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie. | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce systemowej | TAK |  |  |
|  | Wydruki w negatywie | TAK |  |  |
|  | Eliminacja czarnego tła z wydruków | TAK |  |  |
|  | Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) | TAK |  |  |
|  | Wydruki z nakładkami lub bez nakładek | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania adnotacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość opisu wydruków (adnotacje) | TAK |  |  |
| X | Moduł opisowy/archiwizacyjny | X | X | X |
|  | Możliwość archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0 z urządzeń diagnostycznych typu RTG, etc. | TAK |  |  |
|  | Moduł opisowy wywołany z menu albo ikoną z paska narzędziowego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pobranie danych z badania w ramach tworzenia wzorca opisów | TAK |  |  |
|  | Istotne dla pacjenta i lekarza informacje możliwe do umieszczenia we wzorcu min.: opis modality, data bieżąca z komputera, czas bieżący z komputera, data wykonania badania, czas wykonania badania, identyfikator modality, nazwa wykonanej procedury, nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta, godzina urodzenia pacjenta, wiek pacjenta, identyfikator płci pacjenta, określenie płci pacjenta (słowne), adres pacjenta, identyfikatory pacjenta (np. PESEL), lekarz zlecający, nazwa wykonującego badanie, adres wykonującego badania, jednostka organizacyjna wykonującego badanie, nazwisko lekarza wykonującego badanie, nazwisko technika wykonującego badanie, określenie asysty przy badaniu | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnie skomponowanego wzorca dla określonego modality oraz dla każdego opisującego użytkownika zalogowanego do oprogramowania oddzielnie | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprojektowania wyglądu wzorca i jego fizyczne utworzenie wykonane przez lekarza opisującego | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisania w edytorze gotowych tekstów (autotekst) do wprowadzania w dowolne miejsce opisu | TAK |  |  |
|  | - Obsługa skrótów klawiszowych | TAK |  |  |
| X | - Certyfikacja | X | X | X |
| - Moduł generowania płyt CD/DVD – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Ilość nagrywarek CD/DVD , min. 2szt. | TAK podać |  |  |
|  | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system WEB/PACS. | TAK |  |  |
|  | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |  |
|  | Program działa na systemach operacyjnych w wersji 32 oraz 64 bitowych. | TAK |  |  |
|  | Program działa pod systematem min. Windows. | TAK |  |  |
|  | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK |  |  |
|  | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  |  |
|  | Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/WEB/PACS. | TAK |  |  |
|  | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK |  |  |
|  | Program wyświetla status robota m.in.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku | TAK |  |  |
|  | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK |  |  |
|  | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK |  |  |
|  | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK |  |  |
|  | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK |  |  |
| X | Certyfikacja | X |  | X |
| - Serwery bazodanowe, macierze, sprzęt komputerowy |  |  |  |  |
| - Macierz obrazowa dla systemu archiwizacji danych – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga instalacji oferowanego oprogramowania PACS/WEB na posiadanym serwerze aplikacyjnym z wykorzystaniem środowiska wirtualizacji. Architektura jak i parametry serwera zostaną udostępnione Wykonawcy podczas analizy przedwdrożeniowej. Ewentualne modernizacje posiadanego serwera pod potrzeby uruchamianego systemu PACS/WEB ponosić będzie Zamawiający. | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa serwera aplikacyjnego w zakresie dostawy macierzy obrazowej | TAK podać model i producenta |  |  |
| 2 | Typ obudowy Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokość maksymalnie 2U | .TAK |  |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa Macierz musi udostępniać minimum 48 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 6 dysków w technologii SAS i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min. oraz minimum 1.6 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 2 dyski w technologii SSD. | TAK podać | pojemność min 48TB RAW - 0 pkt 60TB RAW - 5pkt 100TB RAW - 10pkt |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 96 dysków twardych 3.5’’ | TAK |  |  |
| 5 | Obsługa dysków Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i MDL SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. | TAK |  |  |
| 6 | Sposób zabezpieczenia danych Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID. | TAK |  |  |
| 7 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci iSCSI. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników. | TAK |  |  |
| 8 | Pamięć cache Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache, 16 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. | TAK podać | 16 GB (sumarycznie) - 0 pkt 24 GB (sumarycznie) - 5 pkt 32 GB (sumarycznie) - 10 pkt |  |
| 9 | Rozbudowa pamięci cache Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem. | TAK |  |  |
| 10 | Interfejsy Macierz musi posiadać, co najmniej 2 porty iSCSI 10 Gb/s RJ45 na kontroler. | TAK |  |  |
| 11 | Zarządzanie Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. | TAK |  |  |
| 12 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 13 | Thin Provisioning Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 14 | Wewnętrzne kopie migawkowe Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 15 | Wewnętrzne kopie pełne Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 16 | Migracja danych w obrębie macierzy Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 17 | Zdalna replikacja danych Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | TAK |  |  |
| 18 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server i Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. | TAK |  |  |
| 19 | Redundancja Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. | TAK |  |  |
| 20 | Dodatkowe wymagania Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. | TAK |  |  |
| 21 | Gwarancja Wymagane minimum 36 miesięczna gwarancja producenta z możliwością zgłaszania problemów w dni robocze w godzinach 8-17 i z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii uszkodzone nośniki pozostają własnością Zamawiającego. Wsparcie musi obejmować wszystkie komponenty oferowanych urządzeń, nie dopuszcza się stosowania różnych poziomów wsparcia w zależności od tego jak krytyczny jest problem. Wsparcie musi być oferowane w języku polskim przez polski oddział serwisowy producenta. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. Wykonawca wraz z dostawą macierzy przedstawi oświadczenie producenta macierzy, które będzie potwierdzało, że macierz objęta jest gwarancją na terenie Polski zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnym macierzy, nr katalogowy macierzy, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego. | TAK |  |  |
| - Stacja diagnostyczna z monitorami medycznymi – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor sześciordzeniowy min. 3.4 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min. 16 GB, - dysk twardy min. HDD 256 GB SSD/SATA - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych - system operacyjny klasy Windows lub równoważny - klawiatura i mysz komputerowa - monitor LCD min. 19“ - zasilacz UPS dobrany mocą do oferowanej stacji roboczej | TAK podać |  |  |
|  | Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: - Wielkość przekątnej ekranu min. 21,3 cala (54 cm) - Typ ekranu LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED - Rozdzielczość naturalna 1200 x 1600 - Wielkość plamki 0,270 mm - Jasność maksymalna 1200 cd/m2 - Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. - Kontrast panela 1400:1 - Odcienie szarości min. 1024 z 16369 tonów - Kąty widzenia 176 /176 w pionie i poziomie - Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) nie więcej niż 40 ms - Kalibracja monitora Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. - Wymagania dodatkowe Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. - Wymagania dodatkowe Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora - Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. - Definiowane tryby pracy monitora 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. - Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream - Częstotliwości odświeżania 31-100 kHz, 59-61 Hz - Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych - Wymagania dodatkowe Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT,CR - Wymagania dodatkowe Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem - Wymagania dodatkowe Czujnik mierzący jasność otoczenia - Wymagania dodatkowe Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD - Zgodny z standardem CE (Medical Device Directive) - Gwarancja producenta - Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych - Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora - Posiadanie zobowiązania producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem | TAK podać |  |  |
| - Duplikator CD/DVD wraz ze stacją sterującą – 2 szt. |  |  |  |  |
| 248. | Automatyczny duplikator DVD/CD (2 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Tryby publikowania (liczba kopii) - Zewnętrzne wyjście min. 5 Nośników wydruku - Wydajność min. 50 Nośników wydruku - Tryb wsadowy min. 100 Nośników wydruku - Prędkość druku min. 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Głowica drukująca Micro Piezo - Kierunek drukowania dwukierunkowo, Jednokierunkowo - Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) - Konfiguracja dysz 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Wkład atramentowy typ tuszu tusz Dye kolory - Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny - Liczba kolorów 6 Napędy - Liczba napędów min. 2 - Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x - Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL - Inne Przyłącza min. 1 szt. złącze USB 2.0 typu B - Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP | TAK podać |  |  |
|  | Komputer dedykowany do pracy jako stacja sterująca, o parametrach minimalnych: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.4GHz lub równoważny - pamięć RAM min. 16 GB - karta sieciowa LAN min. 1Gbps - karta dźwiękowa - karta graficzna - napęd DVD/RW - min. HDD 256 GB SSD - system operacyjny klasy min. Windows - monitor LCD min. 19" - klawiatura, mysz - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji sterującej | TAK podać |  |  |
| - Gwarancja / Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Szpital/Przychodnię urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu PACS. Ewentualne koszty serwisowe podłączanych urządzeń do systemu PACS ponowi Zamawiający. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK |  |  |
|  | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: - instalacji i konfiguracji systemu, - konfiguracji bazy danych, - weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych, - weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO w zakresie obsługi PACS oraz ewentualnej integracji z HIS/RIS. | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 | TAK |  |  |
|  | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. | TAK podać |  |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni. | TAK podać |  |  |
|  | Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 2 dni robocze, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru | TAK (podać liczbę dni) |  |  |
|  | Szkolenie uzupełniające personelu Użytkownika w zakresie aplikacji klinicznych na wniosek Użytkownika – przez min. 1 dzień roboczy łącznie w okresie pierwszych 3 miesięcy eksploatacji, w terminach wspólnie uzgodnionych z Użytkownikiem | TAK (podać liczbę dni) |  |  |
| - INTEGRACJA SYSTEMU PACS Z HIS/RIS (Kamsoft S.A.) – 1 szt. |  |  |  |  |
| - Komunikacja PACS z systemem RIS/HIS |  |  |  |  |
|  | Interfejs wymiany danych – w oparciu o protokół min. HL7 /HL7CDA(w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie dopuszczalny jest inny rodzaj transferu danych) | TAK podać |  |  |
|  | Jednolite słowniki lub automatyczna dwukierunkowa synchronizacja słowników pomiędzy HIS a RIS (za pomocą protokołu HL7 lub poprzez tablice bazy danych): jednostek zlecających wewnętrznych (struktura organizacyjna Szpitala), Instytucji kierujących (zewnętrznych), Lekarzy kierujących oraz Pacjentów. | TAK |  |  |
|  | W systemie możliwa jest rezerwacja zleceń oraz automatyczne lub ręczne wysyłanie zleceń do systemu PACS. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestrowania badania z poziomu RIS w HIS "zlecenie w imieniu oddziału". | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania danych w RIS bez połączenia z HIS, z późniejszą synchronizacją danych RIS /HIS. Możliwość „zastępczego” dokonania zlecenia z poziomu RIS (w imieniu danego oddziału, o ile nie było to – w sytuacji awaryjnej – możliwe na oddziale), z późniejszą synchronizacją danych z RIS do HIS. Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK |  |  |
|  | System umożliwia automatyczne pobieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia oraz wyświetlenie zdjęcia (wyniku badania) podczas opisywania zlecenia. | TAK |  |  |
|  | Integracja obejmuje następujące dane, którymi systemy muszą się wymieniać: - dane o pacjencie: (nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres /kraj, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, - dane o skierowaniu (data wystawienia, lekarz zlecający, rozpoznanie icd 10, rozpoznanie opisowe, uwagi - kierującego, kod badania, kod placówki zlecającej, kod - fili placówki zlecającej, kod działu placówki - zlecenie badania: płatnik, dane o skierowaniu, proponowany termin, pracownia wykonująca - termin wykonania: termin badania, kod badania, pracownia wykonująca, gabinet, osoba wykonująca - badanie: kod badania główny, kody rozliczeniowe icd9, rozpoznanie icd 10, opis badania, data badania, data opisu, opisujący, link do badania w pacs-dicom, link do badania pacs – referencyjny, opis potwierdzony - agregacja pacjentów z jednego systemu musi proklamować się na drugi system - przeniesienie badania z pacjenta do pacjenta po stronie RIS musi proklamować się na his. - informacje o kosztach badania: kody rozliczeniowe icd9, ilość | TAK |  |  |
|  | Generatorem zleceń jest Moduł Zleceń Oddziałowych, Moduł Gabinet Lekarski, Moduł Pracowni Diagnostycznych HIS. Każde zlecenie ma wstępnie ustalany termin z dnia bieżącego i przesyłane jest do RIS | TAK |  |  |
|  | Ustalenie terminu realizacji badania. Użytkownik po stronie RIS po otrzymaniu zlecenia ustali/zmieni termin wstępny badania, który to zostanie zwrócony do systemu HIS. | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie do systemu HIS informacji o rozpoczęciu realizacji badania/zlecenia w RIS | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie do systemu HIS informacji o zakończeniu realizacji badania/zlecenia, Wynik w postaci obrazów, o jakości nie diagnostycznych (*.jpg) i diagnostycznej dostępny z poziomu HIS, bezpośrednio po zarejestrowaniu go w PACS/RIS | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie do systemu HIS opisu badania po potwierdzeniu treści wyniku | TAK |  |  |
|  | Wynik opisowy dostępny z poziomu HIS. Wynik zawierać będzie min. dane personalne pacjenta z adresem, dane procedury ICD9, dane osób: zlecającej, wykonującej, opisującej badanie oraz potwierdzającej wynik badania, daty zlecenia, wykonania i opisu badania, nazwę pracowni – (technik wykonujący i lekarz opisujący | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie wyników graficznych w formacie DICOM 3.0 w przeglądarce wywoływanej z poziomu HIS dla konkretnego badania czy też pacjenta. Brak konieczności powtórnego logowania się do Systemu dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Raporty umożliwiające rozliczanie badań diagnostycznych wewnętrznych, zewnętrznych - zleconych przez inne jednostki, komercyjnych - płatnych przez pacjenta | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)