Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych

Nr postępowania 1/ZP/2024

# Postanowienia ogólne do każdej części(pakietu):

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.

- Poszczególne pakiety odpowiadają odrębnym częściom zamówienia.

- Wymagana jest aparatura fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych, posiadająca wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.

- Wykonawca dostarczy, wniesie i zamontuje aparaturę u Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport aparatury do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

- Wykonawca uruchomi aparaturę, przeprowadzi IQ i OQ - kwalifikacja i walidacja całego zestawu i udzieli instruktażu pracownikom Zamawiającego.

- Gwarancja na dostarczoną aparaturę: 24 miesiące liczona od dnia podpisania protokołu odbioru. Wymagany autoryzowany serwis gwarancyjny.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie u Zamawiającego. W przypadku niemożliwości naprawy na miejscu u Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji, koszty wysyłki/transportu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wraz z aparaturą dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

| PAKIET NR 1 - Chromatograf cieczowy z podwójnym detektorem masowym o standardowej czułości |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowana aparatura (Należy wpisać model oraz nazwę producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy brak jest możliwości wskazania jednego modelu oraz nazwy producenta, Wykonawca zobowiązany jest podać model oraz nazwę producenta głównego urządzenia wchodzącego w skład aparatury) | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Pompa gradientowa |
|  | 1) możliwość mieszania minimum 4 różnych składników w tym samym czasie po stronie niskiego ciśnienia, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 2) precyzja przepływu nie gorsza niż 0,07 % RSD, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 3) zakres przepływu co najmniej: 0,001 – 5 ml/min, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 4) zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki, | TAK / NIE* |
|  | 5) maksymalne ciśnienie co najmniej 800 bar dla przepływu: 5ml/min, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 6) pompa wyposażana w opcję omywania tłoków i degazer próżniowy, | TAK / NIE* |
|  | 7) pompa wyposażona w zawór umożliwiający tworzenie gradientu z 4 dostępnych rozpuszczalników. | TAK / NIE* |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych |
|  | 1) o pojemności na co najmniej 130 fiolek o objętości 2ml, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 2) zakres nastrzyku nie gorszy niż 0,1-100µl, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 3) precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 4) błąd przenoszenia (carryover) nie gorszy niż 0,004 %, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 5) Autosampler wyposażony w moduł chłodzenia komory próbek w zakresie nie węższym niż 4-40oC. | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | Termostat kolumnowy |
|  | o zakresie temperatur nie węższym niż: od 20°C poniżej temp otoczenia do + 110oC, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,03°C, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | dokładność temperatury nie gorsza niż: ± 0,5°C, | …….…………………………….. (należy podać) |
|  | termostat z dwoma niezależnymi kontrolowanymi blokami chłodząco/grzejnymi | …………………………………..(należy podać)** |
|  | pojemność termostatu minimum 4 x 30 cm kolumna, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 6) zawór umożliwiający zmianę pomiędzy co najmniej dwiema kolumnami. | TAK / NIE* |
| 4 | Detektor Mas LC-MS/MS z 2 pompami turbo i pompą wstępną |
|  | 1) Limit detekcji instrumentu w trybie ESI MRM nie gorszy niż 4 fg rezerpiny dla nastrzyku 10 fg rezerpiny na kolumnę (jonizacja pozytywna) – specyfikacja potwierdzana przy instalacji; | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 2) Limit detekcji instrumentu w trybie ESI MRM nie gorszy niż 4 fg chloramfenikolu dla nastrzyku 10 fg chloramfenikolu na kolumnę (jonizacja negatywna); | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 3) S/N > 800 000 : 1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (jonizacja pozytywna); | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 4) S/N > 800 000 : 1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (jonizacja negatywna); | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 5) stabilność mas nie gorsza niż 0,1 Da w ciągu 24 godz.; | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 6) zakres mas nie gorszy niż 5 – 3000 m/z; | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 7) szybkość skanowania co najmniej 17000 Da/sek.; | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 8) zakres dynamiczny nie gorszy niż 6 x 106; | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 9) czas MRM dwelltime (czas obserwowania danego przejścia) nie gorszy niż 0,5 ms; | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 10) przejścia MRM co najmniej 450 MRM-ów w segmencie czasu; | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 11) czas przełączania polarności: positive/negative ion mode (czas przełączenia miedzy pozytywną /negatywną jonizacją) nie gorszy niż 25ms; | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 12) komora kolizyjna heksapolowa zakrzywiona pod kątem prostym. | TAK / NIE* |
| 5 | Źródło jonów |
|  | 1) źródło Elektrospray z możliwością podgrzewania gazu suszącego (azotu). | TAK / NIE* |
| 6 | System kontroli zestawu LCMS i zbierania danych (o parametrach nie gorszych niż) wyposażony w: |
|  | Stacja robocza typu PC z procesorem minimum czterordzeniowym, o taktowaniu nie gorszym niż 3,4GHz litografia 10 nm, zintegrowany układ graficzny z obsługą dwóch monitorów, 1 x 512GB SSD + 2 TB SSD x 2 (RAID), DVD-R, 32 GB RAM DDR5, System operacyjny 64-bitowy,współpracujący z oprogramowaniem do obsługi chromatografu. | TAK / NIE* |
|  | monitor 27”, rozdzielczość minimalna FHD, odświeżanie minimum 120Hz - 2 sz., | TAK / NIE* |
|  | karta LAN, karta Wi-Fi 5 | TAK / NIE* |
|  | mysz i klawiatura | TAK / NIE* |
|  | oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS) i obróbki danych z możliwością tworzenia bibliotek, | TAK / NIE* |
|  | wymagane oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację parametrów pracy spektrometru mas dla danej metody oznaczania konkretnego związku, tak aby automatycznie optymalizować parametry fragmentacji dla nowych związków, | TAK / NIE* |
|  | 7) możliwość automatycznego wykrywania przeniesienia próbki przez oprogramowanie i wielokrotnego automatycznego nastrzyku prób ślepych w celu redukcji tego przeniesienia, | TAK / NIE* |
| 7 | Drukarka |
|  | 1) drukarka sieciowa laserowa, kolorowa ze skanerem oraz możliwością kopiowania 2 stronnego, | TAK / NIE* |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie |
|  | 1)zestaw startowy akcesoriów do rozpoczęcia pracy na systemie LCMSMS w tym minimum: kapilara do źródła x 1 , 1 x kolumna chromatograficzna C18 3.0x150mm, 2.7um, 2 zestawy kolumn: 2,1 x 100mm 1,8 µm C18, 2,1 x 50mm 1,8µm C18, zestaw kluczy do HPLC, | TAK / NIE* |
|  | 2) dodatkowa stacja robocza o parametrach, wyposażeniu, oprogramowaniem jak w poz. 6 do obróbki danych „off-line” | TAK / NIE* |
|  | 3) Generator azotu o wydajności nie gorszej 35L/min o czystości generowanego gazu wystarczającej do pracy zestawu, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 4) Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej, | TAK / NIE* |
|  | 5) zestaw zapasowych tłoków i uszczelek do pompy gradientowej z poz. 1 | TAK / NIE* |
| 9 | Funkcjonalność |
|  | współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu, | TAK / NIE* |
|  | Główne moduły zestawu LC/MSMS (moduły LC i MSMS) muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej, | TAK / NIE* |
|  | możliwość rozbudowy o: -Detektor diodowy o zakresie nie gorszym niż: 190-950 nm posiadający 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż: 0,9 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe nie gorsze niż: ± 0,7 x 10 -5 AU przy 254nm. Maksymalna częstotliwość zbierania danych co najmniej 120Hz; - Detektor fluorescencyjny sterowany z tego samego oprogramowania pracujący w zakresach: wzbudzenie minimum 200 – 1200 nm i emisja minimum 200 – 1200 nm. Maksymalna częstotliwość zbierania danych co najmniej 148Hz. Czułość: Raman (H2O) S/N > 3000. | TAK / NIE* |
|  | 4) Oferowany system LCMSMS powinien być możliwie jak najbardziej kompatybilny hardware’owo i software’owo (ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania typu Chemstation: MassHunter) z systemami LCMSMS będącymi w posiadaniu zamawiającego: a) Agilent Technologies 1260 Infinity II + Detektor 6470 Triple Quad LC/MS; b) Agilent Technologies 1260 Infinity + Detektor 6460 Triple Quad LC/MS; c) Agilent Technologies 1200 Series + Detektor 6410 Triple Quad. | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** dla wskazanego parametru należy złożyć wraz z ofertą specyfikacje techniczne, karty katalogowe, lub inne dokumenty, który potwierdzają wartość parametru oferowanego urządzenia

| PAKIET NR 2 - Chromatograf cieczowy z podwójnym detektorem masowym o podwyższonej czułości |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowana aparatura (Należy wpisać model oraz nazwę producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy brak jest możliwości wskazania jednego modelu oraz nazwy producenta, Wykonawca zobowiązany jest podać model oraz nazwę producenta głównego urządzenia wchodzącego w skład aparatury) | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Pompa gradientowa |
|  | 1) możliwość mieszania 2 różnych składników w tym samym czasie po stronie wysokiego ciśnienia, | ………………………………….. (należy podać) ** |
|  | 2) precyzja przepływu nie gorsza niż 0,07 % RSD, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 3) zakres przepływu co najmniej: 0,001 – 5 ml/min, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 4) zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki, | TAK / NIE* |
|  | 5) maksymalne ciśnienie co najmniej 1300 bar dla przepływu do 2ml/min, | ………………………………….. (należy podać)** |
|  | 6) pompa wyposażana w opcję omywania tłoków i degazer próżniowy, | TAK / NIE* |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych |
|  | pojemność do co najmniej 100 fiolek o objętości 2ml, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | zakres nastrzyku nie gorszy niż 0,1-20ul z wykorzystaniem jednej igły i standardowej pętli, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,15% RSD, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | błąd przenoszenia (carryover) nie gorszy niż 0,0009 % z wykorzystaniem modułu wielokrotnego płukania igły. Opcja przemywania igły oraz wstecznego przemywania siodełka w celu redukcji przeniesienia próbki 3 różnymi rozpuszczalnikami. | ………………………………….(należy podać) ** |
|  | Maksymalne ciśnienie pracy nie gorsze niż 1300 bar, | ………………………………….(należy podać) ** |
|  | Autosampler wyposażony w moduł chłodzenia komory próbek w zakresie nie węższym niż 4-40 oC. | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | Termostat kolumnowy |
|  | Termostat kolumnowy o zakresie temperatur nie węższym niż: od 20°C poniżej temp otoczenia do + 110oC, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,03°C, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | dokładność temperatury nie gorsza niż: ± 0,5°C, | …….…………………………….. (należy podać) |
|  | Termostat wyposażony w dwa niezależnie kontrolowane bloki chłodząco/grzejne, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | Pojemność termostatu minimum 4 x 30 cm kolumna, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 6) Zawór umożliwiający zmianę pomiędzy co najmniej dwiema kolumnami. | TAK / NIE* |
| 4 | Detektor Mas LC-MS/MS z 2 pompami turbo i pompą wstępną |
|  | Limit detekcji instrumentu w trybie ESI MRM nie gorszy niż 0,4 fg rezerpiny dla nastrzyku 1 fg rezerpiny na kolumnę (jonizacja pozytywna) – specyfikacja potwierdzana przy instalacji, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | Limit detekcji instrumentu w trybie ESI MRM nie gorszy niż 0,4 fg chloramfenikolu dla nastrzyku 1 fg chloramfenikolu na kolumnę (jonizacja negatywna), | ……..……………………………(należy podać**) |
|  | Czułość w trybie ESI MRM S/N > 4 000 000:1 dla 1pg rezerpiny - jonizacja pozytywna, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | Czułość w trybie ESI MRM S/N > 4 000 000:1 dla 1pg chloramfenikolu – jonizacja negatywna, | ……..…………………………(należy podać) ** |
|  | stabilność mas nie gorsza niż 0,1 Da w ciągu 24 godz, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | zakres mas nie gorszy niż 5 – 3000 m/z, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | szybkość skanowania co najmniej 17000 Da/sek, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | zakres dynamiczny nie gorszy niż 6 x 106, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | czas MRM dwelltime (czas obserwowania danego przejścia) nie gorszy niż 0,5 ms, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | przejścia MRM co najmniej 500 MRM-ów w segmencie czasu, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | czas przełączania polarności: positive/negative ion mode (czas przełączenia miedzy pozytywną /negatywną jonizacją) nie gorszy niż 25ms, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | komora kolizyjna heksapolowa zakrzywiona pod kątem prostym, | TAK / NIE* |
|  | 6-drożna kapilara do transferu jonów w komorze desolwatacyjnej, | TAK / NIE* |
|  | 14) Przynajmniej dwustopniowe stożki jonowe, | TAK / NIE* |
| 5 | Źródło jonów |
|  | 1) źródło Elektrospray z możliwością podgrzewania gazu suszącego (azotu). | TAK / NIE* |
| 6 | System kontroli zestawu LCMS i zbierania danych (o parametrach nie gorszych niż) wyposażony w: |
|  | Stacja robocza typu PC z procesorem minimum czterordzeniowym, o taktowaniu nie gorszym niż 3,4 GHz litografia 10 nm, zintegrowany układ graficzny z obsługą dwóch monitorów, 1 x 512GB SSD + 2 TB SSD x 2 (RAID), DVD-R, 32 GB RAM DDR5, System operacyjny 64-bitowy,współpracujący z oprogramowaniem do obsługi chromatografu, | TAK / NIE* |
|  | monitor 27”, rozdzielczość minimalna FHD, odświeżanie minimum 120Hz - 2 szt, | TAK / NIE* |
|  | karta LAN, karta Wi-Fi 5 | TAK / NIE* |
|  | mysz i klawiatura | TAK / NIE* |
|  | oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem (LC i MS) i obróbki danych z możliwością tworzenia bibliotek, | TAK / NIE* |
|  | wymagane oprogramowanie umożliwiające automatyczną optymalizację parametrów pracy spektrometru mas dla danej metody oznaczania konkretnego związku, tak aby automatycznie optymalizować parametry fragmentacji dla nowych związków, | TAK / NIE* |
|  | możliwość automatycznego wykrywania przeniesienia próbki przez oprogramowanie i wielokrotnego automatycznego nastrzyku prób ślepych w celu redukcji tego przeniesienia. | TAK / NIE* |
| 7 | Drukarka |
|  | 1) drukarka sieciowa laserowa, kolorowa ze skanerem oraz możliwością kopiowania 2 stronnego, | TAK / NIE* |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie |
|  | 1)zestaw startowy akcesoriów do rozpoczęcia pracy na systemie LCMSMS w tym minimum: kapilara do źródła x 1 , 1 x kolumna chromatograficzna C18 3.0x150mm, 2.7um, 2 zestawy kolumn: 2,1 x 100mm 1,8 µm C18, 2,1 x 50mm 1,8µm C18, zestaw kluczy do HPLC, | TAK / NIE* |
|  | 2) dodatkowa stacja robocza o parametrach i wyposażeniu jak w poz. 6 do obróbki danych „off-line” | TAK / NIE* |
|  | 3) Generator azotu o wydajności i czystości generowanego gazu wystarczającej do pracy zestawu, | TAK / NIE* |
|  | 4) Bezolejowa sprężarka powietrza o wydajności minimum 40 m3/h ze zbiornikiem powietrza min 500l, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | 5) Obudowa wyciszająca do pompy wstępnej, | TAK / NIE* |
| 9 | Funkcjonalność |
|  | 1) Główne moduły zestawu LC/MSMS (moduły LC i MSMS) muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej, | TAK / NIE* |
|  | 2) możliwość rozbudowy o: a) Detektor diodowy o zakresie nie gorszym niż: 190-950 nm posiadający 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż: 0,9 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe nie gorsze niż: ± 0,7 x 10 -5 AU przy 254nm. Maksymalna częstotliwość zbierania danych co najmniej 120Hz; b) Detektor fluorescencyjny sterowany z tego samego oprogramowania pracujący w zakresach: wzbudzenie minimum 200 – 1200 nm i emisja minimum 200 – 1200 nm. Maksymalna częstotliwość zbierania danych co najmniej 148Hz. Czułość: Raman (H2O) S/N > 3000, | TAK / NIE* |
|  | 3) Oferowany system LCMSMS powinien być możliwie jak najbardziej kompatybilny hardware’owo i software’owo (ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania typu Chemstation: MassHunter) z systemami LCMSMS będącymi w posiadaniu zamawiającego: 1) Agilent Technologies 1260 Infinity II + Detektor 6470 Triple Quad LC/MS; 2) Agilent Technologies 1260 Infinity + Detektor 6460 Triple Quad LC/MS; 3) Agilent Technologies 1200 Series + Detektor 6410 Triple Quad. | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** dla wskazanego parametru należy złożyć wraz z ofertą specyfikacje techniczne, karty katalogowe, lub inne dokumenty, który potwierdzają wartość parametru oferowanego urządzenia

| PAKIET NR 3- Chromatograf gazowy z podwójnym detektorem masowym |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowana aparatura (Należy wpisać model oraz nazwę producenta oferowanego urządzenia. W przypadku, gdy brak jest możliwości wskazania jednego modelu oraz nazwy producenta, Wykonawca zobowiązany jest podać model oraz nazwę producenta głównego urządzenia wchodzącego w skład aparatury) | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Piec |
|  | minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | zakres temperatur nie gorszy niż temperatura otoczenia +4°C do 450°C, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | maksymalna szybkość grzania minimum 120 °C/min, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | 4) czas chłodzenia od 450°C do 50°C nie więcej niż 4 minuty. | ………………………………….(należy podać) ** |
| 2 | Elektroniczna kontrola pneumatyki |
|  | pełna elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień gazów, | TAK / NIE* |
|  | dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi, | ………………………………….(należy podać) ** |
|  | kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym, | TAK / NIE* |
|  | 4) możliwość programowania do 3 narostów przepływu/ciśnienia. | TAK / NIE* |
| 3 | Dozownik wielofunkcyjny |
|  | 1) dozownik wielofunkcyjny (multimode, typu PTV), | TAK / NIE* |
|  | 2) zakres temperatur dozownika: -160 oC do 450°C (z opcją crio), | ……..…………………………(należy podać) ** |
|  | 3) możliwość pracy w trybie: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode, | TAK / NIE* |
|  | 4) programowanie co najmniej10 zmian/narostów temperatury, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | 5) szybkość grzania nie gorsza niż 900°C/min | …………………………………..(należy podać)** |
| 4 | Detektor MS/MS typu potrójny kwadrupol |
|  | zakres temperatury dla źródła jonów nie gorszy niż od 150 do 350°C, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | źródło jonów EI z co najmniej 1filamentem, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | zakres mas co najmniej 1050 m/z, | ………………………………….. (należy podać) |
|  | zakres dynamiczny >6x107, | ……..……………………………..(należy podać) |
|  | liniowa komora kolizyjna, | TAK / NIE* |
|  | minimalna szybkość MRM 800 przejść/sekundę, | …………………………………..(należy podać)** |
|  | możliwość wykonania automatycznego lub ręcznego strojenia aparatu, | TAK / NIE* |
|  | Dwell time: nie gorzej niż0,5 msec, | ……..…………………………...(należy podać) ** |
|  | system próżniowy odpowiedni do rzeczonego spektrometru mas, | TAK / NIE* |
|  | limit detekcji (IDL): < 0,5 fg przy nastrzyku 1uL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 2fg/uL – test czułości potwierdzany podczas instalacji, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | czułość w trybie EI (MRM) nie gorsza niż S/N RMS 30 000:1 przy nastrzyku 100 fg OFN, | ……..…………………………(należy podać) ** |
|  | szybkość skanowania przynajmniej 20 000 u/s, | ……..…………………………….. (należy podać) |
|  | monolityczne hiperboliczne kwadrupole wykonane z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym z możliwością wygrzewania do temperatury 200°C. | TAK / NIE* ** |
| 5 | Automatyczny podajnik próbek ciekłych |
|  | pojemność autosamplera: 16 fiolek w wieży i taca na przynajmniej 150 próbek, | TAK / NIE* |
|  | w pełni programowalne tempo dozowania, pobierania oraz nastrzyku próbki, | TAK / NIE* |
|  | płukanie strzykawki przed i po dozowaniu, | TAK / NIE* |
|  | kompatybilny ze strzykawkami: 5, 10, 50 i 100μL, | TAK / NIE* |
|  | możliwość rozbudowy o moduł obsługujący strzykawki o pojemności 250μL i 500μL, | TAK / NIE* |
|  | taca na próbki wyposażona w moduł chłodzenia, | TAK / NIE* ** |
|  | 7) czytnik kodów kreskowych oraz miejsce grzania i mieszania próbki. | TAK / NIE* ** |
| 6 | Oprogramowanie |
|  | 1) Oprogramowanie sterujące przyrządem z zewnętrznego urządzenia sterującego, które umożliwia pełną kontrolę zestawu, zbieranie danych oraz ich analizę ilościową i jakościową, opracowanie wyników, archiwizację, oraz generowanie raportów. | TAK / NIE* |
| 7 | Stacja robocza (o parametrach nie gorszych niż ) wyposażona w: |
|  | Stacja robocza typu PC z procesorem minimum czterordzeniowym, o taktowaniu nie gorszym niż 3,4GHz litografia 10 nm, zintegrowany układ graficzny z obsługą dwóch monitorów, 1 x 512GB SSD + 2 TB SSD x 2 (RAID), DVD-R, 32 GB RAM DDR5, System operacyjny 64-bitowy,współpracujący z oprogramowaniem do obsługi chromatografu | TAK / NIE* |
|  | monitor 27”, rozdzielczość minimalna FHD, odświeżanie minimum 120Hz - 2 szt, | TAK / NIE* |
|  | karta LAN, karta Wi-Fi 5 | TAK / NIE* |
|  | mysz i klawiatura | TAK / NIE* |
| 8 | Dodatkowe wyposażenie |
|  | moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów (bez konieczności zapowietrzania detektora MS) z wykorzystaniem wodoru, | TAK / NIE* |
|  | Aparat wyposażony w wymywanie wsteczne kolumny (ang.backflushing), | TAK / NIE* |
|  | Aktualna biblioteka widm NIST, | TAK / NIE* |
|  | Biblioteka MRM dla pestycydów, | TAK / NIE* |
|  | Zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową, | TAK / NIE* |
|  | Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy w tym 1x kolumna chromatograficzna o wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25µm o wypełnieniu 5% (fenylometylo) polisiloksanem, | TAK / NIE* |
|  | Dodatkowa stacja robocza o parametrach i wyposażeniu jak w poz. 7 do obróbki danych „off-line” wraz z oprogramowaniem jak w poz. 6. | TAK / NIE* |
| 10 | Funkcjonalność |
|  | 1) komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o złącze Ethernet (LAN), | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

** dla wskazanego parametru należy złożyć wraz z ofertą specyfikacje techniczne, karty katalogowe, lub inne dokumenty, który potwierdzają wartość parametru oferowanego urządzenia

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/e 
do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.