Szczecin, 05-12-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/126/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie mikroskopu.

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 2

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

Pytania do Załącznik nr 2 do SWZ

Pytający nr 1:

- 1.1 Mikroskop fluoroscencyjny ze światłem przechodzącym wraz z oprogramowaniem do oceny preparatów – immunofluoroscencja, kontrast fazowy, ciemne pole

- Prosimy o opis oprogramowania do oceny preparatów, jego funkcjonalności

Odp. Program  służący do rejestrowania i wizualizacji (wyświetlania) obrazów fluorescencyjnych w diagnostyce in vitro, umożliwiający zapisywanie obrazów do archiwizacji, celem tworzenia sprawozdań lub do przejrzenia ich w późniejszym czasie. Możliwość przesyłania zarejestrowanych obrazów do konsultacji do producenta, aby uzyskać pomoc w interpretacji wskazań fluorescencyjnych

- Czy Zamawiający może wyjaśnić czy kontrast fazowy i ciemne pole są tylko możliwością rozbudowy w przyszłości, czy wymagane w ofercie, wtedy prosimy podać dla których obiektywów i opisać szczegóły kondensora?

Odp. Zamawiający potwierdza

- 3. Źródło światła przechodzącego

- Czy Zamawiający dopuści nowoczesne źródło światła typu LED o żywotności idącej w dziesiątki tysięcy godzin, skoro głównym punktowanym parametrem jest właśnie żywotność?

Czy termin dostawy może być dłuższy, bo przy obecnie obowiązujących procedurach postępowania

nie jest prawdopodobne rozstrzygniecie, rozpatrzenie wniosków i podpisanie umowy w podanym terminie?

Odp. Zamawiający dopuszcza źródło światła typu LED

Pytający nr 2:

Czy zamawiający dopuści kamerę o parametrach:

7. Kamera do mikroskopu

1.1. Rozdzielczość (pixele): 3840 (H) x 2160 (V) 8,3 Megapixel

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.2. Typ sensora: Sony bez podania modelu

Odp. Zamawiający oczekuje podania typu sensowa w przypadku zaoferowania innego niż podany w SWZ

1.3. Typ matrycy: CMOS ze skanowaniem progresywnym

Odp. Zgodnie z SWZ

1.4. Wielkość optyczna: 1/2,1 cala

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.5. Efektywna przekątna sensora: 8,1 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.6. Rozmiar piksela: 1,85 μm x 1,85 μm

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.7. Ilość klatek na sekundę: 30 fps

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

1.8. Filtr podczerwieni: kamera wyposażona w filtr odcinający podczerwień zamontowany w uchwycie filtra wewnątrz mocowania obiektywu lub inne mocowanie

- zapis nie jest jasny – O uchwyt jakiego obiektyw chodzi? – zamocowanego w kamerze czy obiektyw mikroskopu, wtedy pytanie który obiektyw mikroskopu. Czy jest dopuszczone standardowe umieszczenie filtra IR w kamerze?

Odp. Zamawiający dopuszcza standardowe umieszczenie filtra IR w kamerze

1.13. Gniazdo 6-pinowe koncentryczne typ Hirose – czy zamawiający dopuści inne np. HDMI, Ethernet (RJ45) i WiFi

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.17. Pobór mocy 9W przy 5 VDC

Odp. Zamawiający dopuszcza

1.18. Waga 590 g

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji swz:

I. Wykreśla z SWZ pkt. V w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. V w nowym brzmieniu:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia – licząc od dnia podpisania umowy – w dniach od 21 do 22 grudnia 2023 r.”

II. Wykreśla z SWZ pkt. XII ppkt. 1 w całości i w to miejsce wprowadza się pkt. XII ppkt. 1 w nowym brzmieniu:

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni (do 09.01.2024 r.), liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.”

III. Wykreśla z SWZ z rozdziału II § 5 ust. 1 i w to miejsce wprowadza się § 5 ust. 1 w nowym brzmieniu:

„§ 5 ust. 1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniach od 21 do 22 grudnia 2023 r.”

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do 11-12-2023 r. do godz. 09.00,

- otwarcie ofert: 11-12-2023 r. o godz. 09.05

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086