WSzSL/FZ.381.84/22.        .2022                               				 Legnica,  28.10.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  NA DOSTAWĘ CYTOSKOPÓW GIĘTKICH

ZNAK SPRAWY: WSzSL/FZ-84/22

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości netto urządzenia w przypadku wystąpienia jego wadliwości?

Odpowiedź na zapytanie: Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź na zapytanie: Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzoru umowy, rozdział XX, paragraf 5, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 100,00 zł za każde uchybienie?

Odpowiedź na zapytanie: Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w miejsce 2 szt cystoskopów giętkich z aspiracją (Pozycje 22-43) - 2 szt cystoskopów giętkich zgodnych z parametrami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia w Punktach 2-21 (co oznacza zaoferowanie 10szt identycznych cystoskopów giętkich bez aspiracji)?

Parametry:

| 2 | pole widzenia min. 110° |
| --- | --- |
| 3 | kierunek widzenia 0° |
| 4 | odległość widzenia min.3-50 mm |
| 5 | rozmiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm) |
| 6 | rozmiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr (szerokość 4,6 mm) |
| 7 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (średnica 2,4 mm) |
| 8 | długość robocza 380 mm ( +/- 10mm) |
| 9 | długość całkowita 700 mm ( +/- 10mm) |
| 10 | wygięcie w górę min. 210°, wygięcie w dół min.120° |
| 11 | możliwość pracy w obrębie pęcherza moczowego, dróg moczowych I nerek |
| 12 | Urządzenie kompatybilne z przenośnym akumulatorowym źródłem światła LED do endoskopów giętkich, o wadze maksymalnej do 140 gram bez akumulatorów, z wbudowanym wskaźnikiem ich rozładowania, umożliwiającym przeprowadzenie badania z użyciem cystoskopu giętkiego bezpośrednio przy łóżku pacjenta bez używania toru wizyjnego. |
| 13 | -zawór podwójny luer, |
| 14 | - nasadka do sterylizacji, |
| 15 | - adapter do światłowodu, |
| 16 | - szczoteczka dwustronna do czyszczenia |
| 17 | - port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylny, 5 szt |
| 18 | - światłowód - średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m |
| 19 | - tester szczelności |
| 20 | - kleszczyki kompatybilne z endoskopem |
| 21 | - kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich o wymiarach zewnętrznych: 531 x 79 x 255 mm, z pokrywą. ( wszystkie wymiary z tolerancją 10mm) |

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia oferty na cystoskopy giętkie opisane w pkt 1-21 w liczbie 10 szt. W związku z tym informujemy, że oferta Wykonawcy nie uzyska punktów cząstkowych w zakresie opisanym w pkt. 23, 25, 33. Zmiany w zakresie określonym w zdaniach poprzedzających znalazły swoje odzwierciedlenie w Załączniku 2A do SWZ; zostały one wprowadzone czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem