## Arkusz1
Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wielkość depozytu
1 | 1 | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki | Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki A) Prowadniki uniwersalne (workhorse ) o miękkiej końcówce (<1g), zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i przenoszenie skrętu Warunki: - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g; 0,7g; - dostępne długości prowadników 190 i 300 cm - wszystkie prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z miesznym hydrofilno-hydrofobowym pokryciem B) Prowadniki specjalistyczne do przechodzenia przez kręte kolaterale, w tym kolaterale epikardialne Warunki: - końcówka o sztywności (tip load) 0,3g - prowadnik dedykowany do przejścia przez kolaterale epikardialne i kręte kolaterale septalne - pokrycie hydrofilne na odcinku 52cm - mikrozagięcie (<1mm) na koncówce - długość 190 i 300 cm - podwójny oplot (coil) w dystalnym końcu prowadnika - dobrze widoczna we fluoroskopii RTG 3cm końcówka C) prowadniki specjalistyczne do CTO i prowadniki zapewniające zwiększone podparcie przy implantacji stentów Warunki: - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g; 0,6g; 0,8g i 1,0g - dostępne prowadniki o małej średnicy końcówki 0,008” i 0,009” - dostępne długości prowadników 165cm; 190cm i 300 cm - dostępne prowadniki zapewniające silne podparcie podczas wprowadzania stentów; o atraumatycznej miękkiej końcówce o sztywności 0,5g - wszystkie prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu zapewniające optymalną manewrowalność i przeniesienie skrętu - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem i z mieszanym hydrofilno-hydrofobowym pokryciem, - dostępne przedłużenia do prowadników długości 165cm - dostępne prowadniki z pokryciem płaszczem polimerowym do CTO - dostępne prowadniki z prostą końcówką z możliwością kształtowania dystalnych 2 cm D. Prowadniki do rekanalizacji o budowie multi-wire-coil i multi-wire-rope-coil Warunki: - prowadniki dedykowane do rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) - średnica 0,014”, - dostepne prowadniki z wydłużoną i taperowaną końcówką do 0,010”; 0,011” i 0,012” ułatwiającą penetrację zmiany - wykonane ze stali 316L - dostępne prowadniki z dystalną częścią plecioną z 8 drutów (budowa multi-wire-coil) i/lub multi-wire-rope-coil zapewniającymi wysoką odporność na zniszczenie i doskonałą manewrowalność orazprzeniesienie skrętu 1:1 - rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu - dostępne sztywności końcówki 1,7g; 3,0g; 3,5g; 4,5g - końcówka cieniująca platynowa o doskonałej widoczności we fluoroskopii RTG - kształt końcówki: zagięta długości 1mm lub prosta z możliwoscią jej kształtowania - pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm, 41cm 50cm lub 170 cm, dostępne prowadniki z płaszczem polimerowym - dostępne długości: 190cm, 200cm, 300cm i 330 cm - dostępne prowadniki o długości 330 cm z pokryciem hydrofilnym na długości 170 cm przeznaczone do eksternalizacji podczas zabiegów rekanalizacji techniką retrograde | szt | A) 350 B) 10 C) 100 D) 70 | [5 empty] | A) 20 szt B) 3 szt C) 30 szt D) 25 szt
2 | 2 | Cewniki diagnostyczne uniwersalne | Cewniki diagnostyczne uniwersalne Warunki: - dostępne średnice 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100cm dla wszystkich typów krzywizn i co najmniej 110 dla PIG-tail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,46”; przy średnicy 6F co najmniej 0,57” - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - konstrukcja zbrojona umożliwiająca przenoszenie siły skrętu i wprowadzalność - duży wybór kształtów – co najmniej 40 różnych w tym do pomostów tętniczych (IM) i żylnych (LCB, RCB, BL, BR),PIG-tail, MP multipurpose - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1200 psi | szt | 1000 | [5 empty] | 180 szt
3 | 3 | Specjalistyczne cewniki prowadzące bezkoszuklowe do angioplastyki | Cewniki bezkoszulkowe Warunki: - atraumatyczna końcówka - rozszerzacz z taperowaną końcówką w zestawie - przeznaczone do angioplastyki z dostępu promieniowego - dostępne średnice 6,5F; 7,5F i 8,5F - średnica wewnętrzna 0,081” dla cewnika 7,5F - światło wewnętrzne pokryte PTFE - zbrojone splotem z 16 drutów zapewniającym dobrą odporność na zgięcia i załamania oraz dobrą wprowadzalność - zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości - długość cewnika 100cm - dostępne różne krzywizny przeznaczone do dostępu promieniowego do tętnic wieńcowych w tym Judkins Left, Judkins Right, Power Backup, Amplatz | szt | 60 | [5 empty] | 10szt
4 | 4 | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych przeznaczone do złożonych zmian i krętych naczyń Warunki: - prowadniki średnicy 0,014” i długości co najmniej 175 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG - pokrycie hybrydowe: hydrofobowe na końcu prowadnika i hydrofilne na szafcie - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR - brak dryftu (dopuszczalny < 1mmHg /godzinę) - Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w oplocie stalowym zapewniająca bardzo dobre przeniesienie skrętu i manewrowalność prowadnika z naczyniach i zmianach złożonej anatomii - sygnał ciśnienia przekazywany z czujnika na prowadniku światłowodem biegnącym centralnie wewnątrz prowadnika W ramach ceny prowadników oferent musi zobowiązać się do nieodpłatnego udostępnienia aparatu do pomiaru FFR na czas trwania umowy Aparat musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz archiwizację wyników. Koszty serwisów i przeglądów okresowych aparatu do pomiaru FFR pokrywa dostawca prowadników | szt | 60 | [5 empty] | 3 szt
5 | 5 | Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic techniką antegrade i retorograde | Mikrocewniki do rekanalizacji tętnic techniką antegrade i retorograde A) Typ 1 Mikrocewniki do rekanalizacji i poszerzania kolaterali Warunki: - zbrojony splotem metalowym z wolframu - niski profil nie przekraczający 2,6 F - dostępne długości 135 i 150 cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 60 cm - miękka atraumatyczna widoczna w całości w skopii RTG końcówka o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej na końcu 1,3F - średnica szaftu nie przekraczająca 2,6F w części dystalnej i 2,8F w części proksymalnej - zabezpieczenie proksymalnej części mikrocewnika przed załamaniem - możliwość rotacji mikrocewnika do 10 obrotów bez ryzyka uszkodzenia B) Typ 2 Mikrocewniki niskoprofilowe uniwersalne Warunki: - niski profil: szaft o średnicy 2,6F w części proksymalnej i 1,9F w części dystalnej zapewniające możliwość wprowadzenia 2 mikrocewników przez cewnik prowadzący 6F - zbrojony splotem metalowym z wolframu - średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; średnica wewnętrzna szaftu 0,017” - miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka o zewnętrznej średnicy nie przekraczajacej 1,4F - dostępna długość 135 cm i 150 cm - polimerowe pokrycie hydrofilne szaftu na dystalnych 75cm dla cewnika 135cm i 85cm dla cewnika 150cm - duża odporność na zagięcie (nie zmniejszające się światło wewnętrzne przy zagięciu cewnika) zapewniające skuteczne wprowadzanie cewnika przez kręte drobne kolaterale C) Typ 3 Mikrocewniki z dwoma kanałami Warunki: - oba kanały kompatybilne z prowadnikami 0,014” - umożliwiające podanie kontrastu, leków lub wprowadzenie drugiego prowadnika podczas gdy mikrocewnik jest wprowadzony na jednym prowadniku - niski profil nie przekraczający 2,5x3,3F w części dystalnej z dwoma kanałami - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - długość 145 cm - hydrofilne pokrycie na odcinku dystalnych 38cm zmniejszające tarcie i ułatwiające wprowadzania mikrocewnika - możliwość wprowadzania mikrocewnika przez kolaterale techniką retrograde - średnica wewnętrzna końcówki 0,016”; średnica wewnętrzna szaftu 0,017” - widoczna w całości w skopii RTG taperowana końcówka cewnika umożliwiająca precyzyjne zlokalizowanie wyjścia bocznego kanału o średnicy na końcu nie przekraczającej 1,5F - średnica szaftu nie przekraczająca 3,3F (1,08mm) w żadnym wymiarze na całej długości D) Typ 4 Mikrocewniki niskoprofilowe Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 70 cm - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie nie przekraczająca 2,1F a proksymalnie nie przekraczająca 2,9F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi o średnicy wewnętrznej 0,041” i większej - światło wewnętrzne 0,015” w miejscu końcówki - tip) i 0,019” w całym pozostałym szafcie mikrocewnika - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - możliwość rotacji mikrocewnika bez ryzyka uszkodzenia | szt | A) 20 B) 25 C) 10 D) 15 | [5 empty] | A) 3szt. B) 4 szt. C) 2szt. D) 2szt.
6 | 6 | Mikrocewniki specjalistyczne | Mikrocewniki specjalistyczne A) Typ 1 mikrocewniki z zagiętą końcówką ułatwiające wprowadzanie prowadnika do bocznic Warunki - mikrocewnik ze stalowym zbrojeniem poprawiającym przeniesienie skrętu i zabezpieczającym przed załamaniem cewnika - dostępne mikrocewniki z pokryciem hydrofilnym na co najmniej 80 cm dystalnego odcinka - końcówka mikrocewnika – zagięte pod kątem 90 i 120 stopni - dostępne końcówki o różnej długości - atraumatyczna miękka końcówka - dostępne długości 130 cm i 150 cm - wszystkie kształty i rozmiary kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i prowadnikami o średnicy większej lub równej 0,014” B) Typ 2 mikrocewniki ze spiralą zwiększającą siłę penetracji i podparcia Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - widoczna w skopii RTG taperowana końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - średnica szaftu dystalnie i proksymalnie nie przekraczająca 2,9F - na odcinku 2 cm w części dystalnej mikrocewnika nawinięta zewnętrznie spirala nylonowa umożliwiająca wkręcanie cewnika w zmianę - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” C) Typ 3 Mikrocewniki zbrojone potrójnym oplotem Warunki: - dostępne długości 135 i 150 cm - zbrojone potrójnym oplotem, w tym 2 warstwami oplotu typu coil nawiniętego w przeciwnych kierunkach co umozliwia rotację cewnika bez uszkodzenia szaftu do 2 pełnych obrotów - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu 1,6F - dostępne w dwóch grubościach: niskoprofilowe o średnicy szaftu dystalnie nie przekraczającej 2,2F a proksymalnie nie przekraczającej 2,9F i standardowe odpowiednio 2,6F i 2,9F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F i większymi - pokrycie hydrofilne na odcinku 60cm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” | szt | A) 5 B) 5 C) 16 | [5 empty] | A) 2 szt B) 1 szt C) 3 szt
7 | 7 | Kuwety jednorazowe do pomiaru ACT i PT kompatybilne z aparatem Hemochron Jr | Kuwety jednorazowe do pomiaru ACT i PT kompatybilne z aparatem Hemochron Jr Warunki: - 225 kuwet (5 opakowań po 45 szt) do pomiaru ACT z kropli krwi pełnej (wielkość próbki nie przekraczająca 20 mikrolitrów) - załączone zestawy do kalibracji w każdym opakowaniu - dostawca zapewnia możliwość okresowych przeglądów i serwisu aparatu do pomiaru ACT Hemochron Jr | opak | 5 opakowań po 45 kuwet | [5 empty] | nie dotyczy
8 | 8 | Zastawki typu Y-connector do złożonych zabiegów z 2 zastawkami (zakręcaną i automatyczną) | Zastawki rotacyjne typu Y-connector do złożonych zabiegów z końcówką luer lock męską - wewnątrzny kanał minumum 8F - tępa igła odpowiedniej długości do zastawki i torquer w zestawie - uszczelka zapewniająca dobrą hemostazę i ograniczenie utraty krwi podczas długich zabiegow przy użyciu kilku balonów lub mikrocewników jednocześnie - 2 zastawki hemostatyczne: rotacyjna -zakręcana i automatyczna | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
9 | 9 | Mikrocewniki uniwersalne | Mikrocewniki uniwersalne Warunki: - dostępne długości 130 i 150 cm - pokrycie hydrofilne dystalnej części ułatwiające wprowadzanie na odcinku minimum 70 cm - widoczna w skopii RTG taperowana elastyczna końcówka mikrocewnika o średnicy zewnętrznej na końcu zwężającej się od 2,6 do 1,8F - średnica szaftu dystalnie nie przekraczająca 2,6F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi o średnicy wewnętrznej 0,041” i większej - światło wewnętrzne 0,018” w miejscu końcówki - tip) i 0,021” w proksymalnym szafcie mikrocewnika - kompatybilne z prowadnikami 0,014” - zbrojenie stalowe zapewniające możliwość rotacji mikrocewnika | szt | 12 | [5 empty] | 2 szt
10 | 10 | Mikrocewniki dwukanałowe | Mikrocewniki dwukanałowe Warunki: - oba kanały kompatybilne z prowadnikami 0,014” - umożliwiające podanie kontrastu, leków lub wprowadzenie drugiego prowadnika podczas gdy mikrocewnik jest wprowadzony na jednym prowadniku - niski profil nie przekraczający 2,3x3,3F w części dystalnej z dwoma kanałami i nie przekraczający 2,6F proksymalnie - średnica dystalnego końca 1,5 F - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - długość robocza 135 cm - hydrofilne pokrycie na odcinku dystalnym zmniejszające tarcie i ułatwiające wprowadzania mikrocewnika - widoczna w całości w skopii RTG taperowana końcówka cewnika umożliwiająca precyzyjne zlokalizowanie wyjścia bocznego kanału - wyjscie bocznego kanału OTW w odeległości nie przekraczającej 6,5 mm od końca mikrocewnika | szt | 8 | [5 empty] | 1 szt
11 | 11 | Mikrocewniki z dwoma przeciwległymi wyjsciami kanału OTW | Mikrocewniki z dwoma przeciwległymi wyjściami kanału OTW Warunki: - kompatybilne z prowanikami 0,014" - kompatybilne z cewnikami prowadzacymi 5F i większymi - długość użytkowa 140cm, pokrycie hydrofilne na długości co najmnie 25cm - 2 wyjścia dla prowanika na dystalnym końcu mikrocewnika z kanału OTW w przeciwnych kierunkach umieszczone w odległosci odpowiednio 8 i 12mm od końcówki cewnika | szt | 6 | [5 empty] | 1 szt
12 | 12 | Cewniki diagnostyczne długie | Warunki: - dostępna średnica 5F lub 6F - dostępne długości co najmniej 120cm krzywizn JL4, JR4 - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1000 psi | szt | 50 | [5 empty] | nie dotyczy
13 | 13 | Prowadniki do pomiaru FFR z sensorem optycznym | Prowadniki do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych z sensorem optycznym Warunki: - prowadniki średnicy 0,014” i długości roboczej co najmniej 185 cm posiadające rejestrację do pomiaru FFR w tętnicach wieńcowych - końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii RTG - możliwość wykonania angioplastyki z wykorzystaniem prowadnika, a następnie ponownego podłączenia i pomiaru FFR - brak dryftu (dopuszczalny < 3mmHg /godzinę) - sensor optyczny - łączenie prowadnika z przewodem optycznym umozliwiające rotację bez odłączania W ramach ceny prowadników oferent musi zobowiązać się do nieodpłatnego udostępnienia aparatu do pomiaru FFR na czas trwania umowy Aparat musi posiadać wyświetlacz pozwalający na obserwację przebiegu krzywych ciśnienia oraz archiwizację wyników. Koszty serwisów i przeglądów okresowych aparatu do pomiaru FFR pokrywa dostawca prowadników | szt | 60 | [5 empty] | 5 szt
14 | 14 | Prowadniki do angioplastyki | Prowadniki do angioplastyki Warunki: - zapewniające bardzo dobrą manewrowalność i przenoszenie skrętu 1:1 (konstrukcja z redzeniem sięgającym końcówki prowadnika) - dostępne prowadniki o różnej sztywności końcówki: 0,5g i 0,9g lub szerzy zakres ; z końcówką prostą i zakrzywioną J - dostępne długości prowadników 190cm lub szerszy zakres - końcówka widoczna w skopii RTG o długosci 3 lub 4 cm - dostępne prowadniki z hydrofilnym pokryciem - dostępne prowadniki z podwójnym oplotem (Coil) w dystalnej części redukującym ryzyko uszkodzenia prowadnika i zapewniającym lepszą kontrole skrętu | szt | 300 | [5 empty] | 20szt