Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 147/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa aparatury badawczej i urządzenia medycznego do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”

Część nr 1: Dwustopniowy system oczyszczania wody

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | PIERWSZY ETAP OCZYSZCZANIA: |  |  |  | szt. | 1 |  |
| 1. | Stopień czystości wody | Woda 2 stopnia czystości wg norm ASTM i PN-EN ISO 3696 z wody wodociągowej |  |  |  |  |  |
| 2. | Wydajność oczyszczania | Co najmniej 7 L/h przy 15°C |  |  |  |  |  |
| 3. | Punkty poboru | Dwa(ręczny i automatyczny dla zasilania urządzeń zewnętrznych) dla wody o parametrach: przewodnictwo przy 25°C: 0,067 - 1,0 μS/cm, oporność przy 25°C: 15,0 - 1,0 MΩxcm |  |  |  |  |  |
| 4. | System chroniący przed zanieczyszczeniami z sieci lokalnej | Zewnętrzny moduł prefiltracji wody wodociągowej w postaci filtra osadowego i węglowego |  |  |  |  |  |
| 5. | System oczyszczania wyposażony w: | Moduł odwróconej osmozy w postaci pompy RO i membrany RO, z funkcją automatycznego płukania przedłużającego jej żywotność, moduł dejonizacji w postaci kolumny doczyszczającej o złożu mieszanym oraz moduł sterylizacji UV w postaci lampy przepływowej UV 254 nm redukujący TOC < 30ppb. Funkcja wprowadzania czasów płukania modułów. |  |  |  |  |  |
| 6. | Konieczna funkcja wprowadzania parametrów granicznych: | Przewodności produkowanej wody, temperatury, godzin pracy lampy UV |  |  |  |  |  |
| 7. | Konieczność utrzymywania produkcji wody pomimo przekroczenia parametrów granicznych (dopuszczona jest produkcja wody o niższych parametrach) | wymagana |  |  |  |  |  |
| 8. | Zbiornik na wodę oczyszczoną | Bezciśnieniowy, o pojemności w zakresie 30 – 40 L ze zintegrowaną pompą recyrkulacyjno-ciśnieniową , wyposażony w czujnik poziomu napełnienia (wskazanie w %), wykonany z czystego polietylenu, odpornego na agresywne działanie wody oczyszczonej, ze stożkowym dnem umożliwiającym całkowite jego opróżnianie, wyposażony w otwór rewizyjny ułatwiającym jego okresowe czyszczenie wyposażony w filtr napowietrzający oraz przelew |  |  |  |  |  |
| 9. | Możliwość regulacji ciśnienia wody oczyszczonej podawanej ze zbiornika | W zakresie co najmniej 1-5 bar |  |  |  |  |  |
| 10. | Sposób utrzymania stałej jakości przechowywanej wody | Funkcja automatycznej, cyklicznej recyrkulacji wody oczyszczonej ze zbiornika przez moduł dejonizacyjny oraz lampę UV pierwszego stopnia oczyszczania |  |  |  |  |  |
| 11. | Komórki pomiarowe przewodności wody | 1:po odwróconej osmozie i 2: gotowej wody czystej, z funkcją kompensacji pomiaru przewodności w stosunku do temperatury wody z dokładnością do +/- 0,1 °C |  |  |  |  |  |
| 12. | Kontrola oczyszczania wody | Przy pomocy ruchomego panelu sterowania z co najmniej 4-linijkowym wyświetlaczem LCD oraz blokadą dostępu do ustawień urządzenia przy pomocy kodu |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymiana filtrów | Każdy z elementów filtrujących wodę (filtry prefiltracji, membrana odwróconej osmozy, kolumna doczyszczająca) musi mieć możliwość oddzielnej wymiany wyłącznie w momencie zużycia danego elementu; bez potrzeby wymiany całych pakietów filtrów |  |  |  |  |  |
|  | DRUGI ETAP OCZYSZCZANIA: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stopień czystości wody | Woda ultraczysta 1 stopnia czystości wg norm ASTM i PN-EN ISO 3696 z wody wstępnie oczyszczonej, o następujących parametrach: przewodnictwo przy 25°C: 0,055 μS/cm cm (odczyt z dokładnością do 3 miejsca po przecinku), oporność 18,2 MΩxcm, liczba bakterii < 0,01 CFU/mL, zawartość cząstek 0,22 µm < 1 mL, wartość TOC 1-5 ppb, stężenie endotoksyn <0,001 EU/mL, redukcja RNase i DNase |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybkość podawania wody ultraczystej | Nie gorsza niż 1,0 L/min |  |  |  |  |  |
| 3. | System wyposażony w: | Moduł dejonizacji w postaci kolumny doczyszczającej o złożu mieszanym, moduł fotooksydacji w postaci przepływowej lampy UV 254/185 nm redukujący zanieczyszczenia organiczne, moduł ultrafiltracji |  |  |  |  |  |
| 4. | Moduł ultrafiltracji | Wbudowany w obieg recyrkulacyjny, z funkcją automatycznego płukania przedłużającą jego żywotność |  |  |  |  |  |
| 5. | Funkcja alarmowania o przekroczeniu ustawionych wartości granicznych | wymagana |  |  |  |  |  |
| 6. | Funkcja automatycznej recyrkulacji w celu utrzymaniu parametrów wody ultraczystej | wymagana |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: - System pierwszego stopnia oczyszczania kompatybilny z systemem drugiego stopnia - Uruchomienie i przeszkolenie użytkowników. Podczas uruchomienia przeprowadzenie kontroli parametrów oczyszczanej wody przy pomocy niezależnego certyfikowanego miernika. - okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy | wymagane |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Dilutor grawimetryczny Diluflow z jedną pompą

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Podstawowy model z manualnym ramieniem Bardzo niska wysokość otwarcia worka – tylko 30cm; wygodny do pracy pod komorą laminarną Diody LED wskazujące status pracy programu (kolor zielony – prawidłowa dokładność >98%, pomarańczowy – dokładność >95%, czerwony – dokładność <95%, niebieski – stabilizacja urządzenia) Magnetyczny uchwyt worka BagOpen (opatentowany kształt) Higieniczny i niezawodny system GeckoGrip utrzymujący worek w każdych warunkach Wyjmowana tacka DripTray, łatwa do mycia Obudowa ze stali nierdzewnej 304L Rozcieńczanie i ważenie w jednym urządzeniu Tryby pracy: szybki, standardowy, dokładny Możliwość zwiększenia prędkości działania przez instalację zestawu Booster Kit |  |  | szt. | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Symulator noworodka do nauki resuscytacji

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Technologia oceny jakości RKO dotycząca głębokości i częstotliwości uciskania klatki piersiowej, relaksacji klatki piersiowej oraz frakcji uciśnięcia klatki piersiowej oraz objętości wentylacji |  |  | szt. | 1 |  |
| 2. |  | Czujnik wskazujący prawidłowe ułożenie rąk |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Dźwiękowa informacja zwrotna w przypadku szkoleń obejmujących symulację zakrztuszenia (ćwiczenie usuwania ciał obcych) |  |  |  |  |  |
| 4. | Symulator ma mieć realistyczny wygląd i przypominać prawdziwe dziecko | Ciężar kończyny, odchylenie głowy |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość podłączenia do 6 manekinów; ocena bieżąca oraz podsumowanie dotyczące jakości RKO, wskazówki końcowe na przyszłość, zapis wyników w aplikacji | Aplikacja instruktora – bezpłatnie w formie pobrania i zainstalowania na własne urządzenie typu tablet lub smartfon |  |  |  |  |  |
| 6. | Możliwość podłączenia do 1 manekina; ocena bieżąca oraz podsumowanie dotyczące jakości RKO, wskazówki końcowe na przyszłość, zapis wyników w aplikacji | Aplikacja uczestnika szkolenia - bezpłatnie w formie pobrania i zainstalowania na własne urządzenie typu tablet lub smartfon |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe | GWARANCJA MIN. 36 MIES. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić podpisać zgodnie z zapisami SWZ