SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji systemów detekcji radiometrycznej wraz z powiązanymi urządzeniami i oprogramowaniem na terenie nw. drogowych przejść granicznych:

- Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach, 11-200 Bartoszyce,

- Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi, ul. Graniczna 4, 19-500 Niedrzwica,

- Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie, 14-500 Braniewo,

- Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach, 14-500 Braniewo.

- Wykaz urządzeń podlagających przeglądowi i konserwacji na poszczególnych przejściach granicznych zawarto w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przy użyciu własnego sprzętu, materiałów i środków transportu.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca usunie odpady powstałe w następstwie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonana przeglądu i konserwacji systemów detekcji w cyklach półrocznych, tj.:

- w maju 2025 r. – przegląd i konserwacja półroczna,

- w listopadzie 2025 r. – przegląd i konserwacja roczna.

- Zakres konserwacji półrocznej przedstawia poniższa tabela:

| Stacjonarny monitor promieniowania # Producent: Polon-Alfa/Rapiscan System Model: TSA VM-250AGN/TSA TM851 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| 1 | Logistyczne | Przekazanie zapasu woreczków z silikażelem do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w kolumnach monitora. |
| 2 | Operacyjne | Sprawdzenie funkcjonalne monitora. |
| 3 |  | Sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej alarmu gamma i neutronowego poprzez przejście ze źródłami promieniotwórczymi gamma i neutron – lokalnie, w CAS i LAS. |
| 4 |  | Sprawdzenie sygnalizacji optycznej uszkodzeń (Tamper, High Alarm od źródeł gamma i neutronowego) – lokalnie, w CAS i LAS. |
| 5 | Elektryczne | Sprawdzenie podłączenia przewodów akumulatora (czy nie są luźne). |
| 6 |  | Sprawdzenie i zapisanie napięcia akumulatora przy wyłączonym napięciu 230V. |
| 7 |  | Zalecenie wymiany akumulatora, gdy jego napięcie spada poniżej 12V. |
| 8 |  | Sprawdzenie funkcji wentylacji oraz grzania. |
| 9 |  | Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych (luźne przewody) i złącz. |
| Szafa zasilania, sterowania i komunikacji (Utility Panel), kamera |  |  |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| 1 | Logistyczne | Przekazanie zapasu woreczków z silikażelem do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w obudowie Utility Panel. |
| 2 | Akumulator | Oględziny i sprawdzenie napięcia. Zlecenie wymiany, gdy napięcie przy wyłączonym zasilaniu 230V/50Hz spadnie poniżej 12V. |
| 3 | Kamera | Sprawdzenie obudowy pod kątem mocowania i ewentualnych uszkodzeń. |
| 4 |  | Sprawdzenie działania kamery w CAS lub LAS. |
| 5 |  | Czyszczenie, w tym soczewka. |
| 6 |  | Regulacja ostrości (jeśli potrzebna). |

| Centralna Stacja Alarmowa (CAS) i serwer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| 1 | Daily Files | Skopiowanie wszystkich Daily Files utworzonych od zakończenia poprzedniej wizyty do bieżącej wizyty na obiekcie. |
| 2 | Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania CAS | Przeprowadzenie rozmowy - wywiad z operatorem systemu. |
| 3 |  | Sprawdzenie statusu bramek oraz kamer. Sprawdzenie obrazu z kamer w CAS. |
| 4 |  | Wykonanie testu ping dla wszystkich urządzeń i węzłów sieci. |
| 5 |  | Sprawdzenie mapy pod kątem błędów. |
| 6 |  | Upewnienie się, że Daily Files są zapisywane. |
| 7 |  | Zarządzanie kontem użytkownika - sprawdzenie nadanych ról i uprawnień. |
| 8 |  | Sprawdzenie czy wszystkie usługi systemu CAS są uruchomione i pracują poprawnie. |
| 9 |  | Wykonanie cold backup (zimnego tworzenia kopii zapasowych). Upewnienie się, że wszystkie zadania cold backup zostały zakończone normalnie, w tym: - logi wszystkich zdarzeń i foldery archiwalne, - konfiguracja użytkownika i pasa ruchu zapisane w pliku XML, - wszystkie specyficzne konfiguracje programowe zapisane w pliku XML, - wszystkie logi systemu, - Daily File i dane alarmu. |
| 10 | Sprawdzenie ogólnego statusu systemu | Wygenerowanie raportu o stanie zdrowia systemu – health report. |
| 11 |  | Wygenerowanie raportu o stanie niezawodności systemu – reliability report. |
| 12 |  | Sprawdzenie przestrzeni dyskowej na każdym serwerze. |
| 13 |  | Sprawdzenie podglądu zdarzeń w systemie operacyjnym. |
| 14 |  | Sprawdzenie oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie definiowania. |
| 15 |  | Sprawdzenie statusu UPS. |
| 16 |  | Sprawdzenie drukarki. |
| 17 |  | Usunięcie niepotrzebnych katalogów i gier. |

- Zakres konserwacji rocznej przedstawia poniższa tabela:

| Stacjonarny monitor promieniowania # Producent: Polon-Alfa/Rapiscan System Model: TSA VM-250AGN/TSA TM851 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| 1 | Logistyczne | Przekazanie zapasu woreczków z silikażelem do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w kolumnach monitora. |
| 2 | Operacyjne | Sprawdzenie funkcjonalne monitora. |
| 3 |  | Sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej alarmu gamma i neutronowego poprzez przejście ze źródłami promieniotwórczymi gamma i neutron – lokalnie, w CAS i LAS. |
| 4 | Elektryczne | Sprawdzenie podłączenia przewodów akumulatora (czy nie są luźne). |
| 5 |  | Sprawdzenie i zapisanie napięcia akumulatora przy wyłączonym napięciu 230V. |
| 6 |  | Zalecenie wymiany akumulatora, gdy jego napięcie spada poniżej 12V. |
| 7 |  | Sprawdzenie funkcji wentylacji oraz grzania. |
| 8 |  | Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych (luźne przewody) i złącz. |
| 9 | Test roczny | Sprawdzenie uziemień. |
| 10 |  | Strojenie monitora (I i II stopień wzmocnienia gamma), jeśli potrzebne. |
| 11 |  | Roczna procedura sprawdzenia funkcjonalnego i wydajności. |

| Szafa zasilania, sterowania i komunikacji (Utility Panel), kamera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| 1 | Logistyczne | Przekazanie zapasu woreczków z silikażelem do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w obudowie Utility Panel. |
| 2 | Akumulator | Oględziny i sprawdzenie napięcia. Zlecenie wymiany, gdy napięcie przy wyłączonym zasilaniu 230V/50Hz spadnie poniżej 12V. |
| 3 | Kamera | Sprawdzenie obudowy pod kątem mocowania i ewentualnych uszkodzeń. |
| 4 |  | Sprawdzenie działania kamery w CAS lub LAS. |
| 5 |  | Czyszczenie, w tym soczewka. |
| 6 |  | Regulacja ostrości (jeśli potrzebna). |

| Centralna Stacja Alarmowa (CAS), Lokalna Stacja Alarmowa (LAS) i serwer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zadania | Wymagania |
| - Oprogramowanie CAS |  |  |
| 1 | Daily Files | Skopiowanie wszystkich Daily Files utworzonych od zakończenia poprzedniej wizyty do bieżącej wizyty na obiekcie. |
| 2 | Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania CAS | Przeprowadzenie rozmowy - wywiad z operatorem systemu. |
| 3 |  | Sprawdzenie statusu bramek oraz kamer. Sprawdzenie obrazu z kamer w CAS. |
| 4 |  | Wykonanie testu ping dla wszystkich urządzeń i węzłów sieci. |
| 5 |  | Sprawdzenie mapy pod kątem błędów. |
| 6 |  | Upewnienie się, że Daily Files są zapisywane. |
| 7 |  | Zarządzanie kontem użytkownika - sprawdzenie nadanych ról i uprawnień. |
| 8 |  | Sprawdzenie czy wszystkie usługi systemu CAS są uruchomione i pracują poprawnie. |
| 9 |  | Wykonanie cold backup (zimnego tworzenia kopii zapasowych). Upewnienie się, że wszystkie zadania cold backup zostały zakończone normalnie, w tym: - logi wszystkich zdarzeń i foldery archiwalne, - konfiguracja użytkownika i pasa ruchu zapisane w pliku XML, - wszystkie specyficzne konfiguracje programowe zapisane w pliku XML, - wszystkie logi systemu, - Daily File i dane alarmu. |
| 10 | Sprawdzenie ogólnego statusu systemu | Wygenerowanie raportu o stanie zdrowia systemu – health report. |
| 11 |  | Wygenerowanie raportu o stanie niezawodności systemu – reliability report. |
| 12 |  | Sprawdzenie przestrzeni dyskowej na każdym serwerze. |
| 13 |  | Sprawdzenie podglądu zdarzeń systemie operacyjnym. |
| 14 |  | Sprawdzenie oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie definiowania. |
| 15 |  | Sprawdzenie statusu UPS. |
| 16 |  | Sprawdzenie drukarki. |
| 17 |  | Usunięcie niepotrzebnych katalogów i gier. |
| - Sprzęt w CAS i LAS |  |  |
| 18 | Sprawdzenie otoczenia | Wykonanie restartu stacji roboczej. Sprawdzenie poprawności rozruchu. |
| 19 |  | Usunięcie kurzu i wilgoci. |
| 20 |  | Zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza (zapobiega przegrzaniu). |
| 21 |  | Sprawdzenie działania wentylatorów. |
| 22 |  | Sprawdzenie, czy nie ma luźnych połączeń lub części. |
| 23 |  | Sprawdzenie, czy kable nie są odłączone. |
| 24 |  | Sprawdzenie, czy nie występuje hałas wskazujący na uszkodzenie sprzętu. |
| 25 |  | Sprawdzenie, czy wszystkie wskaźniki optyczne stanu dysku(-ów) twardego świecą na zielono. |
| 26 |  | Sprawdzenie, czy wszystkie wskaźniki optyczne stanu zasilacza sieciowego świecą na zielono. |
| 27 |  | Sprawdzenie poprawności pracy klimatyzacji. |