## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ 1.Myjnia dezynfektor narzędzi – pojemność 10 tac wraz z wyposażeniem - 1 szt
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:
Rok produkcji:
Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać)
1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK
2 | Przelotowa, myjnia dezynfektor o pojemności 10 tac narzędziowych DIN1/1 przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego | TAK
3 | Myjnia kompatybilna z myjnią posiadaną przez Zamawiającego , model Getinge 46-5 (możliwość wykorzystania posiadanych wózków załadowczych i posiadanego wózka narzędziowego w oferowanej myjni oraz oferowanego wózka narzędziowego i wsadu do mycia butów operacyjnych w posiadanej myjni). | TAK
4 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji): szerokość 650 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1930 mm | TAK
5 | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory o ergonomicznej wysokość stolika utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm. | TAK
6 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK
7 | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. Układ ogrzewania zapewniający krótki czas procesu o mocy elementów grzejnych nie przekraczającej 9 kW, całkowita moc myjni 10 kW (+/-10%) | TAK
8 | Zasilanie elektryczne 3N 400V, 50 Hz | TAK
9 | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | TAK
10 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. | TAK
11 | Szybki spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | TAK
12 | Jedna pompa myjąca o wydajności dostosowanej do układu cyrkulacyjnego. | TAK
13 | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK
14 | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK
15 | Liczba pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po 5 l każdy. | TAK
16 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK
17 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika myjni do systemu monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji w czasie rzeczywistym oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | TAK
18 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK
19 | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C. | TAK
20 | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | TAK
21 | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych. | TAK
22 | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu, (drukarka po stronie rozładowczej). Wydruk zawierający: - nazwę i nr programu, - nastawione parametry mycia i dezynfekcji, - aktualny czas, datę, - temperaturę w komorze - ilość (wyrażona w ml) każdego dozowanego środka chemicznego | TAK
23 | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. | TAK
24 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK
25 | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK
26 | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | TAK
27 | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 10, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika (każdy z programów ma przypisany oddzielny klawisz) | TAK
28 | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. | TAK
29 | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. Energooszczędna konstrukcja - moc elementów grzejnych suszarki nie przekraczająca 3 kW. | TAK
30 | Silniki suszarki bez szczotkowe | TAK
31 | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | TAK
32 | Automatyczne monitorowanie stanu filtra suszarki, sygnalizacja komunikatami stanu awaryjnego na ekranie sterownika zapchania lub uszkodzenia (przerwania) filtra. | TAK
33 | Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) bez użycia wody | TAK
34 | Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu. | TAK
35 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | TAK
36 | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | TAK
37 | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń nioe wymagający stosowania narzędzi | TAK
38 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK
39 | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi). | TAK
40 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK
41 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | TAK
42 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | TAK
43 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN ISO 15883 | TAK
44 | Opanelowanie wokół otworu myjni wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
48 | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK
Wyposażenie
1 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi do myjni o pojemności 10 tac DIN 1/1 układanych na tacach narzędziowych. Demontowalne zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych .Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka. Ilość – 1 szt. | TAK
1a | Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia | TAK
2 | Wsad do mycia butów operacyjnych, pojemność 15 par | TAK
3 | Taca narzędziowa z rączkami przeznaczona do transportu narzędzi skażonych. Taca posiada rączki, które są wykładane do wnętrza tacy. Bok tacy perforowany. Średnica oczka perforacji 2 mm, średnica oczka w dnie tacy 6 mm. Taca spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wymiary (dł./szer./wys.) 480x250x60mm (+/- 10mm) – szt. 10 | TAK
4 | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: myjący, neutralizujący, płuczący, opakowanie 5 (+/- dm3) | TAK
5 | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej do magazynowania wsadu do mycia butów operacyjnych oraz wózka narzędziowego. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (±5%)., Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny. Wymiary stołu 1600 x 650 x 900 mm | TAK
1. Wartość netto: …………………………….Wartość brutto: ………………………….
2. Myjnia ultradźwiękowa wraz z wyposażeniem szt 1
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:
Rok produkcji:
1 | Przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | TAK
2 | Komora oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
3 | Wymiary komory myjącej: min. 500x300x200mm | TAK
4 | Wymiary gabarytowe urządzenia: maks. 568 x 340 mm (dł. x szer.) | TAK
5 | Możliwość umieszczenia minimum 3 tac DIN 1/1 w komorze | TAK
6 | Temperatura kąpieli nastawna do co najmniej 60°C | TAK
7 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, pobór mocy 1500 W | TAK
8 | Automatyczny cykl degazacji | TAK
9 | Zanurzanie oraz wynurzanie wsadu z kąpieli myjącej bez konieczności zanurzania rąk przez osobę obsługującą myjnię | TAK
Komplet wyposażenia:
1 | Pokrywa ze stali nierdzewnej | TAK
2 | Koszyk załadowczy ze stali nierdzewnej | TAK
2.Wartość netto: ………………………. Wartość brutto: ………………………
3.Przelotowy sterylizator parowy szt 1
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
Nazwa producenta:
Kraj produkcji:
Rok produkcji:
1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
2 | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna | TAK
3 | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285 (450 dm3 ± 5%). Wymiary wewnętrzne komory 650 x 700 x 1000 mm (± 5%). | TAK
4 | Sterylizator zasilany parą z własnej wbudowanej wytwornicy pary | TAK
5 | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej | TAK
6 | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz funkcja całkowitego opróżniania wytwornicy pary | TAK
7 | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji): szerokość 900 (+/- 10%) mm, głębokość 1300 (+/- 10 %) mm, wysokość 1980 mm
8 | Zasilanie elektryczne trójfazowe. Moc 55 kW (+/-10%) | TAK
9 | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | TAK
10 | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. | TAK, podać
11 | Czas procesu sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach nie przekraczający 1 h. | Tak, podać
12 | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). | TAK
13 | Funkcja automatycznego włączenia i rozgrzania urządzenia wg zaprogramowanych przez użytkownika danych skracająca czas niezbędny na codzienne przygotowanie urządzenia do pracy. | TAK
14 | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie do komputerowego systemu do rejestracji procesów. | TAK
15 | Funkcja zdalnej diagnostyki urządzenia realizowana w czasie rzeczywistym. Obsługiwana przez jednostkę serwisową na terenie kraju. | TAK
16 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK
17 | Optyczna informacja o błędach i awariach | TAK
18 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK
19 | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 10” (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie). | TAK, podać
20 | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika, czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK
21 | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK
22 | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. | TAK
23 | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. | TAK
24 | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. | TAK
25 | Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. | TAK
26 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | TAK
27 | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. | TAK
28 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. | TAK
29 | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK
30 | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz wytwornicy pary. | TAK
31 | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory do poziomu minimum Ra 0,4 µm, gładka, łatwa do utrzymania w czystości | TAK, podać
32 | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. | TAK, podać
33 | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK
34 | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. | TAK
35 | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. | TAK
36 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK
37 | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. | TAK
38 | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. | TAK
39 | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK
40 | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem | TAK
41 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK
42 | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. | TAK
43 | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). | TAK
44 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | TAK
45 | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | TAK, załączyć do dostawy
46 | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285. Konstrukcja powinna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 . | TAK
47 | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 5 różnych położeń). 1 szt.. W przypadku możliwości zastosowania do oferowanego sterylizatora posiadanego systemu załadunku do istniejącego sterylizatora firmy Getinge model HS6610 Zamawiający nie wymaga dostawy wózka wsadowego. | TAK
48 | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory - 2 szt..W przypadku możliwości zastosowania do oferowanego sterylizatora posiadanego systemu załadunku do istniejącego sterylizatora firmy Getinge model HS6610 Zamawiający nie wymaga dostawy wózków transportowych. | TAK
49 | Zabudowa otworu montażowego (całkowita po stronie czystej i sterylnej) wraz z niezbędnymi drzwiami umożliwiającymi dostęp do przestrzeni serwisowej sterylizatorów. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna. Dostęp do przestrzeni serwisowej z prawej strony 1 kpl. | TAK
3.Wartość netto: ………………………………. Wartość brutto: ………………………..
POZOSTAŁE WYMOGI
1 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 2 komplety | TAK
2 | Dostawa, montaż, uruchomienie w cenie | TAK
3 | Pełna dokumentacja techniczna dostarczana wraz z urządzeniem | TAK
4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego. Szkolenie dla personelu obsługi technicznej w zakresie bieżącej eksploatacji | TAK
5 | Potwierdzenie odbycia szkolenia świadectwem uprawnionego przedstawiciela | TAK
6 | Autoryzowany serwis producenta dla oferowanych wyrobów. Załączyć potwierdzenie autoryzacji. | TAK
7 | Lokalizacja najbliższych punktów serwisowych oferowanych wyrobów medycznych nie dalej niż 100 km. Minimum 1 uprawniony pracownik serwisu zatrudniony na podstawie umowy o pracę. | TAK
8 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak 24 h | TAK
9 | W okresie gwarancji maksymalny czas od zgłoszenia awarii do jej usunięcia bez konieczności sprowadzenia części zza granicy: 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK
10 | Okres gwarancji min. 36 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK
11 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – co najmniej przez 10 lat od daty zakupu | TAK
12 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK
13 | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji | TAK
14 | Zainstalowanie myjni oraz sterylizatora w udostępnionym przez Zamawiającego miejscu.. Podłączenie do wykonanych przez Zamawiającego instalacji sanitarnych i elektrycznych. W przypadku sterylizatora: wykonanie niezbędnych prac adaptacji pomieszczenia tj. demontaż, przesunięcie i ponowny montaż sterylizatora HS33, przeróbka istniejących ścianek działowych oraz w razie potrzeby instalacji m.in. sanitarnej w sposób pozwalający na zainstalowanie nowego urządzenia. | TAK
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Łączna Wartość netto (1+2+3): …………………………………. Wartość brutto: …………………..
......................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)