Załącznik nr 1A

Nr postępowania: DZP- 291-1744/2023

DOTYCZY: ” Dostawa i montaż wyposażenia  na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca jest zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. - MIKROSKOP OPTYCZNY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WTŻ cz. gosp.-7 – Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Mikroskop optyczny | 1. | - Mikroskop laboratoryjny świetlny, - Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, - Oświetlenie wbudowane, LED lub halogenowe (odpowiednik minimum 20W) z regulacją natężenia, - Dwa okulary o powiększeniu minimum WF10x do 16x z regulacją dioptryjną, - Regulacja rozstawu okularów w zakresie 45-75 mm (±10 % dla każdego wymiaru), - Rewolwer z 4 gniazdami obiektywowymi, - 4 obiektywy achromatyczne: suche 4x (lub 5x), 10x (lub 20x), 40x (lub 60x) oraz immersyjny 100x, - Regulowany stolik z uchwytem na 1 standardowe szkiełko mikroskopowe, - Kondensor Abbego (NA 1,25) z przesłoną irysową, - Płynna regulacja ostrości (śruba makro- i mikrometryczna), - Kamera USB (złącze USB 2.0 Plug&Play) co najmniej 1,3 Mpix (1280x1024). - Z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i danych mikroskopowych współpracującym z systemem operacyjnym Windows (Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego) umożliwiającym: - zapisywanie sekwencji video oraz obrazów statycznych, - pomiar odległości, - pomiar pola powierzchni wielokątów, - pomiar promienia okręgu, - wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie, - możliwość wydruku z podziałką lub bez, - licencja oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe - Z możliwością podłączenia aparatu lustrzanki lub kamery w trzecim torze optycznym, - Pokrowiec przeciwkurzowy. | . |  |

| ZADANIE NR 2. - MINIWIRÓWKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WTŻ cz.niegosp.-17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Mini wirówka | 1. | - Prędkość wirowania w zakresie co najmniej: 500 – 12 500 obr/min, - Zakres przyspieszeń RCF co najmniej : 0 – 9000 x g, - Rotory: - 12 miejscowy rotor dla probówek 1,5/2,0 ml - 4 paski po 8 próbówek PCR 0,2 ml - 12 adapterów 0,2 ml, - 12 adapterów 0,5 ml |  |  |

| ZADANIE NR 3. - DEWARY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1.. | WTŻ cz. niegosp.-15-lab Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja | Dewar | 1. | - Pojemność co najmniej: 20 – 25 l, - Liczba kanisterków minimum: szt. 6, - Goblety/kanister: minimum 5, - Próbówki/goblet: minimum 180 probówek, - Statyczne odparowanie nie gorsze niż: 0,1 l/dzień - Dewar na ciekły azot, wykonany z aluminium |  |  |
| 3.2. | WTŻ cz. niegosp.-15-lab Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja | Dewar przenośny | 1. | - Pojemność: co najmniej 1 - 2 l, - Zamykany, - Statyczne tempo parowania nie gorsze niż: strata 0,9 l/24 h, - Wykonany z aluminium. |  |  |

| ZADANIE NR 4. - MYJKA CIŚNIENIOWA Z CIEPŁĄ WODĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WIPiE cz.gosp.-2 Lab. Technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Myjka ciśnieniowa z ciepłą wodą | 1. | - Podgrzewanie wody do temperatury minimum 80°C, - Moc palnika 26 kW (±10), - Co najmniej jeden uchwyt na lance w wyposażeniu, - Demontowalny filtr wody umożliwiający komfortowe czyszczenie, - Duże koła o zakresie średnic 150 – 250 mm, - System obrotowej końcówki przyłączeniowej zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego, - Wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłączy pompę, - Minimum 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy, - Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, - Wydajność tłoczenia: nie mniejsza niż 300 l/h i nie większa niż 750 l/h, - Ciśnienie robocze: nie mniejsze niż 30 bar i nie większe niż 160 bar, - Zbiornik na paliwo do zasilania palnika o pojemności 6,5 litra (±10%) , - Konstrukcja samojezdna, - Lanca spryskująca o długości co najmniej 800 mm, - Ekonomiczna eksploatacja: zużycie paliwa do zasilania palnika 2,4 kg/h (±10%), moc przyłączeniowa 2,5 kW ((±10%), |  |  |

| ZADANIE NR 5. - ZAMRAŻALNIA OWIEWOWA DO SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | WTŻ cz.gosp.-20- pom. Modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16 | Zamrażalnia owiewowa do szybkiego zamrażania żywności. | 1. | - Temperatura w komorze nie wyższa niż: -18oC, - Regulowana szybkość przepływu powietrza w komorze, - System automatycznego odszraniania i odparowania kondensatu w komorze, - Zasilanie 230V/50Hz, - Pobór mocy nie większy niż 2kW, - Dotykowy panel sterowania, pozwalający monitorować oraz programować parametry zamrażania, - Masa wsadu do chłodzenia nie mniejsza niż 15kg w warunkach od +90°C do +3 °C, - Masa do mrożenia nie mniejsza niż 10 kg w warunkach od +90° C do -18 °C, - Wykonanie ze stali nierdzewnej, - Pojemność nie mniej niż 4 tace w standardzie GN1/1, - Wyklucza się zaoferowanie czynnika chłodzącego w postaci amoniaku |  |  |

| ZADANIE NR 6. - LIOFILIZATOR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WTŻ cz.gosp.- 20-pomieszczenie modulowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16) | Liofilizator | 1. | - Kształt komory liofilizacyjnej – prostopadłościenny, - Ilość wsadu do komory liofilizacyjnej nie mniejsza niż 15 kg, - Poziom osiąganej próżni (podciśnienie odniesione do standardowego ciśnienia atmosferycznego 105 Pa, w komorze liofilizacyjnej nie większy niż : -40 Pa(g), - Zakres temperatur liofilizacji nie węższy niż: od 21oC do 49oC, - Temperatura osiągana w pułapki lodowej - 45 oC, temperatura wewnątrz komory - 40 oC - Zintegrowana komora liofilizacyjna z komorą mroźniczą, - Liczba półek nie mniejsza niż: 8, - Odstęp między półkami nie mniejszy niż 3 cm, - Regulowana temperatura pracy, - Regulowane ciśnienie robocze, - Tace produktowe: - liczba tac produktowych nie mniejsza niż 8, - wymiary tac nie większe niż 40x47cm, - tace wykonane ze stali nierdzewnej stali nierdzewnej austenitycznej chromowo – niklowej dopuszczonej do kontaktu z żywnością lub austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyższonej odporności na korozję, dopuszczonej do kontaktu żywnością, - Panel operatorski wyposażony w ekran dotykowy, - Liofilizator umożliwiający prowadzenie zautomatyzowanych procesów liofilizacji niewymagających ciągłego nadzoru i obecności operatora, - Sterowanie w oparciu o elementy przełączające typu SSR, - Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, - Zużycie energii nie większe niż 3,7kWh/kg wsadu, - Obudowa ze stali nierdzewnej, - Masa pustego liofilizatora nie większa niż 210 kg, - Wymiary liofilizatora nie większe niż: wys. 150 cm, szer. 80 cm, gł. 80 cm, - Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska, - Liofilizator wyposażony: - w kółka umożliwiające jego łatwe przemieszczanie, - zestaw dodatkowych tac produktowych : 8 sztuk, - maty silikonowe zapobiegające przywieraniu surowca do tac – 16 sztuk |  |  |

| ZADANIE NR 7. - URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA OPAKOWAŃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7.1. | WTŻ cz. niegosp. 8- przetwórstwo mleka (0.107) | Urządzenie do napełniania i zamykania opakowań | 1. | Urządzenie do napełniania i hermetycznego zamykania opakowań jednostkowych z tworzyw sztucznych i szkła zestawione z trzech modułów: - Moduł do dozowania i napełniania opakowań do produktów spożywczych płynnych i półpłynnych o objętości maksymalnej nie niższej niż 1 litr: - dozownik - nalewarka tłokowa pneumatyczna jednogłowicowa do produktów spożywczych płynnych o niskiej lepkości, takich jak mleko, woda, napoje i soki owocowe: - działająca w trybie półautomatycznym – dozowanie po naciśnięciu pedału lub przycisku, - urządzenie wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej chromowo-niklowej, przeznaczone do kontaktu z żywnością, - objętość dozowania w zakresie co najmniej 100 – 500 ml, dokładność ±1%, - wydajność nie mniejsza niż 10 cykli/min., - możliwość pobierania dozowanego produktu poprzez wąż ssący ze zbiornika zewnętrznego - zasilanie 230 V/ 50 Hz, - dozownik - nalewarka tłokowa pneumatyczna jednogłowicowa do produktów spożywczych półpłynnych o dużej lepkości, takich jak jogurt, śmietana, przeciery owocowe i warzywne, pasty, kremy, emulsje tłuszczowo-białkowe: - działająca w trybie półautomatycznym – dozowanie po naciśnięciu pedału lub przycisku, - urządzenie wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej chromowo-niklowej, przeznaczone do kontaktu z żywnością, - objętość dozowania w zakresie co najmniej 200 – 500 ml, dokładność ±1%, - wydajność nie mniejsza niż 10 cykli/min., - wyposażony w zasobnik o pojemności nie mniejszej niż 20 l , podgrzewany poprzez płaszcz wodny z grzałką elektryczną z możliwością regulacji temperatury w zakresie nie mniejszym niż 30 – 80 °C, z wbudowanym mieszadłem z możliwością regulacji prędkości obrotowej w zakresie nie mniejszym niż 0-25 obr/min., zasilanie 230 V/ 50 Hz, - Moduł do zamykania opakowań z tworzyw sztucznych i szkła za pomocą wieczek typu patynka aluminiowa: - ręczna zgrzewarka indukcyjna do pojemników o średnicy wieczka w zakresie nie mniejszym niż 60 – 130 mm, - zasilanie 230 V/ 50 Hz. - Moduł typu tray sealer do zamykania opakowań z tworzyw sztucznych za pomocą wieczek z folii zgrzewalnej z możliwością pakowania w powietrzu, próżni i w atmosferze gazów modyfikowanych, - zgrzewarka do zamykania pojemników z tworzyw sztucznych typu polistyren (PS), spieniany polistyren (EPS), polipropylen (PP), wyposażona w płytę uszczelniającą pokrytą teflonem oraz regulator czasu zgrzewania, - możliwość zamykania opakowań z żywnością, - umożliwiający pakowanie w opakowania o wysokości w zakresie nie mniejszym niż 20-85 mm - wyposażony w co najmniej dwie matryce: - 1 matryca przeznaczona do pakowania w opakowania polipropylenowe (PP) o wymiarach (dł x szer) 155-165 x 125-135 mm, umożliwiająca zapakowanie co najmniej dwóch opakowań w trakcie jednego cyklu pakowania - 1 matryca przeznaczona do pakowania w opakowania polipropylenowe (PP) o wymiarach w zakresie (dł x szer) 155-165 x 255-265 mm - wydajność pakowania próżniowego i w atmosferze gazów modyfikowanych nie mniejsza niż 2 cykle/min. - pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 8 m3/h - zasilanie 230 V/ 50 Hz. - wyposażony w opakowania pasujące materiałem do techniki pakowania w atmosferze gazów modyfikowanych oraz wymiarami do zastosowanych w urządzeniu matryc w ilości co najmniej: - 400 szt. opakowań jednostkowych typu tacka PP o wysokości w zakresie 50-60 mm dla matrycy o wymiarach w zakresie (dł x szer) 155-165 x 255-265 mm - 700 szt. opakowań jednostkowych typu tacka PP o wysokości w zakresie 40-50 mm dla matrycy o wymiarach w zakresie (dł x szer) 155-165 x 125-135 mm - folia górna PET/PP dopasowana jakościowo do wyspecyfikowanych opakowań, w ilości umożliwiającej przeprowadzenie pakowania z użyciem wszystkich zamawianych sztuk opakowań jednostkowych |  |  |

| ZADANIE NR 8. - KOCIOŁ Z PŁASZCZEM GRZEJNYM I MIESZADŁEM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8.1.. | WTŻ cz.gosp.-20- pom. Modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16 | Kocioł z płaszczem grzejnym i mieszadłem | 2. | - Regulacja i kontrola zadanej temperatury oraz szybkości mieszania i czasu pracy, - Minimalny wsad 5 l, - Materiał :stal nierdzewna austenityczna chromowo – niklowa, dopuszczona do kontaktu żywnością lub ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyższonej odporności na korozję, dopuszczonej do kontaktu żywnością, - Pojemność kotła nie mniejsza niż 15 l, a nie większa niż 20 l, - Mieszadło ramowe wprowadzane od góry do zbiornika, - Minimalna prędkość obrotowa mieszadła: 60 obr./min, - Możliwość zadania czasu pracy w zakresie od minimum 10 minut, - Moc grzewcza: minimum 1,5kW, - Regulacja temperatury w zakresie nie gorszym niż: od temperatury otoczenia do 100oC, - Zbiornik pionowy z pokrywą, - Zasilanie, jednofazowe 230V, 50Hz - Płaszcz grzejny wodny ogrzewany elektrycznie |  |  |