## Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawów do ekstrakcji kwasów nukleinowych, testów genetycznych, kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy, zakup spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętościach i zakup mikrowirówki laboratoryjnej.
1. Przedmiotem zamówienia jest 6 pakietów:
PAKIET NR 1:
a) Sukcesywna dostawa zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań genetycznych człowieka. | Z1.0
PAKIET NR 2:
b) Sukcesywne dostawy testów genetycznych człowieka. | Z2.0
PAKIET NR 3
c) Dzierżawę spektrofotometru do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętościach | Z3.0
PAKIET NR 4
d) Zakup mikrowirówki laboratoryjnej. | Z4.0
PAKIET NR 5
a) Sukcesywne dostawy zestawów do manualnej ekstrakcji kwasów nukleinowych. | Z5.0
PAKIET NR 6
a) Sukcesywne dostawy zestawów do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych. | Z6.0
b) Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. | Z6.1
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, paszport techniczny itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pcr@zozbol.eu
7. Dopuszcza się składanie ofert na asortyment w różnych wielkościach opakowań jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z kalkulacjami z załącznika 1.1.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.
10. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.
Note on A2: serwis@lpk.com.pl: W mojej ocenie obecny przetarg jest skonstruowany tak, że jedna firma musi zaoferować cały pakiet, lub rozdzielamy wszystko na idnywidualne pakiety. Oznacza to, że np.. Wykonawca punktu 1.a. niekoniecznie musi zaoferować punkt h. czyli spoektrofotometr. Proponuję podzielić postępowanie na pakiety. Np. Pakiet numer 1 to złożenie oferty na 1.a., b., oraz h. Pozostałe punkty czyli c., d., e., f., g., to osobne pakiety i mogą do nich przystąpić inne firmy. W związku z opóźnieniami z Argenty w umowie należy zawrzeć zapis, że w przypadku opóżnienia trwającego dłużej np. niż 10 dni roboczych zamawiamy odczynniki z innej firmy na ich koszt.

## Zał. 1.0
Załącznik 1.0 zmiana 1
Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badań genetycznych:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutacje CYP2C19*2 (G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (G>A, rs4986893) i CYP2C19*17 (C>T, rs12248560) w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR | udział w edycji programu | 6 |  |  |  |  | 23%
2. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację G20210A w genie FII w oparciu o metodę real-time PCR | udział w edycji programu | 6 |  |  |  |  | 23%
| Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację G1691A w genie FV w oparciu o metodę real-time PCR | udział w edycji programu | 6 |  |  |  |  | 23%
3. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację HLA-B27 w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR | udział w edycji programu | 6 |  |  |  |  | 23%
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutacje CYP2C19*2 (G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (G>A, rs4986893) i CYP2C19*17 (C>T, rs12248560) w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR
2 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację G20210A w genie FII w oparciu o metodę real-time PCR
3 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację G1691A w genie FV w oparciu o metodę real-time PCR
4 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla badania wykrywającego mutację HLA-B27 w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR
5 | Materiał kontrolny – ludzka krew pełna stabilizowana antykoagulantem lub wyizolowany materiał genetyczny
6 | Udział w sprawdzianie zakończony uzyskaniem certyfikatu
7 | Udział w sprawdzianie udokumentowany raportem
8 | Ważność certyfikatu co najmniej 6 miesięcy
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
9 | Termin dostawy zgodnie z harmonogramem programów kontrolnych, nie rzadziej niż dwa razy do roku
10 | Próbki transportowane w temperaturze niezmieniającej właściwości badanego materiału

## Zał. 2.0
Załącznik 2.0 Testy genetyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do wykrywania mutacji CYP2C19*2 (G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (G>A, rs4986893) i CYP2C19*17 (C>T, rs12248560) w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR | test | 720 | 50 | 14.4 |  |  | 8%
2. | Zestaw do wykrywania mutacji G20210A w genie FII w oparciu o real-time PCR | test | 10440 | 100 | 104.4 |  |  | 8%
3. | Zestaw do wykrywania mutacji G1691A w genie FV w oparciu o real-time PCR | test | 6120 | 100 | 61.2 |  |  | 8%
4. | Zestaw do wykrywania allelu HLA-B27 w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR | test | 3600 | 100 | 36 |  |  | 8%
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do wykrywania mutacji CYP2C19*2 (G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (G>A, rs4986893) i CYP2C19*17 (C>T, rs12248560) w oparciu o metodę real-time PCR, zawierający mieszaniny reakcyjne z primerami (2x25 reakcji) gotowe do użycia oraz próbki kontrolne poprawności działania testu, zawierające wariant dziki (WT), mutację (MUT), wariant heterozygotyczny (HET), ultraczystą wodę do zastosowań w biologii molekularnej do próby ślepej (NTC) w zestawie.
2 | Zestaw do wykrywania mutacji G20210A w genie FII w oparciu o real-time PCR zawierający mixy z primerami (4x25 reakcji) gotowe do użycia oraz kontrole WT, MUT, HET, NTC w zestawie.
3 | Zestaw do wykrywania mutacji G1691A w genie FV w oparciu o real-time PCR zawierający mixy z primerami (4x25 reakcji) gotowe do użycia oraz kontrole WT, MUT, HET, NC w zestawie.
4 | Zestaw do wykrywania allelu HLA-B27 w ludzkim DNA w oparciu o metodę real-time PCR, zawierający mieszaninę z primerami (4x25 reakcji) gotową do użycia oraz standard NEG, POS (POLR2A gen) w zestawie.
5 | Mieszaniny reakcyjne wszystkich zestawów zawierają kontrolę wewnętrzną (IC) do oceny obecności DNA w teście
6 | Widma emisji barwników reporterowych użytych do znakowania sond molekularnych możliwe do detekcji na czterokanałowym termocyklerze z filtrami dla FAM (470-510 nm), HEX (530-565 nm), ROX (585-620 nm), Cy5 (630-665 nm)
7 | Profil temperaturowy identyczny dla wszystkich oznaczeń umożliwiający wykonania wszystkich rodzajów testów podczas jednej analizy
8 | Zestawy certyfikowane CE IVD lub IVDR
9 | Możliwość rozmrażania odczynników z zestawów do 5 razy
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
10 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia (kryterium oceny ofert- maksymalnie do 5 dni roboczych)
11 | Transport na suchym lodzie
12 | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.

## Zał. 3.0
Załącznik 3.0 Warunki graniczne: Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości
Parametry techniczne:
Lp. | Wymóg graniczny dla asortymentu | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
1 | Pomiar stężenia w mikroobjętościach na zasadzie ściśniętej kropli
2 | Długość drogi optycznej 0.07 oraz 0.67 mm
3 | Minimalna objętość mierzonej próbki 0.3 µl
4 | Zakres pomiaru stężenia dla mikroobjętości: dsDNA: od 1 do 16 500 ng/ul
5 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ok. 7 cali
6 | Zakres spektralny: od 200 do 900 nm
7 | Dokładność spektralna ±0.3 nm
8 | Wbudowany w urządzenie worteks o szybkości wytrząsania 2 800 rpm
9 | System nie wymaga kalibracji przez użytkownika
10 | Funkcja AUTO pozwalająca na pomiar kolejnych prób bez potrzeby dotykania ekranu
11 | Możliwość obsługi za pomocą Tabletu lub Smartfona, bezpłatny dostęp do oprogramowania na tablety i smartfony.
12 | Złącza: USB A, USB B, HDMI, Ethernet i WLAN
13 | Pamięć wewnętrzna : minimum 32 GB
14 | Karta Wi-Fi lub inna możliwość podłączenia do sieci lokalnej lub jako Hotspot.
15 | Wymiary zewnętrzne max. 25 x 25 x 20 cm
Oprogramowanie urządzenia:
Lp. | Wymóg graniczny dla asortymentu | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
16 | Pomiar stężenia dsDNA, ssDNA, RNA i oligonukleotydów
17 | Obliczanie podstawowych parametrów określających czystość mierzonych substancji
18 | Automatyczne przeliczanie stężeń
19 | Wyznaczenie stosunku absorbancji przy dwóch wybranych długościach fali
20 | Metody kinetyczne (wyznaczanie A/min, stężenia A/min x współczynnik oraz współczynnika korelacji)
21 | Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych kalibracji
22 | Możliwość wybierania grup długości fali, przy jakich ma być wykonany pomiar
23 | Wyznaczanie widma w wybranym zakresie długości fali
24 | Możliwość tworzenia własnych metod pomiaru
Elementy dodatkowe:
Lp. | Wymóg graniczny dla asortymentu | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru
25 | Dostarczany aparat jest fabrycznie nowy.
26 | Dostawa w terminie (kryterium oceny ofert maxymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy).
27 | Gwarancja 24 miesięczna.
28 | Dostęp do serwisu od pon – pt w godzinach od 8-18. czas reakcji na zgłoszenie serwisu do 24h od zgłoszenia. Tryb zgłaszania: e-mail lub telefon.
29 | Jeśli naprawa urządzenia trwa dłużej niż 5 dni roboczych firma zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy.
30 | Bezpłatne szkolenie dla personelu podczas pierwszej instalacji aparatu.

## Zał. 4.0
Załącznik 4.0 Sprzęt laboratoryjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mikrowirówka z adapterem na probówki 0.2 ml połączone w paski po 8 probówek 4×(8×0,2 ml) | sztuka | 1 |  |  |  |  | 8%
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Względna siła odśrodkowa (RCF) nie mniejsze niż 2000 ×g
2 | Szybkie uruchamianie wirówki przez zamknięcie pokrywy
3 | Możliwość jednoczesnego wirowania 4 pasków po 8 probówek o objętości 0.2 ml
4 | Deklaracja CE
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
5 | Transport urządzenia na koszt dostawcy
6 | Dostawa (kryterium oceny ofert maksymalnie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy).
7 | Gwarancja producenta

## Zał. 5.0
Załącznik 5.0: Zestawy do manualnej ekstrakcji kwasów nukleinowych:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do ekstrakcji ludzkiego DNA z krwi pełnej, metodą kolumienkową na złożu krzemionkowym | kolumienka | 1500 | 50 | 30 |  |  | 8%
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do ekstrakcji ludzkiego DNA z krwi pełnej, metodą kolumienkową na złożu krzemionkowym.
2 | Pozwala na uzyskanie stężeń ludzkiego DNA w zakresie 2-100 ng/µl.
3 | Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia protokołu ekstrakcji ludzkiego DNA, takie jak DTT, Proteinaza K.
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
5 | Termin realizacji dostawy (kryterium oceny ofert- od wpłynięcia zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych).
6 | Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.
7 | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.

## Zał. 6.0
Załącznik 6.0 Zestawy do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do ekstrakcji ludzkiego DNA metodą kulek magnetycznych, z krwi pełnej, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan. | pasek z odczynnikami | 21600 | 48 | 450 |  |  | 8%
2. | Zestaw do ekstrakcji wirusowego RNA metodą kulek magnetycznych, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan. | pasek z odczynnikami | 8000 | 48 | 166.6667 |  |  | 8%
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1. | Zestaw do ekstrakcji ludzkiego DNA metodą kulek magnetycznych, z krwi pełnej, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan.
2. | Zestaw do ekstrakcji wirusowego RNA metodą kulek magnetycznych, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan.
3. | Pozwalają na uzyskanie stężeń kwasów nukleinowych w zakresie 2-100 ng/µl.
4. | Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia protokołu ekstrakcji kwasów nukleinowych, takie jak Dithiothreitol (DTT) czy Proteinazę K.
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
5 | Termin realizacji dostawy (kryterium oceny ofert- od wpłynięcia zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych).
6 | Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.
7 | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.

## Zał. 6.1
Załącznik 6.1: Materiały zużywalne:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Końcówki do pipet o objętości 10 µl, sterylne, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 0.2-2 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety | końcówka | 480 | 96 | 5 |  |  | 8%
2. | Końcówki do pipet o objętości 20 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 2-20 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety | końcówka | 960 | 96 | 10 |  |  | 8%
3. | Końcówki do pipet o objętości 200 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, zanieczyszczeń endotoksynami, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 20-200 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety | końcówka | 57600 | 96 | 600 |  |  | 8%
4. | Końcówki do pipet o objętości 300 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z elektroniczną pipetą jednokanałową Finnpipette Novus, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety | końcówka | 3456 | 96 | 36 |  |  | 8%
5. | Końcówki do pipet o objętości 1000 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 100-1000 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety | końcówka | 38400 | 96 | 400 |  |  | 8%
6. | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami, o objętości 0.2 ml, bezbarwne ścianki i wieczka, normalnej wysokości, wolne od DNA, Dnaz, RNaz | probówka | 960 | 96 | 10 |  |  | 8%
7. | Probówki wirówkowe typu Eppendorf, o objętości 1,5 ml, wolne od DNA, Dnaz, Rnaz, pirogenów | probówka | 50000 | 500 | 100 |  |  | 8%
8. | Roztwór o wysokiej aktywności przeciwko zanieczyszczeniom DNA i RNA do dekontaminacji powierzchni, sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz pipet. | butelka | 12 | 1 | 12
9. | Sterylne probówki typu Falcon, samostojące, o objętości 50 ml, pakowane w worki | probówka | 500 | 500 | 1
10. | Ultraczysta, dejonizowana, sterylna woda, wolna od nukleaz do zastosowania w biologii molekularnej, głównie w technice PCR w czasie rzeczywistym | litr | 6 | 1 | 6
11. | Alkohol etylowy 96-100 % czysty do analizy (czda) | ml | 4 | 500 | 4
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
WARUNKI GRANICZNE:
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1. | Końcówki do pipet o objętości 10 µl, sterylne, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 0.2-2 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety
2. | Końcówki do pipet o objętości 20 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 2-20 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety
3. | Końcówki do pipet o objętości 200 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 20-200 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety
4. | Końcówki do pipet o objętości 300 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z elektroniczną pipetą jednokanałową Finnpipette Novus, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety
5. | Końcówki do pipet o objętości 1000 µl, wolne od RNaz, DNaz, DNA, ATP, inhibitorów PCR, z filtrem, pakowane w statywy po 96 sztuk, kompatybilne z pipetą nastawną Fisherbrand Elite 100-1000 µl, umożliwiające zsunięcie końcówki przy pomocy przycisku zrzucającego pipety, posiadające średnicę zapewniającą szczelne dopasowanie końcówki do pipety
6. | Probówki do PCR - paski 8-stanowiskowe z zatyczkami, o objętości 0.2 ml, bezbarwne ścianki i wieczka, normalnej wysokości, wolne od DNA, Dnaz, RNaz
7. | Probówki wirówkowe typu Eppendorf, o objętości 1.5 ml, wolne od DNA, DNaz, Rnaz, pirogenów
8. | Roztwór o wysokiej aktywności przeciwko zanieczyszczeniom DNA i RNA do dekontaminacji powierzchni, sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz pipet.
9. | Sterylne probówki typu Falcon, samostojące, nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, zakręcane, wyposażone w miejsce na opis oraz skalę, o objętości 50 ml, pakowane w worki
10. | Ultraczysta, dejonizowana, sterylna woda, wolna od nukleaz do zastosowania w biologii molekularnej, głównie w technice PCR w czasie rzeczywistym
11. | Alkohol etylowy 96-100 % czysty do analizy (czda)
L.p. | Warunki dostaw | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
8. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia maksymalnie 5 dni roboczych
9. | Warunki transportu nie zmieniające właściwości produktu
10. | Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy.
11. | W przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostawy, zamawiający ma prawo do zamówienia odczynników, materiałów zużywalnych, usług i sprzętu u innego dostawcy.