ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

# Sufitowa diodowa lampa operacyjna  z przygotowaniem pod kamerę HD 	x 3 ZESTAWY

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |
| --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| Sufitowa diodowa lampa operacyjna z przygotowaniem pod kamerę HD |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  |  |
|  | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). | TAK |  |  |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 150 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 150 000 lux | TAK |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 95 | Ra: ≥ 99 – 10 pkt. Ra: ≥ 98 – 5 pkt. Ra: ≥ 95 -97 – 0 pkt. |  |  |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 96 | R9: ≥ 99 – 10 pkt. R9: ≥ 98 – 5 pkt. R9: ≥ 96 -97 – 0 pkt. |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 [mm] | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Regulacja temperatury barwowej światła zakresie min 3800 – 4800 [K] | TAK |  |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale ≥ 180 [mm] do ≤ 270 [mm] | TAK |  |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz. | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5% | TAK |  |  |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. Jako uchwyt „brudny” rozumie się wydzielone miejsce na czaszy lampy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 230V ,50 [Hz] | TAK |  |  |
|  | Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach maks 300 [W] | TAK |  |  |
|  | Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 | TAK |  |  |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 godz. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia czasz gładka bez szczelin, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | TAK |  |  |
|  | Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |  |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK |  |  |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy stropem laminarnym. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – min. 5 szt. na każdą z czasz | TAK |  |  |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania lampy o możliwość instalacji dotykowego zewnętrznego sterownika lampy, zainstalowanego na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami tj. włączanie / wyłączanie lampy; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego. | TAK |  |  |
|  | Lampa główna przygotowana pod instalację kamery HD, centralnie w osi czaszy /bez użycia narzędzi/, z możliwością regulacji położenia lampy za pomocą uchwytu sterylizowanego. Minimalne wymagania dla kamery: Sensor obrazu 1/3 CMOS Ilość pikseli 1920x1080i Czułość – min. 25 Lux Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – min. 10x Zoom cyfrowy – min. 12x | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania lampy o strumieniowanie obrazu HD po sieci lokalnej szpitala. | TAK |  |  |
|  | Lampa przygotowana pod instalację dodatkowego trzeciego ramienia prostowodowego i sprężystego, zainstalowanego na wspólnej osi z lampami operacyjnymi. Trzecie ramię dedykowane pod monitor min. 26"TFT LCD.. | TAK |  |  |
| Inne wymagania |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)