## 2.Chłodziarki farmac.LIEBHERR
Zalącznik 1B
Pakiet 2 - Sprzęt chłodniczy farmaceutyczny do przechowywania leków typu LIEBHERR
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi / Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Chłodziarka (farmaceutyczna) z mozliwością zastosowania jako podblatowa (równoważna z LIEBHERR MKUv 1613 MediLine) - powinna spelniać wymagania normy DIN 58345; o nastepujących parametrach: - pojemność brutto, całkowita ok. 152 L, (użytkowa ok. 109 L),/+/-10%/ - wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 600/615/max do 820 mm, - dynamiczny system chłodzenia, - automatyczne odszranianie, - nominalny zakres temperatury +5°C, stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - maksymalna fluktuacja 4,9 °C, - gradient 5,1 °C, - drzwi ze szkła izolacyjnego zamykane na zamek, - drzwi samoczynnie zamykane z możliwiość zmiany kierunku otwierania drzwi, - sterownie elektroniczne, - wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy, - alarm optyczny i dzwiękowy bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godzin, - złacze RS 485, styk dotykowy, - oświetlenie wewnętrzne pionowe LED, włączane osobno, - 4 półki z powloką z tworzywa sztucznego, w tym 3 z regulacją wysokości, - maksymalne obciązenie półki do 45 kg, - powierzchnia użytkowa półek (SxG) 440/420 mm, - napięcie i moc znamionowa 220- 240V ~; 1,0A - bezprzewodowy system monitoringu temperatury np.: EFENTO lub równoważny z możliwością przesyłania danych SMS i e-mail do dowolnej liczby odbiorców, generowania automatycznych raportów, powiadamiania dźwiękowe o przekroczonych temperaturach oraz sygnalizowanie braku prądu w obiekcie | szt. | 1
RAZEM netto/ brutto: |  |  |  |  | 0 | 0