## zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1 -Endoproteza całkowita stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | 30
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46mm co 2mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | 30
3 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | 30
4 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. | 30
5 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; . Stożek 12/14. | 30
6 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12. Stożek 12/14 | 30
7 | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. | 5
8 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. | 5
9 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | 30
10 | ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | 30
11 | ostrze wąskie 25mm x 10mm x 0,6mm | 50
RAZEM
Instrumentarium i implanty wypożyczane na czas umowy(min 50kpl) lub na czas zabiegu na zasadzie Orthokit

## zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 2
System rewizyjnej rotacyjnej endoprotezy stawu kolanowego z opcją endoprotezy zawiasowej
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa | Nr katalogowy
1 | Komponent udowy występujący w co najmniej 4 rozmiarach, z możliwością zastosowania podkładek wyrównujących ubytki kostne, trzpieni przedłużających oraz kołnierzy udowych. System pozwalający na śródoperacyjną zmianę kwalifikacji na endoprotezę zawiasową. | 10
2 | Komponent udowy występujący w trzech rozmiarach związany środoperacyjnie za pomocą bolca z wkładem polietylenowym. Komponent przystosowany do użycia z kołnierzami udowymi i trzpieniami przedłużającymi. | 10
3 | Element piszczelowy "mobile bearing" w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | 10
4 | Element piszczelowy typu MBT w trzech rozmiarach 2, 3, 4 dodatkowo pogrubiony o 15 mm i 25 mm | 10
5 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, rotujący, tylnie stabilizowany, wzmocniony, w grubościach od 10 do 30 mm dla każdego z rozmiarów. | 10
6 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, rotujący, tylnie stabilizowany, wzmocniony rdzeniem metalowym, w grubościach od 12 do 31 mm dla każdego z rozmiarów przystosowany do uda zawiasowego. | 10
7 | Trzpień przedłużający zapewnia stabilność i odpowiednie ustawienie implantu. Rowkowanie trzpienia zwiększają stabilność rotacyjną i redukują ból na końcu trzpienia | 10
8 | Trzpień cementowy zapewnia stabilność i odpowiednie ustawienie implantu, przeznaczony dla słabej jakości kości | 10
9 | Podkładki piszczelowa dla platformy piszczelowej MBT o rozmiarach 5 mm,10 mm i 15 mm oraz podkładki udowe: dystalne w rozmiarach 4-16 mm i tylne w rozmiarach 4 i 8 mm. | 10
10 | Kołnierz udowy bezcementowy wypełniający ubytki kostne, zapewniający kompresyjne obciążenie kości, zapewniający stabilność implantu | 10
11 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy, wypełniający ubytki kostne i zapewniający kompresyjne obciążanie kości, zapewniający stabilność implantu | 10
12 | Śruba łącząca adapter z elementem udowym | 10
13 | Element posiadający 5 i 7 stopni koślawości | 10
14 | Komponent rzepki okrągły w czterech rozmiarach od 32 mm do 41 mm | 10
15 | Ostrze do piły o wymiarch 25mm x 10mm x 0,6mm | 50