Postępowanie nr: WB.2710.28.2025.KB;

Załącznik nr 1

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: „Dostawa wirówki z funkcją chłodzenia oraz rotorów do płytek wielodołkowych i probówek wraz z instalacją oraz instruktażem pracowników w zakresie obsługi”,  oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (45  dni od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

Tabela 1.

| Pln |
| --- |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)* (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz model proponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

- Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

…………………………………  ………………………………………………….

(miejscowość, data)		  (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.28.2025.KB;

Załącznik nr 2

## ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wirówki z funkcją chłodzenia oraz rotorów do płytek wielodołkowych i probówek do Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz instruktażem pracowników w zakresie obsługi.

| LP. | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) Wykonawca powinien potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać. Wykonawca powinien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 30.) |
| --- | --- | --- |
| A | B | ### C |
| ### Parametry techniczne |  |  |
| ### Wirówka |  |  |
|  | Musi posiadać funkcje chłodzenia |  |
|  | Musi działać w zakresie prędkości min. od 100 rpm do 17 500 rpm |  |
|  | W zakresie do 5 000 rpm skok co max. 10 rpm, powyżej 5 000 rpm skok co max. 100 rpm |  |
|  | Maksymalna siła wirowania min. 31 130 x g |  |
|  | Rotor przeznaczony do wirowania probówek o poj. 1,5/2,0mL musi osiągać maksymalną prędkość i hamować w czasie min. 15 s |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wirowania w przedziale min. od 30 s do 99 h 59 min |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego |  |
|  | Możliwość zapisania min. 50 programów użytkownika w pamięci wirówki |  |
|  | Min. pięć z zapisanych programów można wywołać bezpośrednio za pomocą przycisków na panelu sterowania |  |
|  | Posiada pokrętła umożliwiające ustawienie czasu i prędkości wirowania |  |
|  | Poziom hałasu max. 54 dB |  |
|  | Działanie w zakresie temperatur min. od —11 °C do +40 °C |  |
|  | System identyfikacji niewyważenia rotora oraz automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora i ograniczenia prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika nr zainstalowanego rotora |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po min. 8 godzinach bezczynności |  |
|  | Funkcja utrzymania temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy |  |
|  | Funkcja szybkiego wstępnego schładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz rotora |  |
|  | Czas schładzania komory od temperatury pokojowej do 4 °C max. 15minut |  |
|  | Możliwość ustawienia wartości rpm i rcf oraz szybkiego konwertowania tych prędkości między sobą |  |
|  | Wyposażenie w dren odprowadzający wilgoć z komory wirowania |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 56 kg, wymiary maksymalne 38 x 64 x 30 cm (s x g x w), wysokość z otwartą pokrywą max. 63 cm |  |
| ### Rotor do płytek wielodołkowych (1szt.) |  |  |
|  | Możliwość wirowania min. 2 płytek wielodołkowych |  |
|  | Maksymalna prędkość działania min. 4 680 rpm (do 2 204 x g) |  |
| ### Rotor do probówek (1szt.) |  |  |
|  | Możliwość wirowania min. 30 probówek o poj. 1,5/2,0mL |  |
|  | Wykonany z aluminium |  |
|  | Maksymalna prędkość wirowania min. 14 000 rpm (25 000xg) |  |
|  | Wyposażony w aerozoszczelną pokrywę, która w przypadku pęknięcia lub otwarcia się probówki w trakcie wirowania chroni komorę wirówki przed zalaniem |  |
|  | Sterylizowalny w autoklawie w min. 121 °C przez min. 20min |  |
|  | Możliwość użycia adapterów do probówek o poj. 0,2mL, 0,4mL i 0,5mL |  |
| ### Inne |  |  |
|  | ### Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa |  |  |  |
|  | ### Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |  |

(miejscowość, data)						   (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Postępowanie nr: WB.2710.28.2025.KB;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: „Dostawa wirówki z funkcją chłodzenia oraz rotorów do płytek wielodołkowych i probówek wraz z instalacją oraz instruktażem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

(miejscowość, data)                                                             (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.28.2025.KB;

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wirówki z funkcją chłodzenia oraz rotorów do płytek wielodołkowych i probówek wraz z instalacją oraz instruktażem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 
w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.)  zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.