## Część 1
Tabela A – Część 1 - – Kompletny system holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami
	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) współpracujące z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań	nie dotyczy
2	System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint	nie dotyczy
3	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)	nie dotyczy
4	Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN	nie dotyczy
5	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji	nie dotyczy
6	Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
7	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie	nie dotyczy
8	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów	nie dotyczy
9	Możliwość stworzenia indywidualnego / plan pomiarowego	nie dotyczy
10	Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem	nie dotyczy
11	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów	nie dotyczy
12	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów	nie dotyczy
13	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
14	Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. / Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. / Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu.	nie dotyczy
15	Menu i raporty w języku polskim	nie dotyczy
16	Tryby pracy administratora i użytkowników systemu	nie dotyczy
17	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu	nie dotyczy
18	Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych	nie dotyczy
19	Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych	nie dotyczy
20	Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów	nie dotyczy
21	Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM	nie dotyczy
22	Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32)	nie dotyczy
23	Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania	nie dotyczy
24	Konfigurowalny interfejs użytkownika	nie dotyczy
25	Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie	nie dotyczy
26	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych.	nie dotyczy
27	Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników	nie dotyczy
28	Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, / ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011	nie dotyczy
29	Możliwe rozmiary mankietu:Duży: 33-44 cmŚredni: 25-34 cmMały 18-25 cm	nie dotyczy
30	Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi pracujący metodą oscylometryczną, krokowe wypuszczanie powietrza	nie dotyczy
30.a.	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego	nie dotyczy
31	Czas ciągłego zapisu min.51 godz.	nie dotyczy
32	Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin	nie dotyczy
33	Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów	nie dotyczy
34	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów	nie dotyczy
35	Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne	nie dotyczy
36	Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty.	nie dotyczy
37	Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.	nie dotyczy
38	Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg	nie dotyczy
39	Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ minDokładność pomiaru±3mmHg lub ±2%	nie dotyczy
40	Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)	nie dotyczy
41	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI	nie dotyczy
42	Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg	nie dotyczy
43	Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny	nie dotyczy
44	Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB	nie dotyczy
45	Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu / dedykowanego przycisku.	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
46	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą	nie dotyczy
47	Przycisk informacji o pobraniu leku	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
48	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta	nie dotyczy
49	Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)	nie dotyczy
50	Wyświetlacz LCD w rejestratorze	nie dotyczy
51	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora	nie dotyczy
52	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA	nie dotyczy
53	Waga bez akumulatorów max. 190g	nie dotyczy
54	Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
55	Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera	nie dotyczy
56	Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. / -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy / -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy / -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia	nie dotyczy
57	W zestawie futerał z paskiem, mankiet standardowy, zestaw akumulatorów, ładowarka, walizka, kabel optyczny USB	nie dotyczy
58	1.2 Rejestrator typu holter – 18 szt.	nie dotyczy
59	- rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi – 18 szt.	nie dotyczy
60	Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi pracujący metodą oscylometryczną, krokowe wypuszczanie powietrza	nie dotyczy
61	Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint	nie dotyczy
62	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego	nie dotyczy
63	Czas ciągłego zapisu min.51 godz.	nie dotyczy
64	Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin	nie dotyczy
65	Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów	nie dotyczy
66	Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów	nie dotyczy
67	Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne	nie dotyczy
68	Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty.	nie dotyczy
69	Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.	nie dotyczy
70	Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg	nie dotyczy
71	Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ minDokładność pomiaru±3mmHg lub ±2%	nie dotyczy
72	Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)	nie dotyczy
73	Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI	nie dotyczy
74	Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg	nie dotyczy
75	Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny	nie dotyczy
76	Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB	nie dotyczy
77	Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu / dedykowanego przycisku.	nie dotyczy
78	Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą	nie dotyczy
79	Przycisk informacji o pobraniu leku	nie dotyczy
80	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta	nie dotyczy
81	Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)	nie dotyczy
82	Wyświetlacz LCD w rejestratorze	nie dotyczy
83	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie / uruchamiania rejestratora	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
84	Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA	nie dotyczy
85	Waga bez akumulatorów max. 190g	nie dotyczy
86	Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm	nie dotyczy
87	Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera	nie dotyczy
88	Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. / -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy / -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy / -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia	nie dotyczy
89	W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, zestaw akumulatorów, ładowarka, walizka	nie dotyczy
90	1.3 Akcesoria do rejestratora typu holter – mankiety do pomiaru – 28 szt.	nie dotyczy
91	- zestaw akcesoriów: mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – rozmiar standard – 20 szt. (kompatybilny z p. 1.2.1, mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – rozmiar powiększony – 8 szt, kompatybilny z p. 1.2.1)	nie dotyczy
92	1.4 Akcesoria do rejestratora typu holter – oprogramowanie do analizy- 3 szt.	nie dotyczy
94	System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) współpracujące z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań	nie dotyczy
95	System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (oprogramowanie) kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem BTL CardioPoint	nie dotyczy
96	Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)	nie dotyczy
97	Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN	nie dotyczy
98	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji	nie dotyczy
99	Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
100	Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie	nie dotyczy
101	Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów	nie dotyczy
102	Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego	nie dotyczy
103	Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem	nie dotyczy
104	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów	nie dotyczy
105	Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów	nie dotyczy
106	Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)	TAK – 5 pkt, NIE - 0 pkt
107	Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu.	nie dotyczy
108	Menu i raporty w języku polskim	nie dotyczy
109	Tryby pracy administratora i użytkowników systemu	nie dotyczy
110	Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu	nie dotyczy
111	Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych	nie dotyczy
112	Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych	nie dotyczy
113	Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów	nie dotyczy
114	Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM	nie dotyczy
115	Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32)	nie dotyczy
116	Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania	nie dotyczy
117	Konfigurowalny interfejs użytkownika	nie dotyczy
118	Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie	nie dotyczy
119	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych.	nie dotyczy
120	Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników	nie dotyczy
121	Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, / ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011	nie dotyczy
122	Możliwe rozmiary mankietu:Duży: 33-44 cmŚredni: 25-34 cmMały 18-25 cm	nie dotyczy
123	Kabel optyczny USB do programowania	nie dotyczy
124	1.5. Akcesoria do rejestratora typu holter – inne -10 szt	nie dotyczy
125	Etui/kabura (kompatybilny z p. 1.2)- 10 sztuk	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania
	Nazwa oprogramowania
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	System holterowski pomiaru ciśnienia z akcesoriami	szt.	3
	Rejestrator typu holter bez akcesoriów	szt.	18	nie dotyczy
	Akcesoria do rejestratora typu holter – mankety do pomiaru	szt.	28
	Akcesoria do rejestratora typu holter – oprogramowanie do analizy	szt.	3
	Akcesoria do rejestratora typu holter – inne (10 szt. etui z pasem biodrowym lub pasem naramiennym zamyjane na zatrzask lub suwak	zest	10
	Łącznie

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C (łącznie), Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym	………………………………….. / (miejscowość, data)

## Część 2
Tabela A – Część 2 -Aparat do znieczulania wysokiej klasy
	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny	nie dotyczy
2	Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane	nie dotyczy
3	Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa do 6,0 bar	nie dotyczy
4	Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu	nie dotyczy
5	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut w warunkach standardowych	Powyżej 90 minut -10 pkt
6	Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu	nie dotyczy
7	Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym	nie dotyczy
8	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora	nie dotyczy
9	System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O	nie dotyczy
10	Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta	nie dotyczy
11	Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki sterylizowane parowo	nie dotyczy
12	Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu	nie dotyczy
13	Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow	nie dotyczy
14	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum	nie dotyczy
15	Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 18 l/min	nie dotyczy
16	Miejsca aktywne do zamocowania dwóch parowników w systemie Interlock lub AutoExclusion	nie dotyczy
17	W dostawie 24 zbiorniki jednorazowe z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml (jeśli mniejsza objętość oferowanego wapna niż 1200 ml to należy zaoferować min. 28,8 litra lub więcej)	nie dotyczy
18	Respirator, tryby wentylacji	nie dotyczy
19	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu	nie dotyczy
20	Wentylacja kontrolowana objętościowo	nie dotyczy
21	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo	nie dotyczy
22	Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS)	nie dotyczy
23	Tryb wentylacji typu AutoFlow, synchronizowany objętościowo (VC-SIMV/AF) i objętościowy (VC-CMV/AF)	nie dotyczy
24	CPAP/PSV	nie dotyczy
25	Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min	nie dotyczy
26	Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)	nie dotyczy
27	Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze	nie dotyczy
28	Regulacje	nie dotyczy
29	Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 odd/min	nie dotyczy
30	Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50%	nie dotyczy
31	Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5	nie dotyczy
32	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml	nie dotyczy
33	Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min	nie dotyczy
34	Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O)	nie dotyczy
35	Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O	nie dotyczy
36	Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres	nie dotyczy
37	Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)	nie dotyczy
38	Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika	nie dotyczy
39	Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika	nie dotyczy
40	Prezentacje	nie dotyczy
41	Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ	nie dotyczy
42	Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych	nie dotyczy
43	Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
44	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora	nie dotyczy
45	Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową)	nie dotyczy
46	Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora	nie dotyczy
47	Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta)	nie dotyczy
48	Prezentacja trendów graficznych, funkcja "Zoom +/ Zoom -" ułatwiająca wybór interesującego okresu czasu, funkcja kursora - prezentacja wartości dla konkretnego punktu w czasie	nie dotyczy
49	Prezentacja podatności, oporu i elastancji	nie dotyczy
50	Funkcjonalność	nie dotyczy
51	Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej min.15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu	Powyżej 15 cali -10 pkt
52	Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika	nie dotyczy
53	Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu	nie dotyczy
54	Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji	nie dotyczy
55	Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu)	nie dotyczy
56	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
57	Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta	nie dotyczy
58	Powrót próbki gazowej do układu oddechowego	nie dotyczy
59	Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu, danych trendów	nie dotyczy
60	Jednoczesna prezentacja min. pętli oddechowych (objętość/ciśnienie, przepływ/objętość) z pętlą referncyjną	nie dotyczy
61	Prezntacja parmetrów cyfrowych wdechowej i wydechowej objętości oddechwej z pomiarem minutowej objętości oddechowej	nie dotyczy
62	Trendy graficzne (min. 12 parametrów) i tabelaryczne (min. 22 parametry) i minitrendy	nie dotyczy
63	Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta	nie dotyczy
64	Alarmy	nie dotyczy
65	Funkcja Autoustawienia alarmów	nie dotyczy
66	Alarm ciśnienia w drogach oddechowych	nie dotyczy
67	Alarm objętości minutowej	nie dotyczy
68	Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2	nie dotyczy
69	Alarm stężenia anestetyku wziewnego	nie dotyczy
70	Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O	nie dotyczy
71	Alarm wykrycia drugiego anestetyku	nie dotyczy
72	Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania	nie dotyczy
73	Inne	nie dotyczy
74	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii	nie dotyczy
75	Oprogramowanie w języku polskim.	nie dotyczy
76	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml.	nie dotyczy
77	Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA	nie dotyczy
78	Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami	nie dotyczy
79	Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury	nie dotyczy
80	Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności	nie dotyczy
81	System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów w formie wychylającej się klapki informującej użytkownika o sile odciągu gazów na stanowisku	nie dotyczy
82	Wymagane akcesoria dodatkowe	nie dotyczy
83	Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C	nie dotyczy
84	Jednorazowe układy oddechowe, (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) – min. 25 szt	nie dotyczy
85	Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. (nie dopuszcza się wkładów ssaka bez substancji żelującej umowżliwiającej wyrzucenie wkładu jako odpad komunalny zamiast odpadu medycznego) wraz z drenem ssaka o dł. min. 2 m – min. 25 szt.	nie dotyczy
86	Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.	nie dotyczy
87	Linie próbkujące min. 50 szt.	nie dotyczy
88	Czujniki przepływu min. 2 szt. wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji zamontowane w aparacie do znieczulania oraz min. 5 szt. dodatkowych wielorazowych czujników przepływu z możliwością sterylizacji lub dezynfekcji	nie dotyczy
89	W dostawie 24 zbiorniki jednorazowe z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml (jeśli mniejsza objętość oferowanego wapna niż 1200 ml to należy zaoferować min. 28,8 litra lub więcej)	nie dotyczy
90	Akcesoria pomiarowe i użytkowe kompatybilne z aparatami klasy Primus stanowiącymi własność Zamawiającego	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
91	Monitor do aparatu, wymagania ogólne	nie dotyczy
92	Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora	nie dotyczy
93	Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji	nie dotyczy
94	Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów	nie dotyczy
95	Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym	nie dotyczy
96	Możliwość rozbudowy o jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 16 krzywych dynamicznych w dowolnym momencie, bez wysyłania zestawu do serwisu	nie dotyczy
97	Możliwość wyposażenia części stacjonarnej monitora w ekran o przekątnej min. 21"	nie dotyczy
98	Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
99	Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami	nie dotyczy
100	Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków ekranowych, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe", które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania.	nie dotyczy
101	Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą klawiatury i myszy	Tak 20 pkt; Nie – 0 pkt
102	Możliwość rozbudowy oferowanego systemu monitorowania o komputerową kartę znieczulenia, posiadającą przynajmniej następującą funkcjonalność: - możliwość automatycznego pobierania danych pacjenta ze szpitalnego systemu komputerowego (typu HIS), z wykorzystaniem protokołu HL7 (przynajmniej imię i nazwisko, wiek, wzrost i masa ciała), na podstawie wprowadzonego numeru identyfikacyjnego - dokumentacja terapii płynowej i lekowej - formularze do wydruku oparte na aktualnym rozporządzeniu Ministra zdrowia - możliwość archiwizacji - możliwość wykorzystania zbieranych danych do analiz i porównań, przy wykorzystaniu standardowych narzędzi analitycznych Możliwość takiej rozbudowy dostępna w dniu składania oferty.	nie dotyczy
103	Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe: w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych parametrów i pętli oddechowych oraz stężeń wszystkich gazów monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci. Możliwość jednoczesnego podłączenia przynajmniej 3 dodatkowych urządzeń	nie dotyczy
104	Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc	nie dotyczy
105	Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem kolorystyki, wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych	nie dotyczy
106	Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki)	nie dotyczy
107	Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do parametrów mierzonych przez monitor, za pośrednictwem sieci szpitala, przewodowej i bezprzewodowej, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu danych z monitorów pacjenta możliwy tylko i wyłącznie przez upoważniony personel, po zalogowaniu się do systemu, za pomocą nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych	nie dotyczy
108	Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych możliwe tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu przy pomocy nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. W szczególności wyklucza się każdą możliwość bezpośredniego kopiowania danych pacjenta z monitora na wymienne nośniki pamięci (USB, SD itp.), podłączane do monitora	nie dotyczy
109	Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zestaw narzędzi programistycznych, umożliwiających tworzenie przez użytkownika własnych aplikacji komputerowych, służących do oglądania i przetwarzania monitorowanych danych pacjenta za pośrednictwem urządzeń komputerowych	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
110	W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów i zdarzeń alarmowych przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania	nie dotyczy
111	Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania na ramieniu aparatu wraz z modułem/monitorem transportowym umieszczonym poniżej. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta	nie dotyczy
112	Alarmy	nie dotyczy
113	Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów	nie dotyczy
114	Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów	nie dotyczy
115	Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu	nie dotyczy
116	Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z każdej strony monitora (360 stopni)	nie dotyczy
117	Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia	nie dotyczy
118	Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora. Wyjątkiem jest wystąpienie zdarzenia alarmowego lub wyciszenie	nie dotyczy
119	Transport pacjenta	nie dotyczy
120	Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora będącego na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent	nie dotyczy
121	Monitor wyposażony w moduł transportowy z możliwością ciągłego monitorowania przynajmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów modułu transportowego, urządzeń podłączonych na poprzednim stanowisku, wyników obliczeń oraz zdarzeń alarmowych	nie dotyczy
122	Rozpoczęcie i zakończenie transportu monitora nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki, bez konieczności demontowania uchwytu transportowego	nie dotyczy
123	Masa modułu transportowego z wbudowanymi modułami do EKG, TEMP, NIBP, CO2 max. 2 kg	nie dotyczy
124	Zasilanie z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania	nie dotyczy
125	Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu	nie dotyczy
126	Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”.	nie dotyczy
127	Ekran dotykowy modułu transportowego przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem, czy palcami po ekranie	nie dotyczy
128	Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta	nie dotyczy
129	Moduł przystosowany do warunków transportowych z odpowiednim kształtem obudowy ułatwiającym przenoszenie lub zewnętrzny uchwyt, którego nie trzeba demontować na czas dokowania	nie dotyczy
130	Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe (WiFi) z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż oparte na standardach przemysłowych, nie będą akceptowane. Rozbudowa o WiFi możliwa bez konieczności wysyłania monitora do serwisu. Funkcjonalność WiFi nie może zmienić wymiarów, masy, ani odporności modułu na warunki zewnętrzne	Tak 10pkt: Nie – 0 pkt
131	Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, którego nie da się uszkodzić mechanicznie przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu modułu, które nawet jeśli jest uszkodzone, nie przenosi uszkodzeń na inne moduły.	nie dotyczy
132	Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni	nie dotyczy
133	Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego	nie dotyczy
134	Możliwości monitorowania parametrów	nie dotyczy
135	Pomiar EKG	nie dotyczy
136	Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego	nie dotyczy
137	Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii	nie dotyczy
138	Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski	nie dotyczy
139	Pomiar oddechu	nie dotyczy
140	Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie	nie dotyczy
141	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)	nie dotyczy
142	Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET	nie dotyczy
143	Możliwość zmiany w przyszłości przez użytkownika na pomiar saturacji algorytmem Nellcor pozwalającym na wykorzystanie wszystkich czujników z katalogu Nellcor – bez konieczności wysyłania monitora do producenta	nie dotyczy
144	Możliwość rozbudowy w przyszłości pomiaru SpO2 o: SpHb™, SpOC™, SpMet®, SpCO®	nie dotyczy
145	Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowych oznaczeń, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru	nie dotyczy
146	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia	nie dotyczy
147	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin	nie dotyczy
148	Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez przynajmniej 5 minut	nie dotyczy
149	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie	nie dotyczy
150	Inwazyjny pomiar ciśnienia	nie dotyczy
151	Możliwość przypisania nazw do poszczególnych torów pomiarowych, powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw	nie dotyczy
152	Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu	nie dotyczy
153	Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika	nie dotyczy
154	Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia, w oparciu o krzywą referencyjną oddechu	nie dotyczy
155	Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem)	nie dotyczy
156	Pomiar temperatury	nie dotyczy
157	Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur	nie dotyczy
158	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników	nie dotyczy
159	Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz 1, 2… lub a, b…) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw	nie dotyczy
160	Moduł lub zewnętrzny monitor do pomiaru temperatury głębokiej sposobem nieiwazyjnym	nie dotyczy
161	Pomiar CO2	nie dotyczy
162	Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu	nie dotyczy
163	Pomiar zwiotczenia	nie dotyczy
164	Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą osobnego monitora (nie dopuszcza się moduł do dedykowanego monitora – możliwość pracy na różnych stanowiskach niezależnie od posiadanego monitora przy aparacie do znieczulania) poprzez stymulację nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch	nie dotyczy
165	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe na ok. miesiąc pracy przy założeniu 10 pomiarów dziennie; nie dopuszcza się urządzenia bez zasilania awaryjnego	nie dotyczy
166	Obsługa monitora za pomocą pokrętła nastawczego; menu w jęz. polskim, ekran kolorowy	nie dotyczy
167	Waga monitora ok. 190 gram bez kabli pomiarowych; poniżej 350 g. z kablami pomiarowymi	nie dotyczy
168	Monitor zamontowany na ruchomym ramieniu ułatwiającym użytkownikowi zmianę konta nachylenia ramienia w poziomie	nie dotyczy
169	Możliwość stosowania czujników jednorazowych	nie dotyczy
170	Wymagane akcesoria pomiarowe	nie dotyczy
171	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 2 metry	nie dotyczy
172	Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry	nie dotyczy
173	Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm. – min. 5 szt. w różnych rozmiarach. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 4 metrów	nie dotyczy
174	Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry	nie dotyczy
175	Min. 60 jednorazowych elektrod pomiarowych do pomiaru temperatury głębokiej sposobem nieinwazyjnym (pomiar na czole pacjenta)	nie dotyczy
176	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 2 torach z przygotowaniem pod przetworniki Baxter	nie dotyczy
177	Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych na dłoni pacjenta	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A.
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A.1.	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi – przedmiotu zamówienia opisengo w Tabeli A	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C (łącznie) , Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
Tabela A – Część 3 – Platforma hemodynamiczna
Lp.	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi, metodą termodylucji oraz satuarcji tkankowej.	nie dotyczy
2	Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego.	nie dotyczy
3	Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę Volume Clamp (zaciśniętej objętości). / Algorytm wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania w celu zrekonstruowania krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. / Mankiety na palec są wyposażone w czujnik pletyzmograficzny, który stanowi połączenie źródła i odbiornika światła, w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu.	nie dotyczy
4	Moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: za pomocą cewnika Swan-Ganza, za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO	nie dotyczy
5	Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) przy wykorzystaniu analizy tkankowej 5 długości fal. Elektrody zapewniają głębokość penetracji światła powyżej 2 cm.	nie dotyczy
6	Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: / - rzut serca (CO); / - rzut serca indeksowany (CI) / - objętość wyrzutowa (SV); / - indeks objętości wyrzutowej (SVI) / - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); / - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) / - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); / - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) / - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) / - Częstość tętna (PR) / - Saturacja tkankowa (StO2) / - zmienność ciśnienia tętna (PPV) / - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund / - dynamiczna elastancja tętnic (Eadyn) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund / - wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory (dP/dt) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund / - względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb	nie dotyczy
7	Wyświetlanie danych w postaci ekranów: / kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe / ekran stanu fzjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym / ekran zogniskowany umożliwia obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z maksymalnie trzema parametrami kluczowymi / ekran graficzny/ tabelaryczny umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej oraz innych wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej. / dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia	nie dotyczy
8	Ekran dotykowy o przekątnej min 10 cali i rozdzielczości min 1024x768	nie dotyczy
9	Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG	nie dotyczy
10	Dodatkowe zasilanie akumulatorowe z możliwością wymiany bez interwencji serwisu	nie dotyczy
11	Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki)	Tak-5 pkt: Nie- 0 pkt
12	Menu w języku polskim
13	Waga aparatu nie więcej niż 5,5 kg	Waga 5 kg lub mniej – 5 pkt
14	Statyw do zamontowania monitora.

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A.
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi – przedmiotu zamówienia opisengo w Tabeli A	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C (łącznie) , Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 4
Tabela A – Część 4 – System monitorowania intensywnej opieki kardiologicznej
	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Kardiomonitor modułowy min. 19” z modułami transportowym – 10 szt.	nie dotyczy
2	Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z:- jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorachWszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych.Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne. Zewnętrzna kieszeń lub kieszenie umożliwiające podłączenie min. do 4 modułów pomiarowych.	nie dotyczy
3	Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne.	nie dotyczy
4	Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna (min. IP21), odporna na środki dezynfekcyjne.	nie dotyczy
5	Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego.	nie dotyczy
6	Element/moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin.	nie dotyczy
7	Element/moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej, min. 6’’ z obsługą gestów oraz automatyczną rotacją ekranu 90/180 stopni.	nie dotyczy
8	Element/moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz.	nie dotyczy
9	Wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze.	nie dotyczy
10	Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg.	nie dotyczy
11	Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów.	nie dotyczy
12	Przekątna ekranu, min. 19 cali.	nie dotyczy
13	Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne (min. 8 krzywych).	nie dotyczy
14	Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika, min. 20 konfiguracji bez udziału serwisu.	nie dotyczy
15	Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia automatycznie dopasowujący poziom jasności względem warunków otoczenia.	nie dotyczy
16	Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim.	nie dotyczy
17	Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 20 różnych profili.	nie dotyczy
18	Wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora do plików w formacie PDF. Szyfrowane połączenie sieciowe uniemożliwiające przechwycenie danych.	nie dotyczy
19	Możliwość podglądu na ekranie zapisów z innego kardiomonitora tej samej marki.	nie dotyczy
20	Wbudowany klient systemu Citrix Xen.	Tak-3 pkt:Nie 0 pkt
21	Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5).	Tak-3 pkt:Nie 0 pkt
22	Wbudowane min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrowanym sygnałem, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG.	nie dotyczy
23	Gniazdo cyfrowe umożliwiające podłączenie ekranu kopiującego np. HDMI lub DVI (możliwość rozbudowy).	nie dotyczy
24	Szyfrowanie zgromadzonych danych pacjenta w wewnętrznym systemie plików kardiomonitora.	nie dotyczy
25	Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD.	Tak-3 pkt:Nie 0 pkt
26	Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca.	nie dotyczy
27	Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe.	nie dotyczy
28	Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu.	nie dotyczy
29	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności.	nie dotyczy
30	Kardiomonitor modułowy min. 15” z modułem transportowym – 1 szt.	nie dotyczy
31	Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne).	nie dotyczy
32	Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora.	nie dotyczy
33	Możliwość aktualizacji oprogramowania kardiomonitora o nowsze rewizje. Możliwość wgrania oprogramowania dedykowanego dla oddziałów realizujących procedury wysoce specjalistyczne (anestezjologia, kardiologia, blok operacyjny). Kardiomonitor automatycznie dopasowuje dostępne funkcje i ustawiania w odniesieni do specjalizacji oddziału uwzględniając specyfikę i charakter pracy.	nie dotyczy
34	Bateria wewnętrzna wymienna z minimalnym czasem pracy 2 godziny. Monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia.	nie dotyczy
35	Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): / - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, / - oddech, / - saturacja krwi SpO2 Nelcor, Masimo Rainbow SET lub FAST / - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, / - temperatura 1 kanał / - ciśnienie krwi metodą inwazyjną 1 kanał	nie dotyczy
36	Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1280 x 768), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego.	nie dotyczy
37	Ekran wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu do warunków otoczenia.	nie dotyczy
38	Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim	nie dotyczy
39	Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz wnikaniem wody min. IP21.	nie dotyczy
40	Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia 35 stopni C.	nie dotyczy
41	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz.	nie dotyczy
42	Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP32. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia z możliwością zadokowania w kardiomonitorze	nie dotyczy
43	Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła dostosowujący poziom podświetlenia ekranu do warunków otoczenia.	nie dotyczy
44	Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin).	nie dotyczy
45	Moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin.	nie dotyczy
46	Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz o przekątnej, min. 6’’ z obsługą gestów oraz automatyczną rotacją ekranu 90/180 stopni.	nie dotyczy
47	Moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz.	nie dotyczy
48	Wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze.	nie dotyczy
49	Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg.	nie dotyczy
50	Moduły pomiarowe:	nie dotyczy
51	Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG; monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR.	nie dotyczy
52	Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego.	Tak-3 pkt:Nie 0 pkt
53	Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach.	nie dotyczy
54	Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór.	nie dotyczy
55	Pomiar oddechów (RESP)Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu.	nie dotyczy
56	Pomiar saturacji (SPO2)Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET, Nellcor lub FAST; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%.Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-240 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%.	nie dotyczy
57	Możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI (w przypadku saturacji Masimo Rainbow SET). / Możliwość dostępna na etapie składania oferty.	Tak-10 pkt:Nie 0 pkt
58	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP)Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund; funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie.	nie dotyczy
59	Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz.	Tak-3 pkt:Nie 0 pkt
60	Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto.	nie dotyczy
61	Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości.	nie dotyczy
62	Pomiar temperatury (TEMP)Pomiar w 1 kanale w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 15 etykiet). / Możliwość podłączenia do 4 pomiarów temperatury równocześnie.	nie dotyczy
63	Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP)Pomiar w 2 kanałach z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie CPP i PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 30 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych.	nie dotyczy
64	Pomiar rzutu serca Picco / C.O. - dwa moduły / Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. W przypadku urządzeń zewnętrznych należy zaoferować funkcjonalność wyświetlania danych na kardiomonitorze głównym wraz z możliwością integracji tych danych.	nie dotyczy
65	Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.).	nie dotyczy
66	Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesył alarmów również szyfrowany).	Tak-10 pkt : Nie - pkt
67	Kardiomonitor mocowany na dedykowanym uchwycie ściennym o płynnej regulacji wspieranej gazowo lub dedykowana podstawa jezdna z koszem na akcesoria (do wyboru Zamawiającego).	nie dotyczy
68	Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin.	nie dotyczy
69	Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą.	nie dotyczy
70	Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: / - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów / - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji / - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta / - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów.	Tak-10 pkt : Nie - pkt
71	Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta.	nie dotyczy
72	Możliwość doposażenia w kolejne moduły pomiarowe innych parametrów m.in. etCO2, NMT, BIS, O3, EEG, SedLine, moduł gazów anestetycznych, moduł drukarki termicznej.	nie dotyczy
73	Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej.	Tak-10 pkt : Nie - pkt
74	Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: / - 1x wielorazowy przewód główny EKG 5/6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe / -1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi / - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) / - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy / - 1x czujnik temperatury wielorazowy / - 1x przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników	nie dotyczy
75	Dodatkowe akcesoria łącznie dla zestawu: / - 2x kpl przewodów EKG do 10-odpr. EKG diagnostycznego / - 2x przewód główny + adapter do temp. do wykonania pomiarów rzutu serca Picco / C.O. / - 2x mocowanie umożliwiające montaż modułu transportowego do m. in. ramy łóżka na czas transportu.	nie dotyczy
76	Moduł WI-Fi do komunikacji ze stacją centralnego monitorowania	nie dotyczy
77	Monitor z nadajnikiem telemetrycznym -pomiar EKG i SOP2 – 8 szt.	nie dotyczy
78	Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim.	nie dotyczy
79	Nadajniki komunikują się poprzez sieć dedykowaną, którą wykona Oferent na podzespołach dedykowanych przez producenta.	nie dotyczy
80	Nadajnik cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz nadajnika lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy. Masa nadajnika z zasilaniem max. 300g.	nie dotyczy
81	Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie.	nie dotyczy
82	Alternatywne zasilanie nadajnika bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Nadajnik wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy nadajnika przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny.	nie dotyczy
83	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,6”	nie dotyczy
84	Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym).	nie dotyczy
85	Pomiar EKG	nie dotyczy
86	Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej.	nie dotyczy
87	Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych.	nie dotyczy
88	Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii.	nie dotyczy
89	Pomiar SPO2	nie dotyczy
90	Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET lub FAST. Możliwość pomiaru saturacji razem z pomiarem EKG.	nie dotyczy
91	Akcesoria oraz wyposażenie dla wszystkich nadajników: / - 2x opakowanie ochronne dla nadajnika do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 200 szt. w opakowaniu) / - 1x ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 8 akumulatorów jednocześnie / - 20x akumulatory wielokrotnego ładowania / - 10x zestaw kabli 5 lub 6-odprowadzeniowych / - 10x sensor do pomiaru SPO2 dla dorosłych gumowy	nie dotyczy
92	Stacja centralnego monitorowania na 20 stanowisk oraz dodatkowa stacja podglądowa	nie dotyczy
93	System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii (opisać proponowane rozwiązanie).	nie dotyczy
94	System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32).	nie dotyczy
95	Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD.	nie dotyczy
96	Dodatkowe stanowisko do podglądu danych z centralnego monitorowania oraz z możliwością wydruku zapisanych danych.	nie dotyczy
97	Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych.	nie dotyczy
98	Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: / - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie / - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie).	nie dotyczy
99	Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora.	nie dotyczy
100	Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego.	nie dotyczy
101	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka.	nie dotyczy
102	Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.	nie dotyczy
103	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach.	nie dotyczy
104	Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu.	Tak-10 pkt : Nie - pkt
105	Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT.	nie dotyczy
106	Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego.	nie dotyczy
107	Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: / • Asystolia / • Vfib/Vtach / • Tachykardia komorowa / • Ciężka tachykardia / • Ciężka bradykardia / • Wysoka częstość skurczów ektopowych / • HR wysokie / • HR niskie / • Migotanie przedsionków (początek i koniec).	nie dotyczy
108	Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków).	nie dotyczy
109	Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii.	nie dotyczy
110	Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów.	nie dotyczy
111	Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych.	nie dotyczy
112	Oprogramowanie centrali w języku polskim.	nie dotyczy
113	Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu.	nie dotyczy
114	System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7.	nie dotyczy
115	Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4.	nie dotyczy
116	Zasilacz awaryjny typu UPS.	nie dotyczy
117	Możliwość rozbudowy systemu centralnego monitorowania o funkcjonalność elastycznej regulacji przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach.	nie dotyczy
118	Możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych o funkcję automatycznego tworzenia długoterminowego archiwum z przebiegu monitorowania pacjenta na czas minimum 12 miesięcy. System tworzenia archiwum pracuje z wykorzystaniem transakcyjnej bazy danych, umożliwiając w łatwy sposób odtworzenie i przeglądania zarchiwizowanych zapisów poprzez dedykowane dla rozwiązania oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych lub poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkowo funkcjonalność eksportu zgromadzonych danych do zewnętrznego serwera archiwizującego lub udostępnionego dysku sieciowego z możliwością późniejszego przeglądania np. w formacie .csv. / System musi umożliwiać min: / • automatyczne zbieranie parametrów liczbowych oraz rejestrowanych krzywych (zawsze minimum 2 krzywe EKG z próbkowaniem min. 500Hz) dla poszczególnych parametrów życiowych pacjenta zarówno z kardiomonitorów jak z innych urządzeń przy łóżku pacjenta np. respiratory, monitory rzutu serca / • automatyczne zbieranie i zapisywanie zdarzeń oraz alarmów / • automatyczne zbieranie zapisu trendów / • podgląd danych z możliwością generowania raportów dla poszczególnych pacjentów z zebranymi parametrami liczbowymi i/lub graficznymi (np. krzywe EKG, SPO2, inne) w dowolnie wskazanym przedziale czasowym na osi czasu.	nie dotyczy
119	Możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów oraz nadajników telemetrycznych o funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS.Zakres danych będących przedmiotem integracji:- integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG / - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) / - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania.	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	system	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi – przedmiotu zamówienia opisengo w Tabeli A	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C (łącznie) , Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Częśc 5
Tabela A - Część 5– Defibrylatory ze stymulacją oraz pomiarem SpO₂ i NIBP
	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań.	nie dotyczy
2	Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci	nie dotyczy
3	Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V	Tak – 20 pkt :Nie- 0 pkt
4	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J	Dłuższy czas – 5 pkt
5	Ciężar defibrylatora w kg max. 10kg	waga poniżej 10 kg – 5 pkt
6	Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia itp.	nie dotyczy
7	Norma IP min. 43	nie dotyczy
8	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna	nie dotyczy
9	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED	nie dotyczy
10	Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	nie dotyczy
11	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J	nie dotyczy
12	Dostępne poziomy energii zewnętrznej –min. 25	nie dotyczy
13	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta	nie dotyczy
14	Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne	nie dotyczy
15	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789.	nie dotyczy
16	Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych	nie dotyczy
17	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie	nie dotyczy
18	Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę	nie dotyczy
19	Regulacja prądu stymulacji 0-170 mA	nie dotyczy
20	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG	nie dotyczy
21	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta	nie dotyczy
22	Alarmy częstości akcji serca	nie dotyczy
23	Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min	nie dotyczy
24	Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.	nie dotyczy
25	Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie	nie dotyczy
26	Ekran kolorowy o przekątnej min 7 cali	przekątna powyżej 8 cali -10 pkt
27	Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm.	nie dotyczy
28	Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG	nie dotyczy
29	Możliwość Transmisji danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej.	nie dotyczy
30	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips.	nie dotyczy
31	Moduł pomiaru ciśnienia NiBP z mankietem dla dorosłych w rozmiarze standardowym i wydłużonym	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A (należy rozpisać do każdego ze sprzętów i oprogramowań)
	Producent urządzeń:
	Nazwa i typ urządzeń:
	Producent oprogramowania (jeżeli dotyczy)
	Nazwa oprogramowania (jeżeli dotyczy
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

	Tabela C – Cena za przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A.
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	2

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi – przedmiotu zamówienia opisengo w Tabeli A	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C (łącznie) , Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym