Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Aparat RTG z ramieniem C

Model aparatu:	…………………….

Producent:		…………………….

Kraj pochodzenia	……………………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator i lampa RTG |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak |  | - |
|  | Rok produkcji 2020 | Tak |  | - |
|  | Moc generatora RTG | Min. 15 kW |  | - |
|  | Częstotliwość tętnienia wysokiego napięcia | Min. 50 kHz |  | 50kHz – 0pkt. Największa wartość -10pkt. |
|  | Zakres napięć | Min. 40 - 120 kV |  | - |
|  | Zakres prądu [mA] Fluoroskopia ciągła (standardowa) Fluoroskopia ciągła (wysokokontrastowa) | Min. 10,0 mA Min. 20,0 mA |  | - |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna | Min. 10 imp/s |  | 10imp/s – 0pkt. Największa wartość – 10pkt. |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  | - |
|  | Ilość ognisk lampy RTG | Min. 2 |  | - |
|  | Małe ognisko lampy RTG | Nie większe niż 0,3 |  | - |
|  | Duże ognisko lampy RTG | Nie większe niż 0,6 |  | - |
|  | Pojemność cieplna lampy RTG | Min. 250 kHU |  | - |
|  | Pojemność cieplna kołpaka RTG | Min. 1500 kHU |  | - |
|  | Automatyka ADC | Tak |  | - |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  | - |
|  | Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki | Tak |  | - |
|  | Blendy obrotowe prostokątne | Tak |  | - |
|  | Blenda irysowa (okrągła) | Tak |  | - |
| Geometria |  |  |
|  | Ramię C w pełni wyważone | Tak |  | - |
|  | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) | Min..  180 |  | - |
|  | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) | Min. 135 |  | - |
|  | Odchylenie (obrót wokół osi pionowej) | Min.  10 |  | - |
|  | Przesuw poziomy [cm] | Min. 20 cm |  | - |
|  | Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] | Min. 45 cm |  | 45cm – 0pkt. Największa wartość – 10 pkt. |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | Tak |  | - |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego | Max.75 cm |  | - |
|  | Odległość SID [cm] | Min. 95 cm |  | - |
|  | Prześwit między wzmacniaczem obrazu a głowicą | Min. 75 cm |  | - |
|  | Blokada kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | - |
| Tor wizyjny |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu ["] | Min. 9” |  | - |
|  | Ilość dostępnych formatów wzmacniacza obrazu | Min. 3 |  | - |
|  | Ilość monitorów obrazowych typu LCD | 2 |  | - |
|  | Przekątna ekranu monitorów ["] | Min. 18” |  | - |
|  | Luminancja | Min. 250 Cd/m2 |  | - |
|  | Regulacja kąta monitorów | Tak |  | - |
|  | Regulacja wysokości monitorów | Min 20 cm |  | 20 cm – 0pkt Największa wartość 10pkt. |
|  | Obrót obrazu | Tak |  | - |
|  | Ekran podglądowy dla technika o przekątnej: | Min. 12,5” |  | 12,5” – 0 pkt. Największa wartość - 10pkt |
| System cyfrowego obrazowania |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | - |
|  | Kolimacja komputerowa zdalna na zatrzymanym obrazie (wg LIH) bez użycia promieniowania | Tak |  | - |
|  | Matryca obrazu | Min. 1000x1000 pix. |  | - |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 12 bit |  | - |
|  | Pojemność pamięci | Min. 10 000 obrazów w matrycy min. 1000x1000 pix. |  | - |
|  | Prędkość akwizycji dyskowej | Min. 25 obr/s |  | - |
|  | Przyłącze sieciowe w standardzie DICOM | Tak |  | - |
|  | Specjalistyczny pakiet kardio-naczyniowy zawierający min. dedykowane ustawienia kardiologiczne do elektrofizjologii, wszczepiania rozruszników, fluoroskopię subtrakcyjną, Roadmaping, Pixelshift, Maxop, Remasking, SmartMask, fluoroskopię subtrakcyjną CO2, Roadmap CO2, SmartMask CO2 | Tak |  | - |
|  | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | - |
|  | Powiększenia, pomiary odległości i kątów | Tak |  | - |
|  | Funkcja mozaika podgląd 16 obrazów na jednym ekranie | Tak |  | - |
|  | Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym | Tak |  | - |
|  | Blendy elektroniczne przysłaniające niediagnostyczne elementy obrazu | Tak |  | - |
|  | Możliwość przeglądania obrazów DICOM z innych urządzeń jak CT, MRI | Tak |  | - |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów | Tak |  | - |
|  | Zapis obrazów na DVD w standardzie DICOM z przeglądarką na PC | Tak |  | - |
|  | Zbiorcze zestawienie dawki dla badania | Tak |  | - |
| Wyposażenie |  |  |
|  | Pedał wyzwalania skopii | Tak |  | - |
|  | Ręczne wyzwalanie skopii / grafii za pomocą uchwytu na przewodzie | Tak |  | - |
|  | 3 komplety ochrony radiologicznej (fartuch dwuczęściowy i tarczyca) o ekwiwalencie 0,25 mm Pb | Tak |  |  |
| Wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | Tak |  | - |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem | Tak |  | - |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 60 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | Tak |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu, maksimum 48 godzin w dni robocze | Tak |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze | Tak |  | - |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych | Tak |  | - |
|  | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  | - |
|  | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | Tak |  |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w   kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy