## Załącznik Nr 1_po zmianie

WYMAGANIA TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE RÓŻNICOWEGO KALORYMETRU SKANINGOWEGO DSC

- Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) z zestawem akcesoriów.

- Zakres temperatur pracy, co najmniej: od -170C do 700C.

- Aparat wyposażony w zamknięty mechaniczny układ chłodzenia pozwalający na pracę w zakresie temperatur co najmniej od -90C do 600C.

- Aparat powinien posiadać dodatkowy układ chłodzenia na ciekły azot na zakres temperatur minimum od -170C do 700C, wyposażony w dewar o pojemności co najmniej 40 dm3 z funkcją automatycznego uzupełniania ciekłego azotu z zewnętrznego zbiornika.

- Możliwość jednoczesnego podłączenia systemów chłodzenia opisanych w punktach 3 i 4 z możliwością przełączania między systemami z poziomu oprogramowania.

- Dokładność wyznaczania temperatury: nie gorsza niż 0,05C.

- Precyzja wyznaczania temperatury: nie gorsza niż 0,01C.

- Precyzja pomiaru entalpii: nie gorsza niż 0,05%.

- Zakrzywienie linii bazowej w zakresie temperatur od -50 do 300°C nie większe niż 
30 µW.

- Powtarzalność linii bazowej: nie gorsza niż 50 µW.

- Szum linii bazowej (RMS) poniżej 0,5 µW.

- Aparat musi działać  na zasadzie przepływu ciepła, gdzie próbka i odnośnik znajdują się 
w jednym piecu na oddzielnych pozycjach.

- Aparat powinien zapewniać stosowanie szybkości grzania/chłodzenia w zakresie co najmniej od 0,1 do 100 K/min.

- Piec powinien być w postaci pojedynczego bloku, wykonany ze srebra lub innego metalu/stopu gwarantującego stabilną pracę urządzenia.

- Aparat powinien zawierać wbudowane co najmniej 3 masowe kontrolery przepływu gazów przedmuchujących, z automatycznym, programowalnym przełączaniem gazów przedmuchujących, z cyfrowym ustawieniem przepływu gazu z poziomu oprogramowania. Aparat powinien posiadać zdolność do jednoczesnego zasilania urządzenia trzema gazami: dwoma reakcyjnymi i jednym ochronnym, a także możliwość zmiany programowlanej atmosfery gazowej w trakcie trwania pomiaru.

- Dokładność kontroli i sterowania przepływami gazów (ochronym oraz dwoma reakcyjnymi) co najmniej ± 1ml/min, sterowanie z poziomu oprogramowania.

- Pokrywa celi pomiarowej musi być automatycznie otwierana i zamykana.

- Wbudowany w urządzenie kolorowy wyświetlacz LCD informujący o statusie urządzenia 
i przebiegu pomiaru w trakcie trwania eksperymentu.

- Aparat posiada:

  - zestaw do kalibracji temperatury i entalpii zawierający co najmniej 4 certyfikowane metale wzorcowe (ind, cyna, cynk, ołów),

  - zestaw wzorców do kalibracji HeatFlow i Cp,

  - zestaw dwóch fabrycznie nowych pras do zaciskania tygli,

  - zestaw naczynek pomiarowych wykonanych z aluminium (czystość 99,5) o średnicy dna ok. 5 mm i pojemności 40 µl z pokrywkami do zaprasowania na zimno w ilości co najmniej 500 szt. kompletów (naczynko + pokrywka) wraz z 2 zestawami kompatybilnych wymiennych końcówek do zaciśnięcia naczynek na prasie,

  - zestaw naczynek pomiarowych wykonanych z aluminium (czystość 99,5) o średnicy dna ok. 6 mm, pojemności 40 µl i wytrzymałości do ciśnienia 3 bar z pokrywkami do zaprasowania na zimno w ilości co najmniej 500 szt. kompletów (naczynko + pokrywka) wraz z 2 zestawami kompatybilnych wymiennych końcówek do zaciśnięcia naczynek na prasie,

  - co najmniej 80-pozycyjny automatyczny podajnik próbek, w którym każda pozycja może być zdefiniowana dla danego naczynka pomiarowego, umożliwiający wykonywanie analiz bez udziału operatora w sekwencjach pomiarowych, w tym dla próbek w różnych rodzajach naczynek pomiarowych,

  - podajnik próbek musi obsługiwać różne rodzaje naczynek, w szczególności aluminiowe zamknięte oraz ceramiczne.

- Pakiet oprogramowania do sterowania oraz analizy danych umożliwiający:

  - kontrolę eksperymentów z możliwością wykorzystywania kreatorów metod lub kalibracji,

  - wyświetlanie sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym,

  - kalibrację aparatu z wykorzystaniem certyfikowanych wzorców,

  - pomiar ciepła właściwego w funkcji temperatury (zgodnie ze standardami ASTM E1269 lub innymi równoważnymi),

  - analizę danych z aparatów DSC w celu porównania właściwości materiałowych badanych substancji,

  - integrację pików przy wykorzystaniu linii bazowej (co najmniej 3 rodzajów): poziomej, sigmoidalnej lub innej, z możliwością wyboru rodzaju linii bazowej przez użytkownika,

  - wyznaczanie temp. początku (Tonset), końca przemiany fazowej (Tend) oraz maksimum piku (Tmax), ciepła przemiany (Q),

  - analizę procesów zeszklenia, topnienia, rozkładu, przemian fazowych itp.,

  - prezentację graficzną wykresów: nakładanie krzywych, powiększanie dowolnego fragmentu, itp.,

  - wyznaczanie pochodnych krzywej DSC, prezentacje krzywych w funkcji wybranych jednostek (np. temperatury, czasu),

  - możliwość prowadzenia analiz z modulacją temperatury,

  - wymagane jest, aby oprogramowanie do analizy danych mogło być zainstalowane na co najmniej 4 jednostkach komputerowych bez dodatkowych opłat (licencja na czas nieokreślony), umożliwiając obróbkę danych niezależnie od trwającego eksperymentu,

  - wymagany jest moduł w oprogramowaniu lub dodatkowy program do analiz kinetycznych pozwalający na tworzenie wykresów, wyznaczanie energii aktywacji oraz czynnika przedwykładniczego Arrheniusa co najmniej 4 metodami, zainstalowane na co najmniej 2 jednostkach bez dodatkowych opłat (licencja na czas nieokreślony).

INNE ELEMENTY ZESTAWU

- Komputer do obróbki wyników o parametrach zapewniających swobodną pracę oprogramowania, nie gorszych niż: procesor Intel® Core™ i7, 32GB pamięci RAM, 2 x  2TB SSD dysk twardy, dwa monitory 24”, bezprzewodowa mysz optyczna 
i bezprzewodowa klawiatura, aktualny system operacyjny WINDOWS wraz z pakietem Office (licencja na czas nieokreślony) oraz oprogramowanie antywirusowe z licencją na co najmniej 24 miesiące.

- Komputer do sterowania aparatem DSC o parametrach zapewniających swobodną pracę oprogramowania, nie gorszych niż: 16GB pamięci RAM, 2TB SSD dysk twardy, monitor 24”, bezprzewodowa mysz optyczna i bezprzewodowa klawiatura, aktualny system operacyjny WINDOWS wraz z pakietem Office (licencja na czas nieokreślony) oraz oprogramowanie antywirusowe z licencją na co najmniej 24 miesiące.

- dwa urządzenia do rejestracji danych pomiarowych o pojemności co najmniej 4TB (dyski zewnętrzne SSD).

- dwa przenośne urządzenia do rejestracji danych pomiarowych (pendrive) o pojemności co najmniej 256GB, odporne na wstrząsy.

- zasilacz awaryjny UPS typu on-line, który pozwoli podtrzymać pracę aparatu DSC przez co najmniej 15 min.

- 2 x zasilacz awaryjny UPS typu on-line, który pozwoli podtrzymać pracę komputera przez co najmniej 30 min.

GWARANCJA:

- 24 miesiące gwarancji na aparat i wszystkie jego części oraz inne elementy zestawu.

INNE WYMAGANIA

- Urządzenia powinny być dostarczone ubezpieczonym transportem Wykonawcy do siedziby WITU w Zielonce i uruchomione przez Wykonawcę.

- Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być fabrycznie nowe.

- Wymagane jest dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i w języku angielskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wyspecyfikowanych parametrów technicznych w trakcie instalacji urządzeń. Tylko pozytywna weryfikacja parametrów technicznych będzie skutkowała podpisaniem protokołów odbioru. W ramach weryfikacji przez Wykonawcę wykonane powinny zostać następujące czynności:

- sprawdzenie funkcjonalności każdego z komponentów, dotyczy sprzętu i oprogramowania.

- uruchomienie wybranego programu temperaturowego, następnie przekazanie pliku pomiarowego do programu do obróbki danych, obliczenie żądanych parametrów (temperatur charakterystycznych przemiany oraz entalpii/ciepła).

- Sprawdzenie prawidłowości wydruku wykresów pomiarowych, możliwość prezentacji w funkcji czasu lub temperatury, w różnych jednostkach.

- wykonanie kalibracji czułości i temperatury, po ich wykonaniu weryfikacja wyników dla ogólnie stosowanych wzorców.

- Sprawdzenie powtarzalności wyników.

- Instruktaż przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy pracowników Zamawiającego w zakresie korzystania z urządzenia oraz oprogramowania, wykonywania kalibracji i sprawdzeń urządzenia, tworzenia metod pomiarowych, analizy wyników.

- Przegląd i kalibracja urządzenia przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy po roku oraz po dwóch latach użytkowania, potwierdzone stosownym dokumentem/ certyfikatem lub raportem.

Opracował:

mgr inż. Piotr PRASUŁA