Pyrzyce, dnia 15.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie nieograniczonym nr 4/2023 na Zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr. 5 – Monitor z analizatorem parametrów
Pyt. Nr. 1. Prosimy o wskazanie ile szt. monitorów z analizatorem parametrów należy zaoferować?

Odpowiedź- 1 szt.

Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści wygodne sterowanie monitorem za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego i menu w języku polskim, z przyciskami na obudowie, bez pokrętła? Jest wygodniejsze i nowoczesne rozwiązanie

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia, z możliwością rozbudowy o zewnętrzny uchwyt umożliwiający zawieszenie na poręczy łóżka?

Odpowiedź- TAK.
Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na 4 godziny pracy?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 5 dni, z możliwością przeglądania ostatniej godziny z rozdzielczością 5 sekund?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem natywnym producenta równoważnym pod względem opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru takich jak zakres pomiarowy, rozdzielczość pomiaru i dokładność, z możliwością stosowania czujników z oferty firmy Nellcor?

Odpowiedź- Dopuszcza.
Ad. 22 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień inwazyjnych?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Ad. 26 Czy Zamawiający dopuści dostępny pomiar CO2 w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, bez dostępnego pomiaru w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź- Dopuszcza.
Ad.26 Prosimy o wskazanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia pomiaru CO2 wraz z wymaganymi akcesoriami pomiarowymi, czy jedynie możliwości przyszłej rozbudowy o pomiar CO2?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Ad. 38 Czy Zamawiający przyzna 10 pkt za monitor wyposażony w tryb "Standby" bez wyświetlania na ekranie dużego zegara, natomiast wyposażone w mały zegar wyświetlany w trybie standby? Jest to mało istotna funkcja z punktu widzenia klinicznego, natomiast bardzo ogranicza konkurencję i faworyzuje jednego producenta – firmę Dräger.

Odpowiedź- TAK.