- AE/ZP-27-51/21                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne łóżka porodowego 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“. | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko porodowe - parametry główne |
|  | Łóżko fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK |  |
|  | Łóżko przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych w czasie porodu i połogu | TAK |  |
|  | Możliwośc ustawienia pacjentki w różnych pozycjach porodowych oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i anestezjologicznych | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |
|  | Wodoodporność | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka minimum 225 cm | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość- 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka, minimum 86 cm | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość- 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka, oparta na mechanizmie pantografowym lub ramion wznoszących. | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża maksimum 50 cm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna mierzona od podłoża do górnej krawędzi leża minimum 85 cm | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość- 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu leża w zakresie minimum od 0º do 60º . | TAK |  |
|  | Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców, ograniczająca zsuwanie się pacjentki w dół łóżka podczas porodu | TAK |  |
|  | Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie minimum od 0º do 15º. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości segmentu nożnego | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie segmentu nożnego minimum 170 kg | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość- 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Manualna regulacja pozycji Trendelenburga - mechanizm wspomagany sprężyną gazową umożliwiającą wychylenie łóżka w zakresie kątowym minimum od 0º do 8º. Funkcja uzyskiwana niezależnie od wysokości leża. | TAK |  |
|  | Przycisk blokujący wszystkie funkcje elektryczne | TAK |  |
|  | Wizualny wskaźnik włączonej blokady funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. | TAK |  |
| 23. | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
| 24. | Uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki, pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu rąk. | TAK |  |
| 25. | Podkolanniki zintegrowane z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania repozycjonowania pacjentki na łóżku. Podparcia pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki. Podkolanniki z przegubem kulowym z blokadą umożliwiają ułożenie podkolanników w dogodnym położeniu. | TAK |  |
| 26. | Podkolanniki wykonane w technologii bezszwowej z jednego odlewu z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 27. | Koła z centralną blokadą ruchu wokół własnej osi i obrotu oraz funkcją jazdy kierunkowej. | TAK |  |
| 28. | Segment nożny ergonomiczny, łatwy w ręcznym demontażu, waga nie większa niż 12 kilogramów | TAK |  |
| 29. | Pałąk umożliwiający przyjęcie odpowiedniej pozycji w czasie porodu | TAK |  |
| 30. | Wycięcie materaca w segmencie siedziska V-kształtne | TAK |  |
| 31. | Zdejmowane, podwójne poszycie materaca ze zgrzewanymi krawędziami gwarantujące całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska. | TAK |  |
| 32. | Materac przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznej, bakteriostatycznej, odporny na promieniowanie UV. Materac styczny na całej długości leża, bez przerwy transferowej | TAK |  |
| 33. | Odbojniki rolkowe od strony szczytu łóżka zabezpieczające ścianę przed uderzeniem | TAK |  |
| 34. | Dopuszczalne obciążenie robocze minimum 225 kg | TAK |  |
| 35. | Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne o pojemności minimum 10 litrów. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 36. | Dostarczone urządzenie i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia mają być kompletne i kompatybilne oraz muszą współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 37. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
| 38. | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
| 39. | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 40. | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość-20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 41. | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
| 42. | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.