## Sheet1
Zadanie 18. Asortyment do endowaskularnego leczenia udarów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / Nazwa handlowa / Nr kat. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł. | Ilość w banku
1. | Systemdo mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek - komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia - urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 180 cm, z możliwością całkowitego ponownego złozenia w naczyniu, - dostepne średnice: 4 i 6 mm, długości 20, 24, 40 mm, - na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu - odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 31, 37, 47, 50 mm, - system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm), - wskazanie do zastosowania: przywracanie przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru duzego naczynia wewnątrzczaszkowego |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
2. | Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki, zaokrąglony, kształtowany nad parą koniec dystalny cewnika. Na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnętrzne maxymalnie 0,036"/0,04" dist/prox. Światło max. 0.027" na całej długości, długość robocza minimum 150 cm. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
3. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i srednicy wewnętrznej 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystal;ny marker. Cewnik pokryty powłoką hydrofilną. Całkowita długość cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający dystalny marker, pokrycy powłoką hydrofilną. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
4. | Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitinolowych i felikalnym coilem nitinolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Cewnik o swietle wewnętrznym 0,068" lub 0,071", długość robocza 132cm. Maksymalna srednica zewnętrzna 0,083" dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,068" i 0,0855", dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,071". Posiada miękką, atraumatyczną, fazowaną końcówkę. Pokrycie hydrofilne dystalnej części cewnika na długości 40 cm. Wskazany do usuwania (odsysania) skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
5. | Rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną. Światło wewnętrzne rurki 0,088", długość 112 cali. Długosć dystalnego odcinka 7 cali. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
6. | Kanister aspiracyjny pojemności 1200ml |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
7. | Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o średnicy 6, 7, 8, 9F i świetle wewnętrznym 0,051" (dla 6F), 0,067" (dla 7F), 0,075" (dla 8F), 0,085" (dla 9F) oraz długości roboczej 95cm (dla 6, 7, 8F) i 92 cm (dla 9F).. Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach. Wyposażony w dwa markery obrazujące konce balonu. Długość balony 7mm (dla 6, 7F) oraz 10mm (dla 8, 9F) |  | szt | 20 |  |  |  |  | 20
8. | Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min świetle wewnętrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i swietle wewnetrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z Pebax, wewnętrzna wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm, 90st/5mm. Posiada pokrycie hydrofilne |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
9. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada podwójne zbrojenie: spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długosci. Wewnętrzne swiatło wykonane z teflonu, na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Srednice zewnętrzne 0,024"/0,029" dist/prox, światło 0,017" na całej długości. Długość robocza 150cm.Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty, kształt J, 45st, 90st. |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
10. | Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowych, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o inne sztywności. Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miękka część dystalna o długosci 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane srednice oraz światło cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072". Żwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Kształty koncówek: prosta, Multi-Purpose 25st. Na całej długości pokrycie hydrofilne. Rekomendowany prowadnik: 0,035"/0,038" |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
11. | Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny, średnica na całej długości 0,014". W części dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i introducer do pworadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera. |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
12. | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali. uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm.. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do miękkich ( srednie rozmiary) do ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
13. | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu snajduje się 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urządzeń. |  | szt | 5 |  |  |  |  | 5
14. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm.Kompatybilny z prowadnikiem 0,010", prowadnik w zestawie. Długość cewnika 150 cm. Pojemność nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objętość 0,15ml. Nominalna objętość balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objętość 0,35ml.. balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyń. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
15. | Adapter typu Y podwójny |  | szt | 10 |  |  |  |  | 10
16. | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5mm, głudości 10/15/20/30/mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Długosć cewnika 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm; 0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  | 2
17. | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu o pojemności 1 ml |  | szt | 4 |  |  |  |  | 2
18. | Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel, o znakomitej apozycji do ściany naczynia i duzej sile radialnej dzięki budowie typu "overlaping cells". Stent połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowany z możliwością ponownego złozenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (stent 3-4 mm) lub 0,027" (stent 5-6mm)Stent ultraelastyczny w dostawie, zachowuje się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Stent 3-4 mm posiada trzy platynowe markery na dalszym koncu stentu i jeden ka końcu bliższym. Stent 5-6mm posiada cztery platynowe markery na dalszym końcu stentu i jeden na koncu bliższym. Stent o rozmiarach 3/4/6mm i długości części roboczej 20/30mm. W zestawie odczepiarka i kable do odczepiarki. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
19. | Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik posiada pokrycie hydrofilne. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker. Pokrycie hydrofilne. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
20. | Komplet kabli do odczepiarki do stentów (odczepiarka w użyczeniu na czas trwania umowy. Komptel kabli połączeniowych o długości 2,75m |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
21. | Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopii, do implantowania w tętnicy w odcinku szypuły tętniaka, implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kirujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Implant w rozmiarach 2,5-5,0 co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20 mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm. Implant z możliwością repozycji po częsciowym uwolnieniu, posiada znacznik ponownego umieszczania w koszulce, oddalony od ogranicznika proksymalnego o 3 mm. Pokrycie syntetycznym polimerem, związanym chemicznie powierzchniowo w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Implant posiada wskazanie CE do stosowania jako tzw Flow diverter. Implant kompatybilny z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,69mm (0,027") i długości co najmniej 135cm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
22. | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący zniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada miękki kształtowany nad parą czubek cewnika, pokrycie na zewnątrz hydrofilne. Mikrocewnik o średniccach zewnętrznych 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027" na całej długości, długosć robocza 105/135/150/160 cm oraz 0,036"/0,04" dist/prox, światło 0,027" na całej długości, długość robocza 150 cm. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
23. | Cewnik zbrojony z oplotem nitylonowym, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o innej sztywności. Długości: 95, 105, 115, 125, 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,058"; 6F/0,072".Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widoczności. Cewnik posiada miękką atraumatyczną końcówkę cieniującą w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem, końcówki w zróznicowanych kształtach: prosta, Multi-purpose 25st. na całej długości pokrycie hydrofilne. Kompatybilny do prowadników 0,035"/0,038" |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
24. | Mikroprowadnik o długości całkowitej 205cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny, średnica na całej długości 0,014". W części dystalnej pokrycie hydrofilne. Posiada w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  | szt | 6 |  |  |  |  | 6
25. | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostępne lepkości 18, 20, 34. Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
26. | Mikrocewnik o długosci całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Średnica zewnętrzna mikrocewnika 2,7-1,5F prox/dyst , światło wewnętrzne 0,013". Mikrocewnik posiada zmienną charakterystykę sztywności od największej do najmniejszej, na całej długości posiada pokrycie hydrofilne. Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie cewnika prowadzącego. |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
27. | Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, średnica zewnetrzna 2,7/1,5F prox/dyst. Posiada dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje się torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera |  | szt | 1 |  |  |  |  | 1
28. | Mikrocewnik o długości całkowitej 200cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm. Średnica prowadnika 0,008" na całej długości. Część dystalna posiada pokrycie hydrofilne. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
29. | Pętla do usuwania ciał obcych wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 st w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolframowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Pętla standardowa o średicach 5/10/15/20/25/30/35 mm, długości prowadnika 65 i 120 cm w zależności od średnicy, cewnik prowadzący 4 lub 6F. Mikropętla o srednicach 2/4/7 mm, długość prowadnika 175/200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. |  | szt | 4 |  |  |  |  | 4
Razem:
W ramach oferty Wykonawca na własny koszt, w okresie trwania umowy zabezpieczy Zamawiającego w pompę do aspiracji kompatybilną z kanistrem, rurkami i cewnikami do odsysania (pompa na czas trwania umowy). Pompa pozostaje własnością Wykonawcy. Dostarczona pompa zostanie przekazana Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania - zwrot pompy po zakończeniu realizacji umowy zostanie dokonany analogicznie jak dostawa.