## Analizator biochemiczny
Załącznik nr 2 do SWZ |  |  | 8/ZP/2023
Opis przedmiotu zamówienia - automatyczny analizator biochemiczny
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE - szczegółowy opis
1 | Analizator automatyczny, rok produkcji min. 2018 r. po pełnym przeglądzie technicznym, o wydajności: 400 oznaczeń fotometrycznych z ISE /godzinę, możliwość 24 godzinnej pracy; oznaczenia w trybie „pacjent po pacjencie” | TAK
2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
3 | Wbudowany moduł ISE z automatyczną kalibracją pomiaru jonów (Na, K, Cl)
4 | Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku | TAK
5 | Oznaczenia w różnego rodzaju materiale (osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat) | TAK
6 | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów kreskowych. Zastosowanie różnego rodzaju probówek, a także kubeczków na surowicę (mikronaczynek). Należy zapewnić możliwość oznaczania z mikronaczynek dla 10% próbek. | TAK
7 | Automatyczne powtarzanie próbki z autorozcieńczeniem po przekroczeniu granicy liniowości testu | TAK
8 | System chłodzenia odczynników (do 15°C) | TAK
9 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników oraz płynów roboczych (ISE, płyny systemowe, myjące itp.) | TAK
10 | Archiwizacja danych (m.in. wyników pacjentów), komputerowe opracowanie danych | TAK
11 | Współpraca z istniejącą siecią informatyczną szpitala, dwukierunkowe podłączenie | TAK
12 | Metody pomiarowe: punktu końcowego, turbidymetryczna, kinetyczna | TAK
13 | Archiwizowanie wyników wewnętrznej kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (w formie kart Levey-Jenningsa), możliwość zastosowania reguł Westgarda, możliwość wydruku w/w z wyznaczonego okresu czasu | TAK
14 | Możliwość wykonywania badań w trybie CITO | TAK
15 | Dla analizatora nabiurkowego wykonawca dostarczy stół | TAK
16 | Temperatura oznaczania 37°C | TAK
17 | Długości fal pomiarowych: 340-800 nm | TAK
18 | Wykonawca dostarczy drukarkę zewnętrzną komputerową oraz zasilacz UPS | TAK
19 | Objętość próbki mierzona z dokładnością do 2-10 µl / test | TAK
20 | Analizator wyposażony w system ograniczający kontaminacje i interferencje | TAK
21 | Analizator z funkcją detekcji skrzepu i mikroskrzepu, poziomu odczynników, poziomu próbki oraz funkcja alarmowania użytkownika o nieprawidłowościach z tym związanych | TAK
22 | Monitorowanie obecności próbki – detekcja kolizji | TAK
23 | Elektrody modułu ISE (Na, K, Cl) wymieniane pojedynczo | TAK
24 | Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności manualnego przygotowania przed wstawieniem do aparatu, dedykowane do tego analizatora | TAK
25 | Identyfikacja odczynników przy pomocy automatycznego odczytu kodu z użyciem czytnika kodów kreskowych | TAK
26 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora (bez konieczności wprowadzania analizatora przez operatora w stan Stand by lub Stop), natychmiastowa dostępność odczynników dostawionych w trakcie pracy analizatora. | TAK
27 | Dostarczenie stacji uzdatniania wody lub destylarki dostosowanej do oferowanego analizatora , koszt materiałów zużywalnych stacji/destylarki wliczony do oferty | TAK
28 | Odczynniki i analizator pochodzą od tego samego producenta | TAK
29 | Analizator spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych | TAK
30 | Możliwość jednorazowego umieszczania na pokładzie analizatora min. 60 próbek rutynowych | TAK
31 | Zużycie wody max. 2,5 l /h | TAK
32 | Możliwość zlecania dodatkowych badań w próbce znajdującej się na pokładzie analizatora, bez konieczności jej wyjmowania i naklejania dodatkowych kodów. | TAK
33 | Codzienne czynności konserwacyjne zlecane automatycznie, bez udziału użytkownika lub z niewielkim udziałem (niepowodujące wyłączenia aparatu z rutynowej pracy nie dłużej niż na 20 min.) | TAK
34 | Min. 32 pozycje odczynnikowe (większość w przedziale chłodzonym) | TAK
35 | Chłodzone pozycje statywu (rotora) dla kalibratorów i kontroli | TAK
36 | Poziom głośności, jaki generuje analizator z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym < 75 dB | TAK
37 | Dwukierunkowe podłączenie do celów diagnostyki serwisowej | TAK
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
1 | Wykonawca zapewnia na swój koszt pełną kompatybilność analizatora z oprogramowaniem Eskulap – Moduł Laboratorium, który umożliwi przesyłanie i tworzenie odpowiednich zleceń oraz statystyk.
2 | Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie oferowanych urządzeń do stosowania w analityce medycznej (Zamawiający może zażądać udostępnienia tych dokumentów do wglądu na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w trakcie obowiązywania umowy).
3 | Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość kalibratorów i surowic kontrolnych na dwóch poziomach (ten sam producent kontroli, kalibratorów i odczynników).
4 | Wykonawca w obliczeniach zużycia odczynników uwzględni ilości odczynników zużywanych na program wewnętrznej kontroli jakości.
5 | Częstotliwość wykonywania badań na analizatorze biochemicznym:
a) | glukoza, mocznik, kreatynina, elektrolity, ALT, AST, bilirubina, amylaza - codziennie na 2 poziomach
b) | pozostałe parametry - 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach.
6 | Aparat objęty jest gwarancją na czas trwania umowy.
7 | Czas reakcji serwisu: 3 h, usunięcie awarii – 48 h.

## Analizator immunochemiczny
Załącznik nr 2 do SWZ |  |  | 8/ZP/2023
Opis przedmiotu zamówienia - analizator immunochemiczny
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE - szczegółowy opis
1 | Aparat do postawienia na stole (wykonawca dostarczy dedykowany stół), rok produkcji min. 2018 r. po pełnym przeglądzie technicznym | TAK
2 | Pełna automatyzacja analiz wykonywanych metodą chemiluminescencji | TAK
3 | Analizator pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” | TAK
4 | Możliwość dostawienia próbek pilnych w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez przerywania pracy analizatora | TAK
5 | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/godzinę | TAK
6 | Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki – co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie | TAK
7 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodne z rekomendacjami producenta zawartymi w ulotkach odczynnikowych | TAK
8 | Czujnik poziomu próbki | TAK
9 | Wbudowany system kontroli jakości | TAK
10 | Archiwizacja danych | TAK
11 | Możliwość stosowania próbek pierwotnych o różnej średnicy | TAK
12 | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości | TAK
13 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK
14 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. | TAK
15 | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów kreskowych | TAK
16 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku troponiny max. do 15 min. | TAK
17 | Współpraca z siecią, oprogramowanie umożliwiające transport danych do sieci szpitala | TAK
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
1 | Do ilości badań należy dodać wartość kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, niezbędnych dla uzyskiwania poprawnych wyników badań oraz odczynników niezbędnych do wykonywania kalibracji i badań kontrolnych, uwzględniając, że badania kontrolne wykonywane są w następujący sposób: troponina, TSH – codziennie 1 poziom; fT3, fT4, HBsAg, CK-MB - 2 razy w tygodniu na 1 poziomie; pozostałe parametry – 1 raz w tygodniu na 1 poziomie
2 | Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie oferowanych urządzeń do stosowania w analityce medycznej (Zamawiający może zażądać udostępnienia tych dokumentów do wglądu na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w trakcie obowiązywania umowy).
3 | Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników o następujących parametrach: klasa energetyczna co najmniej A+, pojemność około 400 l.
4 | Analizator musi być wyposażony w drukarkę zewnętrzną oraz monitor.
5 | Analizator objęty jest gwarancją na czas trwania umowy
6 | Czas reakcji serwisu 3 godziny, usunięcie awarii - 48 godzin
7 | Wykonawca uwzględni koszt podłączenia aparatu do sieci komputerowej: program ESKULAP - Moduł Laboratorium