## 1
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 1: poz.1; | [11 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do parascentezy i torascentezy zawierający bezpieczną igłę Veress'a, łącznik trójdrożny z zastawką automatyczną przeciwzwrotną, połączony szczelnie ze strzykawką luer 50-60 ml i zbiornikiem 2000 ml na płyn z odpływem, z możliwością odłączenia zbiornika, sterylny, pakowany pojedynczo | 1-: op./ zestaw; 2-: 30
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 2
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 2: poz.1;
CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do parascentezy i torascentezy zawierający igłę Veress'a, łącznik trójdrożny, połączony szczelnie ze strzykawką i zbiornikiem 2000ml na płyn z odpływem, bez możliwości odłączenia zbiornika, połączenia typu luer-lock, sterylny pakowany pojedynczo | 1-: op./ zestaw; 2-: 10
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego wymagane opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1 SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 3
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 3 poz.1-2;
CPV:19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, nieścieralna i czytelna skala, w intensywnym czerwonym kolorze, z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Przeznaczona do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i karmienia. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | 1-: szt; 2-: 486
2 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140ml, nieścieralna i czytelna skala, w intensywnym czerwonym kolorze, z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Przeznaczona do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i karmienia. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | 1-: szt.; 2-: 351
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu;
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 4
Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 4: poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 11-
1 | Filtr bakteryjno wirusowy HEPA z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mechaniczny- hydrofobowy o sprawności filtrowania bakterii 99,9999%, filtrowania wirusów 99,9999%, przestrzeń martwa do 55ml, waga do 40g(+-1g) zalecany zakres objętości oddechowej 300-1500ml, opór przepływu 1,3 mbar przy 30l/min, wydajność nawilżania 34,2 mm H2O/l powietrza, z portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z polipropylenu umożliwiająca kontrolę wzrokową, złącze ISO 22M/15F-22F/15M, port do gazometrii, sterylny lub mikrobiologicznie czysty zgodnie z EN ISO 14644-1:1999, do użytku maksymalnie do 24h, bez PVC, bez lateksu | 1-: op.; 2-: 2000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Zmiany: Pakiet nr 4, poz. 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,9999%, utrata wilgoci ≤10,9 przy VT 500 ml, wydajność nawilżania ≥33,1 przy VT 500 ml, rozmiar 64x64x76,8, masa 26,8 g, bez PVC i latexu, opakowanie zawiera 100 szt.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 5
Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 5, poz.1-8;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33141310-6 strzykawki, 33141624-0 Zestawy do podawania leków
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Strzykawka z igłą do tuberkuliny 1ml, strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa z polipropylenu /polietylenu, tłoczek gumowy redukujący pojemność resztkową- przestrzeń martwą, centrycznie umieszczony stożek LUER. Skala czytelna i niezmywalna, działka elementarna 0,01ml lub 0,02ml, pierścień zabezpieczający przypadkowe wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytem dla palców; w zestawie z igłą 0,45x12-13mm opakowanie typu blister, op=100szt. | 1-: op; 2-: 150
2 | Strzykawka do insuliny 1ml/40j.m, strzykawka trzyczęściowa z polipropylenu/polietylenu, tłoczek gumowy o specjalnej konstrukcji redukującej pojemność resztkową- przestrzeń martwą, centrycznie umieszczony stożek LUER, czytelna i niezmywalna skala, pojemność nominalna 1ml, działka 1I.U=0,025ml, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytami dla palców, w zestawie igła 0,4-0,5x13-16mm; opakowanie jednostkowe typu blister, op=100szt. | 1-: op; 2-: 15
3 | Strzykawka 100ml, strzykawka z końcówką do cewnika umożliwiająca podłączenie sondy i innych przewodów, do strzykawki dołączony łącznik LUER, tłok z elastycznym gumowym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelna i trwała Dwustronna skala, krawędzie z uchwytami dla palców, opakowanie jednostkowe typu blister. | 1-: szt.; 2-: 3200
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych, dający przepływ 20kropli kropli=1ml+-0,1ml, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra, dwupłaszczynowo ścięta wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, komora kroplowa w całości wolna od PCV,długości 6- 6,5cm (w części przeźroczystej), filtr cząstkowy płynu o wielkości oczek 15μm, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się , zaciskacz rolkowy sprawnie działający, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, łącznik stożkowy luer-lock, zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny, wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, koloru bursztynowego, opakowanie jednostkowe typu blister; bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-niebieskie, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1000
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, dający przepływ 20 kropli kropli=1ml+-0,1ml, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra, dwupłaszczynowo ścięta wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, komora kroplowa w całości wolna od PCV,długości 6- 6,5cm (w części przeźroczystej), filtr cząstkowy płynu o wielkości oczek 15μm, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się , zaciskacz rolkowy sprawnie działający,zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, łącznik stożkowy luer-lock, zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny,wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister; bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-niebieskie, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 25000
6 | Przyrząd do przetaczania krwi,dający przepływ 20 kropli kropli=1ml+-0,1m, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra,komora kroplowa w całości wolna od PCV , długość komory kroplowej ok.10cm, filtr krwi o wielkości oczek 200μm, zaciskacz rolkowy sprawnie działający, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny,wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister,;bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-czerwone; 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4000
7 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, bezbarwne przezroczyste długości 150cm, zakończenie luer-lock, sterylne, bez ftalanów, pakowane w blister, typu Margomed | 1-: szt.; 2-: 4500
8 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, bursztynowe przezroczyste dł.150cm,zakończenie luer-lock, sterylne, bez ftalanów, pakowane w blister, typu Margomed | 1-: szt.; 2-: 7000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 9. 9.1.SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Dla poz. 4,5,6 Zamawiający wymaga by filtr powietrza w odpowietrzniku był o sprawności filtrowania bakterii i wirusów minimum 99,999%, potwierdzonej badaniem laboratoryjnym akredytowanego laboratorium z terenu UE
Zmiany: poz. 1-8; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 5 poz. 1-8 asortymentu w opakowaniach papier– folia pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 5, Poz. 4, Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami.
 Pakiet 5, Poz. 5 Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami bez wzmocnienia włóknem szklanym.
 Pakiet 5, Poz. 6; Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi o długości komory 9,5cm, , pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 5, poz. 4, Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.  Pakiet 5, poz. 4, Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów  Pakiet 5, poz. 5; Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,  Pakiet 5, poz 4-6; Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania z igłą biorczą wykonaną z ABS.  Pakiet 5 poz. 6; Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi z komorą o długości 11 cm,  Pakiet 5, poz, 5, Zamawiający dopuszcza: „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC, ze skrzydełkami, o długość min. 63mm w części przezroczystej, odpowietrznik z samodomykającą klapką zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE min. 99.999994%, VFE min 99,9996% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), dający przepływ 20 kropli = 1 ml±0,1 ml, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), dren o długości 150 cm, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z ABS, przezroczysty łącznik Luer-Lock w całości zabezpieczony z zewnątrz osłonką, zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowe miejsce do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, oznaczenie producenta umieszczone trwale na zaciskaczu w kolorze innym niż zaciskacz (widoczne, łatwe do odczytania), dodatkowe oznaczenia producenta na komorze kroplowej i na skrzydełkach dociskowych, na opakowania informacja o: wielkości filtra, poprawności procesu sterylizacji, nr katalogowym w celu pełnej identyfikacji, opakowanie folia-papier z niebieski kodem, sterylny”, pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 μm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.  Pakiet nr 5 poz. 7-8; Zamawiający wymaga przedłużaczy o średnicy wewnętrznej minimum 1,12 mm  Pakiet 5, poz. 4-5; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządów do przetaczania, z ostrą igłą biorczą wykonaną z ABS, Pakiet 5, poz. 2- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki do insuliny 1ml/40j.m, strzykawka trzyczęściowa z polipropylenu, centrycznie umieszczony stożek LUER, czytelna i niezmywalna skala, pojemność nominalna 1ml, działka 1I.U=0,025ml, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytami dla palców, w zestawie igła 0,3 x13mm; opakowanie jednostkowe typu blister, op=120szt. ( z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym),  Pakiet 5, poz, 3; Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem  Pakiet 5, poz. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji  Pakiet 5, poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku w specjalnym otworze,  Pakiet 5, poz. 4, Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.”, pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 μm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.  Pakiet 5, poz. 5 Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej,wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka),, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.”, pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 μm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.  Pakiet 5, poz. 6; Zamawiający dopuszcza „Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 75 mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, igła biorcza dwupłaszczyznowo ścięta dwukanałowa, z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym ,Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt,”, pod warunkiem posiadania przez przyrząd filtra cząstkowego płynu o wielkości oczek 15 μm oraz zachowania pozostałych warunków SWZ.  Pakiet 5, poz. 6- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania ( 1,2 mikrona).  Pakiet 5, poz. 7 i 8_ Zamawiający wymaga oznaczenia braku zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP poprzez fabryczne nadrukowanie na opakowaniu informacji o ich braku w formie tekstu lub piktogramu
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 6
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 6, poz.1-2;
CPV:33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, kateter prosty 14Fx26cm/igła 15Gx29cm | 1-: szt.; 2-: 20
2 | Filtr infuzyjny bakteryjny 0,2mcm, płaski, sterylny. | 1-: szt.; 2-: 20
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego wymagane opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu, właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 7
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 7, poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | '12_
1 | woda jałowa do nawilżania tlenu w opakowaniu pozwalającym na bezpośrednie podłączenie do reduktora, sterylizowana inną metodą niż tlenkiem etylenu, objętość 300-500ml pod warunkiem że pojemniki będą zgodne z dozownikiem firmy KORGIEL, symbol MTO2II/AGA, wejście gwintowane 9/16”; w zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem, pakowana osobno, dopuszcza się sterylizację głowicy-adaptera tlenkiem etylenu. Możliwość używania wody minimum 30 dni, potwierdzona badaniami bezpieczeństwa stosowania u pacjentów. Ilość i cena przeliczona względem op. 300 ml | 1-: szt.; 2-: 2000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwe dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 9. 9.1 SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 8
Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
Pakiet nr 8; poz.1-2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanow (DEHP). Informacja o braku ftalanow potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar, pakowany po 1szt. | 1-: szt.; 2-: 5600
2 | Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężykow, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawor zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanow (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar., pakowany po 1szt. | 1-: szt.; 2-: 600
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 szt. dla każdej w/w pozycji, właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były w pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną "Missouri" firmy Urlich.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Zmiany: poz. 1 i 2, Zamawiający wymaga aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego .
 Pakiet 8, poz. 1 i 2- Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były w pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną ze strzykawką CT Motion
 Pakiet 8, poz. 1 i 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wężyków o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 9
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/16/2024, PAKIET NR 9, poz.1-4; | [11 empty] | Zmodyf. Załącznik nr 2
CPV: 33141310-6 materiały medyczne; 33141310-6 strzykawki
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | * Klasa wyrobu : punkt :
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Strzykawka 2ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, zakończenie typu Luer, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,1ml, op=100szt | 1-: op.; 2-: 1000
2 | Strzykawka 5ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, zakończenie typu Luer, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,2ml, op=100szt. | 1-: op.; 2-: 800
3 | Strzykawka 10ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, zakończenie typu Luer, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder . Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna w kolorze czarnym lub niebieskim. Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,5ml, op.=100szt. | 1-: op.; 2-: 1000
4 | Strzykawka 20ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, zakończenie typu Luer, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 1ml, op=80szt lub 100 z przeliczeniem ilości dla 80 szt. | 1-: op.; 2-: 1700
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu; właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana klasą wyrobu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia po 5 próbek dla każdej z w/w pozycji
poz. 1 – 4, Zamawiający dopuszcza aby brak ftalanów był potwierdzony odpowiednim symbolem na opakowaniu każdej strzykawki.
poz. 1-4, Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu każdej strzykawki znajdowało się kolorystyczne oznaczenie wskazujące na pojemność strzykawki,
poz.1, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 2ml posiadała rozszerzoną skalę do 3ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ. poz.2, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 5ml posiadała rozszerzona skalę do 6ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ, poz.3, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 10ml posiadała rozszerzona skalę do 12ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ, poz.4, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 20 ml posiadała rozszerzona skalę do 24ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
Zmiany: Pakiet nr 9, poz. 1-4; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1-4 asortymentu w opakowaniach papier– folia, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet nr 9 poz.1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1 strzykawki luer 2 ml z rozszerzoną skalą 2,5 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 9, poz. 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 2 strzykawki luer 5 ml z rozszerzoną skalą 6 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
Pakiet 9, poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 3 strzykawki luer 10 ml z rozszerzona skalą 12 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 9, poz. 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 4 strzykawki luer 20 ml z skalą 22 ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 9, poz. 4, Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 2720 op. i pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SWZ
 Pakiet 9, Poz. 3; Zamawiający dopuszcza strzykawki 10ml skalowane co 0,2ml, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 9, Poz. 4 Zamawiający dopuszcza strzykawki 20ml skalowane co 0,5ml, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
 Pakiet 9, Poz. 4; Zamawiający dopuszcza wycenę a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
 Pakiet 9, poz. 1-4; Zamawiający dopuszcza strzykawki jednorazowego użytku kolejno dla poz. 1 z rozszerzeniem 2-2,5 ml, dla poz. 2 z rozszerzeniem 5-6 ml, dla poz. 3 z rozszerzeniem 10-12 ml, dla poz. 4 z rozszerzeniem 20-22 ml. 
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym