Chełmno, 10.12.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/296/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa obłożeń i fartuchów chirurgicznych dla ZOZ Chełmno”, nr post. 70/2024.

1. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm ( gramatura w obszarze wzmocnionym ,min. 80 g/m², chłonność min. 300%

1 x osłona na stolik Mayo 80x145cmze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo, gramatura w obszarze wzmocnionym min. 90 g/ m²,

1 x serweta  przylepna  150x240cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

1 x serweta przylepna 175x200cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

2 x serwety przylepne 75x90cm, wzmocnione na powierzchni 45x60cm

1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm, o gramaturze 66 g/ m²

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione chłonną włókniną polipropylenową Spunlace o gramaturze 70 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/ m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 240 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa w obszarze krytycznym, wydajność chłonna zgodnie z EN ISO 9073-6 krytycznym min.421 ml/ m².

Laminat nie może powodujący drażenienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 – 5).

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny SMMMS  o odporności na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 42 cm H2O. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami do rąk, o wymiarach 30 x 40 cm, wykonanymi z włókniny spunlace  + owinięcie w serwetę włókninową. Długość : M 120cm, L 130cm, XL 140cm, XXL 150cm (Tolerancja +/- 1cm). Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:  Pakiet nr 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów z włókniny SMMMS  o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 116 cm H2O,  na całej powierzchni min. 59 cm H2O. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami do rąk, o wymiarach 30 x 40 cm, wykonanymi z włókniny spunlace  + owinięcie w serwetę włókninową. Długość : M 120cm, L 130cm, XL 140cm, XXL 150cm (Tolerancja +/- 1cm). Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kompletów wykończonych pod szyją białą lamówką. Komplety nie posiadające badań paroprzepuszczalności, gdyż nie są one obligatoryjne dla tego typu asortymentu. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:  Pakiet nr 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu brzuszno – kroczowego o poniższym składzie i parametrach:

1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo, z zaznaczonym kierunkiem otwierania

1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm

1 x serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 250/260x230 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 6 uchwytów na dren oraz 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 32x40 cm wypełnione folią operacyjną o wymiarach 19x29cm oraz otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o  wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm

2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu ginekologicznego, w którym serweta  główna posiada poniższe wymiary i konstrukcję :

1 serweta główna  250/312x290cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i  kształtownikiem

W zestawie 1 ręcznik włókninowy 30x40 cm oraz  dodatkowo :

•	1 x nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,

•	1 x włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

Pozostałe elementy zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:Pakiet 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o paroprzepuszczalności 4389g/m2/24h. O odporności na przenikanie cieczy >20cm H2O?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z celulozy?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:Pakiet 2, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 1 i 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 2 i 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 3 i 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze XXL o długości 157 cm.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o paroprzepuszczalności 4389g/m2/24h. O odporności na przenikanie cieczy >102cm H2O?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, o wskaźniku przepuszczalności min, 4377g/m2/24h bluzą posiadającą pod szyją wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarze od S do XXXL?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 4 i 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Chłonność wzmocnienia min. 680%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2:

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 70/75 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 8, pozycja 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonanej z folii polietylenowej o grubości 0.065 mm?

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 15cm x 30cm kieszeń lewa 25cm x 30cm kieszeń prawa?

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 75 cm, masa powierzchniowa min. 80 g/m2 ,chłonność większa niż. 100%

4 ręczniki 30 cm x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m2 wymiary 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm (materiał wzmocnienia 20x50cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm(materiał wzmocnienia 20x50cm)

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm(materiał wzmocnienia 20x50cm)

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2)  Barierowość dla wody min. 150 cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 170 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krtycznym min. 40 % (wg PN - EN ISO 9073-11) .Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm( owinięcie zestawu)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane z celulozy wzmacnianej nitką poliestrową.

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej.  Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna)

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne

ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2)

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta wzmocniona  na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm( owinięcie zestawu)

4 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane z celulozy wzmacnianej nitką poliestrową.

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm. Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm.

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych

ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2)

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 4,6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 75 cm, masa powierzchniowa min. 80 g/m2 ,chłonność większa niż. 100%

2 ręczniki 30 cm x 40 cm wykonane z celulozy wzmacnianej nitką poliestrową.

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m2 wymiary 75 x 90 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm . Osłona wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.57 g/m2 (+/-0,5 g/m2).

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro min. 100 kPa (PN EN ISO 13938 - 1), chłonność min. 340%.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

- Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmienia:

W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 12.12.2024. r.  do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 16.12.2024 r. do  godz. 10:00.

W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2024 r.  o godzinie 10.15.

- Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2024 r. o godzinie 10.15.