Numer referencyjny postępowania:

SZP/APT-MI/12/2023                                                                                                                                                       Załącznik nr 1a do SWZ

# Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

„DOSTAWA ENDOPROTEZ ORAZ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

| L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany przez Wykonawcę | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego |
| 1. | Śruby i haki wraz z blokerem Śruby transpedikularne "tulipanowe" mono- i poliaxialne. Śruby samogwintujące oraz samotnące z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej/hak wraz z blokerem; Śruby o średnicy 4,0 mm - 9,5 mm (skok +/- 5 mm), o długości 20 mm – 70 mm (skok +/- 5 mm) oraz o średnicy 4,0 mm – 8,0 mm i długości 25 mm – 100 mm (skok co 5 mm). Materiał stop tytanu. Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych. Haki laminarne i pedikularne poliaxialne. Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe („z długimi ramionami”). Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 mm oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 55 mm, 60 mm, 70 mm. Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 2. | Dodatkowy bloker Wszystkie implanty (haki, śruby) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 3. | Pręt tytanowy Pręty w zakresach długości od 30 mm do 600 mm; średnica prętów 5,0 – 6,0 mm; materiał stop tytanu; Pręty fabrycznie przycięte w zakresach długości: 60 mm – 150 mm (skok co 10 mm) 150 mm – 300 mm (skok co 20 mm) Pozostałe długości prętów: 158 mm, 185 mm, 250 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Pręty fabrycznie przycięte: 1.1 Pręty fabrycznie przycięte we wskazanych zakresach długości - 10 pkt._: 60 mm – 150 mm (skok co 10 mm), oraz 150 mm – 300 mm (skok co 20 mm). 1.2 Pręty poza wskazanymi w pkt. 1.1 a) i b) zakresami długości – 0 pkt. 2. Pręty tytanowe o min. dwóch różnych stopniach sztywności: 2.1 Wykonane ze stopu tytanowego Ti6A¦4V(zgodnie ASTM B265 lub równoważną) w dwóch średnicach 5,5 mm i 6,0 mm oraz inne stopy tytanu o różnej sztywności w stosunku do stopu tytanowego Ti6A¦4V 15 pkt. 2.2 Pojedynczy stop tytanu - 0 pkt. |
| 4. | Pręt kobaltowo – chromowy Pręty kobalt – chrom o średnicy 5,5 mm w dwóch różnych długościach. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 5. | Poprzeczka Łącznik poprzeczny w zakresie długości od 35 mm do 100 mm, składający się z trzech elementów (komplet). Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 6. | Łącznik pręta Łączniki typu domino i łącznik osiowy. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| Zestaw do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego |
| 7. | Śruby wraz z blokerem Dwie średnice śrub: 5,5 mm w długościach od 30 mm do 50 mm oraz 6,5 mm w długościach 30 mm do 60 mm; dostępna również średnica 7,5 mm, jako śruba rewizyjna. Śruby monoaksjalne blokowane od góry, tytanowe. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 8. | Dodatkowy bloker Gwintowana nakrętka wkręcana od góry tulipana. Niski profil. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 9. | Pręt Pręt tytanowy o średnicy 5,0 mm - 6,0 mm, o długości od 50 mm do 100 mm. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 10. | Poprzeczka Łączniki do prętów sztywne, blokowane od góry, w różnym zakresie długości. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| 11. | Staplery Staplery zapewniające fiksacje śrub występujące w dwu opcjach: podwójne zapewniające mocowanie dwu prętów w wymiarach mały, średni oraz duży, występujące w dwu wersjach odstawienia pręta, rostralnym oraz caudalnym oraz pojedyncze, dostosowane do poziomu piersiowego. | Tak/Nie lub wpisać oferowane parametry |  | Bez oceny |
| Implanty mogą być dostarczane w postaci niejałowej, materiał implantów – o ile nie wskazano w opisie danego asortymentu inaczej - tytan bądź jego stop zgodnie z normą ISO 5832 lub równoważna. |

| Instrumentarium i napędy ortopedyczne |
| --- |
|  | Przez okres obowiązywania umowy Blok Operacyjny zabezpieczony w zestawy narzędzi niezbędne do zakładania zaoferowanych implantów. Zamawiający wymaga 2 zestawów narządzi na czas trwania umowy Standardowy zestaw narzędzi obejmuje co najmniej narzędzia do przycinania i doginania prętów, zgłębniki zarówno proste, jak i zagięte do kaniulacji odcinka piersiowego i lędźwiowego, sondy z kulką standardowe oraz pediatryczne z miarką centymetrową. Zestawy podstawowych śrubokrętów poliaxialnych, monoaxialnych oraz redukcyjnych do wykonania zabiegu pierwotnego, jak i rewizji. Klucze dynamometryczne do nakrętek, jak i łącznika poprzecznego służące do optymalnego skręcenia konstrukcji stabilizacji. Pełne instrumentarium do zaimplantowania haków laminarnych oraz pedikularnych. Dodatkowo zestaw do derotacji szczytowej, stabilizacji krzyżowo-biodrowej oraz osteotomii PSO. | Tak/Nie |  |  |
|  | Implanty, instrumentarium i napędy ortopedyczne „na żądanie” Dodatkowy zestaw implantów do stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego (pozycje wskazane w punktach od 1-6 włącznie) oraz zestaw narzędzi (instrumentarium oraz napędów ortopedycznych), dostępny na żądanie Zamawiającego – zgłoszenie wysłane do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę. | Tak/Nie |  | 1. Dostawa do godziny 7:00 następnego dnia od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego złożonego do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę - 15 pkt. 2. Dostawa do godziny 9:00 następnego dnia od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego złożonego do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę - 0 pkt. |
|  | Implanty, instrumentarium i napędy ortopedyczne „na żądanie” Dodatkowy zestaw implantów do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego (pozycje wskazane w punktach od 7-11 włącznie) oraz zestaw narzędzi (instrumentarium oraz napędy ortopedyczne) dostępne na żądanie Zamawiającego złożone do godziny 12:00 z dostawą w terminie do 24 godzin od zgłoszenia żądania. | Tak/Nie |  | Bez oceny |