## Pakiety
AG/ZP -17/2022		Zalącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala SPZOZ w Międzychodzie.
2. Zakres zamówienia obejmuje.

PAKIET 1
Lp.	NAZWA SPRZĘTU	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Strzykawka 2 ml, skalowana co 0,1 ml /a' 100 szt./	70
2.	Strzykawka 5 ml, skalowana co 0,2 ml /a' 100 szt./	130
3.	Strzykawka 10 ml, skalowana co 0,5 ml /a' 100 szt./	200
4.	Strzykawka 20 ml, skalowana co 1 ml /a' 50 szt./	180
5.	Strzykawka TBC 1 ml z igłą /a' 100 szt./	1
6.	Strzykawka INS 1 ml z igłą /a' 100 szt./	5
7.	Strzykawka do pomp 50/60ml biała 3-częściowa (gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksowy syntetyczny materiał, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Czarna skala kontrastująca i czytelna.) Wpisana do menu pompy typu PERFUSOR SPACE.	2000
8.	Strzykawka do pomp 50/60ml bursztynowa - wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka. Wpisana do menu pompy PERFUSOR SPACE.	1200
9.	Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janetta - z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką LUER, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów opakowanie blister-pack	400
10.	Igła j.u. 0,45x16 mm /a' 100 szt./	10
11.	Igła j.u. 0,5 /a' 100 szt./	50
12.	Igła j.u. 0,6 /a' 100 szt./	20
13.	Igła j.u. 0,7x40 mm /a' 100 szt./	5
14.	Igła j.u. 0,7x30 mm /a' 100 szt./	20
15.	Igła j.u. 0,8 /a' 100 szt./	80
16.	Igła j.u. 0,9 /a' 100 szt./	50
17.	Igła j.u. 1,1 /a' 100 szt./	10
18.	Igła j.u. 1,2 /a' 100 szt./	480
19.	Igła j.u. 0,8 x 80 mm /a' 50 szt./	2
20.	Igła motylek 0,5 / 25G /	10
21.	Igła motylek 0,6 / 23G /	10
22.	Igła motylek 0,7 / 22G /	40
23.	Igła motylek 0,8 / 21G /	40
24.	Igła motylek 0,9 / 20G /	140
25.	Igła do PENÓW 0,30 x 8mm (30G) op. 100szt.	10
26.	Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek lub ampułek z filtrem 1,2x38mm’ /a'100szt./	1
27.	Przyrząd do kilkukrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku z zatyczką oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym oraz cząsteczkowym - 5um, Kompatybilny z opakowaniem KabiPac	2600
28.	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolki i ampułki z filtrem i otworem bocznym 18Gx1,2x30mm /a'100szt./	1
Zamawiający wymaga aby:
-Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - .wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok biały umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę pomiarową bez rozszerzenia, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka 100szt., na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta
- Strzykawki w poz.1-4 produkowane były przez jednego producenta
- Igły w poz.10-18 produkowany były przez jednego producenta
- Igły motylki w poz.20-24 produkowane były przez jednego producenta

PAKIET 2
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Przedłużacz 120-150 cm bezbarwny	900
2.	Przedłużacz 120-150 cm bursztynowy	700
3.	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Filtr odpowietrzania stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH ( potwierdzenie wykonania badania w zewnętrznym laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 150 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowanie pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	1000
4.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.	27000
5.	Aparaty do przetoczeń krwi, bez zawartości lateksu, komora bez PCV, pakowany w blister papierowo-foliowy (wymagane oświadczenie producenta o braku zawartości PCV). Dren wolny od ftalanów DEHP zaciskacz rolkowy; filtr płynu o wielkości oczek 15um; ostrość i kąt ścięcia końcówki, sterylne. UWAGA: do oferty należy dołączyć deklarację zgodności produktu i wpis do rejestru wyrobów medycznych	1200
6.	Zgłębnik gastrostomijny zakładany metodą "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiar CH 18/40 CM. Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zakończony złączem ENFit., bez DEHP, lateksu, pirogenów. Pakowany pojedynczo zachowujący sterylność przez min. 3 lata.	30
7.	Zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego do podłączenia opakowania diety ze zgłębnikiem ENLock i ENFit, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zestaw składa się z łącznika do worków o średnicy 26 mm oraz 40 mm, filtra powietrza, komory kroplowej, zacisku rolkowego, portu ENFit do podawania leków i płukania końcówki zestawu. Nie zawiera DEHP, lateksu, pakowany pojedynczo.	30
8.	Zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego do podłączenia opakowania diety ze zgłębnikiem ENLock i ENFit, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zesatw składa się z łącznika do butelek , filtra powietrza, komory kroplowej, zacisku rolkowego, portu ENFit do podawania leków i płukania końcówki zestawu. Nie zawiera DEHP, lateksu, pakowany pojedyńczo.	4
9.	Łącznik do PEG transition connector ORAL LUER	5
10.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, sterylny.	10
11.	Strzykawka enteralna ENFit o pojemności 10 ml przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawierająca lateksu.	10
12.	Strzykawka enteralna ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawierająca lateksu.	50
13.	NEOFLON typu Becton Dickinson 0,6 ( 26 G ) 19mm bez dodatkowego portu, wykonane z teflonu PTFE, z przepływem 13 ml/min	10
14.	NEOFLON typu Becton Dickinson 0,7 ( 24 G ) 19mm bez dodatkowego portu, wykonane z teflonu PTFE, z przepływem 13 ml/min	100
15.	Kaniula typu Becton Dickinson 0,8 (22G) 25mm średnica zewnętrzna cewnika 0,8 mm, z przepływem 31ml/min, wykonane z teflonu	150
16.	Wenflony do wkłuć tętniczych 1,0(20G)	120
17.	Zestaw do Enteroportów Enfit. Zestaw do przetaczania diet dojelitowych za pomocą pompy do żywienia Enteroport plus wyposażony w komorę kroplową, miękki elestyczny dren, szczelne połączenie ENPlus z butelką lub workiem z dietą, zacisk rolkowy. Na przebiegu drenu port boczny z męskim złączem ENFit do połączenia strzykawki EnFit. Zakończenie zestawu do podłączenia EnFit dostępu żywieniowego pacjenta. Zestaw uniwersalny z dwoma łącznikami umożliwiający także podłączenia do dostępu pacjenta z zakończeniem lejkowatym lub Enlock.	50
18.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka / Metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką (ułatwia wprowadzenie) / Linia kontrastująca w promieniach RTG (kontrola umiejscowienia zgłębnika) / Wykonany z miękkiego i elastycznego poliuretanu / Może być stosowany do 6 tygodni / Zakończenie ENFit® (zgodne z regulacjami ISO i GEDSA) W rozmiarze Ch14/110 cm	100
Zamawiający wymaga:
-przedłużaczy wykonanych z PCV, jałowych, długość minimum 120cm, jednorazowego użytku, odporne na odkształcenia.

PAKIET 3
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx103mm	25
2.	Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx120mm	25
3.	Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx120mm	25
4.	Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88mm	250
5.	Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR / PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx103mm	100
6.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie, atraumatyczne 26G długość 88mm	25
7.	Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynowych typu Quinke-o rozmiarze 22G długości 88 mm jałowe	1
8.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE : 1.igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2.cewnik z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3.filtr płaski zamykany korkiem 4.łącznik do cewnika 5.niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa.	1
9.	Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką antyrefluksową, wskładzie: cienkościenna kaniula punkcyjna śr.1,8, dł.80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzycześciowa 60ml, worek 2,0L	20
10.	Cystofix (zestaw do cystostomii)15CH	20
11.	Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko szli igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360 o na dł. 20 mm. Czytelne znaczniki głębokości co 1 cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła za szlifem 30º dostępne rozmiary 22Gx50mm, 22Gx80mm, 20Gx100mm, 20Gx150mm	10
12.	Zestaw do wklucia centralnego / 1) serweta z otworem w rozm. 75 x 110 cm z okienkiem z przezroczystą folią wokół otworu / 2) strzykawka 5 ml luer lock / 3) igła 0.5 x 25 mm / 4) igła 0.8 x 40 mm / 5) nici do szycia skóry 2,0 dł. 75 cm z igłą prostą, nitka nierozpuszczalna / 6) pean + 11 szt. gazików / 7) Miseczka podwójna plastikowa typu tacka 18 x 13 x 4 cm, dzielona / 8) Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90cm	100
13.	Kaniula bezpieczna z poliuretanu do wlewów dożylnych z możliwością wstrzyknięcia przez dodatkowy port na górze kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem uniemożliwiający tzw. Samootwarcie się koreczka portu górnego, co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Igła z tylnym szlifem, min. 4 paski RTG na całej długości kaniuli,membrana hydrofobowa zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkucia, na opakowaniu zbiorczym musi być informacja o braku lateksu i PCV z oznakowanym kolorem rozmiarem zgodnie z normami ISO, jałowa, posiadająca mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem po wykonaniu zabiegu. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie. Rozmiar 0,7 (24G) x 19mm	50
14.	Rozmiar 0,8-0,9 (22G)x25mm	500
15.	Rozmiar 1,0-1,1 (20G) x 33mm	5000
16.	Rozmiar 1,2-1,3 (18G) x 33mm	3000
17.	Rozmiar 1,2-1,3 (18G) x 45mm	50
18.	Rozmiar 1,4-1,5 (17G)x45mm	20
19.	Rozmiar 1,7 (16G)x50mm	20
20.	Korki do zamykania światła kaniuli sterylne, trzpień koreczka musi znajdować się poniżej krawędzi korka, sterylne tego samego producenta co kaniule.	2000
21.	Korki do zamykania światła kaniuli sterylne,dwufunkcyjne combi , tego samego producenta co kaniule.	800
22.	Bezigłowy port dostępu naczyniowego do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką luer lock i luer slip. Bez DEHP i latexu. Stosowanie do 200 dostępów lub 7 dni (dołączyć wyniki badań mikrobiologicznych). Korek bezpieczny niebieski	4000
23.	Pojedyncze, trójdrożne kraniki do terapii dożylnej, biały,kurek obrotowy 360 stopni, wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar przy krótkotrwałym stosowaniu, pakowane pojedynczo, jałowe	1000
24.	Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z membrana typu Split-septum, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie.	100
25.	Zespoły kraników trójdrożnych – rampa 5-drożna z drenem łączącym 150cm	1
26.	Aparat do podawania i przygotowywania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 μm z zastwką otwierajacą się tylko w momencie podłączenia strzykawki. Aparat wyposażony w osłonę miejsca podłączenia strzykwaki przed kontaminacją	200
27.	Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250 z zastawką antyrefluksową w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką.Dren o dł.180 cm bez DEHP	300
28.	Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z polamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze poożenia otwarty/zamkniety. wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Rampa z przedłużeniem o długości 180cm zakończonym kranikiem trójdrożnym z łącznikiem rotacyjnym.	10
29.	Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych.	100
30.	Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych.	150
31.	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space podstawowy	1000
32.	Dren do pompy objetościowej Infusomat Space 200 μm filtr, do transfuzji krwi	30
33.	Łącznik do przerywanej siły ssania Fingertip	250
34.	Igła z atraumatycznym szlifem do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do portu naczyniowego ze skrzydełkami 22G (0,7mm)x20mm	5
35.	Strzykawka jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych BBraun o pojemności: 50 /60 ml skalowana co 1ml bezbarwna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, sterylna, opakowanie papier- folia	50
36.	Strzykawka jednorazowego użytku przystosowana do pomp infuzyjnych BBraun o pojemności: 50 /60 ml skalowana co 1ml bursztynowa z ochroną przed światłem do 520 nm, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skalę pomiarową, sterylna, opakowanie papier- folia	100
37.	Przyrząd do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podawania żywienia dojelitowego z multikonektorem	20
38.	Zestawy cewników do żył centralnych czterokanałowy 8Fx15,20,30 cm w składzie: / - koreczki otwierające drogę dla płynu w momencie podłączenia strzykawki zmniejszające możliwość wystąpienia zatoru powietrznego oraz możliwość wstecznego wypływu krwi / - igła typu V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu / - prowadnica niklowo-tytanowa typu „J” odporna na załamania, rozszerzadło, strzykawkę 5ml luer lock, wszystkie drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem w dodatkowym opakowaniu co zabezpiecza przed zabrudzeniem np. podczas otwierania. / - kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika za pomocą EKG / - możliwość identyfikacji cewnika metodą EKG / - możliwość dezynfekcji standardowymi środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu, co zostanie potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta	10
39.	Zestawy cewników do żył centralnych pięciokanałowy 12Fx20cm w składzie: / - koreczki otwierające drogę dla płynu w momencie podłączenia strzykawki zmniejszające możliwość wystąpienia zatoru powietrznego oraz możliwość wstecznego wypływu krwi / - igła typu V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu / - prowadnica niklowo-tytanowa typu „J” odporna na załamania, rozszerzadło, strzykawkę 5ml luer lock, wszystkie drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem w dodatkowym opakowaniu co zabezpiecza przed zabrudzeniem np. podczas otwierania. / - kabel umożliwiający identyfikację położenia końca cewnika za pomocą EKG / - możliwość identyfikacji cewnika metodą EKG / - możliwość dezynfekcji standardowymi środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu, co zostanie potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta	10
40.	Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 150 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania	500
41.	Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 200 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania	500
42.	Filtr infuzyjny 1,2 μm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki, bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi, szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem, zamknięcie luer lock, efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm2, nie zawiera DEHP i lateksu	1600
43.	Osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. Rozmiar 15cm x 61cm, Dodatkowa etykieta kontrolna na osłonie przypominająca o sprawdzeniu, która część ciała ma zostać znieczulona. Nie zawiera lateksu, sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, wygodne opakowanie indywidualne w rozmiarze 21cm x 13cm	50
44.	Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm , do infuzji , wykonany z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjna musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie.	200
Zamawiający wymaga, aby kaniule były jednego producenta i kompatybilne z zestawami do przetoczeń – zawartymi w pakiecie nr 2.

PAKIET 4
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2,0 z PCV	1
2.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 2,5 z PCV	1
3.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3,0 z PCV	1
4.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 3,5 z PCV	1
5.	Rurka intubacyjna bez mankietu nr 4,0 z PCV	1
6.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 2,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
7.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 3 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
8.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
9.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 4 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
10.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
11.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
12.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
13.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 6 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
14.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	1
15.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 7 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	50
16.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	150
17.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 8 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	50
18.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	40
19.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 9 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	10
20.	Rurka intubacyjna z mankietem nr 9,5 z PCV nazwa producenta i rozmiar na baloniku w celu identyfikacji	10
21.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 7	1
22.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 7,5	1
23.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 8	5
24.	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem nr 8,5	5
25.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 2,0 dł. 230 (do rurek od 2,5-3,0)	3
26.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 3,0 dł. 340 (do rurek od 3,5-5,0)	3
27.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 dł. 340 (do rurek od 5,0-8,0)	3
28.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 dł. 600 (do rurek od 5,0-8,0)	3
29.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 5,0 dł. 370 (do rurek od 6,0-11,0)	3
30.	Prowadnica do rurek intubacyjnych 5,0 dł. 600 (do rurek od 6,0-11,0)	3
31.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-600 jednorazowa	3
32.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-800 jednorazowa	3
33.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-600 wielorazowa	1
34.	Prowadnica do trudnych intubacji 5,0-800 wielorazowa	1
35.	Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, wykonana z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC. Rurka rypu: duża objetość-niskie ciśnienie, grubość mankietu max 50 mikrometrów, rurka z wbudowanymdodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu, drenazu i odsysania okolicy podgłosniowej z wejścia umiejscowionego w kołnierzu rurki, stały szyld (kołnierz) rurki; opakowanie sterylne, jednorazowe użytku, oznaczenie rozmiaru na łączniku lub kołnierzu, linia kontrastowa RTG, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem. Pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, numer serii, data ważności na opakowaniu. Numer: 6,7,8,9,10	5
36.	Taśma do mocowania rurek tracheostomijnych sterylna	10
37.	Łącznik do drenów i ssaków prosty schodkowy	100
38.	Taśma do mocowania rurek intubacyjnych sterylna	25
Rurki intubacyjne poz. od 1-5 bez mankietu silikonowana, wyposażona w podwójną skalę głębokości
Rurki intubacyjne od 6-24 z mankietem silikonowana mankiet w kształcie walca, u, wyposażony w znacznik głębokości w postaci pełnego pierścienia, oznaczenie rzmiaru rurki i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym,
Prowadnice do rurek intubacyjnych od 25-30 miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, wykonane z mosiądzu pokrytymtworzywem medycznej jakości
Prowadnice od 31-32 elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości plecionką poliestrową, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, jednorazowa - jałowa
Prowadnice od 33-34 elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie, materiał o właściwościach poślizgowych, wielorazowa, do 4-krotnej sterylizacji
Do wszystkich pozycji:
Na każdym pojedynczym opakowaniu musi znajdować się nazwa producenta, data produkcji i termin ważności.

PAKIET 5
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Cewnik do odsysania 40 cm nr 6	10
2.	Cewnik do odsysania 40 cm nr 8	10
3.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 6	10
4.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 8	10
5.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 10	10
6.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 12	50
7.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 14	1000
8.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 16	1000
9.	Cewnik do odsysania 60 cm nr 18	100
10.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 6 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany etylenu	1
11.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 8 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	5
12.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 10 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	1
13.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 12 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie	5
14.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 14 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	50
15.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 16 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,-papierfolia, sterylizowany tlenkiem etylenu	450
16.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 18 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	500
17.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 20 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	100
18.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 22 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	20
19.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 24 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne folia,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	20
20.	Cewnik FOLEY silikonowany podwójnie pakowany nr 26 posiadający barwny kod, opakowanie podwójne foli,folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu	50
21.	Cewnik Nelaton nr 14 długość 400 mm	10
22.	Cewnik Nelaton nr 16 długość 400 mm	5
23.	Cewnik Nelaton nr 18 długość 400 mm	5
24.	Cewnik Nelaton nr 20 długość 400 mm	5
25.	Cewnik Nelaton nr 22 długość 400 mm	3
26.	Cewnik Tiemann CH 8	5
27.	Cewnik Tiemann CH 10	5
28.	Cewnik Tiemann CH 12	5
29.	Cewnik Tiemann CH 14	5
30.	Cewnik Tiemann CH 16	5
31.	Cewnik Tiemann CH 18	5
32.	Cewnik do drenażu opłucnej z troakarem 32 F	1
33.	Cewnik do drenażu opłucnej z troakarem 28 F	5
34.	Cewnik do drenażu opłucnej z troakarem 24 F	5
35.	Cewnik do drenażu opłucnej z troakarem 20 F	3
36.	Cewnik urologiczny PEZZER CH18	1
37.	Cewnik urologiczny PEZZER CH20	1
38.	Cewnik urologiczny PEZZER CH26	1
39.	Cewnik urologiczny PEZZER CH32	1
40.	Cewnik urologiczny PEZZER CH36	1
41.	Cewnik do karmienia niemowląt CH 06/1000mm	1
42.	Cewnik do karmienia niemowląt CH 06/600mm	1
43.	Cewnik do karmienia niemowląt CH 06/400mm	1
44.	Cewnik do karmienia niemowląt CH 08/400mm	1
45.	Cewnik do karmienia niemowląt CH 10/400mm	1
46.	Sonda żołądkowa dla niemowląt 6	1
47.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych	1000
48.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci	10
49.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków	10
50.	Rurka ustno-gardlana nr 000 - 30 mm	1
51.	Rurka ustno-gardlana nr 000 - 40 mm	1
52.	Rurka ustno-gardlana nr 00 - 50 mm	1
53.	Rurka ustno-gardlana nr 0 - 60 mm	1
54.	Rurka ustno-gardlana nr 1 - 70 mm	1
55.	Rurka ustno-gardlana nr 2 - 80mm	20
56.	Rurka ustno-gardlana nr 2 - 90mm	1
57.	Rurka ustno-gardlana nr 3 - 100 mm	1
58.	Rurka ustno-gardlana nr 4 - 110 mm	1
59.	Rurka ustno-gardlana nr 6 - 120 mm	1
Wymogi: Cewniki jałowe, jednorazowego użytku, powierzchnia satynowa, miękkie, pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności i nazwą producenta.
Cewniki Tiemanna sterylne wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa, opakowanie folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim.
Cewniki do podawania telnu z PCV miękkie w części donosowej, długość 210 cm, jałowe, jednorazowego użytku, zakończone prosto z końcówkami do nosa, odporne na odkształcenia.

PAKIET 6
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego rozmiar 0,7x4,5	10
2.	Dren do odsysania ran Redon 10 CH dł. 70 cm	1
3.	Dren do odsysania ran Redon 12 CH dł. 70 cm	1
4.	Dren do odsysania ran Redon 14 CH dł. 70 cm	50
5.	Dren do odsysania ran Redon 16 CH dł. 70 cm	100
6.	Butelki ssące redona płaskie 200 lub 250 ml sterylne	150
7.	Dren z silikowanwgo tworzywa do jamy otrzewnej miękki CH 24	10
8.	Dren z silikonowanego tworzywa do jamy otrzewnej miękki CH 28	30
9.	Dren z silikonowanego tworzywa do jamy otrzewnej miękki CH 32	10
10.	Dren z silikonowanego tworzywa do jamy otrzewnej miękki CH 36	1
11.	Dren lateksowy T-KEHR CH 12 ( 70x16 oraz 16x38 )	1
12.	Dren lateksowy T-KEHR CH 14 ( 70x16 oraz 16x38 )	1
13.	Dren lateksowy T-KEHR CH 16 ( 70x16 oraz 16x38 )	1
14.	Dren lateksowy T-KEHR CH 18 ( 70x16 oraz 16x38 )	1
15.	Dren lateksowy T-KEHR CH 20 ( 70x16 oraz 16x38 )	1
16.	Dren silikonowy T-KEHR CH12 ( 50X20 )	1
17.	Dren silikonowy T-KEHR CH9 ( 50X20 )	1
*dreny REDONA poz. 2-5 muszą być pakowane podwójnie. Na wszystkich drenach widoczna data ważności i nadrukowany opis w języku polskim.

PAKIET 7
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zgłębnik żołądkowy Ch 24 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	10
2.	Zgłębnik żołądkowy Ch 22 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	20
3.	Zgłębnik żołądkowy Ch 20 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	30
4.	Zgłębnik żołądkowy Ch 18 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	50
5.	Zgłębnik żołądkowy Ch 16 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	10
6.	Zgłębnik żołądkowy Ch 10 x 1250 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	1
7.	Zgłębnik żołądkowy Ch 06 x 800 mm powierzchnia zmrożona, wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki	1
8.	Kanka do odbytu jednorazowego użytku, sterylna CH16 dł. 400	2
9.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 10 dł. min 80cm	5
10.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 12 dł. min 120cm	5
11.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 14 dł. min 120cm	5
12.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 16 dł. min 120cm	30
13.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 18 dł. min 120cm	30
14.	Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 20 dł. min 120cm	10
15.	Jednorazowy worek do lewatywy o pojemności 1750ml, wykonany z PCV, skalowany, wyposażony w dren o długości 120cm zakończony miękkim końcem z 2 otworami bocznymi naprzemianległymi. posiadający zacisk przesuwny na drenie. Sterylny, opakowania folia/papier	70
Poz. 1-7 Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 Sha

PAKIET 8
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Worek do moczu z odpływem sterylny 2 l	1000
2.	Wieszaki do worków na mocz-plastikowe	120
3.	Sterylne zatyczki do cewników sterylne	50
4.	Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek 150ml	20
5.	Woreczki do pobierania moczu dla chłopców 150ml	20
Zamawiający wymaga aby:
Poz.1 - jednorazowego użytku, foliowy, trwały i miękki, poj. 2 litrowa, sterylne, skala w kolorze niebieskim co 100ml z cyframi co 500ml, z drenem o długości 90cm zakończonym stożkowym łącznikiem do cewników, dolny zawór spustowy odprowadzający mocz z worka z niezdejmowalną nakrętką, przesuwalną, umożliwiającą odprowadzenie jałowe moczu.
Poz.2 - wieszaki były kompatybilne z workami z pozycji 1, rozstaw haczyków wieszaka równy z otworami do powieszenia worka
Poz.3 - zatyczki schodkowe w kształcie stożka, sterylne z uchwytem ułatwiającym podłączenie.
Poz.4 i 5 - woreczki były jednorazowego użytku, jałowe, z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikacje, pakowane pojedynczo, z widoczną datą sterylizacji, z możliwością przyklejania do ciała (klej nie może powodować uczuleń), nietoksyczne, przeźroczyste.

PAKIET 9
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Tasiemki identyfikacyjne dla noworodków miękkie	600
2.	Tasiemki identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych	3000
3.	Fartuch foliowy długość 1,6 m x 100 szt	30
4.	Penseta j.u. mikrobiologicznie czysta	40
5.	Kuweta sterylna do pobierania moczu na posiew 20 ml x 50 szt.	3
6.	Pojemnik do badania kału z łopatką	50
7.	Kieliszki plastikowe do leków 25 ml / a'75 szt./ plastikowe z podziałką wąskie	260
8.	Kaczka plastikowa męska z rączką	1
9.	Basen plastikowy z pokrywą	1
10.	Miska nerkowata plastikowa mała	1
11.	Miska nerkowata plastikowa duża	1
12.	Butelka do dobowej zbiórki moczu 2 litrowa, plastikowa z zakrętką	6
13.	Pojnik z dziubkiem plastikowy max. 200 ml wyposażony w dwie przykrywki umożliwiające podawanie chorym posiłków w pozycji leżącej.	60
14.	Staza gumowa jednorazowa rolka x 25	20
15.	Staza automatyczna	10
16.	Osłonki medyczne do głowicy USG z żelem nawilżającym	864
17.	Osłonki medyczne do głowicy USG pudrowane	1728
18.	Koc ratunkowy 240x160 termoizolacyjny, dwustronny srebno-żółty	50
19.	Podkład higieniczny tkaninowo-gumowy /frota/ 140x90	1
20.	Zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czyste	550

PAKIET 10
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Wzierniki j.u. Sterylne ginekologiczne typu CUSCO rozmiar XXS oznaczone kolorystycznie celem odróżnienia rozmiaru	150
2.	Wzierniki j.u. Sterylne ginekologiczne typu CUSCO rozmiar XS oznaczone kolorystycznie celem odróżnienia rozmiaru	10
3.	Wzierniki j.u. Sterylne ginekologiczne typu CUSCO rozmiar S oznaczone kolorystycznie celem odróżnienia rozmiaru	700
4.	Wzierniki j.u. Sterylne ginekologiczne typu CUSCO rozmiar M	900
5.	Wzierniki j.u. Sterylne ginekologiczne typu CUSCO rozmiar L	200
Zamawiający wymaga aby wzierniki posiadały:
- możliwość regulacji rozwarcia (śrubka do regulacji)
- możliwość utrzymania się w dowolnej pozycji rozwartej

PAKIET 11
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Papier do EKG aparat Aspel Ascard A4 112x25	50
2.	Papier do EKG AT2 Schiller 210x280x240 nadruk czerwony	1
3.	Papier do EKG AT1 Schiller 90x90x400 nadruk zielony	1
4.	Papier do KTG Cadense Edan 112x90x150	1
5.	Papier do KTG Hewlett Packard M 1911 A 150x100x150	20
6.	Papier do defibrylatora Cardio Aid 50 x 30 z nadrukiem	5
7.	Papier do USG SONY 84mm UPP-84s	10
8.	Papier do defibrylatora PHYSIO Controls Life Pack 11/12 106,5x25	5
9.	Papier do USG SONY Compact one 110x18 mm	10
10.	Papier do defibrylatora PHILIPS Heart Star MR 75x30	5

PAKIET 12
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Filtr oddechowy, antywirusowy, antybakteryjny z warstwą nawilżającą wykonaną z celulozy z portem do kapnografu, mikrobiologicznie czysty, elektrostatyczny, wydajność nawilżania dla VT500ml-powyżej 30,5mg/I, niskie opory przepływu wg ISO max 2,5cm H2O dla 60I/min, masa do 29-30g, przestrzeń martwa 44-45ml, pakowany pojedynczo	1000
2.	Filtr oddechowy, mechaniczny z odrębną celulozową warstwą wymiennika ciepla i wilgoci, z portem do kapnografu, sterylny, wydajność nawilżania dla VT500ml-powyżej 34mg/I, powierzchnia wymiany wilgoci min. 2000cm2, utrata wilgoci dla VT500ml-max 5mg/I, powierzchnia filtracji min. 500cm2, masa poniżej 53-55g.	1
3.	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią oddychających samodzielnie, centralnie umieszczony port do odsysania z zatyczką, bocznie umieszczony port do podawania tlenu, zaopatrzony w komorę na wydzielinę, wydajność nawilżania min 28mgH2O/I przy VT500 ml, przestrzeń martwa 15-17ml, masa 8-10g, niskie opory przepływy wg ISO max 0,8cm hO dla 30l/min.	200
4.	Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń", prosty, jednorazowy, długość 13cm + złączka, sterylny.	3
5.	Elastyczny łącznik karbowany "martwa przestrzeń" zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, długość 13cm+łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny.	300
PAKIET 13
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Uniwersalne pojemniki ze sterylną wodą o poj. 500ml, zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii, w komplecie z przyłączem do reduktorów 02.	200

PAKIET 14
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Wkłady workowe 1 litrowe do plastikowych pojemników do ssaka	36
2.	Wkłady workowe 2 litrowe do plastikowych pojemników do ssaka	480
3.	Torba na wymiociny jednorazowego użytku, wykonana z przeźroczystego materiału, wyskalowana co 100ml, uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu, pojemność 2000ml	1200
4.	Kanister plastikowy 2 litrowy do ssaka kompatybilny z w/w wkładem jednorazowym	1
5.	Kanister plastikowy 1 litrowy do ssaka kompatybilny z w/w wkładem jednorazowym	1
6.	Kateter do odsysania pola operacyjnego 7 X 9.0 X 3000-3200mm, steryl. j.użytku, z zakończeniami typu lejek o średnicy wewnętrznej 11mm, z końcówką typu Yancauer 24G – z kontrolą siły odsysania, zagięta, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega zasysaniu się drenu	150
7.	Dren do ssaka (Dren łączący źródło próżni z karnistrem wielorazowym do systemu odsysania - 200 cm kompatybilny, średnica 7 mm, dwie końcówki żeńskie, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega zasysaniu się drenu)	160
8.	Dren do ssaka z kontrolą siły ssania (Dren łączący źródło próżni z karnistrem wielorazowym do systemu odsysania – 300 cm kompatybilny, średnica 7 mm, dwie końcówki żeńskie, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega zasysaniu się drenu)	416
9.	Dren do ssaka (Dren łączący źródło próżni z karnistrem wielorazowym do systemu odsysania - 200 cm kompatybilny, średnica 5 mm, dwie końcówki żeńskie, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega zasysaniu się drenu)	32
10.	Endobag 200mlx5 (ewakuator laparoskopowy 200ml)	12
11.	Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm, długości 1,8m z końcówkami żeńska -żeńska, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, dodatkowy łącznik do cewnika z suwakowym regulatorem ssania, zestaw pakowany w opakowaniu typu folia papier, jednorazowego użytku	100
12.	Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000 ml i drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm, długości 1,8m z końcówkami żeńska -żeńska, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, dodatkowy łącznik do cewnika z suwakowym regulatorem ssania, zestaw pakowany w opakowaniu typu folia papier, jednorazowego użytku	100
13.	Uniwersalny dren łączący typ CUT-OFF, podwójny łącznik elastyczny znajdujący się co 90 cm na całej długości zwoju, dostępna średnica wewnętrzna drenu 5mm, 6mm i 7mm, długość zwoju 50m, produkt biologicznie czysty	1
14.	Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, kształt okrągły, dwa króćce do podłączenia drenu od strony ssania i od strony pojemnika na wydzielinę, sterylny	1
*Wkłady workowe powinny być jednorazowe wykonane z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji, mające duża odporność na rozdarcie, perforację, posiadające funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w karnister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króciec do pacjenta schodkowy, obrotowy, kątowy dający możliwość podłączenia drenów o różnej średnicy, króciec ssący zintegrowany z karnistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa sie bez konieczności odłączania źródła ssania. Wkłady kompatybilne z karnistrami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętość. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta.

PAKIET 15
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta rozmiar 7	5
2.	Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta rozmiar 6	5
3.	Zestaw do przezskórnego wprowadzania elektrod endokawitarnych o rozmiarze 7F lub cewnika do tętnicy płucnej o rozmiarze 7F/6F zawierający: kaniule z odpowiednim do elektrody lu cewnika rozmiarze z portem samouszczelniającym się zaworem hemostatycznym (adapter typu Tuohy-Borst) i integralnym ramieniem bocznym umożliwiającym podanie płynów i leków oraz możliwość stabilizacji kaniuli na wysokości portu szwem chirurgicznym przy skórze; „koszulka” osłonka zabezpieczająca elektrodę lub cewnik na całej zewnętrznej długości założenia; igłę i prowadnicę typu J; rozszerzadło; strzykawkę o pojemności 5 ml; wykonany z materiałów spełniających normy CE; w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylna ścianką, jałowe.	1
4.	Zestaw do przezskórnego wprowadzania elektrod endokawitarnych o rozmiarze 6F lub cewnika do tętnicy płucnej o rozmiarze 7F/6F zawierający: kaniule z odpowiednim do elektrody lu cewnika rozmiarze z portem samouszczelniającym się zaworem hemostatycznym (adapter typu Tuohy-Borst) i integralnym ramieniem bocznym umożliwiającym podanie płynów i leków oraz możliwość stabilizacji kaniuli na wysokości portu szwem chirurgicznym przy skórze; „koszulka” osłonka zabezpieczająca elektrodę lub cewnik na całej zewnętrznej długości założenia; igłę i prowadnicę typu J; rozszerzadło; strzykawkę o pojemności 5 ml; wykonany z materiałów spełniających normy CE; w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylna ścianką, jałowe.	1

PAKIET 16
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pętle do usuwania woszczyny jednorazowego użytku bez lateksu o uniwersalnym kształcie i wielkości	500
2.	Pętle do usuwania woszczyny dla dzieci jednorazowego użytku z miękką i elastyczna końcówką	800
3.	Pętle do usuwania woszczyny dla dzieci jednorazowego użytku dla wąskich przewodów słuchowych	300
4.	Pętle do usuwania woszczyny dla dzieci jednorazowego użytku z sztywną końcówką	300

PAKIET 17
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Elektroda przyssawkowa podsercowa do EKG	5
2.	Gruszka gumowa do EKG	1
3.	Ustniki do spirometrii dla dorosłych do aparatu MICRO MEDICAL	20
4.	Papier do spirometru MICRO MEDICAL 109x7	10
5.	Szkiełka podstawowe cięte /a' 50 szt./ 76x26x1 mm	10
6.	Szkiełka podstawowe cięte z polem do opisu /a' 50 szt./ 25,4x76,2mm 1,0 mm-1,2 mm	10
7.	Cytofix 150 ml - utrwalacz cytologiczny	10
8.	Szpatułki drewniane j.u. osobno pakowane /a' 100 szt./	15
9.	Żel do EKG / 0,5 l /	6
10.	Żel do USG / 0,5 l /	300
11.	Pasta Every / a' 160g /	2
12.	Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy, do badania ucha, gardła i nosa: zawiera wziernik uszny, wziernik nosowy i szpatułkę.	100
13.	Zestaw laryngologiczny dla dzieci, jednorazowy, jałowy, do badania ucha, gardła i nosa: zawiera wziernik uszny, wziernik nosowy i szpatułkę.	50
14.	Jednorazowe lusterko medyczne krtaniowe sterylne pakowane w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe, długość lusterka 138mm, średnica 19mm	50
15.	Szyny palcowe 200x15 mm	100
16.	Szyny palcowe 200x20 mm	100
17.	Szyny palcowe 200x30 mm	50
18.	Jednorazowy lancet – igiełka wyjmowana po ukruszeniu z główki plastikowej typu Droplet, do nakłuwania skóry i naczyń powierzchniowych celem pobrania kropli krwi z opuszka palca do badania na poziom cukru z krwi obwodowej	2000
19.	Nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny	10
20.	Golarka medyczna (pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem, wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończenie golenia, każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturowa osłonkę) długość ostrza 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01cm.	800
21.	Myjka rękawica rozmiar 24,5 x 16,5cm (+/- 0,5cm) i grubości nie mniej niż 0,5cm. Zaokrąglony kształt na górze ( nie prostokątna), zwężana w nadgarstku co zapobiega zsuwaniu się, zgrzewana termicznie a nie zszywana, wykonana z podkładów watolinowychy 100g/m2, nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywowanym pod wpływem wody. z załaczonym do oferty oświadzceniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. Na opakowaniu napis w języku polskim.	6500
22.	Szczotki chirurgiczne do mycia rąk o wymiarach 80x50x40 (+/- 2,5mm) któe zapewniają odpowiednią powierzchnię myjącą, z jednej strony miekkie włosie wykonane z polietylenu, z drugiej zaś 100% gąbka poliuretanowa, w komplecie z pilniczkiem. Pakowane po 30szt. w opakowaniu służacym jakow dozownik do szczotek.	1000
23.	Miska nerkowata jednorazowego użytku o pojemności ok. 700-750ml	5000
24.	Basen płaski jednorazowego użytku o pojemności ok. 700-750ml	30
25.	Kaczka nerkowata jednorazowego użytku o pojemności ok. 700-750ml	200
26.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 10 / a' 100 szt. /	5
27.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 11 / a' 100 szt. /	5
28.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 12 / a' 100 szt. /	5
29.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 15 / a' 100 szt. /	3
30.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 20 / a' 100 szt. /	2
31.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 22 / a' 100 szt. /	1
32.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 23 / a' 100 szt. /	1
33.	Ostrza wymienne chirurgiczne nr 24 / a' 100 szt. /	1
34.	Ostrze z rączką j.u. Nr 15, opakowanie /a 10 szt./ sztywny blister folia-folia	10
35.	Ostrze z rączką j.u. Nr 10, opakowanie /a 10 szt./ sztywny blister folia-folia	10
36.	Ostrze z rączką j.u. Nr 11, opakowanie /a 10 szt./ sztywny blister folia-folia	10
37.	Ostrze z rączką j.u. Nr 20, opakowanie /a 10 szt./ sztywny blister folia-folia	5
Wymogi do poz. 18 w/w Pakietu Zamawiający dopuszcza tylko i wyłączenie lancet z uchwytem plastikowym, w postaci cieniutkiej igiełki; nie dopuszcza lancetu w formie blaszki metalowej zaostrzonej na końcu.

PAKIET 18
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestaw do systemu Medrat Stellant CT D(do kontrastu do tomografii komputerowej) : wkład o przebadanej stbilności mikrobiologicznej na 12 h stosowania, o pojemności 200ml (2 szt.), złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem.	365
2.	Dren jednorazowej podaży kontrastu pacjentowi kompatybilny z w/w zestawem	650

PAKIET 19
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Maska tlenowa z przewodem tlenowym o długości minimum 210cm dla dzieci z wykonana z miękkiego PCV, sterylna	10
2.	Maska tlenowa z przewodem tlenowym o długości minimum 210cm dla noworodków z wykonana z miękkiego PCV, sterylna	1
3.	Maska tlenowa z przewodem tlenowym o długości minimum 210cm dla dorosłych z wykonana z miękkiego PCV, sterylna	300
4.	Zestaw aerozolowy z nebulizatorem dla dzieci: -nebulizator -maska aerozolowa -przewód tlenowy dł. minimum 2,1m	10
5.	Zestaw aerozolowy z nebulizatorem dla noworodków: -nebulizator -maska aerozolowa -przewód tlenowy dł. minimum 2,1m	5
6.	Nebulizator z ustnikiem i przewodem tlenowym, dł. minimum 2,1m	300
7.	Przewód tlenowy, odporny na zgniatanie dł. minimum 2,1m	30
8.	Maska tlenowa z rezerwuarem i przewodem tlenowym o dł. minimum 2,1m dla dzieci	10
9.	Maska tlenowa z rezerwuarem i przewodem tlenowym o dł. minimum 2,1m dla dorosłych	400
10.	Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły odsysania i dodatkową nakrętką i naklejką z informacją o pacjencie. Pojemnik na wydzielinę z drenem. Jałowy, pojemność 10ml	40
11.	Lejce naczyniowe silikonowe do żył niebieskie rozmiar 2,5x 1,2 mm długość 2 x 45	50

PAKIET 20
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Elektrody EKG średnica 50 mm, na włókninie do monitorowania i diagnozowania ze stałym żelem	15000
2.	Elektrody EKG do badań holterowskich rozmiar 55 mm x 40mm z ciekłym żelem	40000
3.	Elektrody EKG średnica 30 mm na włókninie do monitorowania i diagnozowania z stałym żelem	50
4.	Elektroda j.u. do defibrylatora typu Quick Combo DF-20NC dla dorosłych	5
5.	Elektroda j.u. do defibrylatora typu Quick Combo DF-20NC dla dzieci	2

PAKIET 21
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Worek anestezjologiczny do aparatu do znieczulania 2 litry	1
2.	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, nazwą producenta, rozmiarem maski, sterylna, Rozmiar: 2	2
3.	Rozmiar: 3	15
4.	Rozmiar: 4	40
5.	Rozmiar: 5	30
6.	Worek samorozprężalny PCV dla dorosych (worek+ dren+ maskra z rezerwuarem)	120
7.	Worek samorozprężalny PCV dla dzieci (worek+ dren+ maskra z rezerwuarem)	12
Zamawiający wymaga aby:
Poz. 2 - 5 - maski krtaniowe były wykonane przez jednego producenta

PAKIET 22
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku z nadmuchiwanym kołnierzem uszczelniającym bez zaworu, pozbawione PCV, transparentne mankietem, mikrobiologicznie czyste kodowane, kolorystycznie wyróżnione, rozmiar 2	5
2.	Maki (opis w/w) rozmiar 3	50
3.	Maski (opis w/w) Rozmiar 4	250
4.	Maski (opis w/w) Rozmiar 5	150

PAKIET 23
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni,, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. Rozmiar 9Ch	5
2.	Rozmiar 12Ch	10
3.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar: 7,0mm,	2
4.	Rozmiar: 8,0mm,	1
5.	Rozmiar: 9,0mm	3
6.	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, wykonana z silikonu i PCW – półprzeźroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiar 7	1
7.	Opis j/w Rozmiar 8	1
8.	Opis j/w Rozmiar 9	1
9.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rozmiar 7,0	5
10.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rozmiar 7,5	5
11.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rozmiar 8	15
12.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rozmiar 8,5	20
13.	Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rozmiar 9	2
14.	Łącznik bezigłowy z drenem min. 8 cm z obrotowym kołnierzem Luer Lock	1
15.	Kranik 3-drożny z przedłużaczem z dł. min 13 cm	60

PAKIET 24
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) całkowicie suchy (niewymagający wypełnienia zastawki wodą - gotowy do użycia), z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40 cm H2O, posiadający możliwość wypełnienia mechanicznej zastawki wodą w celu monitorowania przecieku powietrza, wyskalowany do objętości 2100ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bez lateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia	10

PAKIET 25
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Klips polimerowy, nie wchłanialny, długość klipsów 16mm., kompatybilny do klipsownicy o średnicy 10mm - np. z klipsownicą ENDO10 produkcji VECK. 1 op=20 magazynków po 6 klisów w każdym magazynku	4
PAKIET 26
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur karbowanych rozciągliwych o średnicy 22mm i długości od 62 do 180 cm oraz gałąź do worka od 31 do 90 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y rozwarty transparentny, kolanko portem kapno oraz koreczkiem na pętelce, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, worek oddechowy 2L, łącznik prosty 22M/22M. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty.	100
2.	Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z rur karbowanych o średnicy 22 mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie łącznik Y rozwarty transparentny. Pakowany folia/folia, biologicznie czysty.	80

PAKIET 27
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285-315 cm z wymiennym nożykiem dł. 70mm wyk 2,35+-0,033mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał uchwytu - polipropylen z ABS	400
2.	Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, jednorazowy, jałowy z nożykiem i kablem, dł. całkowita uchwytu z kablem 336-340, wtyk do diatermii 1-pinowy 5mm.	400
3.	Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone na dwie symetryczne części, powierzchnia ogólna 165-170cm, powierzchnia aktywna 103cm2, grubość 1,6-1,7 mm, pakowane pojedynczo.	1100
4.	Czyściki do elektrod monopolarnych, jednorazowe, jałowe, 50x50 mm, grubość 6 mm, waga 3g	150
5.	Marker chirurgiczny jednorazowy ze standardowym szpicem do oznakowania pacjentów, z linijką o szerokości 2cm, dł. 15cm, pakowany pojedynczo, bezwonny, szybkoschnący, odporny na ścierania, zawierający nietoksyczny fiolet gencjanowy.	15

PAKIET 28
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pojemnik do pobierania próbek śluzu z drzewa oskrzelowego, poj. 40ml	50

PAKIET 29
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, dwie zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający min. 150 cm zabezpieczony spiralą antyzłamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalająca na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.	40

PAKIET 30
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Igła do wykonywania blokad obwodowych w rozmiarze 22G x 50 mm, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą polimerową. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania Stryktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.	100
2.	Opis jak w/w w rozmiarze 22G x 80mm	100
3.	Opis jak w/w w rozmiarze 21G x 100mm	100
4.	Igła do wykonywania blokad powięziowych w rozmiarze 22G x 80mm widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Stryktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, w dwóch segemntach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock.	50
5.	Opis jak w/w w rozmiarze 21G x 110mm	50
6.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku, z podłużnym oczkiem wypływu leku, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, uchwt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm. Rozmiar 27G o długości 90mm.	150
7.	Opis jak w Rozmiar 27G o długości 103mm	150

PAKIET 31
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Klipsy tytanowe Grena o kompatybilności z klipsownicami firmy Ethicon. 1 op. zawiera 20 magazynków po 6 klipsów w poszczególnym magazynku.	7

PAKIET 32
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: -czujnika o częstotliwości własnej > 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypusta, -linii płuczącej min 150cm (+/- 5cm), -linii tętniczej min 210cm, z dwoma kranikami, -szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. dp 300mmHg-3ml/godzinę, -brak konieczności kalibracji czujnika, -dwóch kraników trójdrożnych, -dwóch nie zależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku, -połączenia gniazd sygnału ciśnienia -bezpinowe, -zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, -prostolinijny przepływ przez czujnik, -wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym	27
2.	Pojedynczy przetwornik – czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyncze: -długość lini płuczącej 150cm (+/- 5cm), -biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200 Hz, -błąd pomiaru pzretwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, -odpowiednie oznaczenie drenów-kolorystyczne oznakowanie lini lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, -połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor	60
3.	Podwójny przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią podwójny. Sterylny. Długość linii płuczącej 150cm (+/-). Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami). Dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. Długość linii żylnej pacjenta minimum 180cm (150cm + 30cm). Linia pacjenta o długości minimum 200cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki, o pojemności minimum 12ml oraz dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi umieszczone w odległości ok 40 i 185cm od pacjenta. Linie kodowane kolorystycznie - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników. System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). Przetwornik zawierający wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor.	2

PAKIET 33
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Jednorazowy układ oddechowy pacjenta z podgrzewanym ramieniem wdechowym i komorą nawilżacza 1207 MKI	12
2.	Medijet – generator nCPAP, kompatybilny z urządzeniami do wspomagania oddychania: Medin-CNO, Sindi	10
3.	Jednorazowe czapeczki do mocowania generatorków i układu pacjenta, dostępne w rozmiarach od XXS do XXXL, pakowane pojedynczo z parą paseczków do mocowania nosków i maseczek	16
4.	Jednorazowe końcówki donosowe rozmiary XS-XL	15
5.	Jednorazowe maseczki donosowe rozmiar od S do XL	10
6.	Gąbka do stabilnego zamocowania generatora. Opakowanie a 10 szt.	1
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dobrowolnego zamieniania rozmiarów asortymentu poz. 3,4,5 zawartego w w/w pakiecie.

PAKIET 34
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 35 zszywkami ze stali chirurgicznej, zszywka szeroka (wys.7 mm; szer. 4 mm, szer.b. 0,6 mm)	150
2.	Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 55 zszywkami ze stali chirurgicznej, zszywka szeroka (wys.7 mm; szer. 4 mm, szer.b. 0,6 mm)	70
3.	Sterylne narzędzie jednorazowego użytku do usuwania zszywek w/w w poz.1. staplera skórnego	150

PAKIET 35
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Siatka przepuklinowa polipropylenowa rozmiar 8 x 13 cm	10
2.	Siatka przepuklinowa polipropylenowa rozmiar 12,5 x 25 cm	10
3.	Siatka przepuklinowa polipropylenowa rozmiar 6 x5 cm	10

PAKIET 36
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Okularki do fototerapii dla niemowląt – zapewniające najlepszą ochronę przed światłem wykorzystywanym w fototerapii, specjalna osłona na oczy musi chronić je przed szkodliwym działaniem światła, okularki muszą być wykonane z materiału niepowodującego podrażnień	150

PAKIET 37
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pokrowiec na przewody sterylny 200x17cm, wykonany z mocnej folii, z taśmami do mocowania na końcówkach	120

PAKIET 38
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Jednorazowa łyżka światłowodowa, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości i ciemna –redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem Łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP –światłowód obudowany na całej długości, średnicy 4,7mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. / Konstrukcja łyżki – dłuższy ogonek – zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Rozmiar kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym.Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe w celu uniknięcia uszkodzeń światłowodu/łyżki w trakcie transportu, tj. łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu. Nadaje się do recyklingu w całości.Dostępne rozmiary Macintosch: 2,3,4,5,- W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO	100
2.	Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła. / rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie; łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej; z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: Typ, rozmiar łyżki, znak CE. Na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 3 lata. Dostępny w rozmiarach Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4, Macintosh 2, 3, 4.	70

	PAKIET 39
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	9.
1.	Strzygarka medyczna typu Care Fusion	1
2.	Jednorazowe, wymienne ostrze – kompatybilne do strzygarki wymienionej w poz. 1 pak. 39, będącej na wyposażeniu Zamawiającego	100
3.	Zestaw do całodobowej toalety jamy ustnej. Zawierający zestaw gąbek, z możliwością regulacji manualnej siły odsysania. W zestawie płyn dezynfekujący (np. nadtlenek wodoru) + pojemnik ułatwiający przygotowanie roztworu roboczego.	300

PAKIET 40
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Linia próbkowania gazów anestetycznych	120

PAKIET 41
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego i półpłynnego Flexi - Seal. Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. / System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym.	1
2.	Zamknięty worek zbiorczy Conva Tec do zestawu Flexi-Seal Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków)	1

PAKIET 42
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Podkład papierowy z celulozy 100% w rolce szerokość roli 50 cm długość minimum 50m. Perforacja co 38cm, gramatura warstwy 17mg/gr, ilość warstw 2, opakowanie rolki-polietylen, zdatne do kontaktu z żywnością, typ łączenia warstw-system punt (nakłucia), nasiąkliwość przez zanurzenie-480% (+-0,5)	2000
2.	Podkład podfoliowany szerokość 51cm dł. rolki 50 min. metrów zielony Opis: Dwuwarstwowe podkłady medyczne wykonane z jednej strony z warstwy czystej celulozy i jednej warstwy folii. Perforowane co 40cm, gramatura bibuły - 16,5g/m2, wygląd brzegów - bez postrzępień, grubość folii - 13-17 um, powierzchnia wygniatana (tłoczona ), odbrawianie-niedopuszczalne, minimalna chłonność-160g/m2, zalety-nieprzesiąkliwe	2
3.	Podkład podfoliowany szerokość 33cm dł. rolki 50 min. metrów zielony Opis: Dwuwarstwowe podkłady medyczne wykonane z jednej strony z warstwy czystej celulozy i jednej warstwy folii. Perforowane co 45cm, gramatura bibuły - 16,5g/m2, wygląd brzegów - bez postrzępień, grubość folii - 13-17 um, powierzchnia wygniatana (tłoczona ), odbrawianie-niedopuszczalne, minimalna chłonność-160g/m2, zalety-nieprzesiąkliwe	26
4.	Czyściwo suche celulozowe w rolce do wycierania pacjenta dł. 200 mb, rozm ok. 30 cm	20
5.	Czyściwo suche do mycia pacjenta, nie ulegające rozerwaniu pod wpływem wody 240 płatków w arkuszu, w rozmiarze : 45 x 90 cm	6
6.	Czyściwo suche do mycia pacjenta, nie ulegające rozerwaniu pod wpływem wody 110 płatków w arkuszu, w rozmiarze : 20 x 40 cm	12

PAKIET 43
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Podkład niejałowy 210 x 160, z włókniny polipropylenowej gr: 35g/m2	1000
2.	Podkład niejałowy 210 x 80, z włókniny polipropylenowej gr: 35g/m2	10000
3.	Serwety jałowe 90 x 75, włóknina polipropylenowa i foli polietylenowo – polipropylenowa gr: 43g/m2	800
4.	Serwety jałowe 45 x 45, dwie warstwy: włóknina polipropylenowa i foli polietylenowo – polipropylenowa gr: 43g/m2	500
5.	Serweta włókninowa do osuszania rąk jałowa 80x60 pakowana pojedynczo	100
6.	Serweta z włókniny foliowej z otworem i przylepcem 90 x 75 Ø 8	200
*Dopuszcza się w rozmiarach różnicę +/- 5 cm

PAKIET 44
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Koszula dla pacjenta położnicza z włókniny o gramaturze 35g/m², krótki rękaw, z wycięciem „V”, zakładana przez głowę x 10 szt.	120
2.	Majtki włókninowe jednorazowe granatowe zabiegowe rozmiar uniwersalny	50
3.	Spodnie włókninowe krótkie do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m², w tylnej części z otworem, w pasie gumka	25
4.	Czepek chirurgiczny męski - z włókniny pochłaniającej pot, wiązany z tyłu na troki, z przewiewnym denkiem, w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26 g/m² w górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalną	1000
5.	Czepek pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny ściągany bardzo lekką gumką	1000
6.	Maska ochronna trójwarstwowa, pełnobarierową, zawiązywana na troki o długości min.45 cm, wykonana z wysokiej jakości włóknin, nie powodujących podrażnień skóry, posiadające specjalna wkładkę modelującą na nos pakowane w kartoniki maxymalnie po 50 szt.	3000
7.	Zestaw pościelowy wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS, w skład którego wchodzą: poszewka o wym. 80 x 70 cm, poszwa o wym. 160 x 210 cm, prześcieradło o wym. 150 x 210 cm.	100
8.	Fartuch ochronny z włókniny polipropylenowej j.u. wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi gumkami rozmiar XL	100
9.	Ochraniacza na obuwie-folia x 100 sztuk	20
10.	Pokrowce na zwłoki foliowe zamykane na suwak białe	100
11.	Pokrowce na zwłoki foliowe zamykane na suwak dla noworodków białe	3
12.	Chusta trójkątna włókninowa	250
*Dopuszcza się w rozmiarach różnicę +/- 5 cm

PAKIET 45
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestaw serwet uniwersalnych: -serweta 240x150 z przylepcem-1szt. -serweta 175x175 z przylepcem-1szt. -serwety 90x75 z przylepcem-2szt. -ręczniki celulozowe 18x25-4szt. -serweta 190x150 na stół do instrumentarium-1szt. -serweta 145x79 na stolik MAYO-1szt. -taśma medyczna mocująca 49x09-1szt. Obłożenie operacyjne wykonane z włókniny laminowanej trójwarstwowej o gramaturze minimum 80 g/m2.	700

PAKIET 46
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestaw do operacji stawu biodrowego, minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm; 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm; 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych; 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów	30
2.	Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, minimalny skład zestawu :1 x serweta na stolik instrumentarialny 150 cm x 190 cm ( jako owinięcie zestawu ) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. , 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura 83 g/m2 ,2 x ręcznik 30 cm x 40 cm,1 x taśma samoprzylepna foliowa 10 cm x 50 cm, 1 x włókninowa osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 55 cm z materiału 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 i serweta operacyjna główna 320 cm x 225 cm z elastycznym otworem 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów. Serweta główna wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, posiada dodatkowe wzmocnienie o wysokiej absorpcji w obszarze krytycznym pola operacyjnego. Gramatura obszaru wzmocnionego 109,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienia).Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania normy EN 13795 1-3..Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.	50
3.	Zestaw obłożeń do porodu, minimalny skład zestawu: / 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) / 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm / 1 ręcznik 30 cm x 20 cm / 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm / 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm / 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. / Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serwetka dla noworodka wykonana z miękkiej włókniny typu spunlace Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa / Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	100
4.	Zestaw do cięcia cesarskiego, minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 4 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny / 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	50
5.	Zestaw do operacji ginekologicznych, minimalny skład zestawu: / 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm / 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm / 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na / kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. / Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. / Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny*	120
6.	Zestaw obłożeń do zabiegów na kończynie, minimalny skład zestawu: / 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm / 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm / 1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów / Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	40
7.	Sterylna samoprzylepna kieszeń 2 sekcyjna o wymiarach 40x38, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej. Materiał musi spełniać normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe musi posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Szerokość poszczególnych komór : 13 cm x 27,5 cm , 24 cm x 27,5 cm. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze 110 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.	10
8.	Serweta na stolik Mayo, jałowa 80x145 cm	200
9.	Uchwyt do przewodów i drenów, samoprzylepny z taśmam mocującymi, 9x11 dł. 30 cm	10
10.	Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych, 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190, 4 x ręcznik 30x40, 1 x serweta na stolik Mayo 80x145, 1 x serweta pod pacjenta 75x100, 1 x serweta brzuszno-kroczowa 260x310, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125, z otworem w obszarze jamy brzusznej 35x37, z elastyczną folią samoprzylepną i fenestracją 28x32, z otworem w okolicy krocza 10x15, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.	15
11.	Ortopedyczna włókninowa osłona na kończynę 33x55, zawiera taśmę samoprzylepną 10x50	250
12.	Podwójna osłona na kończynę dolną 75x120 cm - dwie osłony w komplecie	60
13.	Serweta włókninowa do zabiegów na kończynie z "oknem", rozm. 150x180	100
14.	Serweta włókninowa przylepna jałowa rozm. 75x90 cm	100
15.	Serweta włókninowa do zabiegów na kończynie 175 x180 cm	100

PAKIET 47
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Sterylny pokrowiec na ramię C: -wymiary 100x220cm -wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE -dodatkowo dwie taśmy lepne służące do zamocowania osłony.	150
PAKIET 48
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Fartuch chirurgiczny do mokrych zabiegów / Jałowy, wykonany z włókniny SMS, niepylącej, wysoko oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min 35g/m2, wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego folia polietylenowa oraz włóknina poliestrowa, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na całej długości wzmocnienia rękawów wykonane w technologii ultradźwiękowa. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. / Rozmiary : L	50
2.	Rozmiar: XL	50
3.	Rozmiar: XXL	50

PAKIET 49
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Rękawy papierowo-foliowe: • gramatura papieru 60-70 g/m² / • grubość folii 52µm, długość 200 m / • folia 6-warstwową / • zgrzew fabryczny min. 3-kanałowy, jednolity dla każdego rozmiaru / • wskaźniki sterylizacji S/EO/ umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim / • kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego / • piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku / • każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego / • oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5 na linii zgrzewu fabrycznego, / • znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim / Rozmiar szerokość 5 cm	5
2.	Opis j/w. szerokość: 7,5 cm	5
3.	Opis j/w. Szerokość:12 cm	15
4.	Opis j/w. Szerokość:15 cm	10
5.	Opis j/w. Szerokość: 20 cm	7
6.	Opis j/w. szerokość: 25cm	6
7.	Opis j/w. Szerokość: 30 cm	10
8.	Opis j/w. Szerokość: 35 cm	1
9.	Opis j/w. Szerokość: 40 cm	1
10.	Papier do sterylizacji miękki,krepowany biały 750x750	700
11.	Papier do sterylizacji miękki,krepowany zielony 750x750	1200
12.	Papier do sterylizacji miękki,krepowany zielony 1200 x 1200	50
13.	Papier do sterylizacji miękki,krepowany biały 1200 x 1200	200
14.	Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parowej szerokość 19mm x 55m	40
15.	Testy klasy 5-integratory parowe z przesuwalną substancją wskaźnikową oraz polem odczytu w postaci dwóch okienek. Opakowanie 100 sztuk.	500
16.	Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji parowej. Ostateczny odczyt po 24 godz. Opakowanie 100 szt.	1
17.	Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z żółtego na czarny na całej powierzchni. Informacje w języku polskim zawarte na karcie testowej oraz na etykiecie.	20
18.	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Komplet zawierający 12 rolek w kolorze: zielonym, niebieskim, czerwonym lub żółtym po 750 sztuk etykiet oraz wałek z tuszem. Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną	35
19.	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna do naklejania etykiet samoprzylepnych z możliwością zapisu liter i cyfr, z rolką tuszującą	1
20.	Etykiety samoprzylepne do kontenera wkładane od boku. Rozmiar 67x38mm. Opakowanie 500 sztuk.	4
21.	Wałek zapasowy z tuszem do metkownicy 3-rzędowej	1
22.	Test kontroli mycia w myjkach maszynowych Wash -Chek x100 szt.	8
23.	Test do kontroli ilości białka Pro-Clean x 25 szt.	35
24.	Włóknina do sterylizacji, zielona/niebieska SMS 120x120 cm	800
*Dopuszcza się w rozmiarach różnicę +/- 5 cm

PAKIET 50
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny / polipropylenowej SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie, a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. .Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się / dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. Rozmiar: S	100
2.	Opis j/w Rozmiar: M	500
3.	Opis j/w Rozmiar: L	500
4.	Opis j/w Rozmiar: XL	300
5.	Opis j/w Rozmiar: XXL	20

PAKIET 51
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne typu CERVEX BRUSH	200
2.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne typu CERVEX BRUSH COMBI	50
3.	Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych sterylne szczoteczka z włosia typu tusz do rzęs	1000

PAKIET 52
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, teksturowane, jałowe, lekko pudrowane mączką kukurydzianą, kształt anatomiczny, zawartość protein poniżej 50 µg/g, pakowane parami, AQL 1,0, długość rękawicy min. 285mm, grubość rękawicy 0,21 - 0,23 mm środkowy palec (ścianka pojedyncza).Przebadane na przenikanie mikroorganizmów z godnie z ASTM F 1671. Rękawica oznakowana jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiar 6,0	400
2.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 6,5	200
3.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 7,0	1000
4.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 7,5	2000
5.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,0	1000
6.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,5	200
7.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 9,0	100
8.	Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z opaska przylepną, z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą silikonową, wewnątrz dodatkowa warstwa poliuretanu,kolor brązowy, z warstwą antypoślizgową. Grubość na palcu 0,33mm, długość 290-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 820%, wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem min. 27N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków oraz odporne na działanie cementu kostnego. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Opakowanie wew. papierowe, zew. folia (nie składane na pół). Rozmiar 7,5	100
9.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar 8,5	100
10.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 6,5	950
11.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 7,0	500
12.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 7,5	1500
13.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 8,0	400
14.	Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwą polimerową, mikroteksturowane. Grubość na palcu 0,23mm, długość 285-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 800%, siła zrywająca min. 15N. Zgodne z normą EN 374, ASTM 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie wew.i zew. papierowe. Rozmiar 8,5	700
15.	Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu min.0,35 mm, 0,30mm, długość 295-305mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN 374-3 na min. 7 substancji chemicznych. Opakowanie a'25 par Rozmiar M	3
16.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar L	3
17.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar XL	3
18.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe neoprenowe Rozmiar 6,5	200
19.	Rękawice chirurgiczne sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe neoprenowe Rozmiar 7,5	200
20.	Rękawice winylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, grubość na palcu od 0,09-0,11 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 3,9N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III Rozmiar. M	50
Zgodnie z zapisami prawa, wszystkie rękawiczki używane jako wyroby medyczne muszą mieć deklarację zgodności.
Rękawiczki muszą podlegać normom: EN 420, EN 388, EN 455 i EN 374.
Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich w/w certyfikatów.

PAKIET 53
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego niejałowe bezpudrowe, bezlateksowe, białe rozm. M	360
2.	Rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego niejałowe bezpudrowe, bezlateksowe, białe rozm. S	40
3.	Rękawice winylowe, roz. M	120
PAKIET 54
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,11-0,12 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność substancji conajmniej 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, pezbadane na przenikanie min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. op. po 200 szt (llub po 100 szt. wówczas z odpowiednim przeliczeniem ilości) Rozmiar XS
2.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar S op. po 200 szt
3.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar M op. po 200 szt
4.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar L op. po 200 szt
5.	Rękawice (opis w/w) Rozmiar XL op. po 180 szt

PAKIET 55
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pułapka na polipy, na ssak (jednorazowa) 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna rurka połączona do zaworu ssącego endoskopu, drugi do przewodu ssaka	160

PAKIET 56
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Marker endoskopowy – tusz przeznaczony do znakowania zmian w przewodzie pokarmowym w trakcie badania endoskopowego. W składzie zawiera wysokooczyszczone cząstki węgla, które po wstrzyknięciu w warstwę podśluzówkową pozostawiają trwały ślad. Tusz w formie sterylnych strzykawek zawierających 5 cm 3 markera.	15

PAKIET 57
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Igła do ostrzykiwania jednorazowa: 5 mm 23 G 2300 mm	50

PAKIET 58
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Kleszcze biopsyjne (wielorazowe): Szczypce obrotowe biopsyjne, miseczki owalne, umożliwiają głębszą biopsję, bez igły. Kleszcze gastroskopowe dł. 160-170 cm	1
2.	Kleszcze biopsyjne (wielorazowe): Szczypce obrotowe biopsyjne, miseczki owalne, umożliwiają głębszą biopsję, bez igły. Kleszcze kolonoskopowe dł. 230 cm	1
3.	Zestaw jednorazowy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 6 lub7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego. Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczajacy pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki	8
4.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki owalne. Długość narzędzia 1600 mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,6 mm, długość szczęk 4,2mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadka ochronną.	800
5.	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki owalne. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,6 mm, długość szczęk 4,2mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadka ochronną.	220

PAKIET 59
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Ustniki jednorazowego użytku z gumką mocującą do stosowania przy badaniu gastroskopowym	1200
2.	Dwustronna szczotka jednorazowego użytku o długości 230cm do czyszczenia kanałów endoskopowych, śr. cewnika 1,8mm. Średnica włosia szczotki 5mm(z obu stron) dł. 20mm. Dostosowane do wszystkich rodzajów endoskopów giętkich.	1700

PAKIET 60
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z plecionego, giętkiego lub średnio usztywnionego drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica pętli od 27 do 30 mm dł. robocza od 230 do 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny.	300

PAKIET 61
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Taśma do operacyjnego leczenia powysiłkowego nietrzymania moczu wykonana z polipropylenu monofilamentowego, długość 50 cm, szerokość 1,25 cm, porowatość 85 %, gramatura 70g/m2. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne zwężenia na końcach taśmy ułatwiające zawleczenie igły.	15
2.	Zestaw do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej. System składający się z 3 elementów: a) siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowegoo anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami. Górne, środkowe i dolne ramiona zakończone różnymi kolorami; wysokość siatki – 5 cm, szerokość – 6 cm, gramatura – 19,2g/m2, grubość 0,27 mm. b) 4 prowadnice z nitinolu: długość 500 mm do prowadzenia ramion górnych i środkowych. c) 2 prowadnice z nitinolu długość 650 mm: do prowadzania ramion dolnych	1

PAKIET 62
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestaw drenów do hemofiltracji z filtem o punkcie odcięcia 37 kDa i rejestracja na 96 h do cyrtynianowej i heparynowej terapii CWD lub CVVHDF na urządzeniu OMNI, 1,6 M 2	36
2.	Worki na filtrat z zaworem spustowym umożliwiającym drenaż bez zdejmowania worka z urządzenia. Pojemność 7 litrów.	50

PAKIET 63
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i fosforanów oraz z zawartością potasu 0 mmol/l. Worek 5 l. Kompatybilne z aparatem OMNI i Multifiltrate.	540
2.	Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i fosforanów oraz z zawartością potasu 2 mmol/l. Worek 5 l. Kompatybilne z aparatem OMNI i Multifiltrate.	540
3.	Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i zawartością fosforanów 1,25 mmol/l orazz zawartością potasu 0 mmol/l, (zamiennie według potrzeb zamawiającego). Worek 5 l. Kompatybilne z aparatem OMNI i Multifiltrate.	540
4.	Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i zawartością fosforanów 1,25 mmol/l oraz z zawartością potasu 4 mmol/l (zamiennie według potrzeb zamawiającego). Worek 5 l. Kompatybilne z aparatem OMNI i Multifiltrate.	540
5.	Płyn do antykoagulacji z zawartością cytrynianów 4 %. Worek 2000 ml. Kompatybilne z aparatem OMNI i Multifiltrate)	60

PAKIET 64
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Nieresorbowalna ultralekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy (grubości) 0,08mm i wielkości porów min.-1,3 mm2, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 35 g/m2 (+- 5 g/m2) i grubości siatki 0, 32mm (+- 0,05 mm) oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu – min. 100 N i zastosowanymi niebieskimi liniami orientującymi, ułatwiającymi widoczność wyrobu oraz jego ułożenie w polu operacyjnym. Rozmiar: 50x60 mm, Op. a 1 szt.	10
2.	Opis j.w. Rozmiar 60x110 mm, Op. a 3 szt.	5
3.	Opis j.w. Rozmiar: 100x150 mm, Op. a 3 szt.	5
4.	Opis j.w. Rozmiar: 200x300 mm, Op. a 3 szt.	2

PAKIET 65
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/20cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące	10
2.	Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące	10
3.	Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące	10
4.	Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z puliuretanu , prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące	10
5.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 4 swiatłowe 8,5Fr/16,14,18,18Ga/16cm, cewnik wykonany z poliuretanu, prowadnica ze stali nierdzewnej ze znacznikami, o średnicy 0,032”/60cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, Arrow Advancer – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące	40
6.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 4 światłowe 8,5Fr/16,14,18,18Ga/20cm, cewnik wykonany z poliuretanu pokryty powłoka antybakteryjną chlorcheksydyna i sulfiadazyna srebra prowadnica ze stali nierdzewnej ze znacznikami, o średnicy 0,032”/60cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, Arrow Advancer – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące	10
7.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – 3 swiatłowe 7Fr/16,18,18Ga/16cm, cewnik wykonany z poliuretanu, prowadnica ze stali nierdzewnej ze znacznikami, o średnicy 0,032”/45cm , na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła, Arrow Advancer – osłona ułatwiająca wprowadzenie prowadnika jedną ręką; rozszerzadło, strzykawka luer slip 5ml, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, skrzydełka mocujące	60
8.	Zestawy do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera, 18G/16cm cewnik wykonany z PEBA, wytrzymały na zaginanie, giętkie niskoprofilowe skrzydełka mocujące, zintegrowany przedłużacz, prowadnica 0,025”/45cm , igła punkcyjna 18Ga/7cm, kodowane kolorystycznie	20

PAKIET 66
Lp.	Asortyment	ILOŚĆ/SZTUK/OPAKOWAŃ
1.	2.	3.
1.	Pojemnik czerwony na odpady medyczne przeznaczony do jednorazowego użytku. Najczęściej zbiera się do niego zużyte igły, wenflony, skalpele, pipety i inne narzędzia medyczne. Po zamknięciu pojemni jest zamknięty na stałe, odpady można wrzucać przez otwór w pokrywie. Pojemnik w kształcie spłaszczonym, opatrzony etykietą. Pojemność 0,7 litra płaski	100
2.	Pojemnik czerwony na odpady medyczne przeznaczony do jednorazowego użytku. Najczęściej zbiera się do niego zużyte igły, wenflony, skalpele, pipety i inne narzędzia medyczne. Po zamknięciu pojemni jest zamknięty na stałe, odpady można wrzucać przez otwór w pokrywie. Pojemnik opatrzony etykietą. Pojemność 5l	500
3.	Pojemnik czerwony na odpady medyczne przeznaczony do jednorazowego użytku. Najczęściej zbiera się do niego zużyte igły, wenflony, skalpele, pipety i inne narzędzia medyczne. Po zamknięciu pojemni jest zamknięty na stałe, odpady można wrzucać przez otwór w pokrywie. Pojemnik opatrzony etykietą. Pojemność 2l	900