Załącznik nr 2.6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

LAMPA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA – 4 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2019 | ………………………… rok produkcji |
|  | Lampa zabiegowa przeznaczona do stosowania jako źródło oświetlenia w diagnostyce i przy zabiegach. | TAK | ………………….. |
|  | Lampa zabiegowa statywowa, mobilna, jednokopułowa z wbudowanym modułem podtrzymującym napięcie. | TAK | …………………. |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w min. 15 diod LED umiejscowionych w oprawie pojedynczo lub w zestawach po trzy | TAK | ……………………….. |
|  | Źródło światła o długiej żywotności min. 50 000 h | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w sterownik pozwalający na minimum trójstopniową regulację natężenia światła | TAK |  |
|  | Oprawa wykonana z materiału o wysokiej odporności mechanicznej z uchwytem sterylnym przeznaczonym do manewrowania lampą. | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcje ogólnie dostępnymi środkami. | TAK | ……………………….. |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) minimum 60 000 lx | TAK | ……………………….. |
|  | Płynna bezdotykowa regulacja natężenie oświetlenia w zakresie min. 50 ÷ 100% | TAK | ……………………….. |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra minimum 90 | TAK | ……………………….. |
|  | Temperatura barwowa min. 4100 K | TAK | ……………………….. |
|  | Średnica pola roboczego d10 min. 170 mm | TAK | ……………………….. |
|  | Średnica pola roboczego d 50 ≥ ½ d10 | TAK | ……………………….. |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 96 cm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP 42 | TAK | ……………………….. |
|  | Wbudowany moduł podtrzymujący napięcie | TAK | ……………………….. |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas system jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia systemu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy