Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 336/2020/PN/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY_ZAKTUALIZOWANY

Część nr 1. Pobornik cząstek stałych oraz zestaw uzupełniający pobornika pyłu

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Toksykologicznego, Katedra Chemii |
| 1. | Pobornik cząstek stałych Pobornik cząstek stałych do poboru, analizy chemicznej (oznaczania WWA i metali ciężkich w pyle) i analizy grawimetrycznej w celu określenia stężenia i strumienia masy pyłu w przewodach odprowadzających gazy odlotowe, w tym spaliny ze spalania biomasy, zwany również pyłomierzem emisyjnym; Zasada działania: izokinetyczny pobór częściowego strumienia badanego gazu odlotowego i wydzielenie z niego cząstek stałych zgromadzonych na materiale filtracyjnym, zgodny z normami PN-Z-04030-7, PN-EN-13284-1 oraz ISO 9096; pobrane cząstki stałe poddaje się analizie grawimetrycznej i chemicznej; Pobornik spełniający następujące minimalne wymagania i posiadający co najmniej poniższe wyposażenie/elementy: urządzenie automatyczne, przenośne; centralna jednostka sterująca pracą zestawu pobornika pyłu /pyłomierza z następującymi elementami: odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową, na zakres 3 - 11 m3/h, odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową na zakres 1 - 3,5 m3/h, zespół zaworów regulacji izokinetyczności, sonda temperatury (500oC), długości 1 m, z przewodem, moduł higrometru z przewodem, 3-komorowy separator wilgoci z przewodem, wąż podgrzewany o długości 1,0 m z regulatorem temperatury (do dodatkowej ochrony urządzenia przed skraplaniem się pary wodnej, przy bardzo dużych wilgotnościach spalin). świadectwa wzorcowania ciągły pomiar oraz rejestracja następujących parametrów, które powinny być mierzone bezpośrednio: ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie statyczne gazu w kanale, ciśnienie różnicowe na podłączonej rurce spiętrzającej, temperatura gazu w kanale, temperatura pobieranego gazu odlotowego, wilgotność względna pobieranego gazu odlotowego, ciśnienie względne przed zwężką, ciśnienie różnicowe na zwężce pomiarowej, temperatura w otoczeniu urządzenia, prędkość gazu w kanale mierzona podłączonym anemometrem wiatraczkowym; ciągła rejestracja obliczanych parametrów: ciśnienia dynamicznego gazu w kanale, prędkości lokalnych gazu w kanale, strumienia objętości gazu w kanale, strumienia objętości aspirowanego gazu, współczynnika izokinetycznej aspiracji (H), stopnia zawilżenia aspirowanego gazu (higrometr); jednostka sterująca powinna zapewniać w pełni automatyczną regulację procesu izokinetycznego zasysania gazu, automatyczny dobór końcówki aspiracyjnej, automatyczną kontrolę poprawności pracy urządzenia, graficzną prezentację wektorów prędkości gazu, opracowanie raportów z pomiarów, w tym wyników końcowych dotyczących stężenia i strumienia masy pyłu; pozostałe wymagania dla centralnej jednostki sterującej: wyświetlacz graficzny, dotykowy LCD minimum 7-calowy, klawisze funkcyjne, klawiatura ekranowa lub innego typu klawiatura, wyjścia komunikacyjne: RS232, USB, Ethernet, pamięć danych: minimum 1GB, na co najmniej 999 pomiarów; zasilanie 230V + akumulator litowo-jonowy (czas pracy na akumulatorze min. 4 godz.), temperatura pracy: od -10 do 40oC lub w szerszym zakresie, maksymalna masa centralnej jednostki sterującej wraz z zaworami, higrometrem, odcinkiem pomiarowych to 20 kg, inne niezbędne elementy pobornika/pyłomierza – tor aspiracji do poboru próbek pyłu – analiza grawimetryczna i analiza chemiczna pyłu (w zakresie nie mniejszym i nie gorszym niż podany): rurka spiętrzająca typu walcowa, długość 0,5 m, średnica 12 mm, materiał: stal kwasoodporna, z jarzmem (koniecznie ze świadectwem wzorcowania) do pomiaru prędkości gazu odlotowego (>3 m/s); głowica anemometru z kablem (do pomiarów prędkości gazów > 1 m/s), agregat zasysający, z przewodem i innymi niezbędnymi elementami, przewód aspiracyjny (długość min. 10 m), przewody impulsowe (długość min. 10 m), akcesoria: komplet uszczelek, torby narzędziowe, klucze, narzędzie do demontażu odcinka pomiarowego, pamięć USB; aspiracyjna sonda prędkościowa typu odsadzona o długości 1,2 m, średnicy 38mm, z torem poboru z tytanu, ogrzewana, z regulacją temperatury, z wbudowaną sondą do pomiaru temperatury i pomiarem kąta strugi gazu, z jarzmem o średnicy 38 mm oraz z regulatorem temperatury i z transformatorem zasilającym (koniecznie ze świadectwem wzorcowania); separator pyłu, na wkłady gilzowe fi 19x90 mm, tytanowy; separator pyłu do filtracji zewnątrzkanałowej, ogrzewany, z torem poboru z tytanu, na wkłady płaskie fi 100 mm, z regulatorem temperatury; końcówki aspiracyjne, tytanowe, typoszereg (komplet 5 sztuk); podpora sondy, chłodziarka o poj. co najmniej 50 l (do umieszczania zamiennych stelaży); parametry pomiarowe – zakres pomiarowy (zakres nie węży niż podany w nawiasie) i rozdzielczość wskazań parametrów mierzonych i obliczanych (nie gorsza niż podana w nawiasie po średniku): ciśnienie barometryczne (150-1150 hPa; 0,1 hPa), ciśnienie różnicowe na rurce spiętrzającej (0-1250 Pa; 0,1 Pa), ciśnienie różnicowe na zwężce pomiarowej (0-2500 Pa; 0,1 Pa), ciśnienie statyczne w kanale (od -60 do 10 hPa; 0,1 hPa), ciśnienie względne przed zwężką pomiarową (od -500 do 0 hPa; 0,1 hPa), strumień objętości zasysanego gazu (1-3,5 oraz 3-11 m3/h; 0,001 m3/h), temperatura gazu – termopara (0-600oC; 0,1 oC), temperatura gazu – higrometr (od -20 do 80 oC; 0,1 oC), temperatura otoczenia (od -50 do 100 oC; 0,1 oC), wilgotność względna, RH (0-100 %, 0,1%), prędkość gazu – rurka spiętrzająca (3-45 m/s; 0,01 m/s), prędkość gazu – anemometr wiatraczkowy (1-6 m/s; 0,01 m/s), d) W oferowanej cenie zawarte będą również: koszt wzorcowania i świadectw wzorcowania wszystkich układów pomiarowych, koszt szkolenia z obsługi oferowanego pyłomierza wraz zestawem uzupełniającym na odpowiedniej instalacji technicznej w warunkach przynajmniej zbliżonych do rzeczywistych – szkolenie w siedzibie producenta (dla 2-3 pracowników Zamawiającego); bezpłatne doradztwo podczas eksploatacji urządzeń; instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim i języku angielskim; deklaracje zgodności; po upływie 12 m-cy bezpłatny przegląd techniczny i – jeśli będą niezbędne – adiustacja i wzorcowanie. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2 | Zestaw uzupełniający pobornika pyłu Zestaw uzupełniający pracujący w układzie z oferowanym pobornikiem cząstek stałych/pyłomierzem Przeznaczenie zestawu uzupełniającego: do poboru par organicznych (WWA), gazowego HCl, HF i lotnych form metali, Zestaw uzupełniający spełniający następujące minimalne wymagania i posiadający co najmniej poniższe wyposażenie/elementy: wyposażenie do poboru próbek w aspirowanym strumieniu głównym, izokinetycznym: stelaż z chłodnicą i kartridżami na żywicę lub piankę do poboru próbek na oznaczanie lotnych WWA, z układem pomiaru temperatury gazu za chłodnicą (wg normy ISO11338-1 – metoda B.2); układ powinien mieć możliwość zastosowania również w strumieniu bocznym (wg ISO11338-1 – metoda B.3); stelaż z czterema płuczkami uderzeniowymi do poboru próbki na oznaczania metali ciężkich, zawartych w fazie lotnej (wg normy PN-EN 14385 – metoda B.1a); wyposażenie stelaży (wspólne dla wyżej wymienionych zaoferowanych stelaży): przyłącze wejściowe tytanowe M22x1,5, przyłącze wyjściowe M22x15 mm, rurki przyłączeniowe tytanowe, kolanka przyłączeniowe tytanowe, przyłącze do połączeń elastycznych; wyposażenie do poboru próbek w strumieniu bocznym: trójnik ogrzewany tytanowy, z regulatorem temperatury, stelaż z czterema płuczkami bełkotkowymi do poboru próbek na oznaczenie metali ciężkich, przyłącze wejściowe wykonane z tytanu, z zaworem zwrotnym na wejściu (wg normy PN-EN 14385 – metoda B.1b), wąż podgrzewany o długości 3,0 m do połączenia ze stelażami, z regulatorem temperatury , transformatorem zasilającym, uchwytem węża, niezależny przepływomierz z sondą termohigrometryczną i jarzmem (możliwość pomiaru przepływu niezależnie od działania jednostki głównej pyłomierza; współpracuje z rurką spiętrzającą oraz anemometrem); do przepływomierza powinny być wystawione i dołączone świadectwa wzorcowania. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Poz. 1 Producent:…………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz. 2 Producent:……………………. Model/ Nr katalogowy:…………………………. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Potencjostat

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |
| 1. | Potencjostat zakres potencjałów: -3, +10 V zgodność potencjałowa: -3, +14 V maksymalny prąd: +/- 4 A zakres pomiaru prądu: 4 A do 1 pA, dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,1% rozdzielczość potencjałowa: 1 μV dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% rozdzielczość prądowa: 0,003% impedancja wejściowa > 1 TOhm pasmo potencjostatu: 8 MHz podłączenie do komputera: złącze USB instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:…………………………. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Potencjostaty

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |
| 1. | Potencjostat Moduł elektrochemiczny: układy elektrodowe: 2, 3 i 4 zakres potencjałów: +/- 10 V zgodność potencjałowa: +/- 20 V maksymalny prąd: +/- 400 mA zakresy pomiaru prądu: 100 mA do 10 nA, (8 dekad) dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,2% rozdzielczość potencjałowa: 3 μV dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% rozdzielczość prądowa: 0,0003% impedancja wejściowa > 100 GOhm pasmo potencjostatu: 1 MHz podłączenie do komputera: złącze USB Moduły są integralną częścią pojedynczej jednostki głównej posiadającej moduł impedancyjny z 10 A boosterem. Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Potencjostat Potencjostat wspierający do jednostki głównej z modułem impedancyjnym Układy elektrodowe: 2, 3 i 4 zakres potencjałów: +/- 10 V zgodność potencjałowa: +/- 20 V maksymalny prąd: +/- 400 mA (10 A z boosterem) zakresy pomiaru prądu: 100 mA do 10 nA, (8 dekad) dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,2% rozdzielczość potencjałowa: 3 μV dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% rozdzielczość prądowa: 0,0003% impedancja wejściowa > 100 GOhm pasmo potencjostatu: 1 MHz podłączenie do komputera: złącze USB instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p.111, Katedra Chemii |
| 3. | Potencjostat Potencjostat/galwanostat z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem: moduł do badań impedancyjnych, cela pomiarowa stożkowa umożliwiająca pomiary i miareczkowanie w objętościach około 5-70 ml z pokrywą i uchwytem oraz elektrody pasujące do uchwytu: elektroda z węgla szklistego o średnicy około 2-4 mm, elektroda odniesienia Ag/AgCl z mostkiem elektrolitycznym i platynowa elektroda pomocnicza, cela zastępcza do testowania urządzenia. Parametry potencjotatu/galwanostatu: praca w trybie 2-, 3- i 4-elektrodowym, zakres potencjałów nie mniejszy niż ±10 V, maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy ±400 mA (z możliwością rozszerzenia do 10 A), zakresy prądowe zmieniane co dekadę, w zakresie nie gorszym niż od 10 nA do 100 mA, dokładność potencjału nie gorsza niż ±0,2 %, rozdzielczość potencjału nie gorsza niż 5 µV, dokładność prądu nie gorsza niż ±0,2 %, rozdzielczość prądu nie gorsza 0,0005 % zakresu prądowego, impedancja wejściowa co najmniej 100 GΩ, pasmo pracy potencjostatu co najmniej 1 MHz, sterowanie z komputera poprzez złącze USB, możliwość współpracy z mikrowagą kwarcową (EQCM), maksymalna szybkość przemiatania nie mniejsza niż 1000 V/s, kompensacja iR, wyjścia analogowe sygnału prądowego i potencjałowego, integrator analogowy o stałej czasowej zmienianej w zakresie 0,01-10 s, przetworniki A/C i C/A 16-bitowe, wejścia/wyjścia cyfrowe co najmniej 8. Parametry modułu do badań impedancyjnych: zakres częstotliwości nie mniejszy niż 10 µHz – 1 MHz, rozdzielczość częstotliwości nie gorsza niż 0,003%, zakres potencjałów co najmniej ±10 V, amplituda sygnału AC w zakresie co najmniej 0,2-300 mV (RMS), prezentacja danych w formie admitancji, dielektrycznej, Nyquista, Mott-Schottky’ego, analiza danych i dopasowywanie do założonego modelu, symulacje. Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie technik: woltamperometrycznych liniowych i pulsowych (LSV, CV, SVW, DPW, NPV, NDPV, ACV), amperometrycznych, pulsowych amperometrycznych i kulometrycznych, potencjometrycznych przy otwartym układzie i z narzuconym przepływem prądu (stały, liniowy, cykliczny, metody inwersyjne, pulsowe), kombinacje technik (sekwencyjne włączanie kolejnych technik, niezależnie programowanych), podstawowe operacje graficzne i matematyczne – m.in. wyświetlanie rejestrowanych krzywych, liczenie, pola powierzchni pików, wygładzanie krzywych, odejmowanie, korekta linii bazowej. Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej I, Katedra Chemii |
| 4. | Potencjostat Parametry techniczne urządzenia: praca w trybie potencjostatu, bipotencjostatu i galwanostatu, możliwość sterowania poprzez USB i Bluettooth, maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy niż ±40 mA, zakres potencjałów elektrod nie mniejszy niż ±4V, najczulszy zakres prądowy potencjostatu nie gorszy niż 1 nA, rozdzielczość przyłożonego potencjału nie gorsza niż 1 mV, rozdzielczość prądowa nie gorsza niż 0,025% zakresu prądowego, rozdzielczość na najczulszym zakresie prądowym nie gorsza niż 1 pA, rozdzielczość mierzonego potencjału nie gorsza niż 0,012% zakresu, dokładność potencjału nie gorsza niż 0,2%, dokładność prądu nie gorsza niż 0,5% na zakresach 100 nA i wyższych, wejścia/wyjścia analogowe co najmniej 2, wejścia/wyjścia cyfrowe co najmniej 2, możliwość sterowania dodatkowych urządzeń poprzez RS232, przewody do podłączenia elektrod zakończone krokodylkami i ze złączem do elektrod cienkowarstwowych. Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie technik: woltamperometrycznych liniowych i pulsowych (LSV, CV, SVW, DPW, NPV, NDPV, ACV), amperometrycznych, pulsowych amperometrycznych i kulometrycznych, potencjometrycznych przy otwartym układzie i z narzuconym przepływem prądu (stały, liniowy, cykliczny, metody inwersyjne, pulsowe), kombinacje technik (sekwencyjne włączanie kolejnych technik, niezależnie programowanych), podstawowe operacje graficzne i matematyczne – m.in. wyświetlanie rejestrowanych krzywych, liczenie, pola powierzchni pików, wygładzanie krzywych, odejmowanie, korekta linii bazowej. Parametry ustawianie programowo: czas kondycjonowania elektrody (preelektroliza) w zakresie co najmniej 0-1000 s, ustawianie potencjałów startu, końcowego, odwracania kierunku w zakresie nie mniejszym niż ±4 V, ustawianie kroku potencjału w zakresie nie mniejszym niż 1-500 mV, potencjał pulsu ustawiany w zakresie nie mniejszym niż 1-250 mV, szybkość przemiatania w technikach woltamperometrycznych nie gorsza niż 1ms-1s na krok potencjału, zakres częstotliwości w technikach zmiennoprądowych (ACV) nie mniejszy niż 2-250 Hz, zakres amplitudy w technikach zmiennoprądowych (ACV) nie mniejszy niż 5-250 mV (RMS). Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| Poz.1 Producent:…………………… Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.2 Producent:………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.3 Producent:…………………. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.4 Producent:………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………… |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Wanna Langmuira z wyposażeniem

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 111, Katedra Chemii |
| 1. | Wanna Langmuira z wyposażeniem Parametry techniczne: wanna jednoczęściowa, wykonana z PTFE, powierzchnia robocza około 250-300 cm2, symetrycznie poruszające się bariery; maksymalny współczynnik kompresji >10; szybkość poruszania się barier w zakresie co najmniej 0,01 – 250 mm/min; pomiar napięcia powierzchniowego w zakresie 0-150 mN/m, czułość nie gorsza niż 4 µN/m, z płytką Pt i papierowymi; wanna wyposażona w studnię i układ do osadzania monowarstw na stałym podłożu o wymiarach co najmniej 3x40x40 mm, maksymalny przesuw podłoża około 80 mm, szybkość zanurzania w zakresie co najmniej 0,1-100 mm/min; układ do pomiaru potencjału powierzchniowego na granicy woda/powietrze o czułości nie gorszej niż 1 mV, układ mikroskopowy do pomiaru kąta Brewstera; komora chroniąca układ przed zanieczyszczeniami powietrza; antywibracyjna podstawa do urządzenia; układ do wstrzykiwania roztworów do wanny poprzez powierzchnię cieczy; termostat zapewniający stabilizację temperatury roztworu w wannie do 60°C i stabilności nie gorszej niż 0,1 °C platynowa płytka Wilhelmiego; komplet papierowych płytek Wilhelmiego (co najmniej 500 szt.); elektroda do pomiaru pH przystosowana do wanny; komplet 2 szt. barier o właściwościach hydrofilowych; komplet 2 szt. barier o właściwościach hydrofobowych jednostka sterująca i oprogramowanie. Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:……………………………. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Wyposażenie Sal seminaryjnych

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Sali seminaryjnej I |
| 1. | Stół szkolny dwuosobowy wymiar 1300x500; wykonany z profili zamkniętych 25x25 mm; malowany proszkowo; blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm; zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem; dostosowany do wzrostu ok. 159-188 cm. |  | sztuka | 18 |  |  |
| 2. | Krzesło szkolne konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20 mm; siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej (bukowej) grubości 6 mm. |  | sztuka | 36 |  |  |
| 3. | Krzesło Typ: biurowe tapicerowane tkaniną duże siedzisko i oparcie; regulacja wysokości 44-57cm; wypełnione miękką pianką zapewniającą komfort pracy; mechanizm regulowania kąta odchylenia oparcia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Biurko jednoszafkowe, z kieszenią na komputer, z półką na klawiaturę; wymiary blatu nie mniej niż: 120x60 cm; wysokość: 75 cm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Tablica typu tryptyk; suchościeralna, biała; powierzchnia lakierowana, magnetyczna; wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm; rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; elementy mocujące w zestawie. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Tablica mobilna ruchoma; biała, suchościeralna; wymiary: 1200x1000 mm; powierzchnia lakierowana. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Ekran ścienny rozwijany, ręczny; ścienno-sufitowy; powierzchnia robocza (s x w): 200 x 150 cm; format ekranu 4:3; stalowa obudowa w kolorze białym; podłoże tkaniny Typ D – Dyfuzyjny; czarny, nieprzezroczysty tył; współczynnik odbicia światła (Gain) 1,0; klasyfikacja ogniowa M1; Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Komputer pakiet biurowy najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączenia się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019;, klawiatura, mysz; procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 8600 punktów; karta grafiki: zintegrowana; RAM: DDR3 8GB, dual channel; dysk Twardy: SSD 240 GB; napęd optyczny: DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Monitor przekątna 24" typ ekranu: IPS TFT 24” (panorama) LED, Kontrast:5000000:1 Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Projektor rozdzielczość 1280x800; technologia DLP; kontrast 15000:1; jasność 3.300 ANSI Lumenów; typ lampy – lampa metalohalogenkowa; wbudowany głośnik; wejścia:1 x HDMI,1 x Ilość wejść Composite-Video,2 x Ilość wejść VGA ; |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Sali seminaryjnej II |
| 11. | Stół szkolny dwuosobowy wymiar 1300x500; wykonany z profili zamkniętych 25x25 mm; malowany proszkowo; blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm; zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem; dostosowany do wzrostu ok. 159-188 cm. |  | sztuka | 8 |  |  |
| 12. | Krzesło szkolne konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20 mm; siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej (bukowej) grubości 6 mm. |  | sztuka | 16 |  |  |
| 13. | Krzesło Typ: biurowe tapicerowane tkaniną duże siedzisko i oparcie; regulacja wysokości 44-57cm; wypełnione miękką pianką zapewniającą komfort pracy; mechanizm regulowania kąta odchylenia oparcia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Biurko jednoszafkowe, z kieszenią na komputer, z półką na klawiaturę; wymiary blatu nie mniej niż: 120x60 cm; wysokość: 75 cm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15. | Tablica typu tryptyk; suchościeralna, biała; powierzchnia lakierowana, magnetyczna; wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm; rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; elementy mocujące w zestawie . |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Tablica mobilna ruchoma; biała, suchościeralna; wymiary: 1200x1000 mm; powierzchnia lakierowana. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Ekran ścienny rozwijany, ręczny; ścienno-sufitowy; powierzchnia robocza (s x w): 200 x 150 cm; format ekranu 4:3; stalowa obudowa w kolorze białym; podłoże tkaniny Typ D – Dyfuzyjny; czarny, nieprzezroczysty tył; współczynnik odbicia światła (Gain) 1,0; klasyfikacja ogniowa M1; Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Komputer stacjonarny pakiet biurowy najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019, , klawiatura, mysz; procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 8600 punktów; karta grafiki: zintegrowana ; RAM: DDR3 8GB, dual channel; dysk Twardy: SSD 240 GB; napęd optyczny: DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 19. | Monitor przekątna 24"; typ ekranu: IPS TFT 24” (panorama) LED; Kontrast:5000000:1. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 20. | Projektor rozdzielczość 1280x800; technologia DLP; kontrast 15000:1; jasność 3.300 ANSI Lumenów; typ lampy – lampa metalohalogenkowa; wbudowany głośnik; wejścia:1 x HDMI,1 x Ilość wejść Composite-Video,2 x Ilość wejść VGA. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Laptop 15,6 cali; najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019; procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 3 680 punktów; karta graficzna zintegrowana; pamięć RAM 8 GB; dysk twardy SSD 256 GB; złącza czytnik kart pamięci; 1x HDM; audio mini-jack; 1x USB 2.0, 2x USB 3. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 16 |  |  |
| Poz.1 Producent:…………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.2 Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.3 Producent:………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………….. Poz.4 Producent:………………………… Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.5 Producent:…………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.6 Producent:……………………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.7 Producent:…………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.8 Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.9 Producent:………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………….. Poz.10 Producent:………………………… Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.11 Producent:…………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.12 Producent:……………………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.13 Producent:…………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.14 Producent:……………………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.15 Producent:…………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.16 Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.17 Producent:………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………….. Poz.18 Producent:………………………… Model/ Nr katalogowy:…………………………… Poz.19 Producent:…………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… Poz.20 Producent:……………………….. Model/ Nr katalogowy:………………………….. Poz.21 Producent:………………………………. Model/ Nr katalogowy:…………………….. |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Analizator chlorofilu

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |
| 1. | Analizator chlorofilu obiekt pomiarów: liście roślin, metoda pomiarów: zróżnicowanie gęstości optyczne przy dwóch długościach fali, powierzchnia pomiaru: 2 mm × 3 mm, grubość liścia: 1,2 mm maksymalnie, możliwość pomiaru: od 0 do 6 mm (maksymalnie 12 mm) od skraju liścia, źródło światła: 2 diody LED, receptor: 1 SPD (krzemowa fotodioda), wyświetlacz: panel LCD z 4-miejscowym wyświetlaczem wyniku pomiaru (dokładność 0,1 jednostki SPAD), możliwość wyświetlania wykresu zmiany trendu pomiarów, zakres wyświetlania wyniku: 9.9 do 199.9 SPAD, funkcja pamięci: możliwość zapamiętywania 30 pomiarów, możliwość wyświetlania średniej z wykonanych pomiarów, źródło zasilania: 2 x bateria alkaliczna typ AA, żywotność baterii: ponad 20 000 pomiarów (używając nowych baterii alkalicznych w warunkach testów Konica Minolta), minimalna przerwa pomiędzy pomiarami: ok. 2 sekundy, dokładność: ±1.0 jednostka SPAD (dla pomiarów pomiędzy SPAD=0,0 i SPAD=50,0 w normalnej temperaturze/wilgotności) przy wyniku odczytu pojawia się * jeśli wynik przekracza 50 SPAD, powtarzalność: ±0.3 SPAD, dla wartości SPAD pomiędzy 0.0 and 50.0 (bez zmiany pozycji odczytu próby), odtwarzalność: ±0.5 SPAD, nachylenie temperatury: ±0.04 jednostki SPAD/°C, zakres temperatur/wilgotność powietrza: 0 do 50°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, temperatura przechowywania: -20 do 55°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, rozmiary/waga: nie więcej niż 78×164×49 mm/ max. 200 g (bez baterii). Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Producent:…………………………. Model/ Nr katalogowy:………………………… |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)