## Pakiet nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza bezcementowa, anatomiczna stawu biodrowego z opcją modularności
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Trzpień (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 70
1.1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi- MIS.Dostępne instrumentarium dedykowane do dostępów DAA i DSA | tak - całość według opisu
2.0 | Panewka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 30
2.1 | Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną. Dostępna w rozmiarach 46-64mm włącznie w 2 opcjach - pełna | tak - całość według opisu
3.0 | Panewka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 30
3.1 | Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umożliwiającego przerost tkanką kostną. Dostępna w rozmiarach 46-64mm włącznie w 2 opcjach - otworowa dla dodatkowej stabilizacji śrubami | tak - całość według opisu
4.0 | Śruba (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 40
4.1 | Śruby fiksujące do panewki otworowej (w pełni komaptybillne) | tak - całość według opisu
5.0 | Zaślepka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 30
5.1 | Zaślepka do panewki otworowej | tak - całość według opisu
6.0 | Wkładka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 50
6.1 | Wkład polietylenowy z polietylenu o zwiększonej odpornosci na utlenianie i tarcie (klinicznie potwierdzona wycieralność w okresie pięcioletnim mniejsza od 5 mikronów), symetryczna i asymetryczna; dostępna dla głów 28-32-36-40-44mm; możliwość połączenia wkładki na głowę 36 z panewką 46mm, 40mm- z panewką 50mm; 44 mm z panewką 54 mm | tak - całość według opisu
7.0 | Wkładka metalowa |  |  | szt. | 15
7.1 | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. | tak - całość według opisu
8.0 | Głowa polietylenowa |  |  | szt. | 15
8.1 | Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . | tak - całość według opisu
9.0 | Głowa metalowa |  |  | szt. | 10
9.1 | Glowa metalowa CrCo w wymiarach 22, 28 i 32 mm w 4 długościach szyjki | tak - całość według opisu
10.0 | Głowa metalowa |  |  | szt. | 50
10.1 | Duże głowy rozmiarach (36-44mm) w 5 rozmiarach ofsetu; głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwa jonową o zwiekszonej gładkości i wytrzymalości względem stopów CoCr; do artykulacji z polietylenem trzeciej generacji o podwyższonej odporności na ścieranie i utlenianie | tak - całość według opisu
11.0 | Głowa ceramiczna w rozmiarach 28-32-36 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
11.1 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | szt. | 120
12.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
13.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 80 do 100 sztuk). | tak
14.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
15.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza biodra z głową typu bi-polar
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Głowa bipolarna |  |  | szt. | 1
1.1 | Czasza bipolarna w rozmiarach 41-72mm. Do rozmiaryu 56 skalowana co 1mm. Dostosowana do głów wewnętrznych 28 mm (od rozmiaru 44); głowa wewnętrzna zatrzaskiwana dzięki wbudowanemu pierścienowi polietylenowemu; mocowanie bez demontarzu czaszy | tak - całość według opisu
2.0 | Głowa metalowa |  |  | szt. | 1
2.1 | Głowa metalowa 22-28mm w minimum 3 długościach szyjki | tak - całość według opisu
3.0 | Trzpień (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 1
3.1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi- MIS.Dostępne instrumentarium dedykowane do dostępów DAA i DSA | tak - całość według opisu
4.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (5 sztuk). | tak
5.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
6.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pierwotna, bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Trzpień (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 85
1.1 | trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny o długości 110mm, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | tak - całość według opisu
2.0 | Panewka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 45
2.1 | panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm | tak - całość według opisu
3.0 | Panewka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 40
3.1 | panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-66 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | tak - całość według opisu
4.0 | Śruba (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 30
4.1 | śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm | tak - całość według opisu
5.0 | Zaślepka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 35
5.1 | Zaślepka do panewki otworowej | tak - całość według opisu
6.0 | Wkładka (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 85
6.1 | wkładka polietylenowa crosslink w rozmiarach 38-66 neutralna oraz z okapem, ze skokiem co 2 mm, o rosnącej średnicy wewn od 22,225 mm do 40 mm | tak - całość według opisu
7.0 | Głowa metalowa |  |  | szt. | 85
7.1 | głowa metalowa o średnicy 22,225 mm, 28mm, 32mm, 36 mm i 40 mm pasujące na stożek 12/14 | tak - całość według opisu
8.0 | Głowa biporarna |  |  | szt. | 15
8.1 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; pasująca na stożek 12/14. | tak - całość według opisu
9.0 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | szt. | 50
10.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
11.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 80 do 100 sztuk). | tak
12.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
13.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rewizyjna, bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Rewizyjny Trzpień–tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm, w opcji trzpie typu Standard i High Offset. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
2.0 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
3.0 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokrytego porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego, dostępne w grubości od 10 mm do 30mm dla implantów panewek o średnicy od 50 mm do 72 mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
4.0 | śruba do podkładek o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 28
5.0 | śruba peryferyjna o średnicy 5mm i długości od 25mm do 65mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 28
6.0 | śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 28
7.0 | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, sterylizowanego promieniami gamma w próżni („cross link polietylen”), symetryczna lub asymetryczna, w rozmiarach od 48mm do 76mm, ze skokiem co 2mm, o rosnącej średnicy wewnętrznej 28mm,32mm lub 36mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
8.0 | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, z pierścieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem, co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
9.0 | Zaślepka do panewki | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
10.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (10 sztuk). | tak
11.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
12.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza cementowana i bezcementowa stawu biodrowego uniwersalna- hypoalergiczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Trzpień prosty bezcementowy, uniwersalny, bezkołnierzowy, o przekroju prostokątnym, wykonanay ze stopu tytanu w wersji standard, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo na całej długości pokryty HA; posiada wzdłużne rowki dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14; kąt CCD 138º, dostepny w 10 rozmairach od min 6,25 mm do 20,00 mm (długość trzpieni od 132 mm do 160 mm) , konus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego ( offset) pokrytego w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo HA, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
2.0 | Trzpień prosty cementowany bezkołnierzowy samocentrujący się wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni,w 9 rozmairach,konus12/14 z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD138º | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
3.0 | Panewka bezcementowa typu Press-Fitt w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmairach od 46 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia (trzy otwory do śrub stabilizujących) panewka wykonana ze stopu tytanu pokryta porowatą powłoką tytanową (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 25
4.0 | śruba panewkowa, śruba do kości gąbczastej fi=6,5 mm o długości od 15 mm do 80 mm ze skokiem co 5mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 130
5.0 | Panewka bezcementowa typu Press-Fitt w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmairach od 46 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm, panewka bezotworowa; panewka wykonana ze stopu tytanu pokryta porowatą powłoką tytanową (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 25
6.0 | Panewka polietylenowa w rozmairach od 44 mm do 60 mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm w wersji standard oraz panewki z 10 º okapem oraz zatrzaskowej; dostępna panewka o średnicy 28 mm w wersji standard oraz z 10-stopniowym okapem | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
7.0 | Głowa o średnicy 22, 28 mm,32 mm, 36 mm wykonana ze stopu CoCr w minimum 4 długościach szyjki | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
8.0 | Głowa tytanowa o średnicy 28 mm,32 mm, 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną (TiN) w minimum 4 długościach szyjki | tak - całość według opisu |  | Szt. | 180
9.0 | Wkład do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross-link, standard i z 10 stopniowycm kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 180
10.0 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm w 3-długościach szyjki | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
11.0 | Głowa bipolarna o średnicu zewnętrznej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 1 mm wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
12.0 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
13.0 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, bezotworowa, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
14.0 | Trzpień bezcementowy typu short stem, wykonant ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostokątny w przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej części porowatą okładziną tytanow i dodatkowo hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 130 stopni i lateralizowanej 125 stopni (high offset), stożek 12/14 | tak - całość według opisu |  | Szt. | 30
15.0 | Wkładki ceramiczne do panewek bezcemenowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
16.0 | Trzpień cementowany lateralizowany, prosty bezkołnierzowy, samocentrujący się, wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 6 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138 stopni | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
17.0 | Trzpień prosty, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się) wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135 stopni, w części proksymalej wyposażony w skrzydełka spełniające fukcję kołnierza | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
18.0 | Panewka dwumobilna antylusacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o srednicy zewnętrznej od 42 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
19.0 | Panewka dumobilna antylusacyjna cementowana w 11 rozmiarach o srednicy zewnętrznej od 42 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
20.0 | Głowa wykonana z polietylenu z Vit E | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
21.0 | Głowa wewnętrzna 22 mm,28 mm,32 mm rosnąca wraz ze średnicą paneki | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
22.0 | Korek polietylenowy | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
23.0 | Trzpień bezcementowy krótki, uniwersalny, bezkołnierzowy wykonany ze stopu tytanowego, prostokątny w przekroju, w wersji standard i lateralizowanej, pokryty w 2/3 proksymalnej części porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach (długości trzpieni od 97,5 do 125 mm) z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133 stopnie | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
24.0 | Trzpień bezcementowy anatomiczny (lewy, prawy) wykonany ze stopu tytanowego, w 1/2 proksymalnej części porowaty i dodatkowo pokryty hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, kąt CCD 132 stopnie, stożek 12/14 | tak - całość według opisu |  | Szt. | 100
25.0 | Trzpień rewizyjny modularny w wersji cementowej i bezcementowej składający się z kompotnent udowy proksylany w dwóch kątach szyjkowo-trzonowych 127 stopni i 135 stopni oraz dwóch długościach 32 i 42mm. Komponent krętarzowy w dwóch długościach 40 i 50 mm. Element przedłużający (możliwość zastosowania 3 sztuk eleentu przedłużającego w jednym komplecioe) o długosci 25 mm, śruba blokująca do trzpienia w długościach 40-125 mm. System powinien dawać możliwość wyboru kąta szyjkowo-trzonowego 127 stopni i 135 stopni oraz zapewniać możliwość ustalania kąta antetorsji po osadzaniu implant w loży kostnej - skok co 5 stopni, a także posiadać możliwość blokowania obwodowego śrubami. Konus trzpienia 12/14. Trzpień w średnicach 14 do 20 mm oraz długościach 150 do 250 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
26.0 | Panewka rewizyjna anatomiczna, kompletna panwka rewizyjan stawu biodorowego składająca się z: 1. Panewki bezcementowej, anatomicznej (lewej, prawej), wykonanej ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46 mm do 62 mm, posiadającej ostry kolec umożliwiający zaczepienie w kości kulszowej oraz wypustkę w formie blaszki z otworami na śruby umożliwiające mocowanie do talerza kości biodrowej. Panewka musi posiadać otwory do przymocowania śrubami. 2. Wkładku PE kompatybilnego z głowami o średnicy 32 i 36 mm, z 15 stopniowym okapem oraz pcja z 4 mm offsetem | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
27.0 | Panewka rewizyjna wielootworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
28.0 | Spacery EPORE do uzupełniania ubytków kostnych w panewce; wykonane ze stopu tytanowego o strukutrze kości gąbczastej dla poprawy osteointegracji (beleczki w strukturze spacera o średnicy 330-390 mikrometrów. Spacey dostępne w trzech wysokościach 10mm, 15mm, 20 mm dla każdej z czterech średnic (54 mm, 58 mm, 62 mm, 66 mm) | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
29.0 | Koszyk rewizyjny, panewkowy, anatomiczny prawy i lewy, wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie otwory umożiwiające użycie śrub w rozmiarach od 44 mm do 62 mm ze skokiem co 6 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
30.0 | Koszyk rewizyjny, panewkowy, uniwersalny, wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie otwory umożiwiające użycie śrub w rozmiarach od 44 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
31.0 | Endoproteza - Głowa kości promieniowej i trzpień bezcementowy i cementowany - cementowana i bezcementowa modularna składająca się z 2 części. 1 część: Trzpień dostępny w wersji cementowanej i bezcementowej w rozmiarach 35 mm i 50 mm oraz w średnicach 6 mm i 8 mm. Głowa endoprotezy dostępna w 2 rozmiarach 19 mm i 22 mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
32.0 | Endoproteza - Głowa kości promieniowej i trzpień bezcementowy i cementowany- cementowana i bezcementowa modularna składająca się z 2 części. 2 część: Głowa endoprotezy dostępna w 2 rozmiarach 19 mm i 22 mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
33.0 | ostrza do piły oscylacyjnej - w pełni kompatybilne z użyczonym napędem, grubość cięcia od 0,9 do 1,47, szerokość cięcia od 19 do 23mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 200
34.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
35.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 150 do 200 sztuk). | tak
36.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
37.0 | Wymagany mini-bank. Dla poz. 25,26,27,28,29,30,31,32 dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). Dla reszty pozycji umowa mini bank bez możliwości "formy latającej". | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rewizyjna endoproteza stawu biodrowego z systemem kablowo-płytowym
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
Ilość pozycji w pakiecie:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Trzpień (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 25
1.1 | Trzpień tytanowy śródszpikowy z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm) | tak - całość według opisu
2.0 | Element krętarzowy (endoproteza biodra) |  |  | szt. | 25
2.1 | Element krętarzowy napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 4 wysokościach (70-100 mm)i średnicach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnocach umożliwiające niezależne dopasowanie. | tak - całość według opisu
3.0 | System kablowy do zabiegów rewizyjnych |  |  | szt. | 180
3.1 | System kablowy do zabiegow rewizyjnych z plecionki stalowy lub chromo-kobaltowy o grubościach 1,6 mm i 2,0mm. | tak - całość według opisu
4.0 | Płyta prosta |  |  | szt. | 25
4.1 | System płyt prostych- płyty proste kompresyjne w 4 długościach (5-11 otworowe). | tak - całość według opisu
5.0 | Płyta hakowa |  |  | szt. | 25
5.1 | System płyt hakowych - płyty hakowe w 9 rozmiarach do 210mm | tak - całość według opisu
6.0 | System panewkowych implantów – augmentów – System panewkowych implantów-augmentów-rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostntch w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm srednicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależnosći od rozmiaru. Zestaw: augment + 3 śruby (w kolumnie z kodami zaznaczyć kody i cenę śrub oraz kody augmentu). | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
6.1 | Panewka trójprzestrznna | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
7.0 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | szt. | 5
8.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
9.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 25 do 30 sztuk). | tak
10.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
11.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Czasowa endoproteza stawu biodrowego i kolanowego z dwoma antybiotykami
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Endoproteza stawu kolanowego czasowa do operacji rewizyjnych w bakteryjnych zakażeniach okołoprotezowych stawu kolanowego, wykonana z cementu chirurgicznego z podwójnym antybiotykiem – gentamycyną i wankomycyną, w 3 lub więcej rozmiarach. | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.0 | Endoproteza stawu biodrowego czasowa do operacji rewizyjnych w bakteryjnych zakażeniach okołoprotezowych stawu biodrowego, wykonana z cementu chirurgicznego z podwójnym antybiotykiem – gentamycyną i wankomycyną, wzmocniona wewnętrznym trzpieniem metalowym w 4 lub więcej rozmiarach. | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
3.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza całkowita cementowana stawu kolanowego z opcją rewizji
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Element udowy cementowany, jednopromienowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni w 8 rozmiarach, przednia część odchylona 7 st. do przodu w celu zminimalizowania ryzyka nacięcia korówki przedniej | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
2.0 | Element piszczelowy cementowany, niepolerowany, w 8 rozmiarach | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
3.0 | Element udowy bezcementowy, w 8 rozmiarach, przednia część odchylona 7 st. do przodu w celu zminimalizowania ryzyka nacięcia korówki przedniej | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
4.0 | Element piszczelowy , niepolerowany,wykonany z tytanu, w 8 rozmiarach, powierzchnia dolna pokryta tórjprzestrzenną warstwą czystaego tytanu o strukturze umożliwiającej przerost tkanką kostną, Płyta wyposarzona w skrzydło antyrotacyjne oraz 4 pegi stabilizujące | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
5.0 | Wkładka PE mocowana zatrzaskowym pięciopunktowym, obwodowym mechanizmem. Zamawiający wymaga dostępności wkładek CR, CS, PS w minimum 6 rozmiarach i wkładek zapewniających półzwiązanie endoprotezy w minimum 9 wysokościach. Zamawiający wymaga wkładek kolanowych o profilu umożliwiającym rotacje zewnętrzną / wewnętrzną piszczeli do minimum 20° w głębokim zgięciu bez stosowania rozwiązań typu mobile bearing. Wkładki z polietylenu o udokumentowanych klinicznie parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków substancji organicznych. | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
6.0 | Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
7.0 | Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
8.0 | Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
9.0 | Podkładka piszczelowa pod płytę (o grubościach 5 mm i 10 mm) | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
10.0 | Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm, 10 mm i 15 mm). Dystalne | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
11.0 | Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego tylne (o grubości 5 mm, 10 mm ).Tylne | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
12.0 | Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100 mm i 150 mm i średnicach od 10 mm do 25 mm (skok co 1 mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
13.0 | Adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
14.0 | Podkładki typu cone | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
15.0 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | szt. | 40
16.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
17.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 30 do 35 sztuk). | tak
18.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
19.0 | Wymagany mini-bank. Dla poz. od 6 do 14 dopuszcza się, formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6. Stop CoCr. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
2.0 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy opcjonalnie element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
3.0 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów opcjonalnie wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link” oraz wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
4.0 | Cement z gentamycyną 40g. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 35
5.0 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | Szt. | 35
6.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
7.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 35 do 40 sztuk). | tak
8.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
9.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza kłykciowa hypoalergiczna stawu kolanowego cementowana i bezcementowa z opcją rewizji
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Element udowy anatomiczny cementowany (prawy, lewy), tylnostabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
2.0 | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
3.0 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
4.0 | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN, o przekroju 14mm i długościach: 25, 50 i 75mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
5.0 | Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
6.0 | Element udowy anatomiczny rewizyjny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
7.0 | Element piszczelowy rewizyjny, uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
8.0 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
9.0 | Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
10.0 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
11.0 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
12.0 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
13.0 | Stożki uzupełniające ubytki kości udowej i piszczelowej wykonane są ze stopu tytanowego posiadającego strukturę kości gąbczastej ułatwiającej osteointegrację | tak - całość według opisu |  | Szt. | 4
14.0 | Ostrza piły oscylacyjnej - do użyczonego napędu. | tak |  | Szt. | 40
15.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
16.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 45 do 50 sztuk). | tak
17.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
18.0 | Wymagany mini-bank. Dla poz. od 6 do 13 dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
2.0 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy lub do wyboru śródoperacyjnie. Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
3.0 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów.Opcjonalnie: wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezylub do wyboru śródoperacyjnie wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla wszystkich rozmiarów | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
4.0 | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
5.0 | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
6.0 | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm i tylnie w grubościach 4mm, 8mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
7.0 | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
8.0 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
9.0 | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
10.0 | Podkładki piszczelowe wyrównawcze 10 i 15 mm lub kliny uzupełniające 10˚ i 20˚. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
11.0 | Podkładki wyrównawcze w grubościach 5mm, 10mm, 15mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
12.0 | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
13.0 | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40g. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
14.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (do 10 sztuk). | tak
15.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
16.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Systemy do stabilizacji zewnętrznej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | STABILIZTOR typu HOFFMANN bezpieczny w MR | tak
1.1 | Rama na miednicę/udo | tak
1.2 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów | tak |  | szt. | 4
1.3 | Klamra na miednicę (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację | tak |  | szt. | 2
1.4 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) | tak |  | szt. | 12
1.5 | Zintegrowana ,multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4-5 mm) | tak |  | szt. | 2
1.6 | Łącznik odgięty 30° (ø8 mm) | tak |  | szt. | 6
1.7 | Pręt węglowy prosty (ø8 mm, dł. 65-500 mm) | tak |  | szt. | 8
1.8 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | tak |  | szt. | 1
1.9 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer | tak |  | szt. | 1
1.10 | Grotowkręty kostne stalowe, samowiercące i samogwintujące( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm) | tak |  | szt. | 10
2.0 | STABILIZTOR typu HOFFMANN bezpieczny w MR | tak
2.1 | Rama na nasadę bliższą piszczeli | tak
2.2 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów | tak |  | Szt. | 1
2.3 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) | tak |  | Szt. | 5
2.4 | Klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4-5 mm) | tak |  | Szt. | 4
2.5 | Łącznik odgięty 30° (ø8 mm) | tak |  | Szt. | 2
2.6 | Pręt węglowy prosty (ø8 mm, dł. 65-500 mm) | tak |  | Szt. | 3
2.7 | Pręt aluminiowy półokrągły (ø8 mm, dł. 174 mm) | tak |  | Szt. | 1
2.8 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | tak |  | Szt. | 1
2.9 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer | tak |  | Szt. | 1
2.10 | Grotowkręty kostne stalowe, samowiercące i samogwintujące( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm) | tak |  | Szt. | 15
3.0 | STABILIZTOR typu HOFFMANN bezpieczny w MR | tak
3.1 | Elementy ramy standardowej dwustronnej na przedramię | tak
3.2 | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm),stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | tak |  | Szt. | 2
3.3 | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm)stal anodyzowana , kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów,mechanizm spręzynowy z tytanu | tak |  | Szt. | 2
3.4 | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | tak |  | Szt.. | 4
3.5 | Wkrętak umozliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer | tak |  | Szt. | 1
3.6 | Pokrętło umozliwiajace umocowanie klamer dwustronne dla średnicy 5 i 8 mm | tak |  | Szt. | 1
3.7 | Grotowkręty kostne stalowe, samowiercące i samogwintujące( ø3-4 mm, dł.60-180 mm) | tak |  | Szt. | 8
4.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Specjalistyczne implanty do leczenia złamań w obrębie miednicy i krętarza
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
2.0 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | tak - całość według opisu |  | szt. | 6
3.0 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
4.0 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120, 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Sruba kompresyjna w zestawie .Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna, Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | tak - całość według opisu |  | szt. | 90
5.0 | Śruba główna średnica 10,5 mm, długość 70-120 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 90
6.0 | Śruba blokująca do części dystalnej 5 mm i 6.28 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90 mm przeskok co 5 mm. | tak - całość według opisu |  | szt. | 90
7.0 | Zaślepki o średnicach 11 mm oraz 15,5 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
8.0 | Wymagany mini-bank. | tak
9.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Specjalistyczne implanty do leczenia złamań w obrębie stopy i stawu skokowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,20,11,12, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym..Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
1.1 | śruba kaniulowana tytanowa 4,0 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
1.2 | Śruba blokowana tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
1.3 | Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
2.0 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o średnicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
2.1 | Śruba kaniulowana tytanowa 6,5 , 8,0mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
2.2 | Śruba blokowana tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
2.3 | Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
3.0 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
3.1 | Śruba blokowana tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
3.2 | Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 60
4.0 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
4.1 | Śruba blokowana tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.2 | Śruba blokowana tytanowa Φ 2.7 mm, dł. 8-50 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.3 | Śruba korowa tytanowa Φ 3.5 mm, dł. 10-70 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.4 | Śruba korowa tytanowa Φ 2.7 mm, dł. 8-50 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
5.0 | Wymagany mini-bank. | tak
6.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Implanty do osteosyntezy płytkowej w obrębie kończyny górnej i dolnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Płytka prosta stalowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ).. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm długość płyty od 4 do 12 otworów;59 do 163 mm; Materiał stal | tak - całość według opisu |  | Szt. | 15
2.0 | Płytka prosta rekonstrukcyjna stalowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ).. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm, materiał: stal | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
3.0 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej, przedniobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco -kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami - 15stopni od osi otworu w każdym kierunku o średnicy 2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby blokowane wkręcane na pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,7mm - 0,8/1.2Nm oraz 3,5mm - 1,5Nm. Płyty w ilość otworów od 3 do 13. Materiał stal. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 8
4.0 | Płyta 3,5 stalowa do dalszego końca kości piszczelowej, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością;blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej;na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaslepek;blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowo-gąbczastych(kompresja międzyodłamowa)w głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami,w różnych kierunkach śruby 2,7 - 3,5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera.w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5- 4,5 -5,0 mm;podłużny blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
5.0 | Płytka stalowa do bliższego końca kości ramiennej anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością;blokująco-kompresyjna na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek;blokująco-kompresyjna z mozliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gabczastych( kompresja międzyodłamowa),podłużny otwór blokująco-kompresyjny umozliwia elastyczność pionowegopozycjonowania płytki;w głowie płytki otwory prowadzące pod śruby pod róznymi kątami, w róznych kierunkach oraz otworyumożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz podszycie elementów stożka rotatora.Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcie zmniejszające kontakt z kością a w częścigłowowej wypsażona w zmniejszony profil oraz wycięcie ułatwiajace przeprowadzenia nici.W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytcei korowych/gąbczastych 3,5mm;długość płyty od 90 mm do 270 mm ,ilośc otworów od 3 do 12, materiał: stal 90 mm do 270 mm ,ilośc otworów od 3 do 12, materiał: stal | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
6.0 | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
7.0 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty, otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność poziowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. Instrumentarium wyposażone w specjalny bloczek celownika mocowany do głowy płyty umożliwiający łatwe nawiercanie otworów oraz wkręcania śrub/drutów Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal | tak - całość według opisu |  | Szt | 2
8.0 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal | tak - całość według opisu |  | szt | 2
9.0 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal | tak - całość według opisu |  | szt | 2
10.0 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. Dopuszcza się aby płytka dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | szt | 2
11.0 | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal | tak - całość według opisu |  | szt | 1
12.0 | Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | tak - całość według opisu |  | szt | 1
13.0 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. Dopuszcza się aby płytka dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | szt | 1
14.0 | Płyty proste, rekonstrukcyjne, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm. Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm. Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
15.0 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Materiał stal | tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
16.0 | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W częsci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał stal /tytan. | tak - całość według opisu |  | Szt | 1
17.0 | Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
18.0 | Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
19.0 | Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
20.0 | Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 0-7mm. Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 35, 42 i 60mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
21.0 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, Mocowana od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał stal | tak - całość według opisu |  | szt | 4
22.0 | Płytki tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi +/- 15° w każdym kierunku. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne niewymagające zaślepek/przejściówek. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dla śrub korowych i blokowanych 2.4/2.7 Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 30
23.0 | Płytki tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowe z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi +/- 15° w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dla śrub korowych i blokowanych 2.4/2.7 Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
24.0 | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe w kształcie litery skośne T, anatomiczne, tytanowe. Płytki z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi +/- 15° w każdym kierunku, dla śrub 2.4/2.7. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
25.0 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.4 (dł. 6-30 mm). | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
26.0 | Śruby tytanowe blokowane, zmiennokątowe o średnicy 2.4 (dł. 6 – 30 mm) | tak - całość według opisu |  | Szt. | 150
27.0 | Śruby blokujące o średnicy 3,5 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 310
28.0 | Śruby blokujące o średnicy 2,7 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 75
29.0 | Śruby blokujące o średnicy 5,0 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
30.0 | Śruby blokujące kaniulowane o średnicy 5,0mm. Dopuszcza się aby śruba i stosowne instrumentarium dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
31.0 | Śruby blokujące kaniulowane o średnicy 7,3mm Dopuszcza się aby śruba i stosowne instrumentarium dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
32.0 | Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 5,0mm. Dopuszcza się aby śruba i stosowne instrumentarium dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
33.0 | Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 7,3mm. Dopuszcza się aby śruba i stosowne instrumentarium dla pozycji nie pozostawało w mini-banku, ale było dostarczane na zamówienie. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
34.0 | Śruby korowe o średnicy 4,5mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
35.0 | Śruby okołoprotezowe blokujące 5,0mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
36.0 | Śruby blokujące o średnicy 2,4mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
37.0 | Śruby korowe o średnicy 2,4 | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
38.0 | Śruby blokujące zmienno-kątowe o średnicy 2,7mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 50
39.0 | Śruby blokujące o średnicy 2,7mm, tytanowe | tak - całość według opisu |  | Szt. | 50
40.0 | Śruby korowe o średnicy 2,7mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
41.0 | Śruba mocująca do płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
42.0 | Nakładka kompresyjna do płyty kondylarnej | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
43.0 | Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego (P[L/DL]LA), o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 2
44.0 | Śruby kompresyjne 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm, wykonane w tytanie | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
45.0 | Śruby korowe o średnicy 3,5mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 100
46.0 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | tak |  | szt. | 100
47.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
48.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 80 do 100 sztuk). | tak
49.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
50.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do zespoleń złamań kości promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgasrtka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, grzbietowe w kształcie litery H, 12 otworowe; dłoniowe 10, 11 otworowe; korekcyjne wąskie i szerokie, krótkie i długie 12,13,14,15 otworowe; w kształcie ramki wąskie i szerokie, krótkie i długie 10 i 12 otworowe, blokowane. | tak - całość według opisu |  | szt. | 50
2.0 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgasrtka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm , profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 9 i 11 otworowe, blokowane. | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
3.0 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgasrtka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamiań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpiwerające 10 i 1 otworowe, blokowane | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
4.0 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | szt. | 120
5.0 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otówór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | szt. | 440
6.0 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
7.0 | Śruby tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
8.0 | Wymagany mini-bank. | tak
9.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do zespoleń dalszej nasady kości łokciowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości łokciowej. Blokowane - pozwialające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. Pyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litety Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
2.0 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm, dł 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
3.0 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm, dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.0 | Wymagany mini-bank. | tak
5.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyty i śruby do zespoleń kości ręki
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implanty do zaopatywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste, prostokątne, trapezoidalne, skośne oraz w kształcie litery Y, T, L; 4,5,6,7,8,10,12 otworowa. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
2.0 | Implanty do zaopatywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamiań awulsyjnych paliczka, jednootworowa | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
3.0 | Implanty do zaopatywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, proste, prostokątne, trapezoidalne, skośne oraz w kształcie litery L,T,Y; 4,5,6,7,8.10,12 otworowe. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 8
4.0 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.5 mm, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
5.0 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.0 mm, dł. 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm dł 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
6.0 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
7.0 | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
8.0 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
9.0 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 3.0 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
10.0 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
11.0 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 2.2 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 12
12.0 | Wymagany mini-bank. | tak
13.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gwoździe elastyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | System tytanowych gwoździ elastycznych do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, | tak - całość według opisu |  | szt. | 100
2.0 | Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan; | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
3.0 | Wymagany mini-bank. | tak
4.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gwoździe śródszpikowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany) z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa; 7 mm, 9 mm oraz 11 mm w długościach od 150 mm do 320 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
1.1 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4 mm,5 mm,6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 50
1.2 | Śruba spiralna o długościach od 40 mm do 100 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
1.3 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.0 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany wielopłaszczyznowo, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blok. w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3,5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź blokowany śrubami ze stabilnością kątową poprzez zablok. we wpuszczone w gwóźdź tuleji wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15 mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4,5mm o długości od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdk., kodowane kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu koloryst. tulei i wiertła. Możliwość blok. w części środkowej i dalszej gwoździa przy pomocy śrub trzyrdzeniowych blokowanych kątowo w gwoździu przy pomocy dodatkowej tuleji biowchłanialnej. Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
2.1 | Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.2 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4mm,5 mm,6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.3 | Śruba blokująca śr. 3,5 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5 mm, tytan | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.4 | Zaślepka w długościach od 0 mm do 15 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
3.0 | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugiecie umożliwiające zalozenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z uzyciem dwoch srub doszyjkowych pod kątem 130° z antewersją 10°, umożliwiających leczenie zlaman podkretarzowych Średnice gwoździa od 9 mm do 16 mm , w długościach od 300 mm do 480 mm. | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
3.1 | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5 mm i długościach od 60mm do 130 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
3.2 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4 mm,5 mm, 6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 100
3.3 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
4.0 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod kątem 12° umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 130˚ antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120º z antewersją, długość gwoździa 240-400 mm;średnica 8,2, 9 10 mm Prawy, lewy do swobodnego wyboru. | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
4.1 | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5 mm i długościach od 60mm do 130 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
4.2 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4 mm,5 mm, 6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 8
4.3 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
5.0 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Średnica gwoździa od 9 do 15 mm;długość od 300 do 480 mm. | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
5.1 | Śruba spiralna o długościach od 40 mm do 100 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 7
5.2 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4 mm,5 mm, 6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
5.3 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 15
6.0 | Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5 mm i długościach od 30 mm do 90 mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8 mm do 13 mm w długościach od 255 mm do 465 mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. | tak - całość według opisu |  | szt. | 50
6.1 | Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica 4 mm,5 mm,6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 150
6.2 | Śruba blokująca do kości gąbczastej o średnicy 5,0 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 25
6.3 | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 25
7.0 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach: Gwóźdź krótki: - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny; - 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny. | tak - całość według opisu |  | szt. | 70
7.1 | Gwóźdź długi: - 300-460 mm, kąty 125,130, 135 stopni. | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
7.2 | Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, średnica 11mm, długość 70-130mm, tytan. | tak - całość według opisu |  | szt. | 100
7.3 | Ostrze heliakalne (spiralno-nożowe), średnica 11mm, długość 75-130mm, tytan. | tak - całość według opisu |  | szt. | 8
7.4 | Śruba blokująca 5 mm, tytanowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 90
7.5 | Zaślepka kaniulowana 0-10mm, tytanowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 90
8.0 | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
8.1 | Śruba blokująca | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
8.2 | Zaślepka | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
8.3 | Śruba spiralna | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
9.0 | Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9 mm do 6 mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6 mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
10.0 | Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego (P[L/DL]LA), o różnych średnicach przystosowane do śrub blokowanych o średnicy 4, 5, 6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
11.0 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej ø10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) ø10,35mm, w długościach: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden | tak - całość według opisu
11.1 | Elementy:
11.2 | Gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9, 10, 11, 12mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane, | tak |  | szt. | 5
11.3 | Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica ø9, 10,11,12 i 14 mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | tak |  | szt. | 1
11.4 | Śruba doszyjkowa perforowana | tak |  | szt. | 4
11.5 | Ostrze heliakalne perforowane | tak |  | szt. | 1
11.6 | Zaślepka kaniulowana | tak |  | szt. | 5
11.7 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm | tak |  | szt. | 5
11.8 | Zestaw cementu 10 ml | tak |  | szt. | 1
11.9 | Zestaw strzykawek | tak |  | szt. | 1
11.10 | Zestaw kaniuli do podawania cementu Ø 3.3 mm | tak |  | szt. | 1
12.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
13.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
14.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Druty kirschnera
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Drut Kirschera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 150 mm i 210 mm i o fi od 1,0 mm do 2,5 mm; | tak - całość według opisu |  | szt. | 300
2.0 | Drut Kirschera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 200 mm i o fi od 0,8 mm do 3,5 mm; | tak - całość według opisu |  | szt. | 300
3.0 | Drut Kirschera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 250 mm i o fi od 1.0 mm do 3,5 mm; | tak - całość według opisu |  | szt. | 300
4.0 | Drut Kirschera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 310 mm i o fi od 1,0 mm do 3,5 mm; | tak - całość według opisu |  | szt. | 300
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany | * wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Więzadła syntetyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Syntetyczne ścięgno Achillesa 60 włóknowe z polietylenu teraftalenowego | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
1.1 | Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana, bezgłówkowa z sześciokątnym wejściem na śrubokręt o średnicy 3,5 mm, z łagodnie uformowanym gwintem umożliwiającym dociśniecie implantu nie uszkadzając go. Wymiary: 7 mm x 30 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 3
2.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany | * wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cementy kostne i akcesoria
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Cement kostny z 2 antybiotykami (erytromycyna i kolistyna) 40g | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
2.0 | Cement kostny z gentamycyną, o wysokiej gęstości 40g | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
3.0 | Cement kostny o wydłużonym czasie wiązania 40g | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.0 | Mieszalnik próżniowy do cementu, ręczny, zamknięty, całkowicie sterylny, pozwalający jednorazowo mieszać do 120g cementu; wraz z reczną pompą do wytworzenia próżni ( w użyczeniu na czas trwania umowy) | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
5.0 | system próżniowego mieszania i podawania podciśnieniowego cementul umożliwa miesanie do 120 g cementu jednocześnie; tuba mieszająca mocowana do napędu operacyjnego; przeznaczony do cementów niskiej gęstości; posiada dyszę do aplikacji powierzchniowych i dokanałowych | tak - całość według opisu |  | szt. | 40
6.0 | syntetyczny substytut kostny o objętości 5 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego. | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
7.0 | syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego. | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
8.0 | Mieszalnik cemenetu Revolution - zestaw kolanowy, możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego (nasadka Hudson/Modified Trinkle) lub ręcznego (zestaw zawiera uchwyt do mieszania ręcznego), wymienna końcówka aplikacyjna, możliwość zastosowania końcówek o różnych średnicach i długościach - 8 typów, współpraca z pistoletem o dwóch prędkościach podawania cementu, zestaw zawiera dren z filtrem do podłączenia pompy prózniowej, wypożyczenie pistoletu i pompy próżniowej na czas realizacji umowy (opakowanie zbiorcze 6szt.) | tak - całość według opisu |  | szt. | 80
9.0 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem posiadanym przez szpital, Różne długości i kształty do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 30
10.0 | System typu puls lavage płucząco- ssący z mechanizmem blokowania pełnej prędkości do irygacyjnego opracowania chirurgicznego ran i tkanek miękkich, oczyszczania miejsca zabiegu medycznego, klinicznego, chirurgicznego, płukania pola operacyjnego w zakresie stawu kolanowego i biodrowego. System składający się z 2 komponentów- neopedowego- w pełni sterylnego o automatycznym wbudowanym zasilaniu akumulatorowym umożliwiającym podłączenie do źródła płynu przez nakłuwacz drenu irygacyjnego ( w zestawie nasadka nakłuwacza drenu irygacyjnego) oraz rękojeścią roboczą, możliwość podłączenia końcówki ssaka w celu aspiracji irygowanych prędzej płynów; przycisk uruchamiający z regulowanym tempem podania płynu. Anatomiczny uchwyt, posiadający przycisk płynnej regulacji zmian przepływu, blokadę oraz zatrzaskowy montaż wszystkich końcówek, oraz wbudowany zintegrowany kanał ssący. Końcówki robocze z mechanizmem blokowania, standardowe oraz współosiowe, tj. końcówki do irygacji kości, tkanek miękkich, końcówki o dużym przepływie, końcówki z rozpylaczem, sterylne, jednorazowe, w zestawie osłony przeciwrozbryzgowe, sterylne. Dwie długości drenów, do 2,82 m- irygacja, do 3,05 m – ssanie. | tak - całość według opisu |  | szt. | 200
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza urazowa stawu barkowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°) | tak - całość według opisu |  | szt | 10
2.0 | Kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy | tak - całość według opisu |  | szt | 10
3.0 | Uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru | tak - całość według opisu |  | szt | 10
4.0 | Głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. | tak - całość według opisu |  | szt | 10
5.0 | Nić ortopedyczna do mocowania odłamów kostnych | tak - całość według opisu |  | op/12 szt | 5
6.0 | Wymagany mini-bank. | tak
7.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
8.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu (od 80 do 100 sztuk). | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Produkty do artroskopii stawu kolanowego i barkowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Implant niewchlanialny tytanowy ,wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 2,8 mm i dł. max. 11,8 mm. Rdzeń implantu stożkowy zwiększający swoja średnice wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania bądź nabijania. Implant przeładowany jedną nie białą nitką 2-0 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
2.0 | Implant tytanowy gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,5 mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2w różnych kolorach dwurodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Implant bez białych nici. Zestaw wkręt z nićmi na sterylnym podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalna głębokość zakotwiczenia implantu. Implant dostępny w dwóch rodzajach z szerokim oraz wąskim rdzeniem do słabszej i mocniejszej kości | tak - całość według opisu |  | Szt. | 25
3.0 | Śruby interferencyjne wykonane z tytanu w rozmiarach średnic: od 6 do 10 mm dostępne w długościach 20, 25 i 30 m dostępne w wersji z główką i bez | tak - całość według opisu |  | Szt. | 100
4.0 | Śruby interferencyjne wykonane z PEEK w rozmiarach średnic: od 6 do 12 mm dostępne w długościach od 23 do 28m dostępne w wersji z główką i bez | tak - całość według opisu |  | Szt. | 15
5.0 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki, płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12 mm stale połączona z 1 pętlą z nici niewchłanianej dł min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą do podciągnięcia przeszczepu, z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie. Implant pakowany z igłą wiertłem miareczką do przeciągnięcia przeszczepu oraz płytki, implant pakowany pojedynczo w wersji sterylnej | tak - całość według opisu |  | Szt. | 5
6.0 | Drut kierunkowy z oczkiem do plastyki więzadła krzyżowego przedniego o średnicy 2,4mm. Kompatybilny ze śrubami interferencyjnymi firmy Arthrex | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
7.0 | Prowadnica do śrub interferencyjnych kaniulowanych do ACL o średnicy 1,1mm. Kompatybilna ze śrubami interferencyjnymi firmy Arthrex | tak - całość według opisu |  | Szt. | 45
8.0 | Wymagany mini-bank. | tak
9.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyty stalowe do zaopatrzenia złamań w obrębie kończyny dolnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Płyta blokowana do dalszej nasady kości udowej Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Φ 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Φ 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Φ 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Φ 5.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | tak - całość według opisu |  | Szt. | 10
1.1 | Stalowe śruby blokujące Φ 5.0 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
1.2 | Śruby korowe Φ 4.5 mm, dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
1.3 | Śruby gąbczaste Φ 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
2.0 | Płyta blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Φ 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Φ 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Φ 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
2.1 | Stalowe śruby blokujące Φ 5.0 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 80
2.2 | Śruby korowe Φ 4.5 mm, dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
2.3 | Śruby gąbczaste Φ 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
3.0 | Płyta blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Φ 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Φ 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Φ 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ř 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
3.1 | Stalowe śruby blokujące Φ 4.0 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 80
3.2 | Śruby korowe Φ 3,5 mm dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
3.3 | Śruby gąbczaste Φ 3,5 mm dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
4.0 | Płyta blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Φ 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Φ 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Φ 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Φ 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | tak - całość według opisu |  | Szt. | 20
4.1 | Stalowe śruby blokujące Φ 4.0 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 80
4.2 | Śruby korowe Φ 3,5 mm dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
4.3 | Śruby gąbczaste Φ 3,5 mm dł. 14-95 mm | tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
5.0 | Wymagany mini-bank. | tak
6.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej
1.1 | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie kości do 340 mm długości. Wszystkie komponenty protezy zastępujące kość (część proksymalna, częsci przełużające i łączące) pokryte są okładziną srebra zmniejszającą ryzyko infekcji lub opcjonalnie okładziną ceraminczna TiN redukującą reakcję alergiczną na metale. Proteza dostępna w wersji z trzpieniami udowymi bezcementowymi lub cementowymi. W skład systemu wchodzi siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrznona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyku 12/14; | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.6 | Siatka wykonana z włókna PET (poluethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza poresekcyjna panewki biodrowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza poresekcyjna panewki biodrowej
1.1 | Proteza poresekcyjna panewki biodrowej umożliwiająca zastąpienie panewki biodrowej w operacji hemipelwektomii lib rewizji z rozległymi ubytkami kostnymi. Proteza skłąda się z trzpienia bezcementowego lub cementowanego, mocowanego do talerza kości biodrowej, w dwóch długościach i 3 różnych średnicach, oraz panewki w 3 różnych średnicach z możliwością śródoperacyjnego ustawienia odpowiedniej rotacji co 5 stopni. Kąt nachylenia regulowany za pomocą ustawienia panewki i wkładki z odpowiednim offsetem. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Trzpień cementowany lub bezcementowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Panewka w średnicy 50, 54, 60 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Wkład polietylenowy z 15 stopniowym offsetem | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Głowa tytanowa z powłoką TiN | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.5 | Śruba łącząca trzpień i czaszę panewki | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza poresekcyjna w obrębie trzonu kości udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza poresekcyjna w obrębie trzonu kości udowej
1.1 | Proteza poresekcyjna w obrębie trzonu kości udowej umożliwiająca zachowanie anatomicznego stawu biodrowego i kolanowego, minimalny poziom resekcji 100 mm, możliwość zwiększenia resekcji z użyciem elemetu przedłużającego (do 300 mm), część diafizjalna i część łącząca pokryte okładziną srebra zmniejszającą ryzyko infekcji lub opcjonalnie okładziną ceramiczną TiN redukującą reakcję alergiczną na metale. Proteza dostępna w wersji z trzepieniami udowymi bezcementowymi lub cementowymi. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Trzpień udowy cementowany lub bezcemetowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Część diafizjalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w heksagonalny element trzpieniowy o długości 100mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Część łącząca do częśći diafizjalnej pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Część przedłużająca pokryta okłądziną srebra, umożłiwjaąca dopasowanie wysokości resekcji | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej wraz ze stawem kolanowym
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej wraz ze stawem kolanowym
1.1 | Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej wraz ze stawem kolanowym - umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie kości do 320 mm długości. Wszystkie komponenty protezy zastępujące kość (części przedłużające i łączące, część udowa i taca piszczelowa) pokryte są okłądziną srebra zmniejszającą ryzyko infekcji lub opcjonalnie okładziną ceramiczną TiN redukującą reakcję alergiczną n metale. Proteza dostępna w wersji z trzpieniami udowymi i piszczelowymi bezcementowymi lub cementowymi. Dodatkowo możłiwość użycia podkładek całkowitych i połowiczych do tacy piszczelowej pozwalające na uzupełnienie ubytków kostnych. W skład systemu wchodzi siatka wykonana z włókana PET (polyethylenterephtalat) umożliwiajaca doszycie tkanek miękkich. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okłądziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasownie wysokości resekcji | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.6 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.7 | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.8 | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłykieć) | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.9 | Śruba do podkładki piszczelowej | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.10 | Trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.11 | Wkładka polietylenowa w rozmiarach: small, standard i large | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.12 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.13 | Śruba do tacy piszczelowej | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.14 | Siatka wykonana z włókna PET (poluethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej
1.1 | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej. Proteza pozwala na od tworzenie kości do 235mm długości. Wszystkie komponenty protezy zastępujące kość (część pisczelowa, części przedłużające i łączące,) pokryte są okładziną srebra zmniejszającą ryzyko infekcji lub opcjonalnie okładziną ceramiczną TiN redukującą reakcję alergiczną na metale. Komponent udowy anatomiczny, cementowy lub bezcementowy. Możliwość użycia podkładek do części udowej umożliwiających uzupełnienie ubytków kostnych. Proteza dostępna w wersji z trzpieniami udowymi i piszczelowymi bezcementowymi lub cementowymi. W skład systemu wchodzi siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. System modularny.
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | część udowa stawowa anatomiczna (prawa, lewa) w 3 rozmiarach, cementowana lub bezcementowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | trzpień udowy cementowany lub bezcementowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | część pisczelowa pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy heksagonalny w przekroju poprzecznym | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.5 | część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.6 | część przełużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.1.7 | wkładka polietylenowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.8 | śruba łącząca ze skokiem co 20mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.9 | Siatka wykonana z włókna PET (poluethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego
1.1 | Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co 2 cm) w wersji cementowej lub bezcementowej. Proteza pozwala na odtworzenie kości udowej do 320 mm długości a kości piszczelowej do 235 mm. Wszystkie komponenty protezy zastępujące kość (części przedłużające i łączące, część udowa i część piszczelowa) pokryte są okłądziną srebra zmniejszającą ryzyko infekcji lub opcjonalnie okładziną ceramiczną TiN redukującą reakcję alergiczną na metale. Proteza dostępna w wersji z trzpieniami udowymi i piszczelowymi bezcementowymi lub cementowymi. Dodatkowo możliwośc użycia podkładek całkowitych i połowiczych do tacy piszczelowej pozwalające na uzupełnienie ubytków kostnych. W skłąd systemu wchodzi siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiajaca doszycie tkanek miękkich. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okłądziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasownie wysokości resekcji | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
1.1.6 | Część piszczelowa pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.7 | Wkładka polietylenowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.8 | Część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.9 | Trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.10 | Siatka wykonana z włókna PET (poluethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak - całość według opisu
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego
1.1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekjcą uda i piszczeli zapewanijąca ruchy rotacyjne piszczeli. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | element udowy anatomiczny lewy i prawy w jednym rozmiarze umożliwiający resekcje uda do 50 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | trzpeień udowy w minimum 4 rozmiarach o dł. 150-250 mm cementowany lub bezcementowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | element piszczelowy (cementowany i bezcementowy) z możliwością zastosowania podkładek wyrównujących i trzpieni przedłużających | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | wkładka polietylenowa w dwóch rozmiarach | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.5 | zamek umożliwiający ruch rotacyjny | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.6 | siatka wykonana z włókna PET o długości min. 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożiwiającej doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.7 | cement kostny z antybiotykiem 1x 40 g | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Totalna resekcja kości ramiennej
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza totalnej resekcji kości ramiennej
1.1 | Proteza totalnej resekcji kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co 2 cm) w wersji cemntowanej lub bezcementowej Proteza pozwala na odtworzenie całej kości ramiennej do 320 mm długości. Wszystkie komponenty protezy zastępujące kość (część proksymalna, częsci przedłużajće i łączące) pokryte są okładziną srebra zmenijszającą ryzyko infekcji lub opcjolnalnie okładziną ceramiczną TiN redukującą reakcję alergiczną na metale; Proteza dostępna w wersji z elementem łokciowym bezcementowym lub cementowym. Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz glenoid zastępujący panewkę stawu wykonany z polietylenu. W skład systemu wchodzi siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. System modularny. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | część proksymalna pokryta okłdziną srebra, zaopatrzona w mechaniz umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | część łączaca pokryta okładziną srebra (80 mm) | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopsowanie wysokości resekcji (20, 40, 60 mm) | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
1.1.4 | śruba łączaca M8 ze skokiem co 20 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 3
1.1.5 | element pośredni (redukor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.6 | glenoid, element polietylenowy zastępujący panewkę stawu | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.7 | element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczna TiN w 3 średnicach | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.8 | element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcemenowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.9 | część dystalna rameinna, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni oraz zamek zawiasowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.10 | odbój do elementu łokciowego | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.11 | śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.12 | siatka wykonana z włókna PET o długości min. 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożiwiającej doszycie tkanek miękkich | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wtórna resekcja kolana
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Proteza do wtórnej resekcji-rewizji kolana
1.1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA RESEKCYJNA kończyny dolnej - Element proksymalny udowy wykonany z Ti napylony porowatym tytanem o wysokości 70mm w opcji standard i offsecie 38mm, o kącie szyjkowo-trzonowym 135’ wraz z otowrami na przyszycie tkanek miękkich. Elementy segmentowe wykonane z Ti w 9 wysokościach (25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 65mm, 85mm, 105mm, 125mm). W opcji element segmentowy łączący o długości 55mm. Element dystalny udowy anatomiczny wykonany z CoCr w dwóch rozmiarach XXsmall, Xsmall i wysokościach odpowiednio 50mm i 60mm blokowany z wkładką za pomocą bolca. Wkładka polietylenowa typu MB blokowana z elementem udowym za pomocą bolca w rozmiarach (12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 21mm, 23mm, 26mm, 28mm, 31mm). Element proksymalny piszczelowy wykonany z CoCr napylony porowatym tytanem w części przedniej w rozmiarze Xsmall o wysokości 73mm wraz z otworami na przyszycie tkanek miękkich. Przedłużki udowo-piszczelowe wykonane z CoCr w opcji cementowej o średnicy od 9 do 17mm ze skokiem co 1mm i bezcementowej napylone tytanem o średnicy od 10,5 do 18,5mm ze skokiem co 1mm. Proste o długości 100mm, 125mm i anatomiczne 150mm, 200mm. Kołnierze udowe bezcementowe wykonane z Ti w pełni napylone tytanem w min 4 rozmiarach. Kołnierze piszczelowe bezcementowe wykonane z Ti w min 5 rozmiarach. Przedłużki udowo-piszczelowe uniwersalne wykonane z Ti o średnicy od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm, długościach 75mm, 115mm i 150mm, nacięte w płaszczyźnie strzałkowej i wieńcowej. Element piszczelowy cementowy wykonany z CoCr grubościenny o wysokościach 15mm i 25mm, w min 4 rozmiarach. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Element udowy resekcyjny zastępujący część krętarzową | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.2 | Element udowy resekcyjny blokowany dystalnie zastępujący kłykcie | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.3 | Wkładka typu MB z możliwością blokowania | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.4 | Element piszczelowy resekcyjny | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.5 | Moduł przedłużający bezcementowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.6 | Kołnierz udowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.7 | Kołnierz piszczelowy | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.8 | Taca piszczelowa modularna typu MB | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.9 | Przedłużka bezcementowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.10 | Przedłużka cementowa | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.11 | Udowy Adapter LPS | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
1.1.12 | Przedłużka bezcementowa/cementowana anatomiczna | tak - całość według opisu |  | szt. | 4
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cement bioprzebudowywalny do cyst
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Substytut kostny składający się z bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego, nietoksycznego oraz bezzapachowego cementu kostnego, w pełni resorbowalnego, o składzie: 60% hydroksyapatytu, 40% siarczanu wapnia oraz z zestawu mieszalników i podajników, przeznczoany do wypełnienia ubytków kostnych. Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40 stopni C. Wytrzymałośc na ściskanie powinna być zbliżona do kości gąbczastej (tj. około 5-8 MPa). Czas tężenia nie dłuższy niż 20-25 min. Objętości, 5 ml, 8/10 ml, 18 ml. Możliwość wyboru substytutu z antybiotykiem (gentamycyną lub wankomycyną). Dostępne różne objętości. | tak - całość według opisu
1.1 | Pojemność 5 ml, mieszalnik, oraz 2 igły (dopuszcza się zaoferowanie elementów - należy wtedy rozgraniczyć i podać cenę cementu oraz cenę igieł oraz ich numery katalogowe oraz podać w kolumnie E łączną cenę - za zestaw) | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
1.2 | Pojemność 10 ml, mieszalnik, oraz 2 igły (dopuszcza się zaoferowanie elementów - należy wtedy rozgraniczyć i podać cenę cementu oraz cenę igieł oraz ich numery katalogowe oraz podać w kolumnie E łączną cenę - za zestaw) | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
1.3 | Pojemność 18 ml, mieszalnik, oraz 2 igły (dopuszcza się zaoferowanie elementów - należy wtedy rozgraniczyć i podać cenę cementu oraz cenę igieł oraz ich numery katalogowe oraz podać w kolumnie E łączną cenę - za zestaw) | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
2.0 | Cement z antybiotykiem wankomycyną lub gentamycyną - 10 ml, mieszalnik, oraz 2 igły (dopuszcza się zaoferowanie elementów - należy wtedy rozgraniczyć i podać cenę cementu oraz cenę igieł oraz ich numery katalogowe oraz podać w kolumnie E łączną cenę - za zestaw) | tak - całość według opisu |  | szt. | 5
3.0 | Zapasowe igły o różnej długości i grubości | tak - całość według opisu |  | szt. | 20
4.0 | Wymagany mini-bank. | tak
5.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wkręty krótkie - uniwersalne
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Śruby do drobnych kości |  |  | szt. | 4500
1.1 | Wkręty kostkowe i do kości łódkowatej | tak - całość według opisu
1.2 | Śruby samogwintujące | tak - całość według opisu
1.3 | Długości: od 8-10 mm do 70-120 mm | tak - całość według opisu
1.4 | Średnice: 3,5-4,5 mm | tak - całość według opisu
1.5 | Otwór krzyżakowy w głowie śruby | tak - całość według opisu
1.6 | Wyroby medyczne jednorazowe | tak - całość według opisu
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza stawu skokowego bezcementowa
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Komponent piszczelowy wykonant ze stopu CoCrMo pokryty hydroksyapatytem, w 4 rozmiarach | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Komponent skokowy wykonany ze sopru CoCrMo w 43 rozmiarach | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
3.0 | Wkładka polietylenowa, niezwiązana /typu mobile bering/ w 3 rozmiarach i 4 grubościach | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
4.0 | Komponent piszczelowy i skokowy dodatkowo pokryte ochronną powłoką ceramiczną | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
5.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
6.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza stawu łokciowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Endoproteza stawu łokciowego cementowa, zawiasowa | tak - całość według opisu
1.1 | Komponent reamienny w 4 rozmiarach dla każdej ze stron wykonany ze stopu CoCrMo | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.2 | Komponent łokciowy w 3 rozmiarach dla każdej ze stron wykonany ze stopu CoCrMo | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
1.3 | Klips łączący w dwóch wersjach: standardowej i rewizyjnej | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
2.0 | Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych | tak - całość według opisu |  | szt. | 2
3.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
4.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoprotezaoplastyka rewizyjna stawu kolanowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana, opcjonalnie hipoalergiczna. | tak - całość według opisu
1.1 | Elementy:
1.1.0 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.1 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wkonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.2 | Wkładki polietylenowej dostosowanej do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.3 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.4 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.5 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.6 | Augmenty udowe dystalne | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.7 | Augmenty udowe tylne | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.8 | Augmenty piszczelowe jednostronne | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.9 | Augmenty piszczelowe obustronne | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.10 | Sleeve udowe w 4 rozmiarach, tytanowe, porowate, wykonane techniką 3D | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.11 | Sleeve piszczelowe w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
1.1.12 | Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania próżniowego, zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych | tak - całość według opisu |  | szt. | 1
2.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów) | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do stabilizacji złamań
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne. Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, dł. 53-261 mm | tak |  | szt. | 15
1.1.2 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-22, długość 40-287mm | tak |  | szt. | 2
1.1.3 | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm. | tak |  | szt. | 1
1.1.4 | Sruba korowa Ø3.5 w długosciach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm. | tak |  | szt. | 50
1.1.5 | Sruba gabczasta Ø 4.0 mm | tak |  | szt. | 20
1.1.6 | Sruba blokowana Ø3.5 w długosciach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm. | tak |  | szt. | 50
2.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. | tak - całość według opisu
2.1.0 | Elementy:
2.1.1 | Płyta dalsza strzałka | tak |  | szt. | 4
2.1.2 | Śruba blokowana 2.7 | tak |  | szt. | 15
2.1.3 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 | tak |  | szt. | 15
2.1.4 | Śruba gąbczasta 4.0 | tak |  | szt. | 10
2.1.5 | Śruba konikalna 2.7 | tak |  | szt. | 15
2.1.6 | Śruba korowa 2.7 | tak |  | szt. | 15
2.1.7 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 | tak |  | szt. | 15
3.0 | Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. | tak - całość według opisu
3.1.0 | Elementy:
3.1.1 | Płyta dalsza piszczel boczna | tak |  | szt. | 2
3.1.2 | Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa | tak |  | szt. | 2
3.1.3 | Śruba blokowana 2.7 | tak |  | szt. | 40
3.1.4 | Śruba blokowana 3.5 | tak |  | szt. | 60
3.1.5 | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 40
3.1.6 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 50
4.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej3.5 W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. | tak - całość według opisu
4.1.0 | Elementy:
4.1.1 | Płyta bliższa piszczel boczna i przyśrodkowa | tak |  | szt. | 1
4.1.2 | Śruba blokowana 2.7 | tak |  | szt. | 10
4.1.3 | Śruba blokowana 3.5 | tak |  | szt. | 10
4.1.4 | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 5
4.1.5 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 5
5.0 | Płytka anatomiczna z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. Płyta obojczykowa rekonstrukcyjna, górna, bez bocznego przedłużenia, 6, 8, 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, bez bocznego przedłużenia, 6 – 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5mm. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym. | tak - całość według opisu
5.1.0 | Elementy:
5.1.1 | Płyta obojczykowa | tak |  | szt. | 2
5.1.2 | Śruba blokowana | tak |  | szt. | 60
5.1.3 | Śruba korowa 3.5 | tak |  | szt. | 60
6.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. | tak - całość według opisu
6.1.0 | Płyta bliższe ramię |  |  | szt. | 20
6.1.1 | Śruba blokowana 2.7 | tak |  | szt. | 60
6.1.2 | Śruba blokowana 3.5 | tak |  | szt. | 40
6.1.3 | Sruba blokowana kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 30
6.1.4 | Sruba konikalna kaniulowana 3.5 | tak |  | szt. | 30
7.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78- 234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. | tak - całość według opisu
7.1.0 | Elementy:
7.1.1 | Płyta dalsze ramię boczna | tak |  | szt. | 2
7.1.2 | Płyta dalsze ramię przyśrodkowa | tak |  | szt. | 2
7.1.3 | Płyta dalsze ramię przyśrodkowa krótka | tak |  | szt. | 2
7.1.4 | Płyta dalsze ramię tylnoboczna | tak |  | szt. | 2
7.1.5 | Płyta wyrostek łokciowy | tak |  | szt. | 2
7.1.6 | Śruba blokowana 2.7 | tak |  | szt. | 20
7.1.7 | Sruba blokowana 3.5 z głowa 2.7 | tak |  | szt. | 20
7.1.8 | Śruba gąbczasta 4.0 | tak |  | szt. | 10
7.1.9 | Śruba konikalna 2.7 | tak |  | szt. | 10
7.1.10 | Śruba korowa 2.7 | tak |  | szt. | 20
7.1.11 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 | tak |  | szt. | 20
8.0 | Śruby tytanowe, kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm i 4.0 mm, samogwintujące isamotnące. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1.6 mm. ą odporność na wysuwanie. Śruby z gwintem krótkim lub nagwintowane na całej długości. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Śruby tytanowe, kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm i 5.0 mm, samogwintujące i samotnące. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2.0 mm. Głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona, zapewniająca dobre oparcie na kości - oraz o mniejszej średnicy (6.35mm), minimalizujace ryzyko podrażnienia tkanek miękkich. Unikalna konstrukcja gwintu zapewnia zwiększoną odporność na wysuwanie. Śruby z gwintem krótkim (dł. gwintu 20 mm) lub nagwintowane na całej długości. Śruby dostępne w rozmiarach: Ø4.5 mm, krótki gwint, dł. 30-70 mm, Ø4.5 mm, pełny gwint, dł. 20-70 mm, Ø5.0 mm, krótki gwint, dł. 30-100 mm; Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Śruby tytanowe, kaniulowane o średnicy gwintu 6.5/8.0 mm, samogwintujące i samotnące. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 3.2 mm, unikalna konstrukcja gwintu zapewnia zwiększoną odporność na wysuwanie. Głowa śruby o zmniejszonym profilu. Dostępne śruby z krótkim gwintem. Śruby dostępne w rozmiarach: Ø6.5 mm, krótki gwint, dł. 25 – 120 mm, ze skokiem co 5 mm, Ø8.0 mm, krótki gwint, dł. 35 – 120 mm, ze skokiem co 5 mm. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. | tak - całość według opisu
8.1.0 | Elementy:
8.1.1 | Śruba kaniulowana Ø 3.5, 4.0 mm, dł. 10-70 mm, samotnąca, gniazdo sześciokątne |  |  | szt. | 5
8.1.2 | Śruba kaniulowana Ø 4.5-5.0 mm, samotnąca, gniazdo sześciokątne |  |  | szt. | 5
8.1.3 | Śruba kaniulowana Ø 6.5-8.0mm mm, samotnąca, gniazdo sześciokątne |  |  | szt. | 5
8.1.4 | Podkładka z tytanu do śrub kaniulowanych Ø3.5/4.0 mm |  |  | szt. | 5
8.1.5 | Podkładka z tytanu do śrub kaniulowanych Ø4.5/5.0 mm |  |  | szt. | 5
8.1.6 | Podkładka z tytanu do śrub kaniulowanych Ø6.5 mm |  |  | szt. | 5
8.1.7 | Podkładka z tytanu do śrub kaniulowanych Ø8.0 mm |  |  | szt. | 5
9.0 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z koscia, blokujaco-kompresyjna do blizszej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-katowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na sruby gabczaste o srednicy 5.0 mm oraz gabczaste kanulowane o srednicy 4.5 mm; sruby w głowie pod róznymi katami wraz z mozliwoscia angulacji 15 stopni w kazdym kierunku (mozliwosc uzyskania stabilnosci katowej kazdej sruby za pomoca blokowanej zaslepki o srednicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomoca sruby korowej lub gabczastej). Otwory w trzonie pod sruby korowe samowiercace o srednicy 4.0 mm (mozliwosc uzyskania stabilnosci katowej sruby za pomoca blokowanej zaslepki o srednicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Mozliwosc dodatkowego odsuniecia płyty od kosci za pomoca spacerów o długosci 1, 2 lub 3 mm oraz uzycia zaslepek do nieuzywanych otworów. Zaslepki blokowane o srednicy 8.0 mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszajacego siłe dokrecania. Mozliwosc uzycia płyty technika miniinwazyjna, za pomoca przeziernej dla promieni RTG zewnetrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadaja 5, 7, 9, otworów w trzonie w długosciach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadaja 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długosc płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | tak - całość według opisu
9.1.0 | Elementy:
9.1.1 | Płyta bliższa piszczel | tak |  | szt. | 2
9.1.2 | Pusta śruba | tak |  | szt. | 1
9.1.3 | Spacer | tak |  | szt. | 2
9.1.4 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | tak |  | szt. | 5
9.1.5 | Śruba gąbczasta kaniulowana 4.5 | tak |  | szt. | 5
9.1.6 | Śruba NCB 4.0 | tak |  | szt. | 5
9.1.7 | Zaślepka blokowana | tak |  | szt. | 10
10.0 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. Płyty dłoniowe: A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm | tak - całość według opisu
10.1.0 | Elementy:
10.1.1 | Płyty dłoniowe | tak |  | szt. | 30
10.1.2 | Płyty grzbietowe | tak |  | szt. | 5
10.1.3 | Śruba blokowana | tak |  | szt. | 150
10.1.4 | Śruba korowa | tak |  | szt. | 50
11.0 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmiennokątowymi Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego | tak - całość według opisu
11.1.0 | Elementy:
11.1.1 | Płyta bliższe udo | tak |  | szt. | 2
11.1.2 | Płyta dalsze udo | tak |  | szt. | 2
11.1.3 | Płyta wygięta trzon | tak |  | szt. | 2
11.1.4 | Płyta prosta trzon | tak |  | szt. | 2
11.1.5 | Kabel | tak |  | szt. | 2
11.1.6 | Oczko do kabla blokowane | tak |  | szt. | 2
11.1.7 | Pusta śruba | tak |  | szt. | 2
11.1.8 | Spacer | tak |  | szt. | 5
11.1.9 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | tak |  | szt. | 10
11.1.10 | Śruba 4.0 | tak |  | szt. | 20
11.1.11 | Śruba 5.0 | tak |  | szt. | 20
11.1.12 | Śruby 5.0 okołoprotezowe | tak |  | szt. | 20
11.1.13 | Śruby 4.0 rzadki gwint | tak |  | szt. | 10
11.1.14 | Zaślepka blokowana | tak |  | szt. | 10
11.1.15 | Śruba blokowana 3.5 | tak |  | szt. | 10
11.1.16 | Śruba korowa 3.5 | tak |  | szt. | 10
11.1.17 | Płyta krętarz | tak |  | szt. | 1
12.0 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem | tak |  | szt. | 90
13.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
14.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
15.0 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet nr 42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gwoździe rekonstrukcyjne
| Okres/Termin obowiązywania: | 2 lata
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I
1.0 | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Gwóźdź krótki śr. 9.3-14.5 mm | tak |  | szt. | 90
1.1.2 | Komplet: Śruba blokująca śrubę doszyjkową oraz Śruba doszyjkowa dł. 70-130 mm | tak |  | szt. | 90
1.1.3 | Śruby śr. 5.0 pełny gwint | tak |  | szt. | 80
1.1.4 | Zaślepka | tak |  | szt. | 90
1.1.5 | Gwóźdź długi śr. 10-13 mm | tak |  | szt. | 10
2.0 | Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. | tak - całość według opisu
2.1.0 | Elementy:
2.1.1 | Gwóźdź piszczelowy | tak |  | szt. | 5
2.1.2 | Śruba ryglująca | tak |  | szt. | 15
2.1.3 | Zaślepka | tak |  | szt. | 5
3.0 | Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. | tak - całość według opisu
3.1.0 | Elementy:
3.1.1 | Gwóźdź odkolanowy | tak |  | szt. | 2
3.1.2 | Śruba ryglująca | tak |  | szt. | 6
3.1.3 | Zaślepka | tak |  | szt. | 2
4.0 | Ostrza kompatybilne z użyczonym napędem |  |  | szt. | 50
5.0 | Wykonawca na czas trwania umowy użyczy nieodpłatnie napęd wraz z ładowarką. | tak
6.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
4.1 | Wymagany mini-bank. | tak
Suma:
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany