Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/88/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:

System ogrzewania pacjenta

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
|  | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym: - Jednostka sterująca — 2 szt. - Element grzewczy — 3 szt. | TAK (podać) |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |
| 1 | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 3 | Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia | TAK |  |
| 4 | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania | TAK |  |
| 5 | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie — 3 porty do podłączenia elementów grzewczych | TAK |  |
| 6 | Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika | TAK |  |
| 7 | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy | TAK |  |
| 8 | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 9 | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek — w kpi. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie | TAK |  |
| 10 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym | TAK |  |
| 11 | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP 20 | TAK (podać) |  |
| 12 | Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz | TAK (podać) |  |
| 13 | Moc 997 VA | TAK (podać) |  |
| 14 | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | TAK (podać) |  |
| 15 | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | TAK (podać) |  |
| 16 | Zakres regulacji temperatury 30-40 0 C co 0,1oC dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39'C co 0,1 0C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego | TAK (podać) |  |
| 17 | Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | TAK (podać) |  |
| 18 | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia | TAK |  |
| 19 | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie | TAK |  |
| 20 | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: nr portu grzewczego włącznik aktywacji portu — z kolorystycznym indykatorem aktywacji wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1 o c wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1 o c, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji - wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego nazwa podłączonego elementu grzewczego wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień menu regulacji temperatury — przyciski góra / dół, zakres 30-40 0 C skok co 0,1 o c lub 30-39 0 C co 0,1 o c dla noworodków - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania — wymagana akceptacja ustawionej temperatury wskaźnik alarmu — komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | TAK |  |
| 22 | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: -odchylenia temperatury; -wysokiej temperatury; -rozłączenia elementu grzewczego; -niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut | TAK |  |
| 23 | Alarm zaniku zasilania | TAK |  |
| 24 | Wymiary max. 250 x 280 x 170mm | TAK (podać) |  |
| 25 | Waga max. 4kg | TAK (podać) |  |
| 26 | Dokładność pomiaru +/-0,30 C dla elementów grzewczych, +/-0,20 C dla zewnętrznych czujników temperatury | TAK (podać) |  |
| 27 | Warunki pracy -10 0 C / +40 0 C | TAK (podać) |  |
| ELEMENT GRZEWCZY |
| 1 | Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | TAK (podać) |  |
| 2 | W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata | TAK (podać) |  |
| 3 | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m 2, w tym PU 95 g/m 2, materiał bazowy poliester 105g/m2 , paroprzepuszczalne min. 600g/m2/24h, brak zawartości halogenu (Dyrektywa RoHS 2011/65/UE) i antymonu (EN 71-3 2013+A1 2014), Oeko-Tex klasa l, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95 0 C | TAK (podać) |  |
| 4 | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego | TAK |  |
| 5 | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego | TAK |  |
| 6 | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02 | TAK (podać) |  |
| 7 | Zasilanie 24V DC | TAK (podać) |  |
| 8 | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z włókien węglowych, | TAK |  |
| 9 | Min 10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego | TAK |  |
| 10 | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu | TAK |  |
| 11 | Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca | TAK |  |
| 12 | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m | TAK (podać) |  |
| 13 | Wymiary oraz moc elementu grzewczego: - Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 120 x 50 x 4cm, 135W — 2szt. - Koc grzewczy 120 x 80cm 200W — 1szt. | TAK (podać) |  |
| PRZEWÓD DOŁĄCZENIOWY |
| 1 | Długość przewodu 2m | TAK (podać) |  |
| 2 | Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum dwóch miejscach w celu zabezpieczenia przez zmazaniem | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK (podać) |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym