## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet Nr 1- PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy precyzyjny wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza, odpowietrznik zaopatrzony w filtr oskutecznej filtracji bakteryjnej i wirusowej oraz klapkę zamykającą,możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie lub zaciskaczu , dł drenu 150cm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 110000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w precyzyjny uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym (filtr krwi o wielkości oczek 200 µm) oraz klapką zamykającą, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier,dren dł.150cm, sterylny | szt. | 3000
3 | Przyrząd do szybkiego pprzetaczania krwi. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm². Pompka umożliwiająca szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych. Kształt pomki wydłużony Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren Łącznik LUER-LOCK z osłonką Długość przyrządu min. 150 cm. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 400
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - światłoodporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/z workiem, pakowany razem.Worek służy do osłony płynu przed światłem, wymiary worka 200-210mm x 300-310 mm (dł. min. 5 cm w części przezroczystej dren dł. min. 150cm - op. folia/papier, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne, pak. folia-papier, sterylny | szt. | 900
5 | Aparat do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Na końcu drenu zastawka bezzwrotna. | szt | 8000
RAZEM
Pakiet Nr 2 – STRZYKAWKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 2ml -skala do 3ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. | op. | 800
2. | Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 5ml – skala do 6ml, czarna skala, kontrastujący tłok,opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. | op. | 900
3. | Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 10ml – skala do 12 ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. | op. | 1000
4. | Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 20ml – skala do 24 ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. | op. | 900
5. | Strzykawka trzyczęściowa do płukania typu Janette, z końcówką do cewników ,dwoma łącznikami Luer i obustronną skalą pomiarową - poj. 100ml - opakowanie folia/papier, czarna skala, końcówka ścięta prosto. | szt. | 10000
6. | Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,4-0,45 x 12- 13mm x 100 szt | op | 300
7 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml .W skład strzykawki wchodzą następujące elementy: - łącznik stożkowy luer-lock - uszczelka gumowa - podwójna skala - cylinder strzykawki tłok strzykawki Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor | szt. | 15000
8 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml - do podawania leków światłoczułych /bursztynowa, czarna lub mleczna/ W skład strzykawki wchodzą następujące elementy: - łącznik stożkowy luer-lock - uszczelka gumowa - podwójna skala - cylinder strzykawki Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor | szt | 8000
RAZEM
Pakiet Nr 3 - KANIULE DOŻYLNE, obturatory, koreczki, aparat i slala do OCŻ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika PUR. Kaniula z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami. Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym 4 paski kontrastujące w RTG . Oznaczenie kolorami średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. Na opakowaniu informacja o materiale z jaikiego wykonano kaniulę, rozmiarach długośc i średnica oraz przepływ 0.8-0.9 mm długość 25mm 1.0-1.1 mm długość 25 i 33 mm 1.2-1.3 mm długość 33 mm, 45 mm. 1.4-1.5 mm długość 45mm 1.6-1.7 mm długość 50mm 2.1-2.2 mm dlugość 50mm | szt. | 60000
2 | Koreczek do kaniul – sterylny,kompatybilny z w/w kaniulami | szt. | 50000
3 | Koreczek luer lock Combi stopper, dwufunkcyjny do zamykania kaniul i strzykawek posiada ,stożek zaciskowy, uniwersalny, wykonany z polietylenu lub polipropylenusterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 65000
RAZEM
Pakiet Nr 4 - KANIULE DOŻYLNE BEZ PORTU BOCZNEGO, ZACISKACZ DO PĘPOWINY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach: 0.6 długość 19- 20 mm | szt | 700
2. | Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach: 0.7 długość 19- 20 mm | szt | 300
3. | Zaciskacz do pępowiny -sterylny | szt | 600
RAZEM
Pakiet Nr 5 - KRANIKI I RAMPY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. | szt. | 7000
2. | Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z drenem długości 7-10 cm. | szt. | 1100
3 | Rampa pięciu kraników z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu, umiejscowiona po jednej lub dwóch stronach. | szt | 150
4 | Rampa trzech kraników lub innego typu trzech zaworów odcinających z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu. | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 6 - CEWNIKI (FOLEYA, TIEMANA, WORKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Cewnik Foley z balonikiem 3-5 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu , sterylne o rozmiarach: 8, 10. | szt. | 50
2. | Cewnik Foley z balonikiem 5 - 10 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu , sterylne o rozmiarach : 12, 14, 16, 18, 20, 22, | szt. | 7000
3. | Cewnik Foley z balonikiem 5 - 10 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu , sterylne rozm., 24. | szt. | 400
4. | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Komory pomiarowe min. 400ml z dokładnym skalowaniem, z zastawką antyrefluksyjną, z filtrem hydrofobowym. Worek zbiorczy o poj. min. 400ml, sterylny.Pakowany papier-folia | szt. | 50
5. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml /tygodniowy/ z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyrefluksyjną, długość drenu min. 90 cm. Pasujący do standaryzowanych wieszaków na worki - sterylny.Pakowane papier-foila | szt. | 8000
6. | Cewnik Nelaton dł.40 cm. wykonany z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona (satynowa) o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.Pakowane papier -folia, sterylny | szt. | 200
7. | Cewnik Tieman sterylny o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22., powierzchnia zmrożona | szt | 100
8. | Cewnik Pezzera – silikonowy lub lateksowy o rozmiarach:24, 28, 30, 32, 34, 36. | szt | 60
9. | Uniwersalna zatyczka do cewników Foleya o budowie schodkowej | szt. | 600
10. | Worek do pobierania próbek moczu dla chłopców sterylny, bez gąbki. | szt | 600
11. | Worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek sterylny, bez gąbki | szt | 300
RAZEM
Pakiet Nr 7 - OSTRZA CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Ostrza chirurgiczne ( do trzonka nr 3 i nr 4 ) ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza i nazwa producenta - kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza zarówno na opakowaniu zbiorczym – op. A 100szt. o rozmiarach: 10, 10a, 12, 15,24 | op. | 200
RAZEM
Pakiet Nr 8- SONDY ŻOŁĄDKOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Sonda żołądkowa z PCV – dł.min. 80cm- z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach:8-20 CH,powierzchnia zmrożona (satynowa) | szt. | 1500
2. | Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm o rozmiarach:22-36 CH, powierzchnia zmrożona (satynowa) | szt. | 400
RAZEM
Pakiet Nr 9 - SONDA ŻOŁĄDKOWA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a z polichlorku winilu,ogranicznik,balony-guma silikonowa,prowadnica -stal nierdzewna,podkładka pod opatrunek-polipropylen,dł.850mm,rozm18,manometr | szt. | 16
RAZEM
Pakiet Nr 10 - Dreny do posiadanego insuflatora PneumoClear firmy Stryker
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Dren jednorazowy Pneumoclear | szt | 200
2 | Dren jednorazowy Pneumoclear z funkcją usuwania dymu | szt | 30
3 | Dren jednorazowy Pneumoclear z podgrzewaniem gazu | szt | 30
RAZEM
Pakiet nr 11 Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym. | szt | 150
RAZEM
Pakiet Nr 12 - CEWNIKI I MASKI DO PODAWANIA TLENU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dorosłych – dł. Min. 200cm,przekrój drenu w kształcie gwiazdy, sterylny | szt. | 2000
2. | Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dzieci – dł. Min. 200cm, sterylny | szt. | 500
3. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu min. 200cm – dla dorosłych, sterylny | szt. | 2000
4. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu min. 200cm – dla dzieci, sterylny | szt. | 600
5. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, sterylny | szt. | 2000
6. | Maska do podawania tlenu z drenem dla dzieci, sterylny | szt. | 50
7. | Maska do podawania tlenu z drenem z workiem rezerwuarowym /wysokie stężenie/ - dł. Drenu min. 200cm – dla dorosłych | szt. | 1600
RAZEM
Pakiet Nr 13 - RURKI INTUBACYJNE, FILTRY, OBWODY ODDECHOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu – opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki w rozmiarach od 2,5 /3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 | szt. | 60
2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PVC, z otworem Murphyego z minimum 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką,ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, gładkie atraumatyczne krawędzie, skalowana jednostronnie co 1 cm - opakowanie folia/papier o rozmiarach:od 2,5 do nr 10,0 co pół. 3.0/3 | szt. | 1200
3 | Rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem, z czytnikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki – opakowanie folia/papier o rozmiarach: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 | szt. | 500
4 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Pakowane folia-papier. Rozmiar 6.5 ; 7 ; 7.5; 8.0 ; 8.5 ; 9.0 | szt. | 100
5 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania z nad mankietu , mankiet w w kształcie stożka , Rozmiar 6.5 ; 7 ; 7.5; 8.0 ; 8.5 ; 9.0 | szt. | 20
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem , Rozmiar 5.0 ; 6.0 ; 7.0 ; 7.5; 8.0 ; 8.5 ; 9.0 ; 10.0 | szt. | 50
7 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny do dróg oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz zakręcanym portem kapno, sterylny, skuteczność filtracyjna względem bakterii i wirusów ≥ 99.9999 wydajność nawilzania wynosi min. 34mg H2O/l przy VT 500 ml., utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml –potwierdzone przez producenta lub instrukcję obsługi. Sterylny pakowany pojedynczo folia papier. | szt. | 800
8 | Filtr antywirusowo-bakteryjny elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci skuteczność filtracyjna względem bakterii i wirusów ≥ 99.999 ; przestrzeń martwa 51 ml, waga do 30g,- dla pacjentów powyżej 20 kg, z portem zakręcanym do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo. | szt. | 2500
9 | Filtr antywirusowo-bakteryjny elektrostatyczny względem bakterii i wirusów ≥ 99.999 ; przestrzeń martwa 36 ml, waga do 20g, objętość oddechowa 150-1200 ml, z portem zakręcanym do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo. | szt. | 1600
10 | Filtr wydechowy , kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980 , jednorazowego użytku | szt. | 100
11 | Filtr wdechowy , kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980 , jednorazowego użytku | szt | 100
12 | Obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle ; 150 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii | szt | 500
13 | Obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle ;190 cm z workiem ; trójnik z łącznikiem kątowym , z portem do kapnografii, z zatyczką | szt | 550
14 | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżania o pojemności 0,5 litra zawierajacy sterylną wodę lub sól fizjologiczną , zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia płynu w pojemniku. Potwierdzone deklaracją producenta. Oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim na opakowaniu jednostkowym | szt | 2700
RAZEM
Pakiet Nr 14 RURKI INTUBACYJNE Z PROWADNICĄ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Rurka intubacyjna typu Magill z mankietem niskocisnieniowym z prowadnicą , ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce , min 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmairu, sterylna Dostepne rozmiary od 6,0-9,0. ( rozmiar co 0,5) Pakowana folia-papier | szt | 300
RAZEM
Pakiet Nr 15 FOLIA CHIRURGICZNA – OPERACYJNA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Folia chirurgiczna jodowana o wymiarach całkowitych 67x48 (+/-10% dla wszystkich rozmiarów) | szt | 400
RAZEM
Pakiet Nr 16 - OBŁOŻENIA STAWU BIODROWEGO z osprzętem
L.p | Przedmiot zamówienia - 240 netto | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | 1 Sterylny zestaw do zabiegów stawu biodrowego z osłoną na kończynę. . Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. . W skład zestawu wchodzi: 1 fartuch chirurgiczny SMMS 150cm( dołączony na zewnątrz pakietu ) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm. 4 serweta chłonna , sterylna 30x40cm. 3 fartuchy chirurgiczne wzmacniane SMMS 150cm. ( dołączony zewnętrznie ) 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm. 1 osłona kończyny ok. 35x110 cm 1 kieszeń na narzędzia 40x40cm jednokomorowa. 4 taśma samoprzylepna 9x50cm. 1 dren do ssaka Ch.25, 350cm. 1 końcówka do odsysaniia ortopedyczna z filtrem. 1 elektroda czynna monopolarna do elektrokoagulacji typu Erbe z końcówką nożową dł kabla 3,2m. 1 dre edona nr 16 1 butla Redona 400ml 1 pudełko magnetyczne do liczenia igieł. 2 strzykawki 100 ml . 2 igły iniekcyjne CH 1,2 1 czyścik do elektrody 5x5cm. 1 miska 250ml. 10 tupferów gazowych do mycia pola operacyjnego 1 korcang . 20 kompresy gazowe z nitką RTG, 16 warstwowe 10x10cm. 10 serwet gazowych białych z nitką RTG 4-warstwowe 40x40cm. 1 opatrunek do ran 10x25cm. 1 opatrunek do ran 10x8cm 2 serweta chirurgiczna 150x180cm 1 serweta z wycięciem U” 225x280cm rozmiar wycięcia 10x100cm. .ze wzmocnieniem w polu krytycznym 1 samoprzylepna serweta 150x250cm. .ze wzmocnieniem w polu krytycznym komplet | szt | 200
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 17 - OBŁOŻENIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu. Skład zestawu: A0 serweta 180X300cm, dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2 , minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) = większa 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min.100 Kpa z centralnym otworem20X30X20cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,030mm i przepuszczalności dla pary wodnej powyżej 1000g/m2/24h/, B) pokrowiec na stolik Mayo 80X140cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min. 0,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 – 1szt. C) ściereczka chłonna – 2szt., D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 80X90cm, E) serweta owinięcie 150X200cm – przykrycie na stolik instrumentalny wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min.60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): = większe 100cm oraz wytrzymałość na rozerwanie min.100 KPA- 1szt. Serweta 75X90cm. Zbiornik na płyny ustrojowe360 stopni z portem. | szt | 400
RAZEM
Pakiet Nr 18 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W UŁOŻENIU GINEKOLOGICZNYM
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Obłożenie do operacji ginekologicznych, zgodnych z normą PN-EN 13795. 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. | szt | 150
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 19 - OBŁOŻENIA DO OPERACJI STAWU KOLANOWEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielo-warstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi: -3 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar 150x200 cm, - 1 pokrowiec na stolik Mayo, - 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów; - 3 taśmysamoprzylepne, ręczniki celulozowe 3 szt., osłona na kończynę elastyczna rozmiar ok. 25cm x 80cm | szt | 200
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 20 - OBŁOŻENIA DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. Skład zestawu: A) serweta podstawowa 180x240cm, W części centralnej serwety znajduje się otwór 20x30x20 cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką 20x20cz a osłoną na kończynyi B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulacje 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika | szt | 60
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 21 - OBŁOŻENIA UNIWERSALNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych, ze wzmocnieniem w polu krytycznym,wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi :- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar ok.150x190 cm – 1 szt, Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo1 szt,- Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach 75x90cm – 2szt., 170x185cm-1szt.,150x240cm 1 szt., Ręczniki celulozowe 2szt. Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x50cm 1szt. | szt | 2000
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 22 - OSŁONA NA RAMIĘ "C"
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylna osłona na ramię „C”, okrągła z gumką o wymiarach 85cm x 85cm wykonana z przezroczystej folii polietylenowej . Opakowanie jednostkowe papier-folia z dwiema etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane producenta, nr katalogowy, serię i datę ważności.(.+/-10% dla rozmiarów) Zgodna z normą EN PN 13795 | komplet | 500
RAZEM
Pakiet Nr 23 - OBŁOŻENIA DO PORODU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do porodu o składzie serweta wykonana z włókniny 3-warstwowej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 73g/m2 130cmX90cm – 1 sztuka, serweta 150cmX90cm stanowiąca owinięcie tego zestawu – 1 sztuka, serweta kompresowa 25cmX20cm – 6 sztuk, podkład ochronny z pulpy celulozowej 60cmX60cm – 1 sztuka, podkład ochronny z pulpy celulozowej 90cmX60cm – 1 sztuka. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą z 2 – TAG-ami, służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Serweta pod pośladki z torbą na płyny ze wzmocnieniem 45x53cm i taśmą przylepną rozmiar 96,5x118cm pakowane pojedynczo | szt | 300
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 24 - ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnik poliuretanowy ze znacznikiem głębokości co 1 cm. (8 znaczników), 8 CH, strzykawka 50 ml. Luer-Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny. | szt | 15
RAZEM
Pakiet nr 25- OBŁOŻENIA DO SZYCIA POPORODOWEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do szycia poporodowego jałowy o składzie: kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm 4W 40g/m2– 10 szt, kompresy włókninowe 10cmx 10cm 4W 40g/m2- 20 szt., pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 43g/m2- 2 szt., serweta włókninowa podfoliowaną 90x150cm – 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z podwójnie perforowaną etykietą (2x TAG) ułatwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | szt | 200
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 26 - POKROWCE- Zgodne z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. Sterylne
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Pokrowiec wzmacniany na stolik Mayo 140x80cm (+/-10%) | szt | 100
2 | Pokrowiec na kable, przewody,optyki, wiertarki 13-17 x250 składany teleskopowo z paskiem lepnym | szt | 300
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 27 - TAŚMA, Zgodne z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. Sterylne
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Taśma przylepne 8-10x 40-50 cm do mocowania osprzętu przy zabiegach operacyjnych zgodne z normą ENPN 13795, pakowane pojedynczo w op. Papier-folia | szt | 500
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 28 - SERWETY OPERACYJNE (PAKOWANE POJEDYNCZO)
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach min. 30x 40 (+/_10%) cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy | szt | 30000
2 | Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 200 (+/-15%) x 240cm, z powierzchnią lepną na dłuższym boku | szt | 1200
3 | Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 150x210(240) cm z powierzchnią lepną na dłuższym boku. | szt | 1500
4 | Serweta sterylna wielowarstwowa rozmiar 150x200(240). Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych ( bea powierzchni lepnej ) | szt | 2000
RAZEM
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet 29 - RĘKAWICE STERYLNE. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane. Mankiet rękawiczki rolowany,powierzchnia lekko teksturowana, grubość na palcach 0,21 mm(+/-0.02), AQL 1,0(+/-0,05), poziom protein 20 ug/g(+/-10%) rękawicy długość . 270 mm(+/-5%). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,0-9,0 | para | 7000
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową. Powierzchnia zewnętrzna chwytna , mikroteksturowana, grubość na palcu 0,21 mm(+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 10 ug/g(+/-10%) rękawicy, mankiet rolowany, długość . 290 mm(+/-5%). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe,podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,5-9,0. | para | 15000
3 | Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 500 mm (+/-10%) , grubość na palcach. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5(+/-0,05). Rozmiar7,5 Opakowanie zbiorcze 40-50 par. para 200 10,00 | para | 100
4 | Rękawice ortopedyczne lateksowe bezpudrowe, wewnątrz silikonowane,anatomiczne, o zwiększonej grubości na palcach 0,32 mm (+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 50 ug/g(+/-10%) rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, długość rękawicy 290 mm(+/-5%) opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 40 -50par. Rozmiary 6,5-9,0 | para | 6000
5 | Rękawiczka diagnostyczna, nitrylowa, sterylna, grubość na palcu min. 0,15 mm, długość min.240 mm, poziom AQL – 1,0 Rozmiary: S, M, L, XL. | para | 1000
6 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe/ winylowe, bezpudrowe ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, AQL 0,65(+/-10%), anatomiczne, grubość na palcach 0,23 mm(+/-0.02), mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze40-50 par. Rozmiary 6,5-9,0. | para | 500
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe , dedykowane do podwójnego systemu zakładania, pakowane razem. Rękawice wewnętrzne w kolorze ciemnym gładkie , zewnętrzne jasne lekko teksturowana. Mankiet rękawiczki rolowany Grubość każdej na palcach 0,21 mm(+/-0.02), AQL 1,0(+/-0,05), poziom protein 30 ug /g(+/-10%) rękawicy długość każdej 280 mm(+/-5%). Rozmiary7,0-8,5. Opakowanie zbiorcze 40- 50 parRękawice diagnostyczne, jałowe, nitrylowe,bezpudrowe, grubość na palcu (pojedyncza ścianka) min. 0,15 mm, na dłoni min.0,13, siła zrywu przed starzeniem min.10,0N, poziom AQL mniej niż 1,0. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i srodek ochrony indywidualnej kategorii I- oznakowanie fabryczne na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. rozmiary S-XL | para | 200
RAZEM
Pakiet Nr 30 - OBWÓD ODDECHOWYT AKTYWNY kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Obwód oddechowy aktywny PAP kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo | szt | 60
RAZEM
Pakiet Nr 31 - IGŁY DO ZNIECZULEŃ I DO PORTU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igła podpajęczynówkowa typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach:18G,19G,20G 22G, 25G, 26G o długości 88 mm. Uchwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. c | szt. | 1000
2 | Igła podpajęczynówkowa typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach: 25G o długości 120 mm. Uchwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. c | szt. | 100
3 | Igła podpajęczynówkowa typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach: 25G o długości 120 mm. Uchwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. c | szt. | 50
4 | Igła podpajęczynówkowa ze specjalnym szlifem atraumatycznym typu „ ATRAUCAN” z otworem na końcu igły, rozmiar 26G o długości 88 mm, pakowana razem z prowadnicą 20G dł.35 mm. | szt. | 600
5 | Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point z prowadnicą - o rozmiarach.25G, 27G dł. 80-90 mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. | szt. | 1000
6 | Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point - o rozmiarach.25G, 27G dł. 103mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. | szt. | 100
7 | Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point – 27G dł. 120 mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. | szt. | 100
8 | Igła przeznaczona do portu naczyniowego do podawania leków i pobierania krwi. Rozm. 20G/20mm | szt. | 40
9 | Igły do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG i z uzyciem stymulatora nerwów obwodowych. Igła echogeniczna widoczna w USG, echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Wzór "X" jest na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa "krótki-krótki-długi". Igła ze szlifem 30° w rozmiarach: 22G x 35mm; 22G x 50mm; 22G x 80mm; 20G x 100mm; 20G x 150mm | szt. | 100
10 | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych igła 18G x 1/4" (1,3 x 80 mm) zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy różowa; Cewnik 20G - 0,45 x 0,85 mm z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką Soft Tip, znaczniki długości, tulejka założona na cewnik; Filtr płaski 0,2 um zewnątrzoponowy; strzykawka L.O.R. 10 ml Luer do pomiaru spadku oporu bez części metalowych, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Zatrzaskowy łącznik Typu krokodylek do połaczenia cewnika z filtrem, strzykawki trzyczęściowe 3ml i 20ml, trzyigły iniekcyjne. Pakowany pojedynczo. | szt. | 20
11 | Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego w miejscu wkłucia. Miekkie piankowe przylepne z otworem w środku do obserwacji miejsca wkłucia. Zawiera opatrunek z możliwością wymiany bez zmiany położenia cewnika. | szt. | 50
12 | Osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przezroczystego poliuretanu, odpornego na rozdarcie i nie pogarszajaca jakości obrazu. Na osłonie naklejki czytelnie informujące o sposobie założenia na dłoń. Rozmiar 15cm x 122cm. Nie zawiera lateksu, sterylna serweta na stolik 30cm x 30cm, sterylny żel w saszetce 20g, 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG, wygodne opakowanie indywidualne w rozmiarze 21cm x 13cm | szt. | 150
RAZEM
Pakiet Nr 32- NAKŁUWACZE DO POBIERANIA KRWI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Nakłuwacze z igłą do pobierania krwi włośniczkowej – sterylne o rozmiarach: 1,8; 2,4 | szt | 100000
RAZEM
Pakiet Nr 33 - WORKI STOMIJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Worek stomijny jednorazowy z odpływem na rzep Q60 (z filtrem, z flizeliny – przyjazny dla skóry). | szt | 250
RAZEM
Pakiet Nr 34 - IGŁY DO POBIERANIA LEKÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igła do pobierania leków bez możliwości aplikacji materiału m.in.z fiolki,specjalna konstrukcja ostrza z otworem bocznym rozm.1.2 x 30 40 mm | 100szt | 850
RAZEM
Pakiet Nr 35 - PRZEDŁUŻACZE DO POMP
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - bez ftalanów, oba końce zabezpieczone zatyczkami, opakowanie folia/papier | szt | 2100
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłooporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/ dł. 150cm - bez ftalanów, oba końce zabezpieczone zatyczkami, opakowanie folia/papier | szt | 4000
RAZEM
Pakiet Nr 36 - Osprzęt do Aparatu HFNC HiFent model HUMID-BH
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Układ oddechowy podgrzewany z komorą nawilżającą kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH -AIRT-B | szt | 20
2 | Kaniula rozmiar S kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC-1S | szt | 10
3 | Kaniula rozmiar M kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC - 1M | szt | 20
4 | Kaniula rozmiar M kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC - 1L | szt | 20
5 | Adapter tracheo kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC -2 | szt | 10
RAZEM
Pakiet Nr 37 - SZCZOTKI CHIRURGICZNE Z CHLORHEKSYDYNĄ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk – jednorazowa – sterylna – nasączona 4% glukonianem chlorheksydyny | szt. | 4000
Pakiet Nr 38 - IGŁY MEDYCZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igła iniekcyjna 0.5 - 0,6 a 100szt. | op | 350
2 | Igła iniekcyjna 0.7-0,9. a 100szt. | op | 1800
3 | Igły iniekcyjne o rozmiarach 1.1-1.2 a 100szt,o dwóch typach ścięcia ostrza krótko i długościętego | op | 2000
4 | Igła iniekcyjna 2,0 lub 2,1 a 100 szt | op | 10
5 | Igły do insulin - PENY 30-31Gx8mm x 100 | op | 240
RAZEM
Pakiet Nr 39- Igła zagięta Hubera
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igła przeznaczona do portu naczyniowego do podawania leków i pobierania krwi. Rozm. 20G/20mm | szt. | 20
Pakiet Nr 40 CZYŚCIK DO KONCÓWEK DO KOAGULACJI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Czyścik do końcówek koagulacji. Rozmiar 4-6 cm, samoprzylepny. Pakowany w papier-folię, jednorazowy. | szt | 500
RAZEM
Pakiet Nr 41 - CEWNIK THORAX
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem, sterylne,. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32, 36. | szt | 80
2. | Kaniule dotętnicze z zamknięciem typu Fluoswitch dł. 45 cm. o rozmiarze 20 G. | szt. | 400
Pakiet Nr 42 - ZESTAWY DO DRENAŻU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, posiadający od dwóch do czterech komór, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (z możliwością regulacji siły ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, w całości przezroczysty. | szt | 40
RAZEM
Pakiet Nr 43 - ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylny, jednorazowy, zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer, bez kulki, Ch 24, końcówka zagieta o srednicy 4,5/6,5mm, z 4-6 otworami odbarczajacymi, z kontrolą ssania w uchwycie, końcówka połączona z drenem. Długość drenu 3,5m. Zestaw pakowanyw papier - folia. | szt | 800
2 | Sterylny,jednorazowy dren łączący do odsysania Ch 25, dł. 2m – zakończenie końcówek lejek i łącznik schodkowy, pakowany papier folia. | szt | 1800
RAZEM
Pakiet Nr 44 - OSŁONY NA KOŃCZYNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Osłona na kończynę- Zgodna z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. Sterylne 35x120 cm | szt | 200
2 | Sterylna osłona na rękaw, ok 50 cm,stanowi dodatkową ochronę podczas zabiegów operacyjnych, pakowany papier folia | szt | 50
wszystkie rozmiary z tolerancją +/- 10 %
Pakiet Nr 45 - CEWNIKI DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ W OIT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Cewniki do terapii nerkozastępczej, silikonowe o odpowiedniej giętkości,atraumatyczne o odpowiednio wysokiej możliwości przepływu krwi do 300ml/min. z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane rozmiary: 15 cm-20 cm-24cm. | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 46 - ZESTAW DO TOALETY JAMY USTNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym opakowaniu 1 szczoteczke do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlroheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka – aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Produkt conajmniej klasy II. | szt | 2000
RAZEM
Pakiet Nr 47 - CEWNIKI DO ODSYSANIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi – dł. Min. 40cm o rozmiarach; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, powierzchnia zmrożona (satynowa) | szt | 10000
RAZEM
Pakiet Nr 48 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA, ZESTAW DO POBIERANIA PRÓBEK WYDZIELINY I ZESTAW DO NEBULIZACJI DO OBWODU ODDECHOWEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15- 25 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połaczony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego . Dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łacznikiem schodkowym, dodatkowo nakrętka i nalepka samoprzylepna. | szt | 300
2 | Zestaw do nebulizacji do obwodu oddechowego dla dorosłych , jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi nebulizator do podawania leków w obwodzie oddechowym o pojemności min. 6ml z łącznikiem T, dren tlenowy dł. min 210cm, 2 standardowe łączniki, wykonany z PCV. Cały zestaw jest wolny od ftalanów DEHP, mikrobiologicznie czysty | szt | 150
3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt | 600
4 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm i 62 cm, rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm oraz rurki intubacyjnej CH 18 długość 54 cm Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi), dla CH 18 min. 48h. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (dla rozmiarów CH 14 i CH 16) zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. | szt | 300
5 | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych ,umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Adapter kompatybilny z w/w zestawem do odsysania, | szt | 200
RAZEM
Pakiet nr 49- WORKI DO ZBIÓRKI ŻÓŁCI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Worek do zbiórki żółci z łącznikiem schodkowym 10-24F, z zaworem spustu żółci, pakowany w papier-folię, sterylny | szt | 50
Pakiet Nr 50 - RURKI USTNO-GARDŁOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel – sterylna – z kolorowym kodem do identyfikacji o rozmiarach:0.0/1.0/2.0/3.0/4. 0/5. | szt | 1500
RAZEM
Pakiet Nr 51 - OBŁOŻENIA DO OPERACJI BIODRA (BARKU)
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozm. 150cm x 190cm, 4 ręczniki rozm. 30cm x 40cm wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej 1 serweta wzmocniona na stolik Mayo rozm. 80cm x 145cm (gramatura wzmocnienia min. 130g/m2) 3 taśma samoprzylepna włókninowa rozm. 9cm x 50cm 1 osłona na kończynę rozm. 33cm x 110cm 1 serweta operacyjna samoprzylepna rozm. 75cm x 90 cm, 1 serweta operacyjna nieprzylepna rozm. 150cm x 180cm, 1 serweta operacyjna samoprzylepna górna rozm. 225cm x 270cm z samoprzylepnym wycięciem "U" rozm. 45cm x 65cm, , wyposażona w zintegrowane organizatory do przewodów i drenów 1 serweta operacyjna samoprzylepna 150cm x 200cm 1 serweta operacyjna samoprzylepna górna rozm. 225cm x 270cm wyposażona w zintegrowane organizatory do przewodów i drenów Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >125cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/na mokro - 250/270kPa, Spływ cieczy - 46%. Wskazane oznaczenia kierunku rozkładania w postaci wyraźnych piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szer. 5cm, oraz wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, metodę sterylizacji. Sterylizacja EO. | zestaw | 100
Pakiet Nr 52 - OSPRZĘT na blok operacyjny
L.p |  | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylne jednorazowe pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyrzad do zdejmowania ostrzy, bezpieczne zamknięcie automatyczne zabezpieczające przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi, pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 53 - ULTRALEKKA TAŚMA DO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Taśma ultralekka 26 g/m2 +/- 4 g, do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,08 mm, transparentna z niebieskimi liniami, całkowicie niewchłanialna, dł.300-450mm, szer.10mm (+/- 1mm), brzegi taśmy atraumatyczne, niewymagające plastikowej osłonki, porowatość 65%, mocowanie taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej kolorowej pętli na obu końcach taśmy, niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjną regulację. Taśma do metod TVT, TOT, TVT-O. | szt | 10
RAZEM
Pakiet Nr 54 - ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw wkłuć centralnych dla dorosłych dwukanałowy, dużych przepływów o minimalnej średnicy kanałów roboczych 11G i przepływie 230-260 ml/ mion. I długosci 15-20cm | szt | 10
2 | Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi : Cewnik jednoświatłowy . Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa , dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Srednica cewnika 14G | szt | 10
3 | Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi : Cewnik dwuświatłowy . Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa , dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Średnica cewnika 7F. Kanały cewnika 2x16G. | szt | 100
4 | Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi : Cewnik trójświatłowy . Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa , dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Średnica cewnika 7F. Kanały cewnika 16/18/18G. | szt | 250
5 | Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi : Cewnik czteroświatłowy . Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa , dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Średnica cewnika 8-8,5F. Kanały cewnika 16/18/18/14G. | szt | 250
RAZEM
Pakiet Nr 55 - PRZYRZĄDY DO POBIERANIA I WSTRZYKIWANIA LEKÓW TYPU SPIKE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet prz otwartej zatyczce | szt | 11000
RAZEM
Pakiet nr 56 - SIATKI PRZEPUKLINOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, do procedur otwartych i laparoskopii, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, lekka o wadze 55-60g/m2, wielkość porów 1,5mm, grubość 0,52-54mm oraz o grubości nici w splocie siatki: 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska. Rozmiar 10 x 15 cm | szt | 150
RAZEM
Pakiet nr 57 - SIATKI PRZEPUKLINOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.20 x 30 | szt | 20
RAZEM
Pakiet Nr 58 - KLIPSY NACZYNIOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Klipsy laparoskopowe, do posiadanej klipsownicy Grena 0301-04LXLune,wykonane z niewchłanialnego polimeru, posiadający zamek, dający pewne zamknięcie, rozmiar L, XL (Kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów). Klasa IIb | op x 6szt | 100
2 | Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne do laparoskopii z zabezpieczeniem przed zsunięciem w postaci rowkowania na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni. Na opakowaniu jednostkowym lub w opakowaniu zbiorczym minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych*. Klasa II b | op x 6szt | 220
RAZEM
*Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego udostępni na czas trwania umowy - 3 klipsownice laparoskopowe (dla poz. 2), odgięte pod kątem 25 stopni kompatybilne
z zaoferowanymi klipsami
Pakiet Nr 59 - MASKI KRTANIOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml. | szt | 120
RAZEM
Pakiet Nr 60 - WZIERNIKI JEDNORAZOWE, SZCZOTKI CYT.
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Wzierniki jednorazowe typu CUSCO o rozmiarach: XXS, XS, S, M, L. | szt | 3000
2 | Szczotka cytologiczna wachlarz-sterylna | szt | 900
RAZEM
Pakiet Nr 61 - ZESTAW DO PUNCJI JAMY BRZUSZNEJ, IGŁY DO PUNKCJI SZPIKU, KOŃCÓWKI ORTOPEDYCZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jednorazowe igły do punkcji szpiku z mostka lub talerza biodrowego,sterylne z ogranicznikiem umozliwiającym ustawienie głębokości wkłucia igły i ergonomicznym uchwytem (z bocznymi skrzydełkami) o rozmiarach: 15GX60mm i 15Gx35mm | szt | 30
2 | Zestaw do punkcji jamy brzusznej z workiem o pojemności 1000-2000 ml. Z możliwością wymiany worka w trakcie zabiegu i pobrania próbki do badania. | szt | 20
3 | Jednorazowa końcówka do odsysania pola operacyjnego ortopedyczna z wyjmowanym filtrem na odłamy kostne /ergonomiczna rączka i końcówka o dł. max. 15cm/ - podwójnie opakowanie folia/papier | szt | 150
Pakiet Nr 62- POMPY ELASTOMEROWE O ZMIENNYM PRZEPŁYWIE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz moduł kontroli przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Urządzenie pakowane pojedyńczo. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; możliwe prędkość przepływu 2, 4, 6 ml/h, nominalny czas pracy odpowiednio 120-60-40h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu | szt. | 20
RAZEM
Pakiet Nr 63 - ZESTAW DO TRACHEOTOMII PRZESKÓRNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z odsysaniem znad mankietu. | szt | 12
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechowa, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijna. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25 mg. H2O przy 15 oddechach/min. I TV 500 ml. Przeznaczony na 24h, sterylny. | szt | 1000
RAZEM
Pakiet nr 64 - PROTEZY NACZYNIOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Proteza prosta ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-10 H | szt | 2
2 | Proteza rozwidlona ze znaczkiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-20 H | szt | 2
RAZEM
Pakiet Nr 65 - FARTUCHY CHIRURGICZNE STERYLNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS sterylny. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki, w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na ,,czysto”. Rękaw z miękkim mankietem 7-9cm. Rozmiar M, L, X L, XXL,XXXL widoczny na opakowaniu zewnętrznym.Gramatura min 35 g /m2 | szt | 10000
2 | Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS wzmocnienia z laminatu w przedniej części i na rękawach, sterylny. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki, w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na ,,czysto”. Rękaw z miękkim mankietem 7- 9cm. Rozmiar M, L, XL, XXL widoczny na opakowaniu zewnętrznym Gramatura min 35 g /m2 | szt | 500
RAZEM
Pakiet Nr 66 - SERWETY CHIRURGICZNE STERYLNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795. Serweta pakowana folia/papier. O wymiarach:- 75x90 cm, z powierzchnia lepną ( +/- 10% ) | szt | 1000
2 | Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795, 50x60 cm z otworem 5- 8 cm z powierzchnią lepna wokół otworu ( +/- 10% ) | szt | 400
3 | Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795, 90 x75 cm pasek lepny na boku ( +/- 10% ) | szt | 5500
RAZEM
Pakiet Nr 67 - UKŁAD PRZETWORNIKÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów) - jednodrożne | szt | 50
2 | Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów) - dwudrożne | szt | 50
RAZEM
Pakiet Nr 68 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do cewnikowania jednorazowy: - serweta włókninowa, nieprzylepna 50cmx50cm 1szt. - serweta włókninowa, nieprzylepna 50cmx50cm z otworem 1szt. - pęseta plastikowa 1szt. - kompresy z gazy 7,5cmx7,5cm 8szt. - żel poślizgowy w strzykawce 2,7g - woda destylowana 10ml w strzykawce - miska nerkowata lub tacka, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki, - pean | szt | 2000
RAZEM
Pakiet nr 69- Dreny do pompy do podaży leków do pompy Infusomat
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Dren do podazy leków do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP | szt | 800
2. | Dren do podazy leków światłoczułych (bursztynowy) do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP | szt | 50
RAZEM
Pakiet Nr 70 - DRENY DO POMP AGILIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Dreny do pompy perystaltycznej Agilia | szt. | 400
RAZEM
Pakiet Nr 71 - DRENY DO POMP ASCOR I MEDIMA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Dreny do pompy perystaltycznej typu Ascor AP31 | szt | 300
2 | Dreny do pompy perystaltycznej typu Medima | szt | 300
RAZEM
Pakiet Nr 72 - ZGŁĘBNIKI DO ZYWIENIA DOJELITOWEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zgłębnik do żywienia dojelitowego lub dożołądkowego, z nietwardniejącego poliuretanu,wymienialny w co 6 tygodni. Do podawania diety przez zestawy , rozmiary Ch 10/110,8/110,12/110 | szt | 15
2 | Zgłębnik żołądkowy Pur CH 14/110 cm, z prowadnicą , z poliuretanu , wyposażony w dwa porty ( żywieniowy Enfit oraz w port odbarczający, cieniodajny w promieniach Rtg | szt | 40
3 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dojelitowego lub dodwunastniczego z poliuretanu, wyposażony w prowadnicę,cieniodajny w RTG, z samoskręcającą się końcówką. Wymienialny co 6 tyg. tygodni. Do podawania diety przez zestawy.Rozmiar 10/145 | szt | 5
4 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull”, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego żywienia, poliuretanowy, zaopatrzony w zewnętrzną i wewnętrzną płytkę mocującą, która umożliwia utrzymanie właściwej pozycji zgłędnika. Do podawania diety przez zestawy .Rozmiar CH 10,14,18/40 cm | szt | 40
5 | Zgłębnik gastrostomijny poliuretanowy z silikonowym balonem wymieniany bez użycia endoskopu, zaopatrzony w zewnętrzną i wewnętrzna płytke mocującą do podawania diety przez zestawy. Rozmiar CH 18,20 | szt | 15
6 | Strzykawka jednorazowego użycia przeznaczona do żywienia enteralnego posiadająca zakończenie typu ENFiT w celu zwiększenia bezpieczeństwastosowania żywienia dojelitowego. Rozmiar 60 ml | szt | 1400
7 | Łącznik enloc / enfit (Konektor ) 5x 6 szt | szt | 800
RAZEM
Pakiet Nr 73 - ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z mozliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w 1 x miseczkę dwukomorową,1 x serwetę na stolik zabiegowy i zawiniecie zestawu 75x90,1 x serweta 75 x 110 z otworem o średnicy 9 cm z przeroczystym drenem foliowym wokół otworu, 10 kompresów 7,5 x 7,5, igła 0,6, igła 1,2, strzykawka 5ml, 1 x kleszczyki proste plastikowe, 1 x igłotrzymacz, 1 x szew do przyszycia - szew do skóry 2-0 30mm (75cm), 1 x opatrunek Tegaderm 10 x12 cm., 1 x skalpel. | op | 500
2 | Zestaw do znieczulenia przewodowego zawierajacy kleszczyki plastikowe, 10kompresów 7,5x7,5, serweta 75x90 na stolik zabiegowy i do owinięcia zestawu. | op | 400
RAZEM
Pakiet Nr 74-ZESTAW DO KANUILACJI TĘTNIC METODĄ SELDINGERA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Skład zestawu: ‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP ‒ automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi ‒ igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock ‒ miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący ‒ prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem‒ dren łączący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem ‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm ‒ dostępne rozmiary: średnice 18/20/22G, długość cewnika 80 - 160 mm ‒ dostępna wersja 18G/160 mm z igłą Seldingera 18Gx70mm typu V ze zintegrowanym portem bocznym połączonym na stałe z zastawką, umożliwiającym wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki od igły. | szt | 140
RAZEM
Pakiet Nr 75-SIATKA PRZEPUKLINOWA TYTANIZOWANA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Siatka przepuklinowa powierzchniowo tytanizowana, polipropylenowa, monofilamentowa o porowatości 61%, grubości 0,3 mm, wytrzymałosci 47 N/cm2(+/-5% dla wszystkich parametró 20 cm x 25 cm | szt | 20
2 | Siatka przepuklinowa powierzchniowo tytanizowana, polipropylenowa, monofilamentowa o porowatości 61%, grubości 0,3 mm, wytrzymałosci 47 N/cm2(+/-5% dla wszystkich parametrów), 15 cmx 15cm | szt | 10
RAZEM
Pakiet Nr 76 -DRENY KHERA, REDONA I POJEMNIKI TYPU REDON, SILIKONOWE DRENY DO JAMY OTRZEWNOWEJ I ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE, CEWNIKI DO EMBOLEKTOMII
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Cewnik do embolekt o rozmiarach CH 3,4,5,6, | szt | 20
2 | Dren Khera (T) – lateks silikonowany – dł.drenu nie mniej niż 36 cm w rozmiarach 10-24. Pakowane papier-folia | szt | 30
3 | Dren Redona dł. Min. 80cm z paskiem RTG, opakowanie foliowe i zewnętrznie folia/papier o rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18.sterylne | szt | 900
4 | Pojemnik typu Redon – poj. Min. 200ml – skalowany co 25ml, z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona Ch 10-18 – opakowanie folia i zewnętrznie folia/papier, steril | szt | 1500
5 | Dren silikonowy, sterylny do jamy otrzewnej o rozmiarach 18-36 | szt | 400
6 | Zgłębniki żołądkowe silikonowe roz. 4-20 | szt | 150
7 | Łączniki do drenów 15/6 x 10 szt | szt | 300
RAZEM
Pakiet Nr 77 - JAŁOWY ZESTAW DLA NOWORODKA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jałowy zestaw o składzie:serweta z włókniny kompresowej rozm.80x60-4szt.,podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft rozm.90x60cm-1szt.,czapeczka dla noworodka rozm.12x10cm-1szt.,zacisk na pępowinę 1szt.serweta rozm.90x75cm 1szt. | szt | 450
RAZEM
Pakiet Nr 78 - ZESTAW DO BEZPIECZNEJ KONIKOTOMII
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii- w skałd zestawu wchodzi igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną scianą- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurkę tracheostomijną o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal o obniżonej przenikalności podlenku azoru oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczna i długą wentylację, niewielkie , trwałe, podręczne ,sterylne opakownie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie reanimacyjnej, zawiera graficzną instrukcję obsługi. | op | 5
RAZEM
Pakier nr 79 - Igły do biopsji gruboigłowej, sztanca biopsyjna
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igła biopsyjna 3 mm x 10 mm jednorazowego użytku, żebrowana rączka, wytłoczozny rozmiar na rączce, krawędź bardzo ostra, bez zatyczki, opakowanie sztywne - brak możliwości rozdracia, sterylne, wygodne do otwierania, op.a 20 szt. | op | 3
2 | Igły do biopsji gruboigłowej 14G x 100 mm znakowana co 1 cm, pobór wycinka 15 mm i 22 mm, blokada na igle, echogeniczna końcówka szlifowana - trokar/rozmiar kodowany kolorem, op. a 10 szt. | op | 6
RAZEM
Pakiet Nr 80 - STERYLNY ŻEL DO USG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylny żel do USG a 20 g | szt | 200
RAZEM
Pakiet Nr 81 - Łyżki ze stali nierdzewnej typu Macintosh
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Łyzka do laryngoskopu , światłowodowa, jednorazowego użytku typ Macintosh, wykonane ze stali nierdzewnej o właściwościach nieodkształcania się. Łyżka kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym ( nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, łyżka posiada wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne światło, światłowód nieosłonięty, doświatlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne wprowadzenie światłowodu, symbol „jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu, rozmiary Macintosh 0/1/2/3/4. Zamawiający wymaga , aby oferent użyczył 2 rękojeści Greenligt II | szt. | 1800
RAZEM
Pakiet Nr 82 - Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | szt | 15
2 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | op | 15
RAZEM
Pakiet Nr 83 - ZESTAW DO MYCIA POLA OPERACYJNEGO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do mycia pola operacyjnego. Skład zestawu: miska 250ml, 6 tupferów bez znacznika RTG nie mniejszych niż 5 cm, korcang | komplet | 500
RAZEM
Pakiet nr 84 - ASORTYMENT DO APARATU DO TERAPII NERKOZASTEPCZEJ W SYSTEMIE MULTIFILTRATE PRO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy : Dializat Ci-Ca K2 nr kat. F00009643 Dializat Ci-Ca K4 nr kat. F00009644 Dializat Ci-Ca K2 Plus nr kat. F00009645 Dializat Ci-Ca K4 Plus nr kat. F00009646 | szt | 3000
2 | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l) SecuNect nr kat. F00008107 Opakowanie – worek 1500 ml | szt | 800
3 | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l Calrecia - nr kat. F00008247 Opakowanie – worek 1500 ml | szt | 200
4 | 46,7% Cytrynian Sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach 5 ml (opak. a 20 szt.) nr kat. PL24060202 | op | 5
5 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy : Multibic K0 nr kat. F00007438; Multibic K2 nr kat. F00007439; Multibic K3 nr kat. F00007440; Multibic K4 nr kat. F00007441. | szt | 1000
6 | Zestaw do hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO Kit HDF 1000 nr kat.F00000461 | szt | 5
7 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 nr kat. F00008266 | szt | 20
8 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2- multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD 1000 nr kat. F00008264 | szt | 100
9 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów we wstrząsie septycznym lub z urazem wielonarządowym z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcie do 40 kD - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD EMiC2 nr kat. F00008265 | szt | 10
10 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72mm (opak. a 100 szt.) nr kat. F00007582 | op | 2
11 | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym nr kat. 5029011 | szt | 150
12 | Hemofiltr polisulfonowy o pow.2,3 m2 (dedykowany do dializy albuminowej) – HdF100S nr kat. 5007191 | szt | 20
13 | Zestaw do wymiany hemofiltra - nr kat. 5018001 | szt | 10
Pakiet nr 85 - Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połaczony zestaw do GZM z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamknietego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony miedzy cewnikiem Foley a zestawem do GZM, zapewniający własciwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu sie moczu z zesrawu do CZM do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości cisnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linie pomiarowe wyskaloane w mm Hg, czas uzycia 7 dni. | szt | 200
Pakiet nr 86 Prowadnice do rurek intubacyjnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Prowadnice do rurek intubacyjnych Ch 10 | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 87 - Ewakuator laparoskopowy
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Worek służący do ewakuacji preparatów tkankowych podczas zabiegów laparoskopowych, wyposażony w podajnik o pojemności 200ml | szt | 200
RAZEM
Pakiet Nr 88 -KLESZCZYKI JEDNORAZOWE BIOPSYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Kleszczyki biopsyjne 2300 JAŁOWE | szt | 80
RAZEM
Pakiet Nr 89 - Sprzęt endoskopowy kompatybilny z posiadanym torem typu Fujiton typ ED530XT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Igły do hemostazy endoskopowej jednorazowe | szt | 120
2 | Jednorazowe zestawy do zakładania protez dróg żółciowych | szt | 10
3 | Jednorazowe koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych 4 ramienne, obrotowe, średnica 32mm+/- 10% | szt | 30
4 | Ustniki z gumką -jednorazowe | szt | 200
5 | Sfinkterotom igłowy jednorazowy, 3 kanałowy | szt | 50
6 | Balony do rozszerzania dróg żółciowych | szt | 20
RAZEM
Pakiet Nr 90 - ZESTAW DO NEFROSTOMII
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw do nefrostomii. Cewnik poliuratonowy dł. 40cm szer. 4,6mm (14Ch) z kolorowymi znacznikami długości, otwory boczne, zaokrąglony koniec, kontrastujący w RTG. Prowadnica ze stali chromoniklowej ze znacznikami długości typ Landerquista 0,9 x 900mm. Trzyczęściowa igła punkcyjna z regulowaną głębokością wkłucia 1,3 x 220 mm. Strzykawka trzyczęściowa 10 ml z końcówką lock. Trzy rozszerzadła kontrastujące w RTG w rozmiarze 8,11,14Ch koszulka rozszerzadła 14Ch rozrywalna. Skalpel. Miarka. | szt | 3
Pakiet Nr 91 - KANIULE DOTĘTNICZE I PRZYRZĄDY DO TERAPII LEKOWO-PŁYNOWEJ, DO PODAŻY PODSKÓRNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Kaniule dotętnicze z zamknięciem typu Fluoswitch dł. 16 cm. o rozmiarach:18 G 20 G | szt. | 350
RAZEM
Pakiet Nr 92- PRZYRZĄD DO TERAPII PŁYNOWO -LEKOWEJ DO PODAŻY PODSKÓRNEJ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Przyrząd do terapii płynowo-lekowej do podaży podskórnej, bez portu górnego, z drenem umożliwiającym jednoczesny wlew w co najmniej dwa miejsca wkłucia. Rozmiar 27G, 10 mm | szt. | 100
Pakiet Nr 93 - OBWODY ODDECHOWE dla dzieci
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1. | Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1x120cm, średnica 10mm, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury, linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha). Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCAPAP wraz końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego, jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typ F&p MR850, generator/przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową, przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką. Zamawiający wymaga, aby układ był pakowany przez producenta w jednym opakowaniu razem z generatorem. Opaska mocująca głowę posiadająca złącze do zaczepienia gąbki stabilizującej generator, paski z tolerancją rozmiarową dostępne w pięciu rozmiarach: 18-22mm, 22-26mm, 26-30mm, 30-36mm, 36042mm. Opaska z elementami antypoślizgowymi, złącze piankowe. Maski do nCAPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach . | szt. | 80
2. | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji podgrzewany. Grzałka zatopiona w ścianie układu oddechowego ,układ pakowany razem z komorą do nawilżacza typu F&P MR850. | szt. | 20
3. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla noworodków z pułapką wodną oraz drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Złącze Y obrotowe, układ posiada komplet adapterów. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR50 . Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Sechrist | szt. | 20
4. | Kaniule donosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, długość jednego ramienia jednej rurki ok. 28 cm. Produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego dreny tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring z silikonu do przytrzymania kaniul. Trzy rodzaje rozmiarów: do 1000g, od 1000g do 2500g, powyżej 2500g. donosowe | szt. | 100
5. | Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul donosowych nCPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny | szt. | 150
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Pakiet Nr 94 - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatka do leczenia zaburzeń statyki
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki wykonana z poliprepylenu monofilamentowego, taśma bez osłonki,symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez iglę. Długość 50cm,szerokość 1,25cm,grubość 0,5mm,porowatość 85%, odporność na rozerwanie >55%, wydłużenie max:57,3% | szt | 25
2 | System składający się z1.siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego., implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone żyłkami w jednym kolorze, środkowe ramiona zakończone żyłkami w drugim kolorze i dolne ramiona zakończone żyłkami w trzecim kolorze. Wysokość 8,5 cm, szerokość 6 cm, grubość;0,27 mm, porowatość 59%;2. 4 prowadnice z nitinolu długość 500mm do przeprowadzania ramion górnych i środkowych;3.2 prowadnice z nitinolu długość 650mm do przeprowadzenia ramion dolnych | szt | 6
RAZEM
Pakiet Nr 95 - TAŚMY PODCEWKOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczy u kobiet.Taśma zakładana przez otwory zasłonione,o porowatości 1180-1200μm,grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł lub zakrzywionym do wyboru przez zamawiającego. System całkowicie jednorazowy. | szt | 12
RAZEM
Pakiet Nr 96 - Osprzęt do endoskopów
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumowy,wstępnie złożony(nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem | szt | 15
RAZEM
Pakiet Nr 97 -OSPRZĘT ENDOSKOPOWY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jednorazowa, sterylna pętla do polipektomii z drutu plecionego, owalna,śr.osłonki 2,3 mm, dł.robocza 230cm, stała dostępność czterech średnic pętli;10,15,25,35mm, funkcja rotacji | szt | 50
2 | Jednorazowa, sterylna igła do ostrzykiwania,śr.osłonki 2,3 mm, dł.robocza 230cm, średnica igły 0,7mm(22G).dł. Igły 5mm | szt | 200
3 | Jednorazowa, sterylna klipsownica hemostatyczna, śr.2,5 mm, dł.robocza 230cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa-bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp.,dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego | szt | 50
4 | Jednorazowa szczotka do kanałów endoskopów Fujinon, śr.włosia 5,5mm,dł.robocza 2420mm | szt | 200
5 | Jednorazowa szczotka do portów Fujinon, śr.z jednej strony śr.włosia 6mm,z drugiej strony śr.włosia 15mm | szt | 200
6 | Jednorazowa gumkowa zatyczka kanału biopsyjnego do endoskopów Fujinon | szt | 500
7 | Butla na wodę destylowaną, poj.200-250ml | szt | 6
RAZEM
Pakiet Nr 98 - SPRZĘT DO APARATU AIRVO
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2 x 10 | op | 4
2 | Kaniula donosowa Optiflow M x 20 | op | 2
3 | Kaniula donosowa Optiflow L x 20 | op | 2
RAZEM
Pakiet nr 99 Worek do ssaka i diatermii
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Worek do ssaka i diatermii 40-45 x 35-40 cm, dwukomorowy lub jednokomorowy, samoprzylepny, sterylny. | szt | 200
RAZEM
Pakiet Nr 100 - Mata magnetyczna
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Sterylna jednorazowa magnetyczna mata do narzędzi operacyjnych Wykonana z pianki z zatopionymi magnesami, Antypoślizgowy piankowy spód maty magnetycznej zabezpiecza przed przesuwaniem po powierzchni serwet chirurgicznych pakowana pojedynczo w opakowaniu papier-folia | szt | 600
RAZEM
Pakiet Nr 101 - Dreny do pompy ssąco – płuczącej laparoskopowej Fluid Control
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw drenów wielorazowych do pompy 2216 i 2204 | szt | 40
RAZEM
Pakiet Nr 102 - Wkłady workowe do ssaka MEDELA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka basic-Medela vacum Extractor | szt | 20
2 | Wkład jednorazowy na wydzieklinę do ssaka 1,5l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela | szt | 40
RAZEM
Pakiet nr 103 Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym. | szt | 150
RAZEM
Pakiet Nr 104 - Obłożenie do operacji stawu kolanowego z osprzętem
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielo-warstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów; 1 osłona na kończynę elastyczna rozmiar ok. 30cm x 80cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS 130cm( dołączony na zewnątrz pakietu ) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm. 3 szt 4 ręcznik 30x40cm. 3 fartuchy chirurgiczne wzmacniane SMMS 150cm. ( dołączony zewnętrznie ) 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm. 1 kieszeń na narzędzia 40x40cm jednokomorowa. 4 taśma samoprzylepna 9x50cm. 1 dren do ssaka Ch.25, 350cm. 1 końcówka do odsysaniia ortopedyczna z filtrem. 1 elektroda czynna monopolarna do elektrokoagulacji typu Erbe z końcówką nożową dł kabla 3,2m. 1 dren Redona nr 16 1 butla Redona 400ml 1 pudełko magnetyczne do liczenia igieł. 2 strzykawki 100 ml . 2 igły iniekcyjne CH 1,2 1 czyścik do elektrody 5x5cm. 1 miska 250ml. 10 tupferów gazowych do mycia pola operacyjnego 1 korcang . 20 kompresy gazowe z nitką RTG, 16 warstwowe 10x10cm. 10 serwet gazowych białych z nitką RTG 4-warstwowe 40x40cm. 1 opatrunek do ran 10x25cm. 1 opatrunek do ran 10x8cm | szt | 60
RAZEM
Pakiet Nr 105 - Marker do skóry
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Marker do skóry sterylny z linijką - specjalny marker umożliwiający precyzyjne wyznaczenie linii przed zabiegami czy cięciami chirurgicznymi. Produkt jest szybkoschnący, nietoksyczny. . Wyrób jest odporny na działanie środków dezynfekcyjnych | szt | 100
RAZEM
Pakiet Nr 106 -Dreny do posiadanej pompy ssąco - płuczącej, laparoskopowej,P 102 firmy Stryker
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Dreny jednorazowe w torze napływu do posiadanej pompy x 10 szt | op | 10
RAZEM
Pakiet Nr 107 - Nadłonowy zestaw do nakłuwania pęcherza z cewnikiem, z końcówką J
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Cewnik wykonany z poliuretanu z zaokrągloną końcówką (J) i oznaczeniami głębokości wstępnie zmontowany cewnik w kaniuli w celu ułatwienia i skrócenia procedury przygotowania | szt | 10
RAZEM
Pakiet Nr 108 - Siatka przepuklinowa 3D
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Siatka przepuklinowa chirurgiczna trójwymiarowa 3D, nieresorbowalna,posiadająca pamięć kształtu, bez pierścienia kształtującego, prawa, lewa, rozmiar S/M/L | szt | 20
RAZEM
Pakiet Nr 109 - Staplery skórne
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami powlekanymi PTFE (szer. zszywki 6,9 mm, śr. drutu 0,58 mm, wys. zszywki 4,2 mm), umożliwijacy aplikację zszywek pod kątem z uwzględnieniem różnej grubości skóry, posiadający przezroczysty wskaźnik ilości pozostałych zszywek. | szt | 600
2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku tego samego producenta co stapler z poz. 1, z metalową końcówką roboczą narzędzia. | szt | 200
RAZEM
Pakiet Nr 110 - Dreny do posiadanego insuflatora PneumoClear firmy Stryker
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy Producent
1 | Dren jednorazowy Pneumoclear | szt | 200
2 | Dren jednorazowy Pneumoclear z funkcją usuwania dymu | szt | 30
3 | Dren jednorazowy Pneumoclear z podgrzewaniem gazu | szt | 30
RAZEM
Pakiet Nr 111 –WKŁADY WORKOWE DO SSAKA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Filtr przciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka Basic-Medela Vacum Extractor | szt. | 15
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę do ssaka 1,5 l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela | szt. | 25
RAZEM
Pakiet Nr 112 – WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Wymiana układu bez konieczności odłączenia od próżni. | szt. | 1500
2 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.Wymiana układu bez konieczności odłączenia drenu od próżni. | szt. | 6000
RAZEM
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego dostarczyć pojemniki wielorazowe (kanistry) kompatybilne z wkładami workowymi w ilości:
dla poz. 1 - 40 szt. ; dla poz. 2 - 80szt. wraz z systemem mocowania - 120szt.
W komplecie z pojemnikiem dren łączący system z próżnią - 240m.
Pakiet Nr 113 – TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) | 120 opakowań (240szt. w opakowaniu) | 60
2 | Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) | 60 opakowań (240szt. w opakowaniu) | 30
3 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) | 3 opakowania (100szt. w opakowaniu) | 2
4 | Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) | 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu) | 10
5 | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej | szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce | 150
6 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) | rolka | 200
7 | Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 lub 7 | 3 000 szt. (12 op. po 250szt) | 6
8 | Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) | szt. | 1
9 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy | szt. | 600
10 | Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych | 3 op. po 250szt. | 2
RAZEM
Pakiet Nr 114 – PREPARAT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym, bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny | 400 ml | 10
Pakiet Nr 115 – Rękawy papier-folia: napisy w języku polskim, jednoznaczne przebarwianie się wskaźników, łatwość otwierania zgrzewu po procesie sterylizacji – tak, aby elementy folii odchodziły od papieru. Wymagane umieszczenie następujących nadruków na papierze pod folią: nr serii – LOT, piktogramy pokazujące kierunek otwierania, oznaczenie normy europejskiej, wskaźniki procesu sterylizacji (wskaźnik sterylizacji parą wodną, wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu).Papier krepowany, wytrzymały na rozerwanie po sterylizacji i na mokro. Gramatura 60 – 70 gr -2gr. Zgodny z normą PN/EN 868-1. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (karta techniczna).
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Krepowany papier zielony:
| 50x50 | opak. 500 | 10
| 60x60 | opak. 500 | 15
| 75x75 | opak. 250 | 70
| 90x90 | opak. 250 | 80
| 100x100 | opak. 250 | 40
2 | Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) bez fałdy: | rolki
| 50mm x 200m |  | 10
| 75mm x 200m |  | 25
| 100mm x 200m |  | 100
| 150mm x 200m |  | 100
| 200mm x 200m |  | 75
| 250mm x 200m |  | 30
| 300mm x 200m |  | 8
| 400mm x 200m |  | 4
| Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) z fałdą: | rolki
| 100mm x 50mm x 100m |  | 100
| 150mm x 50mm x 100m |  | 100
| 200mm x 50mm x 100m |  | 80
| 250mm x65mm x 100m |  | 30
| 300mm x 65mm x 100m |  | 7
| 400-420mm x 65-90mm x 100m |  | 3
RAZEM
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni na czas trwania umowy zgrzewarkę przeznaczoną do zamykania pakietów papier- folia
wraz z testami szczelności zgrzewu
Pakiet Nr 116 – ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI (+/- 10% dla rozmiaru)
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym | szt. | 3000
Pakiet Nr 117 -Opaska identyfikacyjna ZEBRA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Opaska identyfikacyjna Zebra Z-Band HC100 wym 279,4mm/25,4mm.Opakowanie 6szt. | op. | 10
Pakiet Nr 118 – TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych). Zakres temperatury 35,5-42°C. | szt. | 20
Pakiet Nr 119 – PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Myjka – rękawica, wymiary: 24,5x16,5cm (+/-0,5cm), grubość nie mniej niż 0,5cm. Zaokrąglony ergonomiczny kształt-zwężona w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się. Zgrzewana termicznie, a nie zszywana. Wykonana z obu stron z podkładów watolinowych 100g/m2. Nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywownym pod wpływem wody. Z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. | szt. | 250000
Pakiet Nr 120 – GOLARKI MEDYCZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokrytej platyną lub teflonem. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru. Op. 40 szt. | szt. | 150
Pakiet Nr 121 – ELEKTRODY EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. | szt. | 400
2 | Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. | szt. | 30000
RAZEM
Pakiet Nr 122 – OWINIĘCIA NA ZWŁOKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1000
2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 10
RAZEM
Pakiet Nr 123 – MASKI CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Maski chirurgiczne wiązane na troki oraz/lub na gumki, zgodne z normą EN14683 Typ I. (op. 50 szt.) | op. | 300
2 | Maski chirurgiczne wiązane na troki, zgodne z normą EN14683,Typ II. (op.50szt.) | op. | 60
3 | Maski chirurgiczne wiązane na troki z przyłbicą zgodne z normą EN 14683, Typ II. (op.50szt.). | op. | 5
RAZEM
Pakiet Nr 124 – SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Szpatułka laryngologiczna – drewniana,pakowana pojedynczo w ochronny papier (op. 100 szt.) | op. | 50
Pakiet Nr 125 – WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy | szt. | 1000
Pakiet Nr 126 – ZESTAW DO LEWATYWY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny | szt. | 2500
Pakiet Nr 127 – OPASKI IDENTYFIKACYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przezroczysta, łatwo zamykana, zapięcie typu napa. | szt. | 3000
2 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – przezroczysta | szt. | 10000
RAZEM
Pakiet Nr 128 – DRENY LABORATORYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Dren silikonowy o śr. 8.0 mm – 12.0 mm. | mb. | 150
2 | Dreny balonowe Fi 10 7x13 | mb. | 120
3 | Dreny PCV o śr. 8 mm – 12 mm | mb. | 250
RAZEM
Pakiet Nr 129– ŁĄCZNIKI DO DRENÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:
| 6-15-6 mm. | szt. | 30
| 4-4 mm. | szt. | 30
| 7-7 mm. | szt. | 30
| 10-10 mm. | szt. | 30
| 4-7 mm. | szt. | 60
| 4-10 mm. | szt. | 30
| 7-10 mm. | szt. | 30
| 13-13 mm. | szt. | 30
RAZEM
Pakiet Nr 130 – ŻEL DO USG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do USG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy | but. /500ml | 100
Pakiet Nr 131 – ŻEL DO EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do EKG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) | but. /500ml | 24
Pakiet Nr 132 – ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Żel do defibrylatorów | but. /500ml | 30
Pakiet Nr 133 – PAPIER DO EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 104 x 40 | szt. | 50
2 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 112 x 40 | szt. | 700
3 | Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm | rolki | 800
4 | Papier do defibrylatorów ZOOL 90x90x200 | szt. | 60
5 | Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100 | bl. | 200
6 | Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300 | bl. | 150
7 | Papier do EKG 58X25 | szt | 500
8 | Termiczny, czuły papier(D9092)do defibrylatora Defi-Max firmy EMTEL szerokość57mm | szt. | 50
9 | Papier do Aparat EKG MR BLUE 112x25 | szt | 70
RAZEM
Pakiet Nr 134 – CZEPKI CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Czepki jednorazowe damskie, typu beret | szt. | 20000
2 | Czepki jednorazowe męskie, wiązane, z paskiem wchłaniającym pot. | szt. | 7000
RAZEM
Pakiet Nr 135 – PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm | szt. | 30000
2 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 | szt. | 5000
3 | Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe | szt. | 20000
4 | Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm | szt. | 15000
5 | Serwety z włókniny polipropylenowej podfoliowane na stół operacyjny rozm.100/220cm | szt. | 500
RAZEM
Pakiet Nr 136 – Piżamy, Koszule
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Piżama (bluza + spodnie w gumkę lub na pasek) z włókniny SMS. Ubrania pakowane pojedynczo,opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru rozm. | szt. | 1200
2 | Koszulka z włókniny SMS wiązana z boku lub z tyłu. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. Rozm: M ,L, XL, XXL. | szt. | 800
RAZEM
Pakiet Nr 137 – KOMPLET CHIRURGICZNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny antystatycznej SMS (bluza + spodnie ściągane trokami w pasie). Opakowanie foliowe, pakowane pojedynczo, w sposób umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. M, L, XL, XXL | kpl. | 3000
Pakiet Nr 138 – STAZA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Staza bezlateksowa x 25 | op. | 400
Pakiet Nr 139– MISKI NERKOWATE, KACZKI , BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I NOCNIKI DLA DZIECI (odporne na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych).
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Miski nerkowate z tworzywa sztucznego wielorazowego użycia | szt. | 200
2 | Kaczki z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100
3 | Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100
4 | Nocniki dla dzieci | szt. | 20
RAZEM
Pakiet Nr 140 –MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku | szt. | 25000
2 | Kaczki jednorazowego użytku | szt. | 20000
3 | Baseny jednorazowego użytku | szt. | 10000
4 | Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml | szt. | 200
5 | Pojemnik ,taca na narzędzia,jednorazowego użytku | szt. | 200
RAZEM
Pakiet Nr 141 – POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego ostrego sprzętu medycznego np. igły, wenflony. Odporne na uszkodzenia mechaniczn z możliwością oznakowania wytwórcy odpadów zgodnie z rozporządzeniem.
| Pojemność: 1000ml | szt. | 3000
| Pojemność: 2000ml | szt. | 7000
RAZEM
Pakiet Nr 142 – TESTY UREAZOWE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Testy urazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori) | szt. | 5000
Pakiet Nr 143 – SZKIEŁKA LABORATORYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Szkiełka labolatoryjne podstawowe z możliwością oznaczenia | op. | 150
PAKIET NR 144 - KIELISZKI DO LEKÓW
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie. | szt. | 80000
Pakiet Nr 145 – KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wody, krwi, etc . Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłóceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.
| Dla dorosłych | szt. | 150
| Dla dzieci | szt. | 30
RAZEM
Pakiet Nr 146 – PODGŁÓWKI, POZYCJONERY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. | szt. | 5
2 | Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki | szt. | 50
3 | Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki | szt. | 20
4 | Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki | szt. | 36
5 | Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki | szt. | 16
6 | Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki | szt. | 12
RAZEM
Pakiet Nr 147 – ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact | szt. | 10
Pakiet Nr 148 -OSTRZA DO STRZYGARKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Jednorazowe ostrza mikrobiologicznie czyste,bez ftalnów i lateksu. Przeznaczone do strzygarki do usuwania włosów grubych(głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu).Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Ostrza kompatybilne ze strzygarką. Opakowanie a 50 szt. Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 2 strzygarki bez dodatkowych kosztów.Opakowanie a 50szt. | szt. | 300
Pakiet Nr 149 – PIELUCHOMAJTKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny zabezpiczający przed zawilgoceniem,elastyczne ściągacze w części pachwinowej,zapobiegające wyciekaniu. Brak elementów zwiększających ryzyko reakcji alergicznych. Minimalna chłonność nie mniej 1800ml.
| Rozmiar L Rozmiar XL | szt. | 150000
RAZEM
Pakiet Nr 150 – Maski do worków samorozprężalnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwacje ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm. pediatryczna 1,2,3 dla dorosłych 4- mała, 5- średnia, 6- duża. | op. | 1500
Pakiet Nr 151 – Sprzęt endoskopowy kompatybilny z posiadanym torem typu Fujinon typ ED530XT
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Wielorazowe zestawy do zakładania protez dróg żółciowych | szt. | 10
2 | Wielorazowe koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych 4 ramienne, obrotowe,średnica 32mm+/-10% | szt. | 20
3 | Sfinkterotom igłowy wielorazowy,3 kanałowy, | szt. | 15
RAZEM
Pakiet Nr 152 – ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA DO METKOWNICY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Etykieta samoprzylepna do metkownicy typu Blitz | rolka | 180
Pakiet Nr 153 – PROWADNICA WIELORAZOWA DO TRUDNYCH INTUBACJI TYPU BOUGIE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | 15 długość 60cm | szt. | 3
| 15 długość 70cm | szt. | 3
RAZEM
Pakiet Nr 154 - PODKŁADY CHŁONNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Podkład chłonny rozm.60x90cm,wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynuw rdzeniu, redukuje zapach . Chłonność 800ml. | szt. | 2000
2 | Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, wymiary 100x210cm (+/-10% dla rozmiarów), przeciw odleżynowe, bezszwowe, nie ślizgające się o chłonności nie mniej niż 35ml/100cm2 | szt. | 500
RAZEM
Pakiet Nr 155 - ZESTAW SYMPHONY DO LAKTATORA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Zestaw osobisty do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora SYMPHONY jednodniowego użytku lub 8 użyć, sterylny, z 5 letnim terminem gwarancji; obie daty nadrukowane na każdym pojedynczym opakowaniu, wykonany z polipropylenu nie zawierającego Bisphenolu A ani ftalanów. Membrana zintegrowana z drenem z nakrętką kompatybilną ze wszystkimi butlkami o standardowym gwincie, rozm. Lejka 24mm, 27mm, 30mm | szt. | 150
2. | Butelki szpitalne jednokrotnego użytku typu REASY-50-USE dostępne w wersji 80ml. Czysta mikrobiologicznie, termin ważności 3 lata, wyk z polipropylenu nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Skala co 10ml; odporna na ścieranie z nakrętką na gwint standardowy. | szt. | 400
RAZEM
Pakiet Nr 156 - USTNIK DO GASTROSKOPII
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1. | Ustnik do gastroskopii, standardowy, niesterylny, wielorazowego użytku. | szt. | 10
Pakiet Nr 157 -OSPRZĘT DO ENDOSKOPÓW
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pętla diatermiczna do polipektomii, wielorazowa (autoklawowana) na stałe połączona z rączką i osłonką z portem do płukania, owalna, śr. pętli 20mm, 25mm, 35mm, śr.osłonki 2,3mm ,długość 230cm | szt. | 15
2 | Sfinkterom łukowy, wielorazowy, na prowadnik 0,035cala, dwukanałowy z funkcjonalnością trójkanałowego (możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem), dł.cięciwy 25mm, końcówka dystalna temperowana ze śr. 2,2mm do 1,8mm. | szt. | 10
3 | Prowadnica wielorazowego użytku 0,025cala, giętka końcówka 5mm, dł.400cm, pakowana w okrągłe, plastikowe opakowanie z portem do płukania. | szt. | 5
4 | Kleszczyki wielorazowego użytku do biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona ze spiralą kleszczy za pomocą gumowego przegubu. Pełny szlif na odcinku 20cm od końca dystalnego, śr.2,5mm, dł. robocza 230cm | szt. | 15
5 | Pompka do balonów, zakres ciśnień 0-440 PSI, zawór trójdrożny z portami L-L | szt. | 2
RAZEM
Pakiet Nr 158 -FARTUCHY FOLIOWE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Fartuchy Foliowe | szt. | 300